Pirkimo sąlygų

2 priedas

SAUSO HIDROMASAŽO LOVA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. Serviso dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba) pagal pateiktus reikalavimus

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

4. Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sauso hidromasažo lova, 2 vnt. |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] | ................... (įrašyti) |
| 1. | Įrenginys, veikiantis neprijungtas prie vandens padavimo ir nuotekų tinklų | Būtina | Įrenginys, veikiantis neprijungtas prie vandens padavimo ir nuotekų tinklų: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 2. | Valdymo pultas | Būtina | Valdymo pultas: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 3. | Valdymo pulte matomi parametrai | 3.1. Procedūros laikas 3.2. Masažo būdas 3.3. Vandens temperatūra 3.4. Masažuojama sritis | Valdymo pulte matomi parametrai: 3.1. Procedūros laikas: [nurodyti taip/ne]; 3.2. Masažo būdas: [nurodyti taip/ne]; 3.3. Vandens temperatūra: [nurodyti taip/ne]; 3.4. Masažuojama sritis: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 4. | Procedūros laiko nustatymas | 4.1. Galimybė laisvai vartotojui nustatyti gydymo procedūros (programos) trukmę ribose ne mažesnėse kaip nuo 1 iki 30 min 4.2. Trukmės nustatymo žingsnis ne daugiau 1 min. 4.3. Garsinis signalas, pasibaigus procedūrai | Procedūros laiko nustatymas: 4.1. Galimybė laisvai vartotojui nustatyti gydymo procedūros (programos) trukmę ribose: [nurodyti konkrečiai] min.; 4.2. Trukmės nustatymo žingsnis: [nurodyti konkrečiai]; 4.3. Garsinis signalas, pasibaigus procedūrai: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 5. | Masažo programos | 5.1. Iš anksto nustatytos gydymo programos, ne mažiau kaip 6; 5.2. Vartotojo sukuriamos programos, ne mažiau kaip 1. | Masažo programos: 5.1. Iš anksto nustatytos gydymo programos: [nurodyti konkrečiai]; 5.2. Vartotojo sukuriamos programos: [nurodyti konkrečiai]. | ................... (įrašyti) |
| 6. | Masažo režimų reguliavimas | 6.1. Galimybė reguliuoti slėgio intensyvumo lygį; 6.2. 1 purkštuko slėgis nuo ≥ 3 iki ≤ 7 barų; 6.3. Galimybė pasirinkti masažo greitį. | Masažo režimų reguliavimas: 6.1. Galimybė reguliuoti slėgio intensyvumo lygį: [nurodyti taip/ne]; 6.2. 1 purkštuko slėgis: [nurodyti konkrečiai] barai; 6.3. Galimybė pasirinkti masažo greitį: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 7. | Masažo atlikimo technikos (būdai) | Ne mažiau kaip 7 masažo technikos | Masažo atlikimo technikos (būdai): [nurodyti konkrečiai] masažo technikos. | ................... (įrašyti) |
| 8. | Išankstinio vandens pašildymo funkcija | Temperatūros nustatymas ne siauresniame diapazone kaip nuo 25 iki 40°C | Išankstinio vandens pašildymo funkcija: temperatūros nustatymas: [nurodyti konkrečiai] °C. | ................... (įrašyti) |
| 9. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. |  |

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 4.1. p., - perkamos prekės sudėtyje naudojama pakuotė, kuri yra  Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše:

Pakuotei taikytinas Aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktas:

Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Kiti lygiaverčiai įrodymai.

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama sutarties vykdymo metu prieš priimant prekę. Tiekėjas prieš pateikdamas prekę turės pateikti Produkto atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

_____________________