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Numatomo vykdyti viešojo pirkimo „Universali stalinė centrifuga (PTC)“ rinkos konsultacijos suvestinė
 
	RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS

	Data 
	[bookmark: _Hlk109734222]2025-10-10 

	Rinkos konsultacijos tikslas 
	· pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams;  
· gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto  techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus.  

	Naudotos priemonės 
	CVP IS Nr. 3471774

	Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos 
	Paskelbimo CVP IS data: 2025-07-02 
Atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas: 2025-07-07

	Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus 
	Atsakymus pateikė 2 rinkos dalyviai (UAB „...“, UAB „....“)* 
*Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). 





	RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamo parametro reikšmė
	Tiekėjų siūlymai/klausimai
	PO sprendimai
(nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies, pateikiami sprendimų motyvai)

	1.
	Rotorių keitimas
	Rotorių pakeitimui turi būti nereikalingos papildomos priemonės, pakeitimą turi būti galima atlikti viena ranka, centrifuga turi atpažinti pakeistą rotorių automatiškai
	Pastabos pateiktos 1- os ir 2-os dalies techninėje specifikacijoje. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad rinkoje nėra daug patikimų gamintojų kurie siūlo rotoriaus keitimą be papildomų priemonių (pvz. Rakto reikalingo atlikti pusę pasukimo) Pagal techninę specifikaciją matome, kad centrifugų naudojimas numatomas dideliais greičiais, todėl dėl naudotojų ir įrangos saugos, rotoriaus įveržimas naudojant raktą yra saugumą užtikrinantis veiksnys. Taip pat pagal planuojamą komplektaciją matome, kad rotoriaus keitimas nebus dažnas, nes visas jūsų nurodytas priemones galima centrifuguoti naudojant vieną laisvo kampo ir vieną fiksuoto kampo rotorių
	NEATSIŽVELGTA. Darbo specifika reikalauja dažnai keisti rotorius, net ir laikant mėginius kitoje rankoje. Papildomos priemonės, reikalingos rotorių keitimui, gali būti lengvai pametamos.

	2.
	Priedai, įeinantys į vienos centrifugos komplektaciją
	7. Fiksuoto kampo rotorius 50 ml mėgintuvėliams, talpinti ne mažiau nei 8 vnt. 50 mL mėgintuvėlius
	Prašome koreguoti reikalavimą į talpinantis ne mažiau 6 vnt. 50 ml mėgintuvėlius taip pat prašome patikslinti koks maksimalus RCF reikalingas 50 ml mėgintuvėlių centrifugavimui
	ATSIŽVELGTA IŠ DALIES. Dėl didelių darbo apimčių, nepriimtina keisti 8 vnt. į 6 vnt. maksimalų mėgintuvėlių skaičių. Maksimalus sukimo greitis galioja toks pat, kaip nurodyta fiksuoto kampo rotoriaus specifikacijoje.

	3.
	Priedai
	6. Kintamo kampo rotorius plokštelėms, viso 3 komplektai (viename komplekte turi tilpti ne mažiau nei 2 vnt. plokštelių)
	Galima komplektacija - vienas rotorius skirtas visoms išvardintoms priemonėms centrifuguoti (t.y. įv. mėgintuvėliai, plokštelės)
	ATSAKYMAS. Pateikta specifikacija neapriboja tokių sprendimų siūlymo.

	4.
	Nėra
	Nėra
	Siūlome 2 ml mėgintuvėlių centrifugavimui įsigyti mažas centrifugas skirtas būtent jūsų pageidaujamų mėgintuvėlių centrifugavimui pvz. Mikro 200R https://www.hettichlab.com/products/centrifuges/microliter-centrifuges/mikro-200-200-r/ 
Tai suteiktų vartotojams patogumo, nes mažiems tūriams būtų dedikuotos siūlomos centrifugos, darbas vyktų sklandžiau, nes vienu metu būtų galima naudoti įvairesnes centrifugas, taip pat galutinė suma perkant 9 stalines ir atsižvelgiant į TS reikalavimus 4  vnt. Siūlomas Mikro 200R  Išleidžiamos lėšos būtų mažesnės, nei nurodytos komplektacijos 9 stalinių centrifugų, taip pat darbo metu nereiktų keisti rotorių
	NEATSIŽVELGTA. Siekiant išlaikyti lankstumą ir atliepti ateities darbus, nuspręsta įsigyti vienodas centrifugas su keičiamais rotoriais.

	5.
	Nėra
	Nėra
	Taip. Rotoriaus keitimo būda neturėtų būri apribotas. Rotoriaus keitimas su specialu raktu užtikrina geresnį rotoriaus priveržimą. 
	NEATSIŽVELGTA. Darbo specifika reikalauja dažnai keisti rotorius, net ir laikant mėginius kitoje rankoje. Papildomos priemonės, reikalingos rotorių keitimui, gali būti lengvai pametamos.


	Išvados 
	Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus. 
Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis. 
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