# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Perkamas CHNS analizatorius (1 komplektas) (toliau – Įranga/prietaisas).

- Įranga bus skirta nustatyti C, H, N, S viename mėginyje, vieno analitinio matavimo metu.

- Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įvertinti įrangos pristatymas, instaliacija, pajungimas, paleidimas, funkcionalumo patikrinimas ir ne mažiau kaip 3 operatorių apmokymas dirbti prietaisu bei programine įranga perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų.

- Įrangos pristatymo vieta – Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva;

- Pristatymo terminai – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Kartu su Įranga turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (Lietuvių arba anglų kalba) bei kita prašoma dokumentacija.

- Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 24 mėnesių terminui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus katalogus (.pdf formatu) lietuvių arba anglų kalbomis arba pateikti nuorodą į įrangos aprašymą gamintojo svetainėje į konkretų įrenginį (jo tikslų kodą ir (ar) modelį) su jo parametrais. Jei gamintojo kataloge ar internetinėje svetainėje neišsamiai atsispindi siūlomos Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams tiekėjas gali pateikti siūlomos Įrangos išsamius techninių charakteristikų aprašymus. Anglų kalba pateiktose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar)  pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, reikalinga įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | CHNS analizatorius | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
| 1.1. | Analizatoriaus dydis: ne didesnis negu 810 x 610 x 810 mm. |  |
| 1.2. | Masė: ne didesnė negu 120 kg. |  |
| 1.3. | Maksimali mėginio masė: ne mažesnė negu 1300 mg. |  |
| 1.4. | Maksimali darbinė krosnelės temperatūra: ne mažesnė negu 1050 (°C). |  |
| 1.5. | Dujos (nešimo): He arba Ar arba abu. |  |
| 1.6. | O₂ dujų suvartojimas per mėginį: ne daugiau negu 12 L. |  |
| 1.7 | He dujų suvartojimas per mėginį: ne daugiau negu 12 L. |  |
| 1.8 | Dujų tyrumo reikalavimai: He - 99.996 %; O₂ - 99.995 %. |  |
| 1.9. | Dujų reduktoriai: į sistemos komplektą turi būti įtraukti dujų reduktoriai atitinkantys įrangos gamintojo techninius reikalavimus darbiniam slėgiui, dujų švarumo klasei, dujų srauto reguliavimui, o taip pat atitikti pajungimo prie baliono sriegius: helio sriegio standartas - DIN 477 Nr. 6, deguonies sriegio standartas - DIN477 Nr. 9. |  |
| 1.10 | Bendra mėginio CHN ir S analizės trukmė ne ilgesnė negu 20 min. |  |
| 1.11 | Matavimo ribos ne siauresnės negu: C: 0,02 – 90 mg; H: 0,02– 10 mg; N: 0,02 – 50 mg; S: 0,02 – 15 mg. |  |
| 1.12 | Aptikimo riba (C, H, N ir S) ne didesnės negu 50 ppm. |  |
| 1.13 | Detektoriaus tipas: terminio Laidumo Detektorius (angl. TCD) arba lygiavertis |  |
| 1.14 | Mėginių apkrovos skaičius (naudojant automatizuotą mėginių įvedimo sistemą) ne mažiau 60 su galimybe padidinti iki ne mažiau 100. |  |
| 1.15 | Turi būti galimybė dirbti su skystais ir kietais mėginiais. |  |
| 1.16 | Dujų atskyrimo metodas cheminis arba terminis |  |
| 1.17 | Kompiuteris ir programinė įranga. Į sistemos komplektą turi būti įtrauktas kompiuteris su monitoriumi, kurio įstrižainė nemažesnė nei 21 colis arba nemažesnis nei 17 colių nešiojamas kompiuteris ir sistemos valdymui reikalinga visa programinė įranga. |  |
| 1.18 | Priedai. Analizatorius pristatomas su sąnaudinėmis medžiagomis kurios leis atlikti ne mažiau 3000 mėginių. |  |

Jei perkančiajai organizacijai kyla klausimų dėl techninės specifikacijos atitikimo tiekėjo siūlomoms charakteristikoms, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę paprašyti tiekėjo papildomai pateikti gamintojo techninę dokumentaciją (anglų arba lietuvių kalba), kuri patvirtina siūlomų prekių atitikimą keliamiems reikalavimams.