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       1. Klausiu apie 19.6 ir 19.7 pozicijas. Ar bus priimti konkursui kontainerai 120ml su graduacija ant 100ml. Taip pat 9.2 poziciją, ar bus priimtas analizatorius su gliukozių matavimo diapazonų 0,6–50 mmol/l. Ir Laktatams 0,5 -30 mmol/l?

Atsakymai.

1.  Tiekėjas gali teikti konteinerius 120 ml su gradacija ant 100 ml  abiem pozicijoms 19.6 ir  19.7.
9.2 pozicija. Atmetame. Mažesnė vertė yra labai svarbi gydytojams diagnostiniu požiūriu. Pažymėtina, kad rinkoje yra daugiau nei vienas tiekėjas galintis pasiūlyti reikalavimus atitinkantį analizatorių
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