VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Pirkimo dalyviams; 2025-10-23. DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

CPO Vilnius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – „CPO Vilnius“) skelbtame supaprastintame pirkime atviro konkurso būdu „ŠP-70329 Dezinfekcijos ir sterilizacinės eksploatacinės priemonės“ (CVP IS pirkimo ID 5036440) (toliau – „Pirkimas“) gautas Dalyvio prašymas patikslinti / paaiškinti / keisti Pirkimo sąlygas.

„CPO Vilnius“ vadovaudamasis Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjęs CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Dalyvio pateiktą prašymą paaiškinti / patikslinti / keisti pirkimo dokumentus, teikia atsakymus:

| Eil. Nr. | Klausimas* | Atsakymas** |
| --- | --- | --- |
| 1. | NVSC parengtose „Paviršių valymo gairėse“ nurodoma: „dalis dezinfekantų pasižymi tik labai greitu ar greitu momentiniu (ekspozicija iki 1–5 min.) poveikiu. Po ekspozicijos, išgaravus veikliajai medžiagai, paviršius lieka niekaip neapsaugotas nuo naujo užteršimo. Kita dalis dezinfekantų pasižymi kiek ilgesniu momentiniu (iki 15 min.) poveikiu ir liekamuoju poveikiu. Išgaravus tirpikliui (dažniausiai – vandeniui) veiklioji medžiaga lieka ant paviršiaus ir dar kurį laiką jį apsaugo.“ Remiantis NVSC išaiškinimu labai greito ir greito poveikio ekspozicijos laikas yra iki 5min. Techninėje specifikacijoje nurodyta: 16.1.3. Ekspozicija: greitai veikiantis (iki 60 s). 16.1.3.1. Ekspozicija: baktericidinis (pagal EN13727) – ne daugiau 1 min.; 16.1.3.2. tuberkulocidinis (pagal EN 14348)– ne daugiau 1 min.; 16.1.3.3. mielicidinis (levurocidinis) (pagal EN13624) – ne daugiau 1 min.; 16.1.3.4. virucidinis (virusai su apvalkalu) – ne daugiau 30 sek.; 16.1.3.5. Noro virusas (pagal EN 14476) – ne daugiau 1 min. Reikalavimuose nurodyti tikslūs ekspozicijos laikai, neatitinkantys nustatytų greitos dezinfekcijos ekspozicijos laikų, kas suponuoja išvadą, kad jie pritaikyti konkrečiam produktui ir yra pertekliniai. Net ir esant dideliems pacientų srautams, dezinfekcijai tikrai yra galimas iki 5min. ekspozicijos laikas. Nėra tikslinga nurodyti kiekvienam mikroorganizmui poveikio laiko, nes priemonė ant paviršiaus naikina esančius ant paviršių. Tikslinga nurodyti vieną poveikio laiką, per kurį būtų sunaikinti visi išvardinti mikroorganizmai. Prašome atsižvelgti į argumentus ir reikalavimą išdėstyti taip: 16.1.3. Ekspozicija: greitai veikiantis (iki 5min). Poveikis: baktericidinis (pagal EN13727), tuberkulocidinis (pagal EN 14348), mielicidinis (levurocidinis) (pagal EN13624), virucidinis (virusai su apvalkalu), Noro virusas (pagal EN 14476). | Tiekėjo nurodyta informacija yra NVSC rekomendacinio pobūdžio, kuri buvo aktuali 2020 m. COVID-19 pandemijos pradžioje. Tai nėra teisės aktų reikalavimai, o rekomendacijos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms padedant pasirinkti tinkamas greito poveikio dezinfekcijos priemones skirtas sumažinti COVID-19 viruso plitimą (nuroda: https://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/Pavirsiu%20dezinfekcijos%20rekomendacijos_NVSC_%202-1.pdf). Greita dezinfekcija skirstoma į momentinę ir liekamąją. PO reikalinga momentinė paviršių dezinfekcija (ekspozicija iki 60 s) atsižvelgiant į pacientų srautus. Taip pat PO atliko rinkos konsultaciją, kurios metu nustatyta, kad trys tiekėjai gali pasiūlyti greitos dezinfekcijos priemones, kurių ekspozicija iki 60 s. Todėl nėra ribojama tiekėjų konkurencija ir/ar sudarytos sąlygos tik vienam tiekėjui. Informuojame, kad techninės specifikacijos 16 pirkimo dalies reikalavimai nebus keičiami. |
| 2. | Koncentruota priemonė paviršių, medicininių įrenginių valymui ir dezinfekcijai. Priemonė pasižymi baktericidiniu, mielicidiniu (EN 13697, EN 13727, EN 13624, EN 16615). Priemonė skirta naudojimui sveikatos priežiūros įstaigoje. Standartas EN 13697 nėra skirtas medicinos sričiai. EN 13697:2024 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test for the evaluation of bactericidal and yeasticidal and/or fungicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas without mechanical action - Test method and requirements without mechanical action (phase 2, step 2). Prašome panaikinti reikalavimą atitikčiai standartui EN13697. | EN 13697 – tai Europos standartas, nustatantis cheminių dezinfekavimo ir antiseptinių priemonių veiksmingumo įvertinimo metodus neporėtuose paviršiuose. PO reikalinga universali dezinfekcinė priemonė aplinkos paviršių (pvz. unitazų dangčiai, kranai, grindys ir kt.), kurie nėra medicinos prietaisai (buitinės paskirties) ir medicinos įrangos dezinfekcijai tinkama priemonė. Ne medicinos prietaisų dezinfekcijai priemonės turi atitikti EN 13697 reikalavimus. Tai yra bendrinis standartas, o specifiniai (t.y. tik medicinos prietaisų dezinfekcijai) skirti standartai nurodyti kiti. Taip pat PO atliko rinkos konsultaciją, kurios metu nustatyta, kad daugiau nei trys tiekėjai gali pasiūlyti šią priemonę. Todėl nėra ribojama tiekėjų konkurencija ir/ar sudarytos sąlygos tik vienam tiekėjui. Informuojame, kad techninės specifikacijos 18 pirkimo dalies reikalavimai nebus keičiami. |

* Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

** Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.