TSD-1083, VPP-6718

Robotinės operacinės CO2 dujų insufliatoriaus  techninė specifikacija

(kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naudojimo paskirtis | Skirtas CO₂ dujų insufliacijai robotinėse ir laparoskopinėse operacijose, sukuriant ir palaikant pastovų pneumoperitoneumo slėgį. |  |
| 2. | Dujų tipas | Medicininis CO₂. |  |
| 3. | Darbinis slėgio diapazonas | Ne mažiau kaip 0 – 25 mmHg, reguliuojamas. |  |
| 4. | Maksimalus dujų srautas | Ne mažiau kaip 35 L/min. |  |
| 5. | Slėgio ir srauto valdymas | Automatinis, su galimybe palaikyti pastovų slėgį net esant dujų nutekėjimui. |  |
| 6. | Dujų pašildymas | Įrenginys turi užtikrinti tiekiamo CO₂ dujų pašildymą, siekiant sumažinti paciento hipotermijos ir kondensato susidarymo riziką (pašildymo funkcija gali būti įgyvendinta integruotai arba per sistemos sudėtyje esantį atskirą modulį ar lygiavertį sprendimą). |  |
| 7. | Filtravimo sistema | Integruotas hidrofobinis filtras arba galimybė naudoti sterilizuojamus / vienkartinius filtrus. |  |
| 8. | Vartotojo sąsaja | Ekranas (LCD arba jutiklinis), rodantis realaus laiko duomenis: slėgį, srautą, sunaudotų dujų kiekį (arba tūrį), CO₂ dujų temperatūrą ir/ar pašildymo būseną, aliarmus. |  |
| 9. | Apsaugos funkcijos | Apsauga nuo per didelio slėgio, automatinis dujų tiekimo stabdymas sutrikus srautui, vizualiniai ir garsiniai signalai. |  |
| 10. | CO₂ pajungimas | Galimybė prijungti prie centrinės CO₂ dujų tiekimo sistemos (per jungiamąją žarną). |  |
| 11. | Papildomi priedai | Komplekte: 1 vnt. CO₂ pajungimo žarna centriniam pajungimui (≥ 6 m); ≥ 10 vnt. vienkartinių sterilizuotų žarnelių su filtrais ir šildymo funkcija (ar lygiaverčiai); |  |
| 12. | Maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz. elektros tinklo |  |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba; |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateiktas siūlomo modelio bei komplektacijos prekės pavyzdys.