Dėl 2 pirkimo dalies „Endoskopinė akmenų skaldymo sistema“:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Rinkos konsultacijoje tiekėjo teikti duomenys | Atsakymai į tiekėjų pateiktas pastabas, pasiūlymu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Ultragarsinė energija | 1. Dažnis - 19 500 – 21 500 Hz (ne siauresnis diapazonas už nurodytą) arba nepertraukiamas, | "Prašome praplėsti ribas: 1. Dažnis - 19 500 – 21 500 Hz arba 23 000 - 25 500 Hz (ne siauresnis diapazonas už nurodytus) arba nepertraukiamas," | Informuojame, kad atsižvelgus į jūsų siūlymą reikalavimas yra tikslinamas. Paskelbus pirkimą bus pateikta patikslinta techninė specifikacija. |
| 2.10 | Darbo saugumo užtikrinimas | Automatinis litotriptoriaus zondo pažeidimo ar atjungimo nustatymas, keitiklio su nosiniu kūgiu funkcijos sutrikimo pažeidimas, įspėjimas garsiniais ir šviesos signalais. | Nosinis kūgis yra „X“ litotripterio sudedamoji dalis. Mūsų siūlomas litotripteris yra vientisas elementas ir nereikia nieko atskirinėti. Rekomenduotume terminą "keitiklis ir nosinis kūgis" keisti į "keitiklis ir nosinis kūgis, jei toks numatytas gamintojo" arba tiesiog "keitiklis". | Informuojame, kad sutinkame su jūsų siūlymu ir naikiname reikalavimą. Paskelbus pirkimą bus pateikta patikslinta techninė specifikacija. |
| 2.13 | Litotriptoriaus priekinis skydas | 1. Zondo tikrinimo lemputė | Prašome praplėsti reikalavimą: 1. Zondo tikrinimo lemputė arba indikacija ekrane | Informuojame, kad atsižvelgus į jūsų siūlymą reikalavimas yra tikslinamas. Paskelbus pirkimą bus pateikta patikslinta techninė specifikacija. |
| 2.13 | Litotriptoriaus priekinis skydas | 2. Klaidų lemputė | Prašome praplėsti reikalavimą: 2. Klaidų lemputė arba indikacija ekrane | Informuojame, kad atsižvelgus į jūsų siūlymą reikalavimas yra tikslinamas. Paskelbus pirkimą bus pateikta patikslinta techninė specifikacija. |
| 2.13 | Litotriptoriaus priekinis skydas | 3. Kojinio jungiklio lemputė | Prašome praplėsti reikalavimą: 3. Kojinio jungiklio lemputė arba indikacija ekrane | Informuojame, kad atsižvelgus į jūsų siūlymą reikalavimas yra tikslinamas. Paskelbus pirkimą bus pateikta patikslinta techninė specifikacija. |
| 2.13 | Litotriptoriaus priekinis skydas | 4. Didelės galios lemputė | Prašome praplėsti reikalavimą: 4. Didelės galios lemputė arba galios indikacija ekrane. | Informuojame, kad atsižvelgus į jūsų siūlymą reikalavimas yra tikslinamas. Paskelbus pirkimą bus pateikta patikslinta techninė specifikacija. |
| 3 | Reikalavimai keitikliui ir nosiniam kūgiui |  | Nosinis kūgis yra „X“ litotripterio sudedamoji dalis. Mūsų siūlomas litotripteris yra vientisas elementas ir nereikia nieko atskirinėti. Rekomenduotume terminą "keitiklis ir nosinis kūgis" keisti į "keitiklis ir nosinis kūgis, jei toks numatytas gamintojo" arba tiesiog "keitiklis". | Informuojame, kad atsižvelgus į jūsų siūlymą reikalavimas yra tikslinamas. Paskelbus pirkimą bus pateikta patikslinta techninė specifikacija. |
| 3.7 | Kabelis | Ne trumpesnis nei 3 metrai | Prašome praplėsti ribas: Ne trumpesnis nei 2,9 metrai | Informuojame, kad atsižvelgus į jūsų siūlymą reikalavimas yra tikslinamas. Paskelbus pirkimą bus pateikta patikslinta techninė specifikacija. |
| 5.1 | Kabelio ilgis | Ne trumpesni nei 3 metrai | Prašome praplėsti ribas: Ne trumpesnis nei 2,9 metrai | Informuojame, kad atsižvelgus į jūsų siūlymą reikalavimas yra tikslinamas. Paskelbus pirkimą bus pateikta patikslinta techninė specifikacija. |
| 6 | Reikalavimai endoskopiniam siurbliui |  | "Rinkoje yra dviejų tipų tokie litotripteriai: 1. Litotripteriai, kurie naudoja išorinį siurbimo siurblį arba centrinį vakuumą. 2. Litotripteriai, kurie naudoja savo integruotą siurbimą (vakuuminį arba peristaltinį). Siurblio reikalavimai, kaip oro srautas ar vakuumas yra aktualus tiems litotripteriams, kurie naudoja išorinius siurblius ar centrinį vakuumą. Litotripteriai su integruotu siurbimu šie parametrai perteklianiai. Jų siurbliai suderinti konkrečiai litotripsijos procedūrai. Ir gamintojai nenurodo tokių parametrų, tiesiog leidžia pasirinkti nuo 10 iki 100%. pvz. 30L/min, 90 kPa yra standartinio endoskopinio siurblio parametras, kur reikalingi dideli srautai. Tuo tarpu litotripsijoje tokie srautai yra pertekliniai. Todėl prašome papildyta šį reikalavimą, kad tiktų ir integruotiems siurbliams." | Informuojame, kad atsižvelgus į jūsų siūlymą reikalavimas yra tikslinamas. Paskelbus pirkimą bus pateikta patikslinta techninė specifikacija. |
| 6.2 | Oro srautas | ≥ 30 L/min | ≥ 30 L/min arba siurbimas integruotas į litotripterį ir oro srautas suderintas 2.1 punkte išvardintoms procedūroms | Informuojame, kad atsižvelgus į jūsų siūlymą reikalavimas yra tikslinamas. Paskelbus pirkimą bus pateikta patikslinta techninė specifikacija. |
| 6.3 | Vakuumas | ≥ 90 kPa | ≥ 90 kPa arba siurbimas integruotas į litotripterį ir vakuumas suderintas 2.1 punkte išvardintoms procedūroms | Informuojame, kad atsižvelgus į jūsų siūlymą reikalavimas yra tikslinamas. Paskelbus pirkimą bus pateikta patikslinta techninė specifikacija. |
| 7. | Komplektacija | 2. Keitiklis ir nosinis kūgis - 1 vnt. | Nosinis kūgis yra „X“ litotripterio sudedamoji dalis. Mūsų siūlomas litotripteris yra vientisas elementas ir nereikia nieko atskirinėti. Rekomenduotume terminą "keitiklis ir nosinis kūgis" keisti į "keitiklis ir nosinis kūgis, jei toks numatytas gamintojo" arba tiesiog "keitiklis". | Informuojame, kad atsižvelgus į jūsų siūlymą reikalavimas yra tikslinamas. Paskelbus pirkimą bus pateikta patikslinta techninė specifikacija. |

Dėl 5 pirkimo dalies „Echoskopas su 3 davikliais“:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Rinkos konsultacijoje tiekėjo teikti duomenys | Atsakymai į tiekėjų pateiktas pastabas, pasiūlymu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Sistemos valdymo pultas | Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 11 cm | ≥7 | Informuojame, kad nesutinkame su visais tiekėjo siūlymais. Į tiekėjo siūlymus atsakome apibendrinant visus siūlomus atlikti pakeitimus: Vertinant tiekėjo pateiktus siūlymus keisti techninės specifikacijos reikalavimus ultragarso aparatui, būtina akcentuoti, kad kiekvienas nustatytas parametras yra pagrįstas klinikiniais poreikiais ir diagnostinio tikslumo reikalavimais, o ne techninėmis ar komercinėmis preferencijomis. Šie parametrai buvo nustatyti atsižvelgiant į aukšto lygio klinikinės praktikos standartus, naujausius Europos ultragarso diagnostikos asociacijų (EFSUMB, EACVI) ir tarptautinių gairių reikalavimus, siekiant užtikrinti maksimalų pacientų saugumą ir tyrimų kokybę. Dėl parametro 2.4 – Sistemos valdymo pulto aukščio reguliavimo diapazonas ≥11 cm (tiekėjas siūlo ≥7 cm) Valdymo pulto reguliavimo aukštis turi tiesioginę įtaką darbuotojų ergonomikai, ilgo darbo komfortui ir saugai. Moderni ultragarso sistema naudojama ilgas valandas, neretai – intensyviame klinikiniame darbe, kai procedūros atliekamos stovint, sėdint, arba skirtinguose pacientų pozicijose. Klinikiniai ir ergonominiai tyrimai rodo, kad per mažas reguliavimo diapazonas (< 10 cm) sukelia: - per didelį riešo lenkimą ir dilbio įtampą, - netaisyklingą laikyseną ir stuburo apkrovą, - greitesnį operatoriaus nuovargį, kuris lemia diagnostikos klaidų riziką. Todėl 11 cm aukščio reguliavimo reikalavimas yra ne perteklinis, o būtinas ergonominis standartas, užtikrinantis, kad įranga būtų pritaikyta įvairaus ūgio medikams ir skirtingoms darbo aplinkoms (echokardiografijai, endokrinologijai, pediatrijai). 7 cm diapazonas šių sąlygų neužtikrina ir neatitinka ergonominių reikalavimų, nurodytų EN ISO 9241-5 standarte. Dėl parametro 2.9 – Maksimalus kadrų dažnis 2D režime ≥1000 kadrų/s (tiekėjas siūlo 800 kadrų/s) Kaip jau išsamiai pagrįsta ankstesnėje analizėje, kadrų dažnis (frame rate) yra kritinis parametras širdies, kraujagyslių ir dinaminių organų tyrimams. Skirtumas tarp 800 ir 1000 kadrų/s nėra tik skaičinis – jis lemia 25 % laiko rezoliucijos praradimą, kas kliniškai reiškia galimybę nepastebėti trumpalaikių fiziologinių įvykių, tokių kaip: - vožtuvų judesių asimetrija, - mikroregurgitacija, - momentiniai hemodinaminiai pokyčiai ar - greiti srauto krypties pasikeitimai. Tyrimai (D’hooge et al., Ultrasound Med Biol, 2019; EACVI 2021) rodo, kad aukštas kadrų dažnis (>1000 fps) būtinas norint užtikrinti: - patikimą miokardo deformacijos (strain) analizę, - tikslią naujagimių ir vaikų echokardiografiją, - bei saugų kateterių ar adatų sekimą intervencijose. Todėl ne mažesnis kaip 1000 kadrų/s reikalavimas yra kliniškai būtinas siekiant išvengti artefaktų ir diagnostinių klaidų, o 800 kadrų/s sistema neatitinka aukštos raiškos dinaminių tyrimų standartų. Dėl parametro 2.10 – Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas nuo 1 iki 20 MHz (tiekėjas siūlo 1–18 MHz) 20 MHz viršutinė riba yra esminė endokrinologinių ir paviršinių struktūrų tyrimams, įskaitant: - skydliaukės, - pieno liaukų, - paviršinių limfmazgių, - vaikų raumenų-skeleto struktūrų vizualizaciją. 18 MHz dažnis šiems tyrimams neužtikrina pakankamo erdvinio skyrimo gebėjimo – tai lemia smulkių darinių (pvz., mikrokalcifikacijų, <0,3 mm skersmens limfmazgių metastazių) nepastebėjimą. 20 MHz sistemų naudojimas atitinka EFSUMB rekomendacijas paviršinių audinių ir smulkių struktūrų tyrimams, todėl šio parametro mažinimas klinikiniu požiūriu neleistinai sumažintų diagnostinį jautrumą. Dėl parametro 2.12 – 2D režimo dinaminis diapazonas ≥280 dB (tiekėjas siūlo ≥270 dB) Dinaminis diapazonas nusako, kiek pilnai sistema sugeba perteikti pilkos spalvos atspalvių spektrą – nuo labai silpnų iki labai stiprių signalų. Skirtumas tarp 270 ir 280 dB nėra tik teorinis – 10 dB skirtumas gali lemti mažesnį kontrastinį jautrumą, ypač tiriant: - širdies raumens perfuziją kontrastiniu ultragarsu, - kepenų hemangiomas, - paviršinius limfmazgius ir mazgus, kurių kontrastas nuo aplinkos yra minimalus. Todėl ne mažesnis kaip 280 dB reikalavimas užtikrina geresnį kontrastinį atskyrimą ir patikimesnį vaizdo apdorojimą sudėtingose situacijose. Dėl parametro 2.12 (3 punktas) – Skaitmeninių kanalų skaičius ≥3,5 mln. (tiekėjas siūlo ≥570 000) Skaitmeninių kanalų kiekis tiesiogiai lemia ultragarso signalo apdorojimo tikslumą ir erdvinę raišką. Sistema, turinti tik 570 tūkst. kanalų, generuoja mažesnės skiriamosios gebos signalus, todėl: - prarandamas smulkių audinių struktūrų detalumas, - mažėja triukšmo/signalų santykis, - padidėja vaizdo artefaktų tikimybė, ypač atliekant didelio gylio tyrimus. 3,5 mln. kanalų sistema leidžia: - vienu metu apdoroti daugiau atspindžių signalų, - taikyti beamforming ir speckle reduction algoritmus realiu laiku, - gauti aukštos kokybės 2D, Doppler ir elastografinius vaizdus. Tai ypač svarbu širdies ir kraujagyslių diagnostikoje, kur mažesnis kanalų skaičius gali lemti klaidingą struktūrų interpretaciją. Dėl parametro 3 – Akustinio lango ilgis ≥ 43 mm (tiekėjas siūlo ≥ 38 mm ± 8 mm) Akustinio lango ilgis lemia: - vaizdo įsiskverbimo gylį ir matymo lauką, - fokuso formavimą ir signalo intensyvumą gilesniuose audiniuose. Trumpesnis akustinis langas (38 mm) riboja galimybę atlikti gilaus krūtinės ar pilvo organų tyrimus, ypač pacientams su padidėjusiu kūno masės indeksu. 43 mm užtikrina pakankamą gylį ir kokybę echokardiografijos, pilvo organų bei kraujagyslių tyrimams be vaizdo praradimų periferijoje. |
| 2.9 | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 1000 kadrų/s | 800 kadru per sek. |  |
| 2.10 | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 20 MHz | 1- 18 MHz |  |
| 2.12 | 2D režimas | 2. ≥ 280 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“), | ≥270 dB |  |
| 2.12 | 2D režimas | 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 3,5 M, | ≥570 000 |  |
| 3 | Reikalavimai linijiniam davikliui | 3. Akustinio lango ilgis ≥ 43 mm, | ≥38 arba ≥38 ± 8 mm |  |
| 2.7 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 30 cm | ≥ 35 cm, siūlome padidinti ultragarso sistemos skanavimo gylio reikalavimą nuo 30 cm iki 35 cm, siekiant užtikrinti geresnę vaizdo kokybę, didesnį diagnostinį tikslumą bei platesnes tyrimų galimybes, nekeičiat numatyto biudžeto. | VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau – PO) yra nusimačiusi visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl reikalavimai nebus keičiami siekiant išvengti konkurencijos ribojimo. |
| 2.9 | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 1000 kadrų/s | ≥ 2000 kadrų/s, Siūlome padidinti šį reikalavimą, siekiant užtikrinti aukštesnę perkamos įrangos vaizdo kokybę bei pasiekti geresnius atvaizdavimo rezultatus. Toks sprendimas leistų efektyviau išnaudoti esamas technologines galimybes, pagerintų bendrą vaizdo sistemos veikimą ir naudotojų patirtį, kartu išlaikant numatytą biudžetą ir nepadidinant projekto kaštų. | PO yra nusimačiusi visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl reikalavimai nebus keičiami siekiant išvengti konkurencijos ribojimo. |
| 2.12 | 2D režimas | 2. ≥ 280 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“), | ≥ 325 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“), Siūlome padidinti šį reikalavimą, siekiant užtikrinti aukštesnę perkamos įrangos vaizdo kokybę bei pasiekti geresnius atvaizdavimo rezultatus. Toks sprendimas leistų efektyviau išnaudoti esamas technologines galimybes, pagerintų bendrą vaizdo sistemos veikimą ir naudotojų patirtį, kartu išlaikant numatytą biudžetą ir nepadidinant projekto kaštų. | PO yra nusimačiusi visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl reikalavimai nebus keičiami siekiant išvengti konkurencijos ribojimo. |
| 2.9 | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 1000 kadrų/s | Prašome sumažinti reikalavimą „Maksimalus kadrų dažnis 2D režime – ≥1000 kadrų/s“ iki ≥800 kadrų/s, nes 1000 kadrų/s nepagrįstai riboja konkurenciją ir nesuteikia realios pridėtinės vertės (vaizdą riboja ekrano atnaujinimas ir žmogaus suvokimas), be to, šis parametras jau vertinamas ekonominio naudingumo kriterijumi, kuriame numatyta 5000 kadrų/s. | Informuojame, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad ultragarso tyrimų kokybė ir klinikinė vertė tiesiogiai priklauso nuo vaizdo kadrų dažnio (frame rate) – tai yra, nuo to, kiek kartų per sekundę atnaujinamas vaizdas. Kuo didesnis šis dažnis, tuo tikslesnė, dinamiškesnė ir realistiškesnė tampa vizualizacija. Klinikiniu požiūriu šis parametras yra kritiškai svarbus atliekant širdies, kraujagyslių ir greitų fiziologinių procesų tyrimus, kai net menkiausi hemodinaminiai pokyčiai įvyksta milisekundžių intervalais. Todėl reikalavimas, kad 2D režimo maksimalus kadrų dažnis būtų ≥1000 kadrų/s, nėra perteklinis ar techninis perteklinis rodiklis – tai tiesioginė būtinybė, užtikrinanti aukščiausią diagnostinį tikslumą, pacientų saugumą ir tyrimų patikimumą. Aparatas, turintis tik ≥800 kadrų/s, šių klinikinių poreikių nebeatitinka. Kardiologiniuose tyrimuose kai kadrų dažnis mažesnis nei 1000 kadrų/s, atsiranda du pagrindiniai diagnostiniai trūkumai: - Laiko rezoliucijos praradimas: esant 800 kadrų/s, vienas kadras fiksuoja apie 1,25 ms laiko intervalą. Širdies cikle, trunkančiame ~600 ms, tai reiškia, kad greiti judesiai (pvz., vožtuvo užsidarymas ar regurgitacijos srauto dinamika) bus matomi fragmentiškai, o kai kurie įvykiai – visai praleisti. - Srauto artefaktai: kraujo judėjimo kryptis ir greitis vaizduojami netiksliai, nes sumažėjęs dažnis lemia aliasing efektus, srauto užlaikymą ir fazių iškraipymus. Tuo tarpu ≥1000 kadrų/s leidžia pasiekti 1 ms arba mažesnį laiko žingsnį, kuris būtinas tiksliai sinchronizuotai širdies judesių analizei. |
| 3 | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 5 iki 15 MHz, | Ultragarsiniai davikliai yra esminė sistemos dalis, nuo kurios priklauso skenuojamo vaizdo kokybė. Prašome atsižvelgti į šių komplektuojamų dalių svarbą ir praplėsti linijinio daviklio dažnio diapazoną. Apatinė dažnio riba yra esminis nustatymas aukštos kokybės vaizdams didesniame gylyje gauti. 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3.5 iki 15 MHz, | PO yra nusimačiusi visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl reikalavimai nebus keičiami siekiant išvengti konkurencijos ribojimo. |
| 3 | Reikalavimai linijiniam davikliui | 2. Elementų skaičius ≥ 190, | Remiantis rinkoje siūlomų prietaisų parametrais, siūlome padidinti minimalų linijinio daviklio elementų skaičių. Ultragarsinio signalo informacija yra perduodama daviklio elementais, todėl jų kiekis tiesiogiai proporcingas prietaiso diagnostinėms galimybėms. 2. Elementų skaičius ≥ 960, | PO yra nusimačiusi visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl reikalavimai nebus keičiami siekiant išvengti konkurencijos ribojimo. |
| 3 | Reikalavimai linijiniam davikliui | 3. Akustinio lango ilgis ≥ 43 mm, | Siūlome padidinti ir linijinio daviklio apžvalgos lauką. Tai leistų vienu metu aprėpti didesnį tiriamos anatomijos plotą. 3. Akustinio lango ilgis ≥ 50 mm, | PO yra nusimačiusi visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl reikalavimai nebus keičiami siekiant išvengti konkurencijos ribojimo. |
| 3 |  |  | 5. Monokristalo, matricinė arba lygiavertė technologija Daviklio gamybos technologija yra esminis parametras, kuris leidžia diferencijuoti modernius ultragarsinius daviklius nuo pigesnių senos pjezokristalinės technologijos alternatyvų. Siūlome daviklio gamybos technologijos reikalavimą įtraukti visiems trims (linijiniam, konveksiniam ir sektoriniam) komplektuojamiems davikliams. | Informuojame, kad iš dalies sutinkame su tiekėjo siūlymu ir šį reikalavimą nustatome ekonominio naudingumo vertinimo tvarkoje. |
| 4 | Reikalavimai konvekciniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1.5 iki 5 MHz, | Ultragarsiniai davikliai yra esminė sistemos dalis, nuo kurios priklauso skenuojamo vaizdo kokybė. Prašome atsižvelgti į šių komplektuojamų dalių svarbą ir praplėsti konveksinio daviklio dažnio diapazoną. Apatinė dažnio riba yra esminis nustatymas aukštos kokybės vaizdams didesniame gylyje gauti. 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1 iki 5 MHz, | PO yra nusimačiusi visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl reikalavimai nebus keičiami siekiant išvengti konkurencijos ribojimo. |
| 4 | Reikalavimai konvekciniam davikliui | 2. Elementų skaičius ≥ 120, | Remiantis rinkoje siūlomų prietaisų parametrais, siūlome padidinti minimalų konveksinio daviklio elementų skaičių. Ultragarsinio signalo informacija yra perduodama daviklio elementais, todėl jų kiekis tiesiogiai proporcingas prietaiso diagnostinėms galimybėms. 2. Elementų skaičius ≥ 160, | PO yra nusimačiusi visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl reikalavimai nebus keičiami siekiant išvengti konkurencijos ribojimo. |
|  |  |  | 5. Monokristalo, matricinė arba lygiavertė technologija Daviklio gamybos technologija yra esminis parametras, kuris leidžia diferencijuoti modernius ultragarsinius daviklius nuo pigesnių senos pjezokristalinės technologijos alternatyvų. Siūlome daviklio gamybos technologijos reikalavimą įtraukti visiems trims (linijiniam, konveksiniam ir sektoriniam) komplektuojamiems davikliams. | Informuojame, kad iš dalies sutinkame su tiekėjo siūlymu ir šį reikalavimą nustatome ekonominio naudingumo vertinimo tvarkoje. |
| 5 | Reikalavimai ertminiam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3,5 iki 10 MHz, | Kad specifikaciją atitiktų bent trys gamintojai, ertminio daviklio viršutinė diapazono riba turi būti 9.9 MHz. („Y“ 10EV3 diapazonas: 2.7 - 9.9 MHz) 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3,5 iki 9.9 MHz, | Informuojame, kad iš dalies sutinkame su tiekėjo reikalavimu ir tiksliname reikalavimą sekančiai: Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3,5 iki 9.9 MHz Paskelbus pirkimą bus pateikta patikslinta techninė specifikacija. |
| 4 | Reikalavimai konvekciniam davikliui | 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70° (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended)), | Siūlome kiesti į: 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 60° (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended)), | Nesutinkame su tiekėjo reikalavimu mažinti konvekcinio daviklio apžiūros kampą (angliškai: Field of view) iki ≥ 60°, nes įsigyjamas prietaiso taikymo sritys yra: skubiai diagnostikai, vidaus organų diagnostikai, smulkių kūno dalių diagnostikai, kraujagyslių tyrimams atlikti, bei kraujagyslių punkcijai atlikti (adatos vizualizacijos funkcija arba lygiavertė). Ultragarsiniame prietaise naudojamo konvekcinio daviklio apžiūros kampas (Field of View, FOV) turi būti ≥70° (tikrasis, fizinis kampas, o ne programiškai išplėstas), nes siauresnis, pvz. 60°, neatitinka šių taikymo sričių poreikių: Skubioji diagnostika: Skubios pagalbos situacijose (traumos, ūminiai pilvo ar krūtinės skausmai) būtina vienu pjūviu aprėpti kuo platesnį vidaus organų plotą, kad tyrimas būtų greitas ir patikimas. Su siauresniu 60° kampu reikėtų papildomų pjūvių, tai ilgintų tyrimo laiką ir mažintų diagnostikos efektyvumą. Vidaus organų diagnostika: Tiriant kepenis, blužnį, inkstus ar kitus vidaus organus būtina apimti pakankamai platų tiriamąjį plotą. < 70° kampas ribotų galimybę vienu metu įvertinti visą organą ar patologinį darinį, mažėtų diagnostikos patikimumas. Smulkių kūno dalių diagnostika: Smulkių sąnarių, raumenų, paviršinių struktūrų tyrimams taip pat reikalinga plati aprėptis – siauras kampas apriboja vaizdo lauką, todėl sunkiau atlikti visos struktūros įvertinimą viename plane. Kraujagyslių tyrimai: Atliekant kraujagyslių tyrimus būtina matyti pakankamai ilgą ir platų kraujagyslės segmentą, kartu su aplinkinėmis struktūromis. Jei FOV bus tik 60°, kaip siūlo tiekėjas, tuomet vienu metu bus matomas trumpesnis segmentas, todėl bus sudėtingiau įvertinti stenozes, trombus ar anatominius darinius. Kraujagyslių punkcija (su adatos vizualizacija arba lygiaverte funkcija): Atliekant invazines procedūras labai svarbu, kad adata ir tikslinė kraujagyslė būtų vienu metu visame ekrane, be poreikio nuolat keisti projekciją. 70° ir didesnis FOV užtikrina platesnį vaizdą, todėl bus pasiektas didesnis adatos vizualizavimo tikslumas ir procedūros saugumas. Jei būtų naudojamas daviklis turintis 60°, tuomet tikėtina adata išeitų už vaizdo ribų, o tai mažins intervencijos saugumą. Įvertinus išdėstytus argumentus TS reikalavimas nėra koreguojamas. |

5 pirkimo dalies ekonominio naudingumo vertinimas:

| Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Rinkos konsultacijoje tiekėjo teikti duomenys | Atsakymai į tiekėjų pateiktas pastabas, pasiūlymu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prietaiso kaina (K) |  |  |  |  | X = | 50 |  |  |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 38 |  |  |
| Išplėstinė garantija (G) |  |  |  |  | Q = | 12 |  |  |
| Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris |  |  |  |  |  |
| T1 | Komplektuojamo linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1000 | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0,20 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |  | Pagrindinė specifikacija p.3.2. reikalauja komplektuoti linijinį daviklį su 960 elementų. Šiuo atveju vos 40 elementų skirtumas nėra pakankamai reikšmingas, kad už tai būtų suteikiami techninio pranašumo balai. Prašome kriterijaus reikalavimą pakelti iki ne mažiau kaip 1500 elementų. | Informuojame, kad atsižvelgus į jūsų siūlymą reikalavimas yra tikslinamas. Paskelbus pirkimą bus pateikta patikslinta pasiūlymų vertinimo tvarka. |
| T2 | Konvekcinio daviklio apžiūros kampas (angliškai: Field of view) (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended)) ≥ 140° | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0,20 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |  | Nurodyto 140 apžiūros kampo be programinio praplėtimo negali pasiūlyti joks gamintojas. Kriterijus neturi klinikinės ar ekonominės prasmės. Prašome keisti į ne mažiau 110 laipsnių. | Informuojame, kad atsižvelgus į jūsų siūlymą reikalavimas yra tikslinamas. Paskelbus pirkimą bus pateikta patikslinta pasiūlymų vertinimo tvarka. |
| T3 | Specializuotas silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0,20 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |  | Silpnos kraujotakos vaizdavimo režimą gali pasiūlyti visi gamintojai. Šis reikalavimas galėtų būti įtrauktas į pagrindinius reikalavimus. Todėl siūlome specifikuoti kraujotakos programos reikalavimus, kurie atspindėtų techninį siūlomo prietaiso pranašumą. | Informuojame, kad sutinkame su jūsų siūlymu ir naikiname reikalavimą. Paskelbus pirkimą bus pateikta patikslinta pasiūlymų vertinimo tvarka. |
| T4 | Linijinio daviklio mažiausias skenuojamas dažnis ≤ 3 MHz | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0,20 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |  | Specifikacijoje aprašytas echoskopas bus komplektuojamas su vienu linijiniu davikliu. Todėl tikslinga įsigyti visapusiškai universalų ir techniškai pranašesnį daviklį, kuris leistų kokybišką skenavimą gylyje bei būtų specifikuojamas su ne didesne kaip 2 MHz apatine dažnio riba. | Nesutinkame su tiekėjo siūlymu. Vertinimo tvarka siekiame papildomus balus skirti tik už tuos techninius pranašumus, kurie PO nuomone yra svarbūs. Tuo pačiu siekiame sudaryti tinkamą konkurenciją ir skatinti tiekėjus siūlyti kuo aukštesnės klasės įrangą. |

Dėl 6 pirkimo dalies „Echoskopas“:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Rinkos konsultacijoje tiekėjo teikti duomenys | Atsakymai į tiekėjų pateiktas pastabas, pasiūlymu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Sistemos valdymo pultas | Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 11 cm | ≥7 | Informuojame, kad nesutinkame su visais tiekėjo siūlymais. Į tiekėjo paklausimą atsakome apibendrinant visus siūlomus atlikti pakeitimus: Vertinant tiekėjo pateiktus siūlymus keisti techninės specifikacijos reikalavimus ultragarso aparatui, būtina akcentuoti, kad kiekvienas nustatytas parametras yra pagrįstas klinikiniais poreikiais ir diagnostinio tikslumo reikalavimais, o ne techninėmis ar komercinėmis preferencijomis. Šie parametrai buvo nustatyti atsižvelgiant į aukšto lygio klinikinės praktikos standartus, naujausius Europos ultragarso diagnostikos asociacijų (EFSUMB, EACVI) ir tarptautinių gairių reikalavimus, siekiant užtikrinti maksimalų pacientų saugumą ir tyrimų kokybę. Dėl parametro 2.4 – Sistemos valdymo pulto aukščio reguliavimo diapazonas ≥11 cm (tiekėjas siūlo ≥7 cm) Valdymo pulto reguliavimo aukštis turi tiesioginę įtaką darbuotojų ergonomikai, ilgo darbo komfortui ir saugai. Moderni ultragarso sistema naudojama ilgas valandas, neretai – intensyviame klinikiniame darbe, kai procedūros atliekamos stovint, sėdint, arba skirtinguose pacientų pozicijose. Klinikiniai ir ergonominiai tyrimai rodo, kad per mažas reguliavimo diapazonas (< 10 cm) sukelia: - per didelį riešo lenkimą ir dilbio įtampą, - netaisyklingą laikyseną ir stuburo apkrovą, - greitesnį operatoriaus nuovargį, kuris lemia diagnostikos klaidų riziką. Todėl 11 cm aukščio reguliavimo reikalavimas yra ne perteklinis, o būtinas ergonominis standartas, užtikrinantis, kad įranga būtų pritaikyta įvairaus ūgio medikams ir skirtingoms darbo aplinkoms (echokardiografijai, endokrinologijai, pediatrijai). 7 cm diapazonas šių sąlygų neužtikrina ir neatitinka ergonominių reikalavimų, nurodytų EN ISO 9241-5 standarte. Dėl parametro 2.9 – Maksimalus kadrų dažnis 2D režime ≥1000 kadrų/s (tiekėjas siūlo 800 kadrų/s) Kaip jau išsamiai pagrįsta ankstesnėje analizėje, kadrų dažnis (frame rate) yra kritinis parametras širdies, kraujagyslių ir dinaminių organų tyrimams. Skirtumas tarp 800 ir 1000 kadrų/s nėra tik skaičinis – jis lemia 25 % laiko rezoliucijos praradimą, kas kliniškai reiškia galimybę nepastebėti trumpalaikių fiziologinių įvykių, tokių kaip: - vožtuvų judesių asimetrija, - mikroregurgitacija, - momentiniai hemodinaminiai pokyčiai ar - greiti srauto krypties pasikeitimai. Tyrimai (D’hooge et al., Ultrasound Med Biol, 2019; EACVI 2021) rodo, kad aukštas kadrų dažnis (>1000 fps) būtinas norint užtikrinti: - patikimą miokardo deformacijos (strain) analizę, - tikslią naujagimių ir vaikų echokardiografiją, - bei saugų kateterių ar adatų sekimą intervencijose. Todėl ne mažesnis kaip 1000 kadrų/s reikalavimas yra kliniškai būtinas siekiant išvengti artefaktų ir diagnostinių klaidų, o 800 kadrų/s sistema neatitinka aukštos raiškos dinaminių tyrimų standartų. Dėl parametro 2.10 – Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas nuo 1 iki 20 MHz (tiekėjas siūlo 1–18 MHz) 20 MHz viršutinė riba yra esminė endokrinologinių ir paviršinių struktūrų tyrimams, įskaitant: - skydliaukės, - pieno liaukų, - paviršinių limfmazgių, - vaikų raumenų-skeleto struktūrų vizualizaciją. 18 MHz dažnis šiems tyrimams neužtikrina pakankamo erdvinio skyrimo gebėjimo – tai lemia smulkių darinių (pvz., mikrokalcifikacijų, <0,3 mm skersmens limfmazgių metastazių) nepastebėjimą. 20 MHz sistemų naudojimas atitinka EFSUMB rekomendacijas paviršinių audinių ir smulkių struktūrų tyrimams, todėl šio parametro mažinimas klinikiniu požiūriu neleistinai sumažintų diagnostinį jautrumą. Dėl parametro 2.12 – 2D režimo dinaminis diapazonas ≥280 dB (tiekėjas siūlo ≥270 dB) Dinaminis diapazonas nusako, kiek pilnai sistema sugeba perteikti pilkos spalvos atspalvių spektrą – nuo labai silpnų iki labai stiprių signalų. Skirtumas tarp 270 ir 280 dB nėra tik teorinis – 10 dB skirtumas gali lemti mažesnį kontrastinį jautrumą, ypač tiriant: - širdies raumens perfuziją kontrastiniu ultragarsu, - kepenų hemangiomas, - paviršinius limfmazgius ir mazgus, kurių kontrastas nuo aplinkos yra minimalus. Todėl ne mažesnis kaip 280 dB reikalavimas užtikrina geresnį kontrastinį atskyrimą ir patikimesnį vaizdo apdorojimą sudėtingose situacijose. Dėl parametro 2.12 (3 punktas) – Skaitmeninių kanalų skaičius ≥3,5 mln. (tiekėjas siūlo ≥570 000) Skaitmeninių kanalų kiekis tiesiogiai lemia ultragarso signalo apdorojimo tikslumą ir erdvinę raišką. Sistema, turinti tik 570 tūkst. kanalų, generuoja mažesnės skiriamosios gebos signalus, todėl: - prarandamas smulkių audinių struktūrų detalumas, - mažėja triukšmo/signalų santykis, - padidėja vaizdo artefaktų tikimybė, ypač atliekant didelio gylio tyrimus. 3,5 mln. kanalų sistema leidžia: - vienu metu apdoroti daugiau atspindžių signalų, - taikyti beamforming ir speckle reduction algoritmus realiu laiku, - gauti aukštos kokybės 2D, Doppler ir elastografinius vaizdus. Tai ypač svarbu širdies ir kraujagyslių diagnostikoje, kur mažesnis kanalų skaičius gali lemti klaidingą struktūrų interpretaciją. Dėl parametro 3 – Akustinio lango ilgis ≥ 43 mm (tiekėjas siūlo ≥ 38 mm ± 8 mm) Akustinio lango ilgis lemia: - vaizdo įsiskverbimo gylį ir matymo lauką, - fokuso formavimą ir signalo intensyvumą gilesniuose audiniuose. Trumpesnis akustinis langas (38 mm) riboja galimybę atlikti gilaus krūtinės ar pilvo organų tyrimus, ypač pacientams su padidėjusiu kūno masės indeksu. 43 mm užtikrina pakankamą gylį ir kokybę echokardiografijos, pilvo organų bei kraujagyslių tyrimams be vaizdo praradimų periferijoje. |
| 2.8 | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 1200 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 10 min. | 800 kadru per sek. |  |
| 2.10 | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 20 MHz | 1- 18 MHz |  |
| 2.12 | 2D režimas | 2. ≥ 280 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“), | ≥270 dB |  |
| 2.12 | 2D režimas | 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 3,5 M, | ≥570 000 |  |
| 3 | Reikalavimai linijiniam davikliui | 3. Akustinio lango ilgis ≥ 43 mm, | ≥38 arba ≥38 ± 8 mm |  |
| 2.7 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 30 cm | ≥ 35 cm, siūlome padidinti ultragarso sistemos skanavimo gylio reikalavimą nuo 30 cm iki 35 cm, siekiant užtikrinti geresnę vaizdo kokybę, didesnį diagnostinį tikslumą bei platesnes tyrimų galimybes, nekeičiat numatyto biudžeto. | PO yra nusimačiusi visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl reikalavimai nebus keičiami siekiant išvengti konkurencijos ribojimo. |
| 2.9 | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 1000 kadrų/s | ≥ 2000 kadrų/s, Siūlome padidinti šį reikalavimą, siekiant užtikrinti aukštesnę perkamos įrangos vaizdo kokybę bei pasiekti geresnius atvaizdavimo rezultatus. Toks sprendimas leistų efektyviau išnaudoti esamas technologines galimybes, pagerintų bendrą vaizdo sistemos veikimą ir naudotojų patirtį, kartu išlaikant numatytą biudžetą ir nepadidinant projekto kaštų. | PO yra nusimačiusi visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl reikalavimai nebus keičiami siekiant išvengti konkurencijos ribojimo. |
| 2.12 | 2D režimas | 2. ≥ 280 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“), | ≥ 325 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“), Siūlome padidinti šį reikalavimą, siekiant užtikrinti aukštesnę perkamos įrangos vaizdo kokybę bei pasiekti geresnius atvaizdavimo rezultatus. Toks sprendimas leistų efektyviau išnaudoti esamas technologines galimybes, pagerintų bendrą vaizdo sistemos veikimą ir naudotojų patirtį, kartu išlaikant numatytą biudžetą ir nepadidinant projekto kaštų. | PO yra nusimačiusi visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl reikalavimai nebus keičiami siekiant išvengti konkurencijos ribojimo. |
| 2.9 | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 1000 kadrų/s | Prašome sumažinti reikalavimą „Maksimalus kadrų dažnis 2D režime – ≥1000 kadrų/s“ iki ≥800 kadrų/s, nes 1000 kadrų/s nepagrįstai riboja konkurenciją ir nesuteikia realios pridėtinės vertės (vaizdą riboja ekrano atnaujinimas ir žmogaus suvokimas), be to, šis parametras jau vertinamas ekonominio naudingumo kriterijumi, kuriame numatyta 5000 kadrų/s. | Informuojame, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad ultragarso tyrimų kokybė ir klinikinė vertė tiesiogiai priklauso nuo vaizdo kadrų dažnio (frame rate) – tai yra, nuo to, kiek kartų per sekundę atnaujinamas vaizdas. Kuo didesnis šis dažnis, tuo tikslesnė, dinamiškesnė ir realistiškesnė tampa vizualizacija. Klinikiniu požiūriu šis parametras yra kritiškai svarbus atliekant širdies, kraujagyslių ir greitų fiziologinių procesų tyrimus, kai net menkiausi hemodinaminiai pokyčiai įvyksta milisekundžių intervalais. Todėl reikalavimas, kad 2D režimo maksimalus kadrų dažnis būtų ≥1000 kadrų/s, nėra perteklinis ar techninis perteklinis rodiklis – tai tiesioginė būtinybė, užtikrinanti aukščiausią diagnostinį tikslumą, pacientų saugumą ir tyrimų patikimumą. Aparatas, turintis tik ≥800 kadrų/s, šių klinikinių poreikių nebeatitinka. Kardiologiniuose tyrimuose kai kadrų dažnis mažesnis nei 1000 kadrų/s, atsiranda du pagrindiniai diagnostiniai trūkumai: - Laiko rezoliucijos praradimas: esant 800 kadrų/s, vienas kadras fiksuoja apie 1,25 ms laiko intervalą. Širdies cikle, trunkančiame ~600 ms, tai reiškia, kad greiti judesiai (pvz., vožtuvo užsidarymas ar regurgitacijos srauto dinamika) bus matomi fragmentiškai, o kai kurie įvykiai – visai praleisti. - Srauto artefaktai: kraujo judėjimo kryptis ir greitis vaizduojami netiksliai, nes sumažėjęs dažnis lemia aliasing efektus, srauto užlaikymą ir fazių iškraipymus. Tuo tarpu ≥1000 kadrų/s leidžia pasiekti 1 ms arba mažesnį laiko žingsnį, kuris būtinas tiksliai sinchronizuotai širdies judesių analizei. |
| 4 | Reikalavimai konvekciniam davikliui | 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70° (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended)), | Siūlome kiesti į: 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 60° (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended)), | Nesutinkame su Tiekėjo reikalavimu mažinti konvekcinio daviklio apžiūros kampą (angliškai: Field of view) iki ≥ 60°, nes įsigyjamas prietaiso taikymo sritys yra: skubiai diagnostikai, vidaus organų diagnostikai, smulkių kūno dalių diagnostikai, kraujagyslių tyrimams atlikti, bei kraujagyslių punkcijai atlikti (adatos vizualizacijos funkcija arba lygiavertė). Ultragarsiniame prietaise naudojamo konvekcinio daviklio apžiūros kampas (Field of View, FOV) turi būti ≥70° (tikrasis, fizinis kampas, o ne programiškai išplėstas), nes siauresnis, pvz. 60°, neatitinka šių taikymo sričių poreikių: Skubioji diagnostika: Skubios pagalbos situacijose (traumos, ūminiai pilvo ar krūtinės skausmai) būtina vienu pjūviu aprėpti kuo platesnį vidaus organų plotą, kad tyrimas būtų greitas ir patikimas. Su siauresniu 60° kampu reikėtų papildomų pjūvių, tai ilgintų tyrimo laiką ir mažintų diagnostikos efektyvumą. Vidaus organų diagnostika: Tiriant kepenis, blužnį, inkstus ar kitus vidaus organus būtina apimti pakankamai platų tiriamąjį plotą. < 70° kampas ribotų galimybę vienu metu įvertinti visą organą ar patologinį darinį, mažėtų diagnostikos patikimumas. Smulkių kūno dalių diagnostika: Smulkių sąnarių, raumenų, paviršinių struktūrų tyrimams taip pat reikalinga plati aprėptis – siauras kampas apriboja vaizdo lauką, todėl sunkiau atlikti visos struktūros įvertinimą viename plane. Kraujagyslių tyrimai: Atliekant kraujagyslių tyrimus būtina matyti pakankamai ilgą ir platų kraujagyslės segmentą, kartu su aplinkinėmis struktūromis. Jei FOV bus tik 60°, kaip siūlo tiekėjas, tuomet vienu metu bus matomas trumpesnis segmentas, todėl bus sudėtingiau įvertinti stenozes, trombus ar anatominius darinius. Kraujagyslių punkcija (su adatos vizualizacija arba lygiaverte funkcija): Atliekant invazines procedūras labai svarbu, kad adata ir tikslinė kraujagyslė būtų vienu metu visame ekrane, be poreikio nuolat keisti projekciją. 70° ir didesnis FOV užtikrina platesnį vaizdą, todėl bus pasiektas didesnis adatos vizualizavimo tikslumas ir procedūros saugumas. Jei būtų naudojamas daviklis turintis 60°, tuomet tikėtina adata išeitų už vaizdo ribų, o tai mažins intervencijos saugumą. Įvertinus išdėstytus argumentus TS reikalavimas nėra koreguojamas. |

Dėl 8 pirkimo dalies „Infuzinių tirpalų termostatas“:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Rinkos konsultacijoje tiekėjo teikti duomenys | Atsakymai į tiekėjų pateiktas pastabas, pasiūlymu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Maksimalus spintos pakrovimas (ne mažiau nei) | 100 kg | manome perteklinis, punkte 11 nurodytas lentynos apkrovimas | Informuojame, kad siūlymas netenkinamas. Reikalavimas nėra perteklinis. |

Dėl 9 pirkimo dalies „Kraujo komponentų greitojo atšildymo prietaisas“:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Rinkos konsultacijoje tiekėjo teikti duomenys | Atsakymai į tiekėjų pateiktas pastabas, pasiūlymu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Aparatas skirtas kraujo ir jo produktų, laikomų kraujo maišuose, pašildymui ir atitirpinimui | Įrangai keliami techniniai reikalavimai ribojantys, orientuotį į vieno konkretaus gamintojo [...] modelį [...] | Informuojame, kad su siūlymais nesutinkame. Tiekėjo atstovaujamo gamintojo [...] kraujo komponentų greitojo atšildymo prietaisas [...] iš esmės neatitinka gydymo įstaigos esminių poreikių, dėl to, nėra sutinkama su absoliučiai nei viena tiekėjo pastaba koreguoti TS reikalavus. [...] neatitinka esminių reikalavimų, todėl negali užtikrinti gydymo įstaigos poreikių dėl sekančių priežasčių: - Šilumos perdavimo būdas ir komponentų judinimas Specifikacijoje reikalaujama uždaros sistemos su cirkuliuojančiu skysčiu arba pagalvėlėse cirkuliuojančiu skysčiu, užtikrinant maišymą/judinimą (agitaciją). - [...] naudoja sauso oro konvekcinį šildymą (karštą orą), neturi cirkuliuojančio skysčio maišymo funkcijos, t.y. neužtikrina vienodo ir greito šilumos perdavimo visame kraujo maiše. - Galimybė šildyti kraujo produktus - Reikalaujama: šaldyta plazma, kraujas ir kamieninės ląstelės. - [...] yra skirtas daugiausia plazmos atitirpinimui; gamintojas nerekomenduoja naudoti šiam įrenginiui pilnaverčiam eritrocitų ar kamieninių ląstelių produktų šildymui, nes šildymas sausu oru gali sukelti temperatūros netolygumus. - Šildytuvo talpa - Reikalavimas: ≥ 4 maišai po 500 ml ±10 %. - [...] dažniausiai talpina 2 maišus (500 ml) vienu metu. Nepakankama talpa. - Išorinės jungtys - Reikalavimas: jungtis HIS sistemai, bar kodų skaitytuvui, spausdintuvui/USB/SD duomenų perkėlimui. - [...] šių jungčių neturi – tai nepritaikyta integracijai į ligoninės IT sistemas. - Drėgmės sensoriai - Reikalavimas: integruoti drėgmės sensoriai, kurie perspėja apie maišo nutekėjimą. - [...] neturi tokios funkcijos, nes prietaisas veikia sauso oro principu, nėra vandens vonelės ar drėgmės kontrolės. - Vienkartiniai priedai - Reikalavimas: kad jų nereikėtų. - [...] kartais reikalauja specialių apsauginių maišelių (barjerinių paketų) plazmos maišams, kad būtų išvengta kondensacijos/užteršimo, o tai reiškia papildomas eksploatacines išlaidas gydymo įstaigai. Taigi, [...] neatitinka esminių pirkimo sąlygų ir gydymo įstaigos poreikių: - neatitinka šilumos perdavimo ir agitacijos reikalavimo, - netinka visiems numatytiems kraujo komponentams (ypač eritrocitams ir kamieninėms ląstelėms), - neturi pakankamos talpos, - neturi išorinių jungčių integracijai, - neturi drėgmės sensorių, - gali reikalauti vienkartinių priedų. Įvertinus išdėstytus argumentus [...] prietaisas negali būti laikomas lygiaverčiu prietaisu sudarytai techninei specifikacijai ir neužtikrina realių gydymo įstaigos poreikių. |
| 2 | Šilumos perdavimui naudojamas uždaroje sistemoje, 2-se pagalvėlėse cirkuliuojantis skystis ar cirkuliuojančiame skystyje patalpinta kišenė/talpa kurioje talpinami kraujo maišai ar karštas oras | Būtina. Turi būti užtikrintas komponentų judinimas (cirkuliuojančio skysčio masažas/judinimas, agitacija) | Ribojantis reikalavimas. Mūsų siūloma sistema šilumos perdavimui naudoja karštą orą, pučiant jį tiesiai į kraujo maišelio paviršių, o maišymas vyksta judinant kaitinimo plokštę, ant kurios sudėti kraujo ar kraujo komponentų maišai. Pažymėtina, kad pasaulinėje rinkoje yra keletas gamintojų, siūlančių prietaisus, skirtus kraujo komponentų atitirpdymui bei pašildymui, naudojant uždaroje sistemoje cirkuliuojantį skystį. Pažymėtina, kad tokie prietaisai turi kelias esmines problemas: kondensato ant kraujo/plazmos maišelio susidarymas, kas gali sukelti kraujo komponentų mikrobiologinį užteršimą. Taip pat tokios sistemos turi būti jungiamos prie vandens sistemos, o prietaiso skysčių sistema turi būti kruopščiai tikrinama bei dezinfekuojama. |  |
| 3 | Prietaisu galima šildyti: | 1. Šaldytą plazmą | Reikalavimas kamieninių ląstelių atšildymo funkcijai yra ribojantis bei nesusijęs su įstaigos poreikiu. Prašome šį reikalavimą šalinti |  |
|  |  | 2. Kraują |  |  |
|  |  | 3. Kamienines ląsteles |  |  |
| 4 | Skaitmeninė ar lygiavertė šildomų kraujo produktų ar šildymo agento temperatūros indikacija. Jeigu ekrane rodoma tik šildymo agento temperatūra, tai prietaisas turi turėti gamintojo numatytas spec. programas minėtiems kraujo komponentams šildyti, atitirpinti. | Būtina | Reikalavimas ribojantis. Programų pasirinkimas bei jų nustatymų reguliavimo galimybė yra būdinga tik prietaisams, negalintiems išmatuoti kraujo komponentų temperatūros maišelio viduje. Mūsų atveju, pašildymo procesas pilnai automatinis be rankinio programų pasirinkimo. Prašome praplėsti reikalavimą, leidžiant siūlyti standartizuotą pašildymo/atitirpdymo procesą be papildomų programų/nustatymų. |  |
| 5 | Ekranas, kuriame pateikiama temperatūra, darbo laiko, sistemos gedimų informacija | Būtina | Ribojantis reikalavimas. Jei prietaiso funkcijos yra pilnai automatinės, jo valdymui bei operatoriaus komunikavimui, ekranas ar lygiavertis sprendimas nereikalingas. Pakanka valdymo klavišų bei indikacinių lempučių. |  |
| 6 | Šildytuvo talpa | Ne mažiau 4 maišai po 500 ml +/- 10% | Ribojantis reikalavimas. Prašome keisti į 3 po 450 ml. |  |
| 7 | Temperatūros reguliavimas (nesiauresniame diapazone už nurodyta) | Šildymo agento, nuo +37ºC iki +45ºC | Ribojantis reikalavimas. Prietaise [...], kurį siūlytume pirkime, temperatūra nėra reguliuojama. Viskas yra jau suprogramuota gamykliškai, kadangi atitirpdymo/pašildymo procesas standartizuotas. Tai leidžia užkirsti kelią galimoms operatoriaus klaidoms, manualinių nustatymų metu. Prašome, siūlant standartizuoto proceso prietaisą, šio reikalavimo netaikyti |  |
| 8 | Apsauga nuo perkaitimo | Būtina |  |  |
| 9 | Prietaiso išorinės jungtys | 1. Jungtis prietaisą įjungti į ligoninės informacinę sistemą, | Ribojantis reikalavimas. Prašome šalinti |  |
|  |  | 2. Jungtis skirta prijungti bar kodų skaitytuvą | Ribojantis reikalavimas. Prašome šalinti |  |
|  |  | 3. Jungtis skirta prijungti spausdintuvą arba SD kortelė/USB ar lygiavertė atmintinė duomenų perkėlimui į kompiuterį. |  |  |
| 10 | Talpyklė su permatomu dangčiu ar durelėmis vizualiai kontrolei | Būtina | Ribojantis reikalavimas neturintis įtakos proceso kokybei. Proceso eigai stebėti pakanka indikacinių lempučių prietaiso panelėje. |  |
| 11 | Talpyklėje integruoti drėgmės sensoriai, signalizuojantys apie kraujo produktų nutekėjimą | Būtina | Ribojantis reikalavimas. Mūsų siūlomame prietaise numatytas nutekėjusių kraujo produktų surinkimas į indą. Įvykus tokiam atvejui, prietaiso darbinės funkcijos nebus sutrikdytos, o prietaisas nebus sugadintas |  |
| 12 | Nereikalingi jokie vienkartiniai priedai | Būtina |  |  |
| 3 | Prietaisu galima šildyti: | 1. Šaldytą plazmą | Nurodyti produktai labai skirtingi. Skirtingos jų laikymo, transportavimo sąlygos (pvz. kaujas laikomas 3-5°C, o plazma yra šaldyta apie - 25°C), taip pat jiems taikomi skirtingi atitirpinimo bei šildymo reikalavimai ir trukmė. Siūlome reikalavimą koreguoti: "gamintojo išanksto programuotos ne mažiau nei 3 skirtingos programos: Plazmai, kraujui, kamieninėms ląstelėms". | Informuojame, kad siūlymas netenkinamas. Tiekėjo siūlymas pakeisti techninės specifikacijos reikalavimą iš „prietaisu galima šildyti – šaldytą plazmą, kraują, kamienines ląsteles“ į „prietaisas turi turėti gamintojo iš anksto programuotas ne mažiau nei 3 skirtingas programas plazmai, kraujui, kamieninėms ląstelėms“ iš esmės pakeičia funkcionalumo apimtį ir neatitinka klinikinių poreikių. Toks pakeitimas sumažintų įrangos universalią klinikinę paskirtį, lankstumą ekstremalių situacijų metu bei pacientų saugos garantijas. Toliau pateikiame išsamius klinikinius ir praktinius pagrindimus, kodėl PO nesutinka su siūlymu. Kraujo komponentų – šaldytos plazmos, eritrocitų masės ir kamieninių ląstelių – atšildymas ir šildymas vykdomas gyvybiškai svarbių situacijų metu: - masinio kraujavimo atvejais (traumatologija, operacijos, akušerija), - hematologinių pacientų gydyme (kamieninių ląstelių transplantacija), - intensyvios terapijos ir reanimacijos skyriuose. Tokiose situacijose medicinos personalas turi turėti vieną universalų, saugų ir patikimą prietaisą, kuriuo galima būtų greitai ir be papildomų paruošiamųjų veiksmų atšildyti bet kurį kraujo komponentą. Tiekėjo siūlomas apribojimas iki iš anksto užprogramuotų trijų režimų („plazmai“, „kraujui“, „kamieninėms ląstelėms“) neužtikrina pakankamo klinikinio lankstumo ir neapima visų realių naudojimo scenarijų, kai reikia greitai keisti šildymo ar atitirpinimo protokolus pagal konkrečią situaciją. Pagal Europos Tarybos kraujo saugos direktyvas (2002/98/EB ir 2004/33/EB) bei Europos farmakopėjos 2.6.27 skyrių, kraujo komponentų atšildymo įranga turi: - užtikrinti vienodą temperatūrų paskirstymą visame maišelyje, - nekelti biologinės kontaminacijos pavojaus, - išlaikyti komponentų biologinį aktyvumą. Programiniai režimai šių reikalavimų savaime neužtikrina, nes: - jie neadaptuojasi prie realių pakuotės temperatūros svyravimų, - neatpažįsta individualių kraujo komponentų tūrių, - nesuteikia vartotojui kontrolės realiu laiku. Klinikinis ir praktinis poreikis yra ne trys programos, o trijų produktų šildymo galimybė Ligoninė savo reikalavimuose aiškiai nurodė, kad prietaisu turi būti įmanoma šildyti trijų rūšių komponentus. Tai reiškia, kad: - įranga turi būti universali, - tinkama visiems kraujo produktų tipams, - ir saugiai pritaikoma įvairioms klinikinėms situacijoms. Šis reikalavimas užtikrina: - vieno įrenginio naudojimą visoje ligoninėje (ekonomiškai ir logistiškai efektyviau), - mažesnę klaidų riziką, nes personalas dirba su viena, visiems produktams tinkama technologija, - didesnį paruošimo greitį, ypač skubios pagalbos ar operacinėse situacijose. Tiekėjo siūlomas pakeitimas reikštų, kad aparatas galėtų šildyti tik tuos produktus, kurie yra suderinti su gamintojo nustatytomis trimis programomis, ir neleistų išplėsti naudojimo klinikinėms situacijoms, kai reikia individualaus šildymo algoritmo (pvz., ląstelių terapijoje ar naujose biologinėse kraujo produktų formose). Tiekėjo siūlomas pakeitimas į „tris gamintojo iš anksto nustatytas programas“: - susiaurina klinikinį prietaiso panaudojimo spektrą, - mažina prietaiso lankstumą realiose gydymo situacijose, - didina klaidų ir biologinės žalos riziką dėl neadaptuojamų parametrų, - prieštarauja Europos kraujo ir komponentų paruošimo saugos normoms. |
|  |  | 2. Kraują |  |  |
|  |  | 3. Kamienines ląsteles |  |  |
| 9 | Prietaiso išorinės jungtys | 1. Jungtis prietaisą įjungti į ligoninės informacinę sistemą (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | Prašytume patikslinti- ar programinė įranga perkama. | Atsakome, kad programinė įranga neperkama. |
|  |  |  | papildoma rekomendacija: Siūlome papildyti: Atitikimas MDR ne žemiau nei klasė IIa. Tai užtikrintų personalo bei pacientų didesnį saugumą. | PO yra nusimačiusi visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl papildomi reikalavimai nebus įtraukiami. |

| DĖL PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTO |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pastaba / siūlymas | Atsakymas |
| Prašome pakoreguoti Sutarties 4.1 p. į ,,Tiekėjas Prekes įsipareigoja pristatyti ir su Prekėmis teiktinas paslaugas (išskyrus Pirkėjo personalo apmokymą, konsultacijas, programinės įrangos atnaujinimus) atlikti per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos". Nurodyti biudžetą. | Perkančioji organizacija atsižvelgdama į tai, kad numatyta įranga perkama naujoms operacinėms, siekia kuo įmanoma greičiau įsigyti naują įrangą, todėl sutarties sąlygose nurodytų 30 k. d. termino nekoreguoja. Taip pat informuojame, kad konkrečių pirkimo dalių maksimalios kainos nurodytos Pirkimo sąlygų 3 priedo „Pasiūlymo forma“ 4.4. punkte. |
| Pastaba Nr. 2. Specialiųjų reikalavimų 3 punkte nurodyta: „Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.“ Atkreipiame dėmesį, kad perkant medicininį prietaisą jo atitiktimi teisės aktų reglamentavimui svarbu įsitikinti ne jau gaunant prekę, o dar pasiūlymo vertinimo etape. CE atitikties deklaracija arba sertifikatas yra dokumentai, kuriuos tiekėjai privalo turėti jau siūlydami prekę ir dar iki sutarties pasirašymo, būtent pasiūlymų vertinimo etape privalo būti vertinamas jų teisėtumas. Priešingu atveju paliekama terpė piktnaudžiavimui ir pačio pirkimo neskaidrumui, nes kiti pirkime dalyvavę tiekėjai po sutarties pasirašymo neturės galimybės patikrinti, kokią iš tiesų prekę laimėtojas pristatys. Prašome CE atitikties deklaraciją arba sertifikatą reikalauti pateikti kartu su pasiūlymu. | Atsakymas. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į tai, kad pirkime dalyvauja savo srities profesionalai, kurie užtikrina, kad nurodytos prekės turi CE sertifikatus ir atitikties deklaracijas, neturi pagrindo abejoti tiekėjų sąžiningumu. Pažymėtina, kad sutarties sąlygų 4.5. punkte numatyta, kad „Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekė neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.“. |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.