TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Viešoji įstaiga Visagino ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija), įgyvendindama projektą Nr. 09-029-P-0009 „VšĮ Visagino ligoninės infrastruktūros modernizavimas”, numato įsigyti naują medicininę įrangą (toliau – Prekės):

1 pirkimo objekto dalis – Vaizdo bronchoskopinė sistema - 1 komplektas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medicininis monitorius | 1 vnt. |
| 1.1. | Ekrano įstrižainė | ≥ 31" |
| 1.2. | Skiriamoji geba | ≥ 4K raiškos, ne blogiau 3840x2160 vaizdo elementų |
| 1.3. | Matricos tipas | IPS arba TFT |
| 1.4. | Įvestys | 3G-SDI, 12G-SDI, DVI-D, DisplayPort, HDMI arba lygiavertės |
| 2. | Vaizdo procesorius | 1 vnt. |
| 2.1. | Vaizdo signalų išvestys | 12G-SDI arba lygiavertė |
| 2.2. | Vaizdų išsaugojimas | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas |
| 2.3. | LED tipo šviesos šaltinis | Ne mažiau kaip 4 LED lempos |
| 2.4. | Stebėjimas specialiu apšvietimu, optinė technologija ir vaizdo gerinimo funkcija: | 1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas ; 2. Siauro spektro atvaizdavimo stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui; 3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus; 4. Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimo stebėjimo režimas: pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą. |
| 2.5. | Vaizdo ekrane funkcija: | 1. vaizdas vaizde (PIP) arba lygiavertė; 2. vaizdas ne vaizde (POP) arba lygiavertė. |
| 2.6. | Jutiklinis skydelis | Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena |
| 2.7. | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti: | - ne mažiau kaip 4 bronchoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus; - ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus. |
| 2.8. | Automatinis stiprinimo valdymas | Būtina |
| 2.9. | Diafragmos režimai: | 1. Automatinis; 2. Didžiausios reikšmės (maksimalus); 3. Vidutinis. |
| 2.10. | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių |
| 3. | Vaizdo bronchoskopas | 3 vnt. |
| 3.1. | Bronchoskopo vaizdo sensoriaus tipas | HDTV vaizdo kokybė arba lygiavertė |
| 3.2. | Bronchoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Būtina |
| 3.3. | Apžiūros laukas | ≥ 120° |
| 3.4. | Regėjimo lauko gylis | Ne mažiau kaip 3-100 mm |
| 3.5. | Lenkimo kampas aukštyn/žemyn | ≥ 180° / ≥ 130° |
| 3.6. | Įvedamosios dalies diametras | ≤ 5,5 mm |
| 3.7. | Distalinio galo diametras | ≤ 5,5 mm |
| 3.8. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 2,0 mm |
| 3.9. | Įvedamos dalies pasukimo funkcija kairėn/dešinėn | Būtina |
| 3.10. | Darbinis ilgis | ≥ 600 mm |
| 3.11. | Suderinamas su Perkančiosios organizacijos turimomis plovimo – dezinfekavimo mašinomis ETD4 Basic PAA ir Mini ETD2 |  |
| 4. | Mobilus vežimėlis | 1 vnt. |
| 4.1. | Laikiklis monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle (dujinis cilindras) arba analogiškai reguliuojama monitoriaus rankena |
| 4.2. | Bronchoskopo laikiklis | Ne mažiau kaip 2 bronchoskopams |
| 4.3. | Lentynos įrangai | Ne mažiau kaip 3 vnt. |
| 4.4. | Skiriamasis transformatorius | Būtina |
| 4.5. | Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina |
| 5. | Endoskopinis siurblys | 1 vnt. |
| 5.1. | Našumas | > 30 l/min |
| 5.2. | Vakuumas | > 90 kPa |
| 5.3. | Indas skysčiams | ≥ 2 l |

2 pirkimo objekto dalis – Dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisas - 1 komplektas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Suaugusių, vaikų ir naujagimių plaučių ventiliacijai |
| 2. | Dujų tiekimas | - O2 tiekimas – ne siauresniame diapazone kaip 280 – 600 kPa (2,8 – 6 bar); - Oro tiekimas – integruota turbina. |
| 3. | Maksimalus generuojamas srautas įkvėpime | ≥ 250 l/min |
| 4. | Srauto matavimai atliekami naudojant proksimalinį srauto daviklį | Būtina |
| 5. | Ventiliacijos režimai, ne mažiau kaip: |  |
| 5.1. |  | - Adaptyvi išmanioji ventiliacija su automatiniu ventiliavimo parametrų pritaikymu, užtikrinanti norimo minutinio ventiliacijos tūrio tiekimą pacientui kiekvieno kvėpavimo ciklo metu; - Tūriu kontroliuojama asistuojanti/privaloma ventiliacija; - Tūriu kontroliuojama sinchronizuota protarpinė ventiliacija su pagalba slėgiu; - Slėgiu kontroliuojama asistuojanti/privaloma ventiliacija; - Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota protarpinė ventiliacija su pagalba slėgiu; - Spontaninė ventiliacija; - Dviejų lygių teigiamo kvėpavimo takų slėgio ventiliacija; - Kvėpavimo takų slėgį mažinanti ventiliacija; - Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija; - Neinvazinė plaučių ventiliacija; - Didelio srauto O2 terapija. |
| 6. | Specialios funkcijos, ne mažiau kaip: | - Nebulaizeris; - Rankinis įkvėpimo valdymas; - Įkvėpimo/iškvėpimo sulaikymas; - Oksigenacijos/atsiurbimo funkcija; - Laukimo režimas (Standby); - Atodūsiai; - Apnėjos ventiliacija; - Intubacinio vamzdelio pasipriešinimo kompensavimas. |
| 7. | Ventiliacijos parametrų valdymas: | - Kvėpavimo dažnis – ≥ 1 – 150 kart./min; - Kvėpavimo tūris – ≥ 2 – 2000 ml; - Slėgio valdymas – ≥ 5 – 95 cm H2O; - Slėgis iškvėpimo pabaigoje (PEEP) – ≥ 0 – 50 cm H2O; - O2 koncentracija – ≥ 21 – 100 %; - Įkvėpimo iškvėpimo santykis – ≥ 1:9 – 4:1; - Įkvėpimo pauzė – ≥ 0-70 %; - Įkvėpimo trukmė – ≥ 0,1 – 10 s; - Srauto trigerio jautrumas – ≥ 0,1 – 20 l/min; - Iškvėpimo trigerio jautrumas (ETS) – ≥ 5 – 80 %; - Srauto kitimo forma: - Sinusoidinė; - Kvadratinė; - Lėtėjanti. |
| 8. | Priemonė plaučių funkcijos įvertinimui | Būtina |
| 9. | Perspėjimo signalai, ne mažiau kaip: | - Apnėja; - Minutinis tūris; - O2; - Slėgis; - Kvėpavimo tūris; - EtCO2; - Žemas SpO2; - Dažnis; - Paciento atsijungimas; - PEEP pokytis; - Okliuzija; - Dujų tiekimas; - El. energijos tiekimas. |
| 9.1. | Perspėjimo signalų garsumas | Reguliuojamas |
| 10. | Įvykių žurnalas | Įvykių žurnale turi būti galimybė išsaugoti ne mažiau 2000 įvykių su datos ir laiko žyma |
| 11. | Automatinis nuotėkio kompensavimas | Būtinas |
| 12. | Ventiliacijos būklės vizualizavimas ir valdymas | Skaitmeniniai ir grafiniai ventiliacijos duomenys turi būti atvaizduojami spalvotame ekrane su sensoriniu valdymu, ne mažiau kaip 12“ įstrižainės |
| 13. | Ventiliacijos parametrų atvaizdavimas |  |
| 13.1. | Dinaminė plaučių vizualizacija | Plaučių dinaminis vizualizacinis vaizdas, leidžiantis realiame laike įvertinti ventiliaciją |
| 13.2. | Kreivės: | - Slėgis; - Srautas; - Tūris; - Pletizmograma; - Trachėjos slėgis - Transpulmonarinis slėgis. |
| 13.3. | Kilpos: | - Slėgis/tūris; - Srautas/slėgis; - Tūris/srautas; - Tūris/ CO2. |
| 13.4. | Monitoruojami parametrai |  |
| 13.4.1. | Slėgio parametrai: | - Varomasis slėgis; - Maksimalus kvėpavimo takų slėgis; - Vidutinis kvėpavimo takų slėgis; - Plato kvėpavimo takų slėgis; - PEEP ar CPAP slėgis; - Auto PEEP; - Transpulmoninis slėgis; - Pagalbinis (manžetės/stemplės) slėgis. |
| 13.4.2. | Srauto parametrai: | - Maksimalus srautas įkvėpime; - Maksimalus srautas iškvėpime. |
| 13.4.3. | Tūrio parametrai: | - Iškvėpimo tūris; - Įkvėpimo tūris; - Minutinis iškvėpimo tūris; - Kvėpavimo kontūro nuotėkio tūris; - Įkvėpimo tūrio ir idealaus kūno svorio santykis; - Spontaninis iškvėptas minutinis tūris. |
| 13.4.4. | Laiko parametrai: | - Įkvėpimo - iškvėpimo santykis; - Kvėpavimo dažnis; - Spontaninių kvėpavimų dažnis; - Įkvėpimo laikas; - Iškvėpimo laikas. |
| 13.4.5. | Plaučių mechanikos parametrai: | - Statinis plaučių imlumas; - Okliuzijos slėgis; - Iškvėpimo konstanta; - Pasipriešinimas įkvėpime; - Dažno, negilaus kvėpavimo indeksas. |
| 13.4.6. | O2 koncentracijos monitoravimas | Būtina |
| 13.4.7. | Pulsoksimetrija: | - O2 saturacija; - Pletizmograma; - SpO2/FiO2 santykis arba ROX indeksas. |
| 14. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); prietaiso veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 180 min. |
| 15. | Prietaiso komplektacija: | - Prietaiso vežimėlis; - Kontūro laikiklis; - SpO2 sensorius suaugusiems; - CO2 sensorius su daugkartiniu adapteriu suaugusiems; - Proksimalinis srauto sensorius – 2vnt.; - O2 koncentracijos sensorius; - Dujų drėkintuvas. |

3 pirkimo objekto dalis – Anestezijos aparatas - 2 komplektai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Suaugusių ir vaikų anestezijai |
| 2. | Aparato naudojamos dujos | O2 ir suspaustas oras, tiekiami iš magistralinio vamzdyno |
| 3. | Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai) | Elektroniniai sunaudojamų dujų kiekio matuokliai visoms į aparatą tiekiamoms dujoms (O2, suspaustas oras) |
| 4. | Pacientui tiekiamų dujų maišymas | Elektroninis dujų mikseris |
| 5. | Anestezijos sistemos pritaikytos naudoti elektroninius garintuvus | Būtina |
| 6. | Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime | Ne siauresnis kaip 0,25 - 15 l/min |
| 7. | Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | ≥ 55 l/min |
| 8. | Perjungimas tarp rankinės/automatinės ventiliacijos | Vienu jungikliu |
| 9. | Absorbento talpos tūris | ≥ 700 ml |
| 10. | Integruotas darbo vietos apšvietimas | Būtina |
| 11. | Ventiliavimo režimai: | - Plaučių ventiliacija valdoma tūriu; - Plaučių ventiliacija valdoma slėgiu; - Plaučių ventiliacija palaikoma slėgiu; - Rankinė ventiliacija. |
| 12. | Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas | Maksimalus ribojamas slėgis ≥ 70 cmH20 |
| 13. | Ventiliatorius privalo užtikrinti ventiliacijos parametrus, ne mažiau kaip: |  |
| 13.1. | Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režime | Ne siauresnės kaip 50-1500 ml |
| 13.2. | Įkvėpimo pauzės nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip 20-30 % |
| 13.3. | Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos | Ne siauresnės kaip 4-80 k/min |
| 13.4. | PEEP režimas | Reguliuojamas, ne siauresniame diapazone kaip nuo 4 cm H20 iki 30 cm H20 |
| 13.5. | Įkvėpimo - iškvėpimo (l:E) santykio nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip 4:1 - 1:4 |
| 13.6. | Maksimalus įkvėpimo srautas | ≥ 120 l/min |
| 13.7. | Viršutinės slėgio kvėpavimo takuose ribos nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip 12-70 cm H2O |
| 13.8. | Reguliuojamas tėkmės trigerio jautrumas | Būtina |
| 13.9. | Aukšto slėgio pavojaus signalas | Būtina |
| 14. | Procedūros metu paciento suvartoto lakaus anestetiko kiekio apskaičiavimas | Būtina |
| 15. | Ventiliatoriaus valdymo ekranas | Spalvotas, ≥ 15" įstrižainės |
| 16. | Aparate saugomų įvykių atmintis | Būtina |
| 17. | Anestezijos aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas | - Pasukamas greito funkcijų/parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas; - Lietimui jautrus ekranas; - Integruoti mygtukai papildomų funkcijų pasirinkimui. |
| 18. | Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane | Ne mažiau 3 kreivių ekrane vienu metu |
| 19. | Grafinis kilpiniu ventiliacijos grafikų vaizdavimas ekrane | Ne mažiau 2 kilpinių grafikų ekrane vienu metu |
| 20. | Anestetinio agento suvartojimo vienos procedūros metu parodymas | Būtina |
| 21. | Monitoruojami ventiliavimo kvėpuojamųjų dujų parametrai: | - Anestetinių dujų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu; - Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės; - Slėgio/tūrio ir tūrio/srauto kilpos; - O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime; - Automatiškai apskaičiuojama ir parodoma monitoriaus ekrane anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė, priklausoma nuo paciento amžiaus. |
| 22. | Panaudotų anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys | Būtina |
| 23. | Paramagnetinė arba lygiavertė O2 koncentracijos matavimo technologija | Būtina |
| 24. | Papildomas O2 išvadas su elektroniniu arba mechaniniu srauto matuokliu | Būtina |
| 25. | Integruota atsiurbimo sistema su neigiamo slėgio reguliavimu | Būtina |
| 26. | Reikalavimai anestezijos aparato komplektavimui | Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus |
| 27. | Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi | Būtina, su ≥ 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys, techniškai suderinamos su Perkančiosios organizacijos naudojama sistema |
| 28. | Panaudotų dujų išmetimo žarna | Būtina, tinkamo ilgio pagal konkrečią darbo vietą su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi, techniškai suderinama su Perkančiosios organizacijos naudojama sistema |
| 29. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); prietaiso tipinis veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 90 min. |
| 30. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius | 1 vnt. |
| 31. | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius tvirtinimo sistema pritvirtintas prie anestezijos aparato | Būtina |
| 32. | Reikalavimai monitoriaus ekranui | - Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus; - Ekrano įstrižainė ≥ 15"; - Raiška ≥ (1268 x 768) taškų; - Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6. |
| 33. | Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai | - Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai; - USB jungtys ne ˂ 1; - Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (LAN). |
| 34. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | - Atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos; - Būtina galimybė atvaizduoti grafiškai ir skaitmenimis; - Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje; - Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu. |
| 35. | Reikalavimai multiparametrų moduliui | - Mobilus; - Tvirtinamas monitoriuje arba ant įkrovimo stotelės. |
| 36. | Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranui | - Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus; - Įstrižainė ≥ 6"; - Kreivių skaičius ekrane vienu metu ne mažiau kaip 3; - Apvertus monitorių 180°, vaizdas turi apsiversti atininkamai 180°. |
| 37. | Reikalavimai gyvybinių funkcijų matavimo modulio akumuliatoriui | - Pakrovimo laikas ne daugiau kaip 4 val.; - Veikimo laikas nuo pilnai pakrauto akumuliatoriaus ne mažiau kaip 4 val. |
| 38. | Monitoruojami parametrai | - EKG (multiderivacinis kanalas); - Kvėpavimas; - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); - Temperatūra; - Neinvazinis kraujospūdis; - SpO2; - Invazinis kraujospūdis. |
| 39. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui | - EKG derivacijos: I, II, III, aVL, aVF, aVR, V; - ŠSD matavimo ribos: 20-300 k/min (ne siauresnės už nurodytas); - ST segmento matavimas. |
| 40. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui | - Temperatūros matavimo ribos: 15-45°C (ne siauresnės už nurodytas); - Matavimo paklaida ≤ 0,1 °C (diapazone nuo 25-45 °C). |
| 41. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui | - Kraujospūdžio matavimo ribos: 15 – 250 mm Hg {ne siauresnės už nurodytas);; - Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Oscilometrinis arba lygiavertis; - Darbo režimai: rankinis, periodinis, STAT. |
| 42. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui | - SpO2 matavimo ribos: 30-100% (ne siauresnis už nurodytas); - Matavimo paklaida ≤ ± 2% (diapazone nuo 70% iki 100%); - Monitorius turi registruoti ir matuoti kraujo įsotinimą deguonimi (SpO2) su Nellcor arba Masimo, arba TruSat, arba lygiaverčiais jutikliais. |
| 43. | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui | - Invazinio kraujospūdžio matavimo ribos nuo -40mm Hg iki +340mm Hg (ne siauresnės už nurodytas); - Matavimo paklaida ≤ ±3 %. |
| 44. | Komplektuojami monitoriaus priedai | - EKG 5-ių elektrodų kabelis - 1 vnt.; - SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiems - 1 vnt.; - Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiems, komplekte dviejų skirtingų dydžių - 1 kompl.; - Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus - 1 kompl.; - Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis - 1 vnt.; - Kabelis invazinio kraujospūdžio matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus – 1 vnt., daugkartinio naudojimo. |
| 45. | Maitinimo šaltinis | 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas |

4 pirkimo objekto dalis – Ultragarsinės diagnostikos aparatas - 1 komplektas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Abdominaliniams, kardiologiniams, kraujagyslių ir smulkių organų tyrimams |
| 2. | Konstrukcija | Mobili, su fiksuojamais stabdžiais |
| 3. | Monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 21" |
| 4. | Valdymo pultas: | - Įmontuotas, ne mažiau kaip 9.5" įstrižainės liečiamas valdymo ekranas; - Ultragarsinių vaizdų iš archyvo peržiūra; - Valdymas gestais; - Ištraukiama raidinė - skaitinė klaviatūra; 5. Mygtukas komandų sekai įrašyti ir ją aktyvuoti. |
| 5. | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau 350 dB |
| 6. | Sistemos palaikomas daviklių dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 1 iki 25 MHz |
| 7. | Valdymo pulto aukščio keitimas pritaikant naudotojo reikmėms | - Ne mažiau ± 25 cm |
| 8. | Programinės įrangos paleidimo laikas | Ne daugiau 1 min |
| 9. | Vaizdavimo režimai: | - B režimas; - M režimas; - Spalvinis doplerio režimas; - Pulsinės bangos doplerio režimas: - Nuolatinės bangos doplerio režimas. |
| 10. | B režimo parametrai: | - Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau 50 cm; - Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų; - Vaizdo didinimo navigacijos langelis ekrane; - Maksimalus kadrų kaitos dažnis ne mažiau 6500 Hz; 5. Trapecinis vaizdavimas, galimas vaizdavimo kampas ne mažiau 60°. |
| 11. | M režimo parametrai: | - Ne mažiau 3 pjūvio linijos; - Vienu metu vaizduojamos pjūvių M režimo kreivės; - Režimas kartu su audinių doplerio režimu. |
| 12. | Spalvinio doplerio režimo parametrai: | 1. Kryptinis galios doplerio režimas; 2. Smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas; 3. Spalvinio režimo išjungimas sustabdytame vaizde; 4. Darbinis dažnis ne mažiau kaip 15 MHz. |
| 13. | Pulsinės bangos doplerio režimo parametrai: | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; 2. Impulsų pasikartojimo dažnio keitimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 1 iki 50 kHz. |
| 14. | Automatinės funkcijos ir matavimai: | - Automatinė vaizdo optimizavimo funkcija, automatiškai keičianti stiprinimą; - Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį; - Automatiniai dopleriniai matavimai; - Automatinis anatominių struktūrų ribos atpažinimas ir matavimas; 5. Automatinis endokardo krašto aptikimas ir išstūmimo frakcijos skaičiavimas. |
| 15. | Arterijos sienelės standumo parametrų automatinis matavimas nesustabdytame vaizde | Būtinas |
| 16. | Kairio skilvelio deformacijos parametrų tyrimas, automatinis endokardo ir epikardo krašto aptikimas | Būtinas |
| 17. | 4D miokardo deformacijos parametrų tyrimas | Būtinas |
| 18. | Pulsinės bangos greičio kreivės vaizdavimas | Būtinas |
| 19. | Komplektuojamas sektorinis daviklis kardiologiniams Tyrimams: | - Dažnių diapazonas ne siauresnis nei nuo 1 iki 5 MHz; - Apžvalgos laukas ne mažiau 90°. |
| 20. | Komplektuojamas konveksinis daviklis abdominaliniams Tyrimams: | - Dažnių diapazonas ne siauresnis nei nuo 1 iki 7 MHz; - Apžvalgos laukas ne mažiau 100°. |
| 21. | Komplektuojamas linijinis daviklis: | - Dažnių diapazonas ne siauresnis nei nuo 3 iki 15 MHz; - Apžvalgos lauko plotis ne mažiau 45 mm. |
| 22. | Fiziologinės kreivės ir parametrai ekrane: | - Sinchronizuota su vaizdu EKG kreivė; - ŠSD vaizdavimas ekrane; - Kvėpavimo kreivė. |
| 23. | Vaizdų ir vaizdo įrašų fiksavimas: | - 1. Kadrų peržiūros atminties talpa ne mažiau 1GB; - 2. Maksimali vaizdo įrašų fiksavimo trukmė nelimituota; 3. Įrašymo formatai JPEG, PNG, BMP, AVI arba lygiaverčiai. |
| 24. | Vidinė atmintis (disko talpa) | Ne mažiau 500 GB |
| 25. | Jungtys | 1. HDMI arba DisplayPort; 2. Ne mažiau 2 USB; 3. Wi-Fi sąsaja. |
| 26. | Aktyvios daviklių jungtys | Ne mažiau kaip 5 jungtys davikliams |
| 27. | Komplektuojami aparato priedai: | - Nespalvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas; - EKG paciento kabelis. |
| 28. | Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtinas |
| 29. | Maitinimo šaltinis | - 1. 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas; 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); prietaiso tipinis veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 1 val. |

5 pirkimo objekto dalis – Laparoskopas - 1 komplektas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medicininis monitorius | 1 vnt. |
| 1.1. | Ekrano įstrižainė | ≥ 31" |
| 1.2. | Skystųjų kristalų (LED tipo arba lygiavertis) | Būtina |
| 1.3. | Skiriamoji geba | ≥ 3840x2160 vaizdo elementų |
| 1.4. | Kontrastas | ≥ 1000:1 |
| 1.5. | Vaizdo formatas | ≥ 16:9 |
| 1.6. | Signalų įvestys | DVI-D, 2xSDI (3G arba 12G), Display port, HDMI arba lygiavertės |
| 1.7. | Signalų išvestys | 3G-SDI arba 12G-SDI arba lygiavertės |
| 1.8. | Priedai prie monitoriaus | Artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti |
| 2. | Video kameros galva | 1 vnt. |
| 2.1. | CMOS arba lygiavertis jutiklis | Būtinas |
| 2.2. | Raiška | Ne blogiau 4K |
| 2.3. | Vaizdo formatas | ≥ 16:9 |
| 2.4. | Laisvai programuojami valdymo mygtukai | Ne < 3 |
| 2.5. | Elektroninis priartinimas | Būtina |
| 2.6. | Automatinis nuolatinis vaizdo fokusavimas | Būtina |
| 2.7. | Vaizdų vizualizacijos režimai, ne mažiau: | - Režimas, suvienodinantis operacinio lauko apšviestumą; - Susiaurinto šviesos spektro arba audinių ir kraujagyslių vizualizacijos režimas; - Infraraudonųjų spindulių režimas. |
| 3. | Video kameros valdymo įrenginys | 1 vnt. |
| 3.1. | Raiška | Ne blogiau 4K |
| 3.2. | Apžiūros režimai, ne mažiau: | 1. Baltos šviesos režimas; 2. Siauros spektro juostos gavimo režimas; 3. Fluorescensinis pilno spalvų spektro (“overlay”) infraraudonųjų spindulių režimas; 4. Automatinis ir rankinis apšvietimo intensyvumo reguliavimas. |
| 3.3. | Video signalų išvestys | 2x12G-SDI, 7x3G-SDI, 1xHD-SDI arba lygiavertės |
| 3.4. | Valdymo pedalo jungtis | Būtina |
| 3.5. | Valdymo ekranas: | - Spalvotas; - Lietimui jautrus. |
| 3.6. | Galimybė išsaugoti ne mažiau 20 individualių vartotojų nustatymų | Būtina |
| 3.7. | Galimybė reguliuoti atskirų spalvų tonus | Būtina |
| 3.8. | Valdymo skydelis | Lietuvių kalba |
| 3.9. | Skaitmeninis vaizdo didinimas | Ne < 2 kartus |
| 3.10. | Kontrasto režimai, ne mažiau: | 1. Standartinis; 2. Didelis; 3. Mažas. |
| 3.11. | Vaizdo gerinimo režimai, ne mažiau: | 1. Struktūrų paryškinimas; 2. Kontūrų paryškinimas; 3. Fibroskopinio vaizdo režimas. |
|  | Galimybė suvesti paciento duomenis | Būtina |
| 4. | Šviesos šaltinis | 1 vnt. |
| 4.1. | Tipas | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis |
| 4.2. | Reguliuojamas šviesos intensyvumas | Būtina |
| 5. | CO2 dujų insufliatorius | 1 vnt. |
| 5.1. | Dujų padavimo greitis | Reguliuojamas, nuo 0,1 iki ≥ 45 l/min |
| 5.2. | Slėgis | Reguliuojamas, nuo 3 iki ≥ 25 mmHg |
| 5.3. | Galimybė užprogramuoti slėgio parametrą | Būtina |
| 5.4. | Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas | Būtina |
| 5.5. | Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas | Būtina |
| 5.6. | Nuolatinis slėgio monitoringas | Būtina |
| 6. | Plovimo įrenginys | 1 kompl. |
| 6.1. | Ratukinio arba lygiaverčio tipo, skirtas laparoskopijai | Būtina |
| 6.2. | Galimybė dirbti su vienkartiniais bei daugkartiniais žarnelių rinkiniais | Būtina |
| 6.3. | Irigacijos našumas | ≥2 l/min |
| 6.4. | Integruota siurbimo funkcija | Būtina, našumas ≥ - 60 kPa |
| 7. | Elektrochirurgijos įrenginys | 1 vnt. |
| 7.1. | Paskirtis | Laparoskopinėms ir atviroms operacijoms |
| 7.2. | Valdymo ekranas: | - Spalvotas; - Lietimui jautrus. |
| 7.3. | Galimybė sukurti ir išsaugoti individualias procedūras ir jų parametrus | Būtina |
| 7.4. | Monopolinio pjovimo režimai: | - Ne < kaip 8; - Maksimali galia ≥ 300 W. |
| 7.5. | Monopolinės koaguliacijos režimai: | - Ne < kaip 6; - Maksimali galia ≥ 200 W. |
| 7.6. | Bipolinio pjovimo režimai: | - Ne < kaip 6; - Maksimali galia ≥ 320 W. |
| 7.7. | Bipolinės koaguliacijos režimai: | - Ne < kaip 6; - Maksimali galia ≥ 200 W. |
| 7.8. | Jungtys | - Monopolinė, ne < kaip 2 vnt.; - Bipolinė, ne < kaip 1 vnt.; - Hibridinė/ultragarsinė, ne < kaip 1 vnt.; - Jungtis neutraliam paciento elektrodui, ne < kaip 1 vnt. |
| 7.9. | Priedai elektrochirurgijos įrenginiui: | - Dviejų funkcijų pedalas – 1 vnt.; - Vienos funkcijos papildomas pedalas – 1 vnt. |
| 8. | Vežimėlis laparoskopinei įrangai | 1 vnt. |
| 8.1. | Video kameros galvutės laikiklis | Tvirtinamas ant vežimėlio |
| 8.2. | Monitoriaus laikiklis | Tvirtinamas ant vežimėlio |
| 8.3. | Lentynos įrangai | Ne < 4 vnt. |
| 8.4. | Ratukai | - Ne < 4, iš kurių ne < 2 fiksuojami; - Ne < 2 antistatiniai. |
| 8.5. | Centrinis elektros jungiklis | Būtina |
| 8.6. | Kištukiniai el. lizdai | Ne < kaip 12 vnt. |
| 8.7. | Kanalas įrangos laidams paslėpti | Būtina |
| 9. | Optika | 1 vnt. |
| 9.1. | Raiška | 4K UHD |
| 9.2. | Matymo kryptis | Ne blogiau 30° |
| 9.3. | Skersmuo | 10 ±1 mm |
| 9.4. | Ilgis | 32 ± 2 cm |
| 9.5. | Autoklavuojama | Būtina |
| 9.6. | Konteineris sterilizavimui bei laikymui | Būtina |
| 10. | Šviesolaidis | 1 vnt. |
| 10.1. | Tipas | Fibrooptinis arba lygiavertis |
| 10.2. | Skersmuo | 4,25 ± 15 mm |
| 10.3. | Ilgis | ≥ 300 cm |
| 10.4. | Autoklavuojamas | Būtina |
| 11. | Artroskopas | 1 vnt. |
| 11.1. | Optika | Ne blogiau 30°, matymo laukas ≥ 115⁰ |
| 11.2. | Trokaro mova | - Rotuojama; - Su ne < 2 kraneliais. |
| 11.3. | Smaigas | Bukas |
| 11.4. | Visi priedai autoklavuojami | Būtina |
| 11.5. | Konteineris sterilizavimui | 1 vnt. |

- pirkimo objekto dalis – Laparoskopinių instrumentų rinkinys - 1 komplektas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Adata | 1 vnt. Veress tipo arba lygiavertės; Ilgis 15 ± 2 cm; Autoklavuojama |
| 2. | Troakaras | 3 vnt. Ø 5 ± 0,5 mm; Kaniulės ilgis 10 ± 0,5 cm; Su kraneliu insufliacijai. Kartu su troakaru komplekte pateikiama: - Obturatorius su piramidiniu smaigu; - Silikoninis vožtuvas; - Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |
| 3. | Troakaras | 2 vnt. Ø 10 ± 0,5 mm; Kaniulės ilgis 11 ± 1 cm; Su kraneliu insufliacijai; Kartu su troakaru komplekte pateikiama: - Obturatorius su piramidiniu smaigu; - Silikoninis vožtuvas; 3. Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |
| 4. | Reduktorius | 1 vnt. Movos tipo; Skirtas 5 mm instrumentų įvedimui į 10 ± 0,5 mm skersmens troakarą. |
| 5. | Žnyplės | 1 vnt. Johann tipo arba lygiavertės; Rotuojamos, išrenkamos; Abi žnyplių žiaunos judančios; Atraumatinės, smulkiai dantytos ir perforuotos; Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; Darbinės dalies Ø 5 ± 0,5 mm; Ilgis 32 ± 2 cm; Su plastikine rankena be užrakto. |
| 6. | Žnyplės | 1 vnt. Skirtos disekcijai; Maryland tipo arba lygiavertės; Rotuojamos, išrenkamos; Abi žnyplių žiaunos judančios; Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; Darbinės dalies Ø 5 ± 0,5 mm; Ilgis 32 ± 2 cm; Su plastikine rankena be užrakto. |
| 7. | Žnyplės | 1 vnt. Skirtos tvirtam sugriebimui; Clinching tipo arba lygiavertės; Rotuojamos, išrenkamos; Abi žnyplių žiaunos judančios; Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; Dydis 5 mm ±0,5 mm; Ilgis 32 ± 2 cm; Su plastikine rankena su užraktu. |
| 8. | Žnyplės | 2 vnt. Skirtos sugriebimui; Rotuojamos, išrenkamos; Abi žnyplių žiaunos judančios, atraumatinės, perforuotos; Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; Darbinės dalies Ø 5 ± 0,5 mm; Tubuso darbinis ilgis 32 ± 2 cm; Su plastikine rankena su užraktu. |
| 9. | Žnyplės | 1 vnt. Babcock tipo arba lygiavertės; Rotuojamos, išrenkamos; Abi žnyplių žiaunos judančios, atraumatinės, perforuotos; Darbinės dalies Ø 10 ± 0,5 mm; Tubuso darbinis ilgis 32 ± 2 cm; Su plastikine rankena be užrakto. |
| 10. | Žirklės | 1 vnt. Rotuojamos, išrenkamos; Abi žirklių žiaunos judančios, išlenktos arba dantytos; Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; Darbinės dalies Ø 5 ± 0,5 mm; Tubuso darbinis ilgis 32 ± 2 cm; Su plastikine rankena be užrakto. |
| 11. | Elektrodas | 1 vnt. Skirtas koaguliacijai ir disekcijai; „L” formos; Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; Dydis 5 mm ± 0,5 mm; Ilgis 35 cm ± 2 cm. |
| 12. | Laidas | 1 vnt. Skirtas monopoliniams instrumentams; Ilgis 320 ± 30 cm. |
| 13. | Žnyplės | 1 vnt. Maryland tipo arba lygiavertės; Rotuojamos, išrenkamos; Su jungtimi bipolinei koaguliacijai; Abi žnyplių žiaunos judančios; Darbinės dalies Ø 5 ± 0,5 mm; Tubuso darbinis ilgis 32 ± 2 cm; Su plastikine rankena be užrakto; Kartu su žnyplėmis pateikiamas bipolinis laidas. |
| 14. | Kaniulė | 1 vnt. Skirta siurbimui ir irigacijai; Darbinės dalies Ø 5 ± 0,5 mm; Kaniulės ilgis 32 ± 2 cm; Su vožtuvu atsiurbimui ir irigacijai. |
| 15. | Adata | 1 vnt. Skirta punkcijai; Instrumento Ø 5 mm ± 0,5 mm; Ilgis 34 ± 2 cm. |
| 16. | Adatkotis | 1 vnt. Darbinės dalies Ø 5 ± 0,5 mm; Ilgis 32 ± 2 cm. |
| 17. | Konteineris | 1 vnt. Skirtas instrumentų sterilizavimui bei laikymui; Plastikinis, Perforuotas; Išoriniai matmenys: plotis x gylis x aukštis: 520–540 mm x 135–250 mm x 145–270 mm. |

- Prekės turi būti pristatytos, įdiegtos (instaliuotos) bei apmokytas Perkančiosios organizacijos personalas dirbti su Prekėmis, ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos į VšĮ Visagino ligoninę, adresu: Taikos pr. 15A, LT-31107, Visaginas.

- Apmokymui dirbti su Prekėmis turi būti skirta ne mažiau kaip nuo 15 min. iki 2 val.

- Apmokomų Perkančiosios organizacijos darbuotojų skaičius:

4.1.    Ne mažiau kaip 1 darbuotojas (taikoma 1 pirkimo objekto daliai);

4.2.    Ne mažiau kaip 2 darbuotojai (taikoma 2-6 pirkimo objekto dalims).

- Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti:

5.1.    galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją;

5.2.    Prekių perdavimo - priėmimo aktą;

5.3.    Medicinos prietaiso pasą (netaikoma 6 pirkimo objekto daliai);

5.4.    vartotojo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis;

5.5.    garantiją patvirtinančius dokumentus.

- Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis (išskyrus vienkartines medicinines priemones) (taikomas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos).

- Tiekėjas turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiras įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Prekių tiekimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai turi pranešti Perkančiajai organizacijai, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Perkančioji organizacija. Perkančiajai organizacijai sutikus, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų laikotarpiui.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas siūlomų Prekių pristatymas į VšĮ Visagino ligoninę, adresu: Taikos pr. 15A, Visaginas, instaliavimas bei personalo apmokymas.