Numatomo vykdyti viešojo pirkimo „DEGUONIES, VAKUUMO REGULIATORIAI IR JŲ DALYS 11352“ rinkos konsultacijos suvestinė

|  | RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |
| --- | --- |
| Data | 2025 m. spalio 24 d. |
| Rinkos konsultacijos tikslas | - pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams; - gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus. |
| Naudotos priemonės | CVP IS Nr. 4689838 |
| Rinkos konsultacijos atsakymų pateikimo data iki kada turi pateikti tiekėjai | Atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas : 2025 m spalio 3 d. |
| Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus | Atsakymus pateikė 2 rinkos dalyvis (-iai)* *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). |

|  | RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjų siūlymai/klausimai | PO sprendimai (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies, pateikiami sprendimų motyvai) |
| 1.9 | Konstrukcija | Daugkartiniam naudojimui, plastikinis 250 - 300 cm3 tūrio indas, skaidrus, autoklavuojamas prie 134°C, nedūžtantis, su standžia 9/16" F jungtimi prijungiamas prie deguonies srauto reguliatoriaus ir laiptuota užmaunama jungtimi deguonies tiekimo vamzdeliui | Siūlome: Daugkartiniam naudojimui, plastikinis 350 ml tūrio indas, skaidrus, autoklavuojamas 121°C( nes sterilizacijos intensyvumas yra švelnesnis, prie 134°C sterilizuoja grečiau, tačiau yra daug agresyvesnis plastikui, tarpinėms, klijų siūlėms) nedūžtantis, su standžia 9/16" F jungtimi prijungiamas prie deguonies srauto reguliatoriaus ir laiptuota užmaunama jungtimi deguonies tiekimo vamzdeliui Bukletas 1 psl3 | Perkančioji organizacija sutinka padidinti tūrį ir sumažinti temperatūrą. |
| 1.3 | Apsauginis indas | Plastikinis 50-200 cm3 talpos, skaidrus, autoklavuojamas 134°C temperatūroje , nedūžtantis, su apsauga nuo perpylimo, jungiamas prie vakuumo reguliatoriaus, skirtas apsaugoti nuo skysčio patekimo į centralizuoto vakuumo tiekimo sistemą. Filto ir sujungimo vamzdelio jungtis šone, pasukama į norimą pusę | Plastikinis 50-200 cm3 talpos, skaidrus, autoklavuojamas 135°C temperatūroje , nedūžtantis, su apsauga nuo perpylimo, jungiamas prie vakuumo reguliatoriaus, skirtas apsaugoti nuo skysčio patekimo į centralizuoto vakuumo tiekimo sistemą. Filto ir sujungimo vamzdelio jungtis šone, pasukama į norimą pusę | Perkančioji organizacija sutinka praplėsti ribas dėl autoklavavimo |
| 1.5 | Reguliatoriaus konstrukcija | Reguliuojamas vakuumetro pasukimo kampas, ne siauresnėse ribose kaip +/- 45o. Reguljuojant nuo 0 iki 100% apsukti rankenėlę reikia ne daugiau kaip 3 kartus Ekstriniu atveju reguliatorių galima naudoti be filtro ir apsauginio indo. Vakuumo reguliatoriaus spalvinis kodavimas pagal DIN reikalavimus. | Gamintojo buklete nerodomi šie techniniai parametrai, nes jie nėra aktualūs, nes prietaisai pagaminti pagal EU standartus. Siūloma neįtraukti šių reikalavimų. (Reguliuojamas vakuumetro pasukimo kampas, ne siauresnėse ribose kaip +/- 45o. Reguljuojant nuo 0 iki 100% apsukti rankenėlę reikia ne daugiau kaip 3 kartus) Ekstriniu atveju reguliatorių galima naudoti be filtro ir apsauginio indo. Vakuumo reguliatoriaus spalvinis kodavimas pagal DIN reikalavimus. | Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo mintimis, kad jie nėra aktualūs. Jie labai svarbus ergonomikai. Perkančioji organizacija iš dalies koreguoja specifikaciją. |
| 3.2 | Indo talpa | 2 – 3 litrų | Siūlome: 1,75 -4 litrų | Perkančioji organizacija sutinka praplėsti ribą iki 4l |
| 3.3 | Skysčio surinkimo indo dangtelis | Metalinis su silikoniniu sandarinimo žiedu. Su apsauga nuo indo persipildymo ir jungtimis žarnelių prijungimui. | Siūlome: Indas ir dangtelis iš polikarbonato arba polisulfono, dangtelio tarpinė iš „Evoprene“, fiksavimo vožtuvas iš polisulfono ir plūdės mazgas iš polisulfono ir silikono. Aliuminio DISS jungties adapteris. Be latekso. | Koreguojamas punktas praplečiant dalyvių kiekį |
| 3.4 | Indo laikiklis | Adapteris indo tvirtinimui prie bėgelio. | Stiklainis su integruota lietomis sienelėmis, vežimėliu ir bėgelio spaustuku EN ISO 19054:2005. | Neaiškus tiekėjo siūlymas. Punktas nekeičiamas, nes tai standartinis reikalavimas |

| Išvados | Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus. Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis. |
| --- | --- |

Parengė:

(pareigos, vardas pavardė)