## TS
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [7 empty] | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025 - -
Pirkimo pavadinimas: TVARSLIAVA (NR. 11272)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:
A/s numeris:
Bankas, banko kodas:
Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:
Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui:
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. PO gali paprašyti po 2 vnt. pavyzdžių vertinimui. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas % | PVM suma, Eur | Suma EUR, be PVM | Suma EUR, su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės. Tiekėjo siūlomos prekės kodas*. Gamintojas.
1 | Standartinės chirurginės skaros XRD, sterilios | Sterilios standartinės chirurginės skaros XRD, pagamintos iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 70 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas pagamintas iš polivinilo chlorido (PVC) ir bario sulfato. 6 sluoksnių. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Vandens sugėrimo geba turi būti ne mažesnė kaip 800%. Tamponų kietųjų dalelių sklaida: šlapių ne didesnė kaip 30 dal./cm², sausų – iki 1000 dal. Supakuota po 5 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
1.1 |  | 7,5 x 7,5cm (±1cm) geltonos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 48000
1.2 |  | 10 x 10cm (±1cm) oranžinės spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000
1.3 |  | 10 x 20cm (±1cm) žalios spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 140000
Viso 1 pd.:
2 | Standartiniai chirurginiai tamponai, nesterilūs | Nesterilūs standartiniai chirurginiai tamponai, pagaminti iš neausto pluošto viskozinės ir poliesterio medžiagos, tankis 39-40g/m². Skysčių sugėrimo greitis ne ilgesnis kaip 1,8 s. Skysčių sugėrimo geba ne mažesnė kaip 942%. Kietųjų dalelių sklaida ne didesnė kaip 778 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
2.1 |  | 5,0 x 5,0cm (±2mm) | vnt. | 4060000
2.2 |  | 7,5 x 7,5cm (±2mm) | vnt. | 1300000
2.3 |  | 10,0 x 10,0cm (±3mm) | vnt. | 180000
2.4 |  | 10,0 x 20,0cm (±5mm) | vnt. | 900000
Viso 2 p.d.:
3 | Standartinės chirurginės skaros XRD, sterilios | Sterilios chirurginės skaros, pagamintos iš viskozės / poliesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 40 g/m², sustiprinta dalis iš polipropileno neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 25 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato. Vandens absorbcijos geba turi būti ne mažesnė kaip 700%, kietųjų dalelių sklaida (šlapias) ne mažesnis kaip 100 dal./ cm², kietųjų dalelių sklaida (sausas) – iki 1000 dal. 3 sluoksnių. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Supakuoti po 5 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
3.1 |  | Dydis 30 x 30cm (±1cm) rudos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 12000
3.2 |  | Dydis 40 x 40cm (±1cm) mėlynos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 12000
Viso 3 p.d.:
4 | Standartinės chirurginės skaros XRD 40 x 60 cm, sterilios | Sterilios chirurginės skaros, pagamintos iš viskozės / poliesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 40 g/m², sustiprinta dalis iš polipropileno neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 25 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato. Vandens absorbcijos geba turi būti ne mažesnė kaip 700%, kietųjų dalelių sklaida (šlapias) ne mažesnis kaip 100 dal./ cm², kietųjų dalelių sklaida (sausas) – iki 1000 dal. 3 sluoksnių, supakuoti po 2 vnt. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu - juodos spalvos. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. | vnt. | 9000
5 | Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai, sterilūs | Apvalūs, sterilūs tamponai, pagaminti iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, elastinis žiedas iš silikono. Skysčių sugėrimo geba ne mažiau kaip 1010%, skysčių sugėrimo laikas ne ilgesnis kaip 2,3 sek. Medžiagos tankis ne mažesnis kaip 28 g/m², storis nuo 0,4 mm. kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 165 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
5.1 |  | Small: 36 mm (±1mm) | vnt. | 150000
5.2 |  | Medium: 52 mm (±2mm) | vnt. | 150000
5.3 |  | Large: 62 mm (±3mm) | vnt. | 10000
Viso 5 p.d.:
6 | Marliniai apvalūs tamponai XRD, sterilūs | Apvalūs sterilūs tamponai, pagaminti iš medvilnės, o rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato, elastinis žiedas – iš silikono. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Supakuoti po 5 vnt. Tankis turi būti ne mažesnis kaip 25 g/m², kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 10000 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
6.1 |  | 20mm diametro (±2mm) oranžinės spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000
6.2 |  | 26mm diametro (±2mm) geltonos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000
6.3 |  | 30mm diametro (±2mm) mėlynos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000
6.4 |  | 35mm diametro (±2mm) pilkos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 18000
6.5 |  | 55mm diametro (±2mm) juodos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 9000
Viso 6 p.d.:
7 | Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai XRD, sterilūs | Apvalūs, sterilūs chirurginiai tamponai sausinimui, su kontrastiniu siūlu. Pagaminti iš viskozės / poliesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 40 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato, elastinis žiedas iš silikono. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Supakuoti po 5 vnt. Vandens sugėrimo geba ne mažiau negu 8 g/g. kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 1000 dal., kietųjų dalelių sklaida (šlapias) ne daugiau kaip 30 dal./cm2. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
7.1 |  | 20mm diametro (±1mm) geltonos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 48000
7.2 |  | 40mm diametro (±1mm) pilkos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 48000
7.3 |  | 47mm diametro (±1mm) juodos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000
Viso 7 pd.:
8 | Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai, nesterilūs | Apvalūs, nesterilūs tamponai, pagaminti iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, elastinis žiedas iš silikono. Skysčių sugėrimo geba ne mažiau kaip 1016%, skysčių sugėrimo laikas ne ilgesnis kaip 2,3 sek. Medžiagos tankis ne mažesnis kaip 28 g/m², storis nuo 0,40 mm. kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 165 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
8.1 |  | S dydis, skersmuo (plokščias) 36 mm ± 2 mm. | vnt. | 2600000
8.2 |  | M dydis, skersmuo (plokščias) 52 mm ± 2 mm. | vnt. | 800000
Viso 8 p.d.:
9 | Keturkampiai marlės tamponai, sterilūs | Keturkampiai marlės tamponai, sterilūs, skirti odos valymui, apsaugai ar absorbuoti žaizdos eksudatą, kai naudojamas kaip antrinis tvarstis. Pagaminti iš medvilnės, skysčių sugeriamumo geba ne mažesnė kaip 600%, kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 2500 dal., vieno sluoksnio medžiagos tankis ne mažesnis kaip 20 g/m². Supakuota po 5 vnt., ne mažiau 8 sluoksnių. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
9.1 |  | 5 x 5cm (±2mm) | vnt. | 1700000
9.2 |  | 10 x 10cm (±2mm) | vnt. | 650000
9.3 |  | 10 x 20cm (±2mm) | vnt. | 350000
Viso 9 pd.:
10 | Pleistras medžiaginis | Šilkinės medžiagos pagrindų, 2,5cm pločio rulono ilgis ne mažiau 9m., hipoalergiškas, laidus orui, banguotu kraštu lengvam atplėšimui. | vnt. | 5000
11 | Tvarstis gipsinis | Iš medvilnės; 17±1 siūlų medvilninis marlės audinys, gipso danga, susidedanti iš a ir b kalcio sulfato hemihidrato ar lygiavertės medžiagos; pilnai sustingsta po 12-24 valandų; imersijos laikas 1,5 - 4,5 sek; Pakuotėje 1-2 vnt. Išmatavimai 2,7-3,0m x 10cm. | vnt. | 4000
12 | Sterili, neausto pluošto viskozinė medžiaga impregnuota NaCl granulėmis | Sterilus tvarstis, skirtas vidutiniškai-gausiai eksuduojančių žaizdų valymui. Pagamintas iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, impregnuotas NaCl granulėmis (20%). Absorbcija ne mažesnė kaip 640 %, kietųjų dalelių sklaida, kai šlapias, ne didesnė kaip 30 dalelės / cm². Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
12.1 |  | Dydis 5 x 5 cm ± 1 cm | vnt. | 900
12.2 |  | Dydis 7,5 x 7,5 cm ± 1 cm | vnt. | 900
12.3 |  | Dydis 10 x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 900
12.4 |  | Dydis 2 x 100 cm ± 1 cm | vnt. | 900
Viso 12 p.d.:
13 | Sterilūs tvarsčiai antimikrobiniai pagaminti iš poliuretano putų, dengti minkšto silikono sluoksniu, sterilūs, skirti mažai ir vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms | Sterilus antimikrobinis silikono putų tvarstis, skirtas mažai-vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms. Tvarstis pagamintas iš trijų sluoksnių: kontaktinis sluoksnis pagamintas iš hidrofobiško silikono, vidurinis sluoksnis – poliuretano putų su sidabru, o išorinė dalis padengta poliuretano plėvele. Drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažiau kaip 5,3 g/10 cm²/24 h, absorbcijos (sugerties) koeficientas nuo 5,7 g/10cm2/24val. Skysčio sulaikymo geba ne mažiau kaip 11 g/10 cm²/24 h. Tvarstis yra nepralaidus vandeniui ir mikroorganizmams didesniems negu 25 nm. Sudėtyje negali būti daugiau negu 1.2 mg Ag/cm². Tvarsčiai supakuoti po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
13.1 |  | Dydis 6 x 8,5 ± 1 cm | vnt. | 1000
13.2 |  | Dydis 10 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 500
13.3 |  | Dydis 15 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 240
Viso 13 p.d.:
14 | Sterilūs tvarsčiai, virstantys geliu | Sterilus hidrokoloidinis tvarstis, virstantis geliu ir sugeriantis gausų žaizdos eksudatą. Skirtas naudoti vidutiniškai-gausiai eksuduojančių žaizdų gydymui. Tvarstis pagamintas iš sintetinės medžiagos, kurią sudaro ne mažiau kaip 85 % polivinilo alkoholio (PVA) skaidulų ir glicerolis, sudėtyje nėra latekso. Tvarsčio absorbcijos geba nesant aplinkiniam spaudimui turi būti ne mažesnė kaip 21.75 g/100 cm2, retencija esant padidintam statiniam slėgiui turi būti ne mažesnė kaip 98%, atsparumas tempiant (šlapias tvarstis) turi būti ne mažesnis kaip 5,88 N/20 mm. Karpomas. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. Supakuotas po 1 vnt.
14.1 |  | Dydis 5 cm x 5 cm ± 1 cm | vnt. | 180
14.2 |  | Dydis 15 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 160
14.3 |  | Dydis 20 cm x 30 cm ± 1 cm | vnt. | 200
Viso 14 p.d.:
15 | Antimikrobiniai sterilūs tvarsčiai, virstantys geliu | Sterilus hidrokoloidinis tvarstis, virstantis geliu ir sugeriantis gausų žaizdos eksudatą. Skirtas naudoti vidutiniškai-gausiai eksuduojančių žaizdų gydymui. Tvarstis pagamintas iš sintetinės medžiagos, kurią sudaro sidabru dengtos polivinilo alkoholio (PVA) skaidulų, sudėtyje nėra latekso. Maksimali tvarsčio absorbcijos geba turi būti ne mažesnė kaip 16 g/100 cm2, retencija ne mažesnė kaip 93%, atsparumas tempiant (šlapias tvarstis) turi būti ne mažesnis kaip 2,3 N/20 mm. Sidabro sudėtyje turi būti ne daugiau kaip 0,2 mg/cm2. Karpomas. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. Supakuotas po 1 vnt.
15.1 |  | Dydis 5 cm x 5 cm ± 1 cm (antimikrobinis) | vnt. | 200
15.2 |  | Dydis 20 cm x 30 cm ± 1 cm (antimikrobinis) | vnt. | 100
Viso 15 p.d.:
16 | Sterilūs tvarsčiai pagaminti iš poliuretano putų, dengti silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais, sterilūs, skirti vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms | Tvarstis lipniais kraštais, skirtas vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms. Penkių sluoksnių: kontaktinis paviršius su žaizda pagamintas iš poliuretano plėvelės ir padengtas perforuotu minkšto silikono sluoksniu, antras - absorbcinis sluoksnis iš poliuretano putų. Trečias sluoksnis paskirstomasis iš poliesterio ir viskozės neaustinės medžiagos. Ketvirtas sluoksnis sulaikomasis iš superabsorbento. Penktas sluoksnis apsauginė poliuretano plėvelė, pralaidi drėgmės garams ir nepralaidi vandeniui, bakterijoms ir mikrorganizmams nuo 25nm dydžio. Turi specialias formas pritaikytas kryžkaulio ir kulno sričiai bei lipnius kraštus 1,5 - 2 cm. Keturkampio formos tvarsčių drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažiau kaip 12g/10cm2/24h, absorbcijos (sugerties) koeficientas ne mažiau kaip 9,0 g/10cm2/24h, bendras skysčio sulaikymo koeficientas ne mažiau kaip 20g/10cm2/24h. Visi tvarsčiai turi būti steriliai supakuoti po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
16.1 |  | Dydis 7,5 cm x 7,5 cm ± 1 cm | vnt. | 400
16.2 |  | Dydis 10 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 300
16.3 |  | Dydis 15 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 700
16.4 |  | Dydis 22 cm x 25 cm ± 1 cm (kryžkauliui) | vnt. | 1000
16.5 |  | Dydis 16 cm x 20 cm ± 1 cm (kryžkauliui) | vnt. | 1000
16.6 |  | Dydis 22 cm x 23 cm ± 1 cm (kulnui) | vnt. | 1000
Viso 16 p.d.:
17 | Sterilūs tvarsčiai antimikrobiniai pagaminti iš poliuretano putų, dengti minkšto silikono sluoksniu, sterilūs, skirti vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms | Antimikrobinis tvarstis lipniais kraštais, skirtas vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms. Turi lipnius kraštus 1,5 - 2cm. Penkių sluoksnių: Kontaktinis paviršius su žaizda pagamintas iš poliuretano plėvelės dengtos minkšto silikono sluoksniu. Antras sulaikymo ir trečias paskirstomasis sluoksniai pagaminti iš poliuretano putų sluoksnio su sidabru. Ketvirtas absorbuojantis sluoksnis pagamintas iš superabsorbento, kurį sudaro viskozės neaustinė medžiaga, poliakrilato, medvilnės, polietileno / poliesterio pluoštas. Penktas sluoksnis - orui pralaidi ir bakterijoms nepralaidi poliuretano plėvelė. Sudėtyje yra ne daugiau kaip 1,2 mg Ag/cm2. Nepralaidus bakterijoms nuo 25 nm dydžio, neperšlampamas, pacientas gali praustis duše. Drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažiau nei 3,9g/10cm²/24h. Absorbcijos (sugerties) koeficientas nne mažiau nei 6.čg/10cm²/24h. Bendras skysčio sulaikymo koeficientas ne mažiau nei 10.1 g/10 cm²/24 h. Steriliai supakuoti po 1 vnt., ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
17.1 |  | Dydis 10 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 700
17.2 |  | Dydis 15 cm x 20 cm ± 1 cm | vnt. | 150
Viso 17 p.d.:
18 | Sterilūs plėvelės - tvarsčiai | Tvarstis - plėvelė, skirta paviršinėms žaizdoms arba odos apsaugai. Tvarstis pagamintas iš poliuretano plėvelės, atsparios vandeniui. Neprilimpantys prie žaizdos ir neagresyvūs sveikai odai, netrukdantys odai kvėpuoti. Tvarsčiai turi šonines popierines juosteles, padedančias uždėti tvarstį, laikantis aseptikos reikalavimų. Vandeninio pagrindo poliakrilatiniai klijai padengti tolygiai per visą tvarstį, nealergizuojantys (pagal ISO 10993-1). Sudėtyje nėra latekso. Steriliai supakuotas po 1 vnt., ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
18.1 |  | 6 x 7 cm ± 1 cm | vnt. | 4500
18.2 |  | 10 x 12 cm ± 1 cm | vnt. | 1500
18.3 |  | 10 x 25 cm ± 1 cm | vnt. | 1500
18.4 |  | 15 x 20 cm ± 1 cm | vnt. | 1500
Viso 18 p.d.:
19 | Tvarstis-plėvelė | Permatomos plėvelės chirurginis tvarstis su tamponu akių apsaugai 5 x 7 cm ± 1 cm, ovalus. Pagamintas iš poliuretano plėvelės ir viskozės neaustinės medžiagos. Absorbcijos geba ne mažesnė kaip 900 g/m². Supakuota po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. | vnt. | 20000
20 | Tubuliarinis tvarstis | Tubuliarinis kojinės formos tvarstis, skirtas greitai pirminių tvarsčių fiksacijai, atopinio dermatito gydymui bei kaip pamušalas po gipsiniu įtvaru. Produktas nesterilus, pagamintas iš viskozės ir elastano; susuktas į rulonus. Dydžiai pažymėti spalviniu kodavimu. Karpomas, atkirpti kraštai nešerpetoja ir neyra, nereikalinga papildoma fiksacija. Gali būti naudojamas drėgno tvarstymo technikos metodu; tvarstis tempiasi išilgai ir skersai. Tamprumas (ilgis) tarp 35 ir 65 %, tamprumas (plotis) ne mažiau kaip 300 %. Rulonuose po 10-11 m. Produktas turi būti pažymėtas CE ženklu.
20.1 |  | Rulono plotis 3,5 ± 1 cm | vnt. | 250
20.2 |  | Rulono plotis 5 ± 1 cm | vnt. | 250
20.3 |  | Rulono plotis 7,5 ± 1 cm | vnt. | 250
20.4 |  | Rulono plotis 10,75 ± 1 cm | vnt. | 250
20.5 |  | Rulono plotis 25 ± 1 cm | vnt. | 250
Viso 20 p.d.:
21 | Sterilūs chirurginiai absorbuojantys tvarsčiai, dengti silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais, sterilūs, skirti eksuduojančioms chirurginėms žaizdoms | Sterilūs chirurginiai absorbuojantys tvarsčiai, dengti silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais, sterilūs, skirti eksuduojančioms chirurginėms žaizdoms. Turi skaidrius lipnius kraštus 3 - 6 cm. Lanksti tvarsčio pagalvėlė. Tvarsčio kontaktinis sluoksnis pagamintas iš poliuretano plėvelės, padengtos silikonu per visą paviršių. Turi sulaikymo ir paskirstymo sluoksnius, pagamintus iš polietileno / polipropileno ir viskozės pluošto. Absorbcijos sluoksnis pagamintas iš superabsorbento - poliakrilato ir poliesterio pluošto. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš poliuretano plėvelės. Drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažesnis kaip 8,0g/10cm2/24h (tvarsčiai iki 10x15cm) ir 7,8g/10cm2/24h (tvarsčiai nuo 10x20cm). Absorbcijos (sugerties) koeficientas ne mažesnis kaip 4,5g/10cm2/24h (tvarsčiai iki 10x15cm) ir 6,5g/10cm2/24h (tvarsčiai nuo 10x20cm). Bendras skysčio sugėrimo koeficientas ne mažesnis kaip 13,0g/10cm2/24h (tvarsčiai iki 10x15cm) ir 14,0g/10cm2/24h (tvarsčiai nuo 10x20cm). Supakuota po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
21.1 |  | Dydis 9 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 900
21.2 |  | Dydis 10 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 1300
21.3 |  | Dydis 10 cm x 20 cm ± 1 cm | vnt. | 1300
21.4 |  | Dydis 10 cm x 30 cm ± 1 cm | vnt. | 800
Viso 21 p.d.:
22 | Žaizdos priežiūros priemonė | Žaizdų plovimo tirpalas, skirtas lėtinių, ūmių, infekuotų, chirurginių žaizdų ir pirmojo/antrojo laipsnio nudegimų valymui ir drėkinimui. Tirpalo veikliosios medžiagos - natrio hipochloritas ir hipochloritinė rūgštis. Esant neutraliam pH, tirpalo sudėtyje yra ne daugiau kaip 50 ppm natrio hipochlorito ir ne daugiau kaip 50 ppm hipochloritinės rūgšties. Tirpalą galima šildyti iki 60°C (pateikti tai įrodančius dokumentus). Tirpalas mechaniškai išvalo žaizdą, nėra citotoksiškas žinduolių ląstelėms, nedirgina žaizdos ir odos, sudėtyje neturi sunkiųjų metalų, neutralus pH, hipotoninis. Sumažina įvairių bakterijų, tokių kaip E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, MRSA, VRSA, ORSA, VRE, taip pat grybelių, sporų ir virusų proliferaciją iki 99,99% per ne daugiau kaip 5 minutes in vitro, taip pat gali sumažinti blogą žaizdos kvapą. Tirpalą galima pailikti žaizdoje, taip pat galima naudoti pilvaplėvės plovimui, minkštiesiems audiniams, kūno ertmėms, pvz., burnai, nosiai ar ausims, fistulėms, žaizdoms su atvirais raiščiais, kaulais, kremzlėmis ir sausgyslėmis, spindulinėms opoms. Turi turėti CE ženklinimą. Žaizdų gelis yra paruoštas vartoti, skaidrus gelis, skirtas ūminėms ir lėtinėms žaizdoms valyti bei drėkinti. Gelio veikliosios medžiagos yra natrio hipochloritas ir hipochloritinė rūgštis. Esant neutraliam pH, gelio sudėtyje yra ne daugiau kaip 40 ppm natrio hipochlorito ir ne daugiau 40 ppm hipochloritinės rūgšties. Gelis mechaniškai išvalo žaizdą, nėra citotoksiškas žinduolių ląstelėms, nedirgina žaizdos ir odos, sudėtyje neturi sunkiųjų metalų, neutralus pH, hipotoninis. Sumažina įvairių bakterijų, tokių kaip E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, MRSA, VRSA, ORSA, VRE, taip pat grybelių, sporų ir virusų proliferaciją iki 99,99% per ne daugiau kaip 5 minutes in vitro, taip pat sumažina blogą žaizdos kvapą. Gelį galima pailikti žaizdoje. Granudacyn žaizdų gelį galima vartoti valyti ūminėms ar lėtinėms žaizdoms, taip pat paviršinėms žaizdoms; įpjovimams, įbrėžimams ir 1 ir 2 laipsnio nudegimams; labai kolonizuotoms ar užkrėstoms žaizdoms.
22.1 |  | 250 ml ± 10 ml | vnt. | 150
22.2 |  | 500 ml ± 15ml | vnt. | 150
22.3 |  | 1000 ml ± 50ml | vnt. | 150
22.4 |  | 100g ± 5 g (gelis) | vnt. | 150
22.5 |  | 250g ± 10 g (gelis) | vnt. | 150
Viso 22 p.d.:
23 | Žaizdų priežiūros priemonės
23.1 | Žaizdų plovimo tirpalas | Žaizdų plovimo tirpalas 350-400ml. Sterilus. Aktyvioji medžiaga: oktenidino HCl. Sudėtyje turi būti žaizdą drėkinančių, kondicionuojančių medžiagų. Privalo mažinti mikroorganizmų kiekį žaizdoje, naikinti bioplėvelę. Po atidarymo naudojamas ne trumpiau kaip 8 savaites. | vnt. | 1200
23.2 | Žaizdų gelis | Gelis žaizdų priežiūrai. Sterilus. Gelis vandens pagrindu, sudėtyje turi būti oktenidino HCl. Skirtas lėtinių ir ūmių žaizdų, nudegimų gydymui, apsaugo žaizdą nuo mikrobiologinio užkrato, mažina uždegimą. Po atidarymo naudojamas ne trumpiau kaip 8 savaites. 250-300ml. | vnt. | 200
23.3 | Žaizdų gelis | Gelis žaizdų priežiūrai. Sterilus. Gelis vandens pagrindu, sudėtyje turi būti oktenidino HCl. Skirtas lėtinių ir ūmių žaizdų, nudegimų gydymui, apsaugo žaizdą nuo mikrobiologinio užkrato, mažina uždegimą. Po atidarymo naudojamas ne trumpiau kaip 8 savaites. 50-60 ml. | vnt. | 200
23.4 | Žaizdų valymo kempinėlės | Žaizdų valymo kempinėlės skirtos ūminėms, lėtinėms, pooperacinėms žaizdoms, dideliems nudegimams.Žaizdų kempinėlės turi būti elastingos, pagamintos iš putų poliuretano, turinčios šiurkštų paviršių ir grublėtą tekstūrą. Kempinėlės turi būti mėlynos spalvos vidutiniškai šiurkščios tekstūros, nelygaus paviršiaus ir dedelio skysčių pralaidumo. Dėžutėje 10 ± 2 kempinėlių. | vnt. | 3000
Viso 23 p.d.:
24 | Vietiškai dehidratuojantis žaizdų valymo gelis | Vietiškai dehidratuojantis žaizdų valymo gelis skirtas išoriniam naudojimui žaizdoms valyti. Užpylus ant žaizdos laikomas ne ilgiau kaip 60 sekundžių. Užtenka vienkartinio panaudojimo. Sudarytas iš: metansulfonrūgštis, garų pavidalo silicis. Raudonos spalvos klampus gelis, 3ml (± 0,5ml) buteliukas. Pažymėta ES, CE ženklu. | vnt. | 30
25 | Antimikrobiniai vario tvarsčiai | Antimikrobiniai vario tvarsčiai skirti ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui. Dviejų sluoksnių neaustinio pluošto tvarsčiai, kurių sudėtyje yra vario oksido. Sterilūs (simbolis ant pakuotės), sterilizuoti etileno oksidu. Vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą. Pažymėta ES CE ženklu.
25.1 |  | Dydis 10x12cm. (± 1cm.) | vnt. | 800
25.2 |  | Dydis 10x20cm. (± 1cm.) | vnt. | 800
25.3 |  | Dydis 20x20cm. (± 2cm.) | vnt. | 700
25.4 |  | Dydis 10x25cm. (± 2cm.), lipniu kraštu. | vnt. | 700
Viso 25 p.d.:
26 | Neinvazinė žaizdos užvėrimo priemonė | Neinvazinė žaizdos užvėrimo priemonė - medicininės paskirties prekė. Skirta ūmių žaizdų užvėrimui neinvaziniu būdu, kaip pvz., chirurginėms žaizdoms, plėštinėms, kirstinėms. Sudaryta iš medicininės lipniosios juostelės, poros polipropileno kabių ir kabių fiksavimo juostos. Akyta juostelė, neaustinė, padengta spaudimui jautria hipoalergine lipniąja medžiaga. Sterili (simbolis ant pakuotės). Vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą (dvi juostelės lizdinėje pakuotėje). Pažymėta CE ženklu. | vnt. | 900
27 | Alginatiniai tvarsčiai | Medicininės paskirties prekė - tvarsčiai. Skirti ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui. Sudaryti iš neaustinės medžiagos, 55% (±10%) karboksimetilceliuliozės pluošto ir 45% (±10%) alginato pluoštų. Sterilūs (simbolis ant pakuotės); vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą. Pažymėta CE ženklu.
27.1 |  | Dydis 10x20cm. (± 1cm) | vnt. | 900
27.2 |  | Dydis 15x15cm. (± 1cm) | vnt. | 900
Viso 27 p.d.:
28 | Karboksimetilceliuliozės juostelė tvarstis | Karboksimetilceliuliozės juostelė tvarstis gilioms žaizdoms tamponuoti. Sudaryti iš neaustinės medžiagos: 100% karboksimetilceliuliozės pluošto arba analogiškos medžiagos. Sugerdamas eksudatą, tvarstis tampa geline struktūra. Tvarsčiai sterilūs (simbolis ant pakuotės); vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą. Pažymėta CE ženklu. Dydis 2,5cm. (± 0,5cm.) x 45cm. (± 1cm.). | vnt. | 500
29 | Tvarstis tracheostomoms | Poliuretano putų medžiagos tvarstis su išpjova tracheostomai: skirtas suaugusiems; sterilus (simbolis ant pakuotės); vienkartinis (pažymėta simboliu); ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; su numatyta pakuotės atidarymo vieta; individualiame įpakavime; pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos putų; užtikrina optimalų žaizdos sekreto sugėrimą; be latekso (pažymėta simboliu); išpjova, palengvinanti tvarsčio uždėjimą ant tracheostominio vamzdelio; skirtas vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms; įprastinė naudojimo trukmė: ne mažiau 24 val. esant gausioms išskyroms; išmatavimai: 9cm. ± 1cm. x 9cm. ± 1 cm. | vnt. | 2600
30 | Pleistras 5cm | Ritinėlio plotis 5 cm ir ilgis ne trumpesnis nei 5m. Elastingas, stiprios fiksacijos pleistras. Stiprūs klijai saugiai laiko pleistrą apjuostoje vietoje. Paprastai išsivynioja, greitai ir lengvai prilimpa. pagamintas iš elastinės 100% medvilninės medžiagos su klijais. Tinkamas palaikyti ir suspausti minkštuosius audinius, sutvarstyti ir užfiksuoti sąnarius. Medžiaga yra tampri ir leidžia odai kvėpuoti, todėl galima reguliuoti spaudimą taip, kad būtų patogu nešioti ilgesnį laiką. | vnt. | 70
3. Bendra pasiūlymo kaina:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI)*:
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.

## Sanovus (hidden)
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Tvarsliava
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. PO gali paprašyti po 2 vnt. pavyzdžių vertinimui. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Techninė specifikacija | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (36 mėn. poreikis) | Numatomas vieneto įkainis EUR be PVM prieš RK | PVM tarifas ٪ | Planuojama pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis | Suma be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma su PVM EUR | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 | 9835-1 | Standartinės chirurginės skaros XRD, sterilios | 33141110-4 | Sterilios standartinės chirurginės skaros XRD, pagamintos iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 70 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas pagamintas iš polivinilo chlorido (PVC) ir bario sulfato. 6 sluoksnių. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Vandens sugėrimo geba turi būti ne mažesnė kaip 800%. Tamponų kietųjų dalelių sklaida: šlapių ne didesnė kaip 30 dal./cm², sausų – iki 1000 dal. Supakuota po 5 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
1.1 | 9835-1.1 |  | 33141110-4 | 7,5 x 7,5cm (±1cm) geltonos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 48000 | 0.22 | 5 | 10560 | 11088 |  | 0 | 5 | 0
1.2 | 9835-1.2 |  | 33141110-4 | 10 x 10cm (±1cm) oranžinės spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000 | 0.3 | 5 | 27000 | 28350 |  | 0 | 5 | 0
1.3 | 9835-1.3 |  | 33141110-4 | 10 x 20cm (±1cm) žalios spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 140000 | 0.37 | 5 | 51800 | 54390 |  | 0 | 5 | 0
|  |  |  | Viso 1 pd.: |  |  |  |  | 89360 | 93828 |  | 0 |  | 0
2 | 9835-2 | Standartiniai chirurginiai tamponai, nesterilūs | 33141118-0 | Nesterilūs standartiniai chirurginiai tamponai, pagaminti iš neausto pluošto viskozinės ir poliesterio medžiagos, tankis 39-40g/m². Skysčių sugėrimo greitis ne ilgesnis kaip 1,8 s. Skysčių sugėrimo geba ne mažesnė kaip 942%. Kietųjų dalelių sklaida ne didesnė kaip 778 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
2.1 | 9835-2.1 |  | 33141118-0 | 5,0 x 5,0cm (±2mm) | vnt. | 4060000 | 0.01 | 5 | 40600 | 42630 |  | 0 |  | 0
2.2 | 9835-2.2 |  | 33141118-0 | 7,5 x 7,5cm (±2mm) | vnt. | 1300000 | 0.012 | 5 | 15600 | 16380 |  | 0 |  | 0
2.3 | 9835-2.3 |  | 33141118-0 | 10,0 x 10,0cm (±3mm) | vnt. | 180000 | 0.02 | 5 | 3600 | 3780 |  | 0 |  | 0
2.4 | 9835-2.4 |  | 33141118-0 | 10,0 x 20,0cm (±5mm) | vnt. | 900000 | 0.031 | 5 | 27900 | 29295 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 2 p.d.: |  |  |  |  | 87700 | 92085 |  | 0 |  | 0
3 | 9835-3 | Standartinės chirurginės skaros XRD, sterilios | 33141110-4 | Sterilios chirurginės skaros, pagamintos iš viskozės / poliesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 40 g/m², sustiprinta dalis iš polipropileno neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 25 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato. Vandens absorbcijos geba turi būti ne mažesnė kaip 700%, kietųjų dalelių sklaida (šlapias) ne mažesnis kaip 100 dal./ cm², kietųjų dalelių sklaida (sausas) – iki 1000 dal. 3 sluoksnių. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Supakuoti po 5 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
3.1 | 9835-3.1 |  | 33141110-4 | Dydis 30 x 30cm (±1cm) rudos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 12000 | 0.67 | 5 | 8040 | 8442 |  | 0 |  | 0
3.2 | 9835-3.2 |  | 33141110-4 | Dydis 40 x 40cm (±1cm) mėlynos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 12000 | 1.14 | 5 | 13680 | 14364 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 3 p.d.: |  |  |  |  | 21720 | 22806 |  | 0 |  | 0
4 | 9835-4 | Standartinės chirurginės skaros XRD 40 x 60 cm, sterilios | 33141110-4 | Sterilios chirurginės skaros, pagamintos iš viskozės / poliesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 40 g/m², sustiprinta dalis iš polipropileno neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 25 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato. Vandens absorbcijos geba turi būti ne mažesnė kaip 700%, kietųjų dalelių sklaida (šlapias) ne mažesnis kaip 100 dal./ cm², kietųjų dalelių sklaida (sausas) – iki 1000 dal. 3 sluoksnių, supakuoti po 2 vnt. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu - juodos spalvos. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. | vnt. | 9000 | 1.75 | 5 | 15750 | 16537.5 |  | 0 |  | 0
5 | 9835-5 | Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai, sterilūs | 33141118-0 | Apvalūs, sterilūs tamponai, pagaminti iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, elastinis žiedas iš silikono. Skysčių sugėrimo geba ne mažiau kaip 1010%, skysčių sugėrimo laikas ne ilgesnis kaip 2,3 sek. Medžiagos tankis ne mažesnis kaip 28 g/m², storis nuo 0,4 mm. kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 165 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
5.1 | 9835-5.1 |  | 33141118-0 | Small: 36 mm (±1mm) | vnt. | 150000 | 0.01 | 5 | 1500 | 1575 |  | 0 |  | 0
5.2 | 9835-5.2 |  | 33141118-0 | Medium: 52 mm (±2mm) | vnt. | 150000 | 0.01 | 5 | 1500 | 1575 |  | 0 |  | 0
5.3 | 9835-5.3 |  | 33141118-0 | Large: 62 mm (±3mm) | vnt. | 10000 | 0.05 | 5 | 500 | 525 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 5 p.d.: |  |  |  |  | 3500 | 3675 |  | 0 |  | 0
6 | 9835-6 | Marliniai apvalūs tamponai XRD, sterilūs | 33141118-0 | Apvalūs sterilūs tamponai, pagaminti iš medvilnės, o rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato, elastinis žiedas – iš silikono. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Supakuoti po 5 vnt. Absorbcijos geba (su vandeniu) ne mažiau kaip 300%.(reikia išimti, nėra duomenų). Tankis turi būti ne mažesnis kaip 25 g/m², kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 10000 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. | [10 empty] | Siūlome koreguoti 6 pirkimo dalies techninę specifikaciją išimant punktą: „Absorbcijos geba (su vandeniu) ne mažiau kaip 300%“. Argumentuojant tuo, kad absorbcijos geba nėra įtraukta į standartą, taikomą marlės gaminiams – „EN 14079 – Reikalavimai veikimui ir bandymų metodai sugeriančiai medvilninei marlei bei sugeriančiai medvilnės ir viskozės marlei“, todėl nėra poreikio tamponus testuoti pagal šį parametrą.
6.1 | 9835-6.1 |  | 33141118-0 | 20mm diametro (±2mm) oranžinės spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000 | 0.09 | 5 | 8100 | 8505 |  | 0 |  | 0
6.2 | 9835-6.2 |  | 33141118-0 | 26mm diametro (±2mm) geltonos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000 | 0.11 | 5 | 9900 | 10395 |  | 0 |  | 0
6.3 | 9835-6.3 |  | 33141118-0 | 30mm diametro (±2mm) mėlynos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000 | 0.12 | 5 | 10800 | 11340 |  | 0 |  | 0
6.4 | 9835-6.4 |  | 33141118-0 | 35mm diametro (±2mm) pilkos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 18000 | 0.14 | 5 | 2520 | 2646 |  | 0 |  | 0
6.5 | 9835-6.5 |  | 33141118-0 | 55mm diametro (±2mm) juodos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 9000 | 0.17 | 5 | 1530 | 1606.5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 6 p.d.: |  |  |  |  | 32850 | 34492.5 |  | 0 |  | 0
7 | 9835-7 | Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai XRD, sterilūs | 33141118-0 | Apvalūs, sterilūs chirurginiai tamponai sausinimui, su kontrastiniu siūlu. Pagaminti iš viskozės / poliesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 40 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato, elastinis žiedas iš silikono. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Supakuoti po 5 vnt. Vandens sugėrimo geba ne mažiau negu 8 g/g. kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 1000 dal., kietųjų dalelių sklaida (šlapias) ne daugiau kaip 30 dal./cm2. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
7.1 | 9835-7.1 |  | 33141118-0 | 20mm diametro (±1mm) geltonos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 48000 | 0.15 | 5 | 7200 | 7560 |  | 0 |  | 0
7.2 | 9835-7.2 |  | 33141118-0 | 40mm diametro (±1mm) pilkos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 48000 | 0.22 | 5 | 10560 | 11088 |  | 0 |  | 0
7.3 | 9835-7.3 |  | 33141118-0 | 47mm diametro (±1mm) juodos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000 | 0.31 | 5 | 27900 | 29295 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 7 pd.: |  |  |  |  | 45660 | 47943 |  | 0 |  | 0
8 | 9835-8 | Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai, nesterilūs | 33141118-0 | Apvalūs, nesterilūs tamponai, pagaminti iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, elastinis žiedas iš silikono. Skysčių sugėrimo geba ne mažiau kaip 1016%, skysčių sugėrimo laikas ne ilgesnis kaip 2,3 sek. Medžiagos tankis ne mažesnis kaip 28 g/m², storis nuo 0,40 mm. kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 165 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
8.1 | 9835-8.1 |  | 33141118-0 | S dydis, skersmuo (plokščias) 36 mm ± 2 mm. | vnt. | 2600000 | 0.02 | 5 | 52000 | 54600 |  | 0 |  | 0
8.2 | 9835-8.2 |  | 33141118-0 | M dydis, skersmuo (plokščias) 52 mm ± 2 mm. | vnt. | 800000 | 0.03 | 5 | 24000 | 25200 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 8 p.d.: |  |  |  |  | 76000 | 79800 |  | 0 |  | 0
9 | 9835-9 | Keturkampiai marlės tamponai, sterilūs | 33141118-0 | Keturkampiai marlės tamponai, sterilūs, skirti odos valymui, apsaugai ar absorbuoti žaizdos eksudatą, kai naudojamas kaip antrinis tvarstis. Pagaminti iš medvilnės, skysčių sugeriamumo geba ne mažesnė kaip 600%, kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 2500 dal., vieno sluoksnio medžiagos tankis ne mažesnis kaip 20 g/m². Supakuota po 5 vnt., ne mažiau 8 sluoksnių. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
9.1 | 9835-9.1 |  | 33141118-0 | 5 x 5cm (±2mm) | vnt. | 1700000 | 0.01 | 5 | 17000 | 17850 |  | 0 |  | 0
9.2 | 9835-9.2 |  | 33141118-0 | 10 x 10cm (±2mm) | vnt. | 650000 | 0.05 | 5 | 32500 | 34125 |  | 0 |  | 0
9.3 | 9835-9.3 |  | 33141118-0 | 10 x 20cm (±2mm) | vnt. | 350000 | 0.1 | 5 | 35000 | 36750 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 9 pd.: |  |  |  |  | 84500 | 88725 |  | 0 |  | 0
10 | 9835-10 | Pleistras medžiaginis | 33141110-4 | Šilkinės medžiagos pagrindų, 2,5cm pločio rulono ilgis ne mažiau 9m., hipoalergiškas, laidus orui, banguotu kraštu lengvam atplėšimui. | vnt. | 5000 | 1.31 | 5 | 6550 | 6877.5 |  | 0 |  | 0
11 | 9835-13 | Tvarstis gipsinis | 33141110-4 | Iš medvilnės; 17±1 siūlų medvilninis marlės audinys, gipso danga, susidedanti iš a ir b kalcio sulfato hemihidrato ar lygiavertės medžiagos; pilnai sustingsta po 12-24 valandų; imersijos laikas 1,5 - 4,5 sek; Pakuotėje 1-2 vnt. Išmatavimai 2,7-3,0m x 10cm. | vnt. | 4000 | 0.3 | 5 | 1200 | 1260 |  | 0 |  | 0
12 | 9835-15 | Sterili, neausto pluošto viskozinė medžiaga impregnuota NaCl granulėmis | 33141110-4 | Sterilus tvarstis, skirtas vidutiniškai-gausiai eksuduojančių žaizdų valymui. Pagamintas iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, impregnuotas NaCl granulėmis (20%). Absorbcija ne mažesnė kaip 640 %, kietųjų dalelių sklaida, kai šlapias, ne didesnė kaip 30 dalelės / cm². Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
12.1 | 9835-15.1 |  | 33141110-4 | Dydis 5 x 5 cm ± 1 cm | vnt. | 900 | 0.66 | 5 | 594 | 623.7 |  | 0 |  | 0
12.2 | 9835-15.2 |  | 33141110-4 | Dydis 7,5 x 7,5 cm ± 1 cm | vnt. | 900 | 0.75 | 5 | 675 | 708.75 |  | 0 |  | 0
12.3 | 9835-15.3 |  | 33141110-4 | Dydis 10 x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 900 | 0.86 | 5 | 774 | 812.7 |  | 0 |  | 0
12.4 | 9835-15.4 |  | 33141110-4 | Dydis 2 x 100 cm ± 1 cm | vnt. | 900 | 2.1 | 5 | 1890 | 1984.5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 12 p.d.: |  |  |  |  | 3933 | 4129.65 |  | 0 |  | 0
13 | 9835-16 | Sterilūs tvarsčiai antimikrobiniai pagaminti iš poliuretano putų, dengti minkšto silikono sluoksniu, sterilūs, skirti mažai ir vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms | 33141110-4 | Sterilus antimikrobinis silikono putų tvarstis, skirtas mažai-vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms. Tvarstis pagamintas iš trijų sluoksnių: kontaktinis sluoksnis pagamintas iš hidrofobiško silikono, vidurinis sluoksnis – poliuretano putų su sidabru, o išorinė dalis padengta poliuretano plėvele. Drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažiau kaip 5,3 g/10 cm²/24 h, absorbcijos (sugerties) koeficientas nuo 5,7 g/10cm2/24val. Skysčio sulaikymo geba ne mažiau kaip 11 g/10 cm²/24 h. Tvarstis yra nepralaidus vandeniui ir mikroorganizmams didesniems negu 25 nm. Sudėtyje negali būti daugiau negu 1.2 mg Ag/cm². Tvarsčiai supakuoti po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
13.1 | 9835-16.1 |  | 33141110-4 | Dydis 6 x 8,5 ± 1 cm | vnt. | 1000 | 3 | 5 | 3000 | 3150 |  | 0 |  | 0
13.2 | 9835-16.2 |  | 33141110-4 | Dydis 10 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 500 | 5 | 5 | 2500 | 2625 |  | 0 |  | 0
13.3 | 9835-16.3 |  | 33141110-4 | Dydis 15 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 240 | 10 | 5 | 2400 | 2520 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 13 p.d.: |  |  |  |  | 7900 | 8295 |  | 0 |  | 0
14 | 9835-17 | Sterilūs tvarsčiai, virstantys geliu | 33141110-4 | Sterilus hidrokoloidinis tvarstis, virstantis geliu ir sugeriantis gausų žaizdos eksudatą. Skirtas naudoti vidutiniškai-gausiai eksuduojančių žaizdų gydymui. Tvarstis pagamintas iš sintetinės medžiagos, kurią sudaro ne mažiau kaip 85 % polivinilo alkoholio (PVA) skaidulų ir glicerolis, sudėtyje nėra latekso. Tvarsčio absorbcijos geba nesant aplinkiniam spaudimui turi būti ne mažesnė kaip 21.75 g/100 cm2, retencija esant padidintam statiniam slėgiui turi būti ne mažesnė kaip 98%, atsparumas tempiant (šlapias tvarstis) turi būti ne mažesnis kaip 5,88 N/20 mm. Karpomas. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. Supakuotas po 1 vnt.
14.1 | 9835-17.1 |  | 33141110-4 | Dydis 5 cm x 5 cm ± 1 cm | vnt. | 180 | 1.6 | 5 | 288 | 302.4 |  | 0 |  | 0
14.2 | 9835-17.2 |  | 33141110-4 | Dydis 15 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 160 | 7.4 | 5 | 1184 | 1243.2 |  | 0 |  | 0
14.3 | 9835-17.3 |  | 33141110-4 | Dydis 20 cm x 30 cm ± 1 cm | vnt. | 200 | 16 | 5 | 3200 | 3360 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 14 p.d.: |  |  |  |  | 4672 | 4905.6 |  | 0 |  | 0
15 | 9835-18 | Antimikrobiniai sterilūs tvarsčiai, virstantys geliu | 33141110-4 | Sterilus hidrokoloidinis tvarstis, virstantis geliu ir sugeriantis gausų žaizdos eksudatą. Skirtas naudoti vidutiniškai-gausiai eksuduojančių žaizdų gydymui. Tvarstis pagamintas iš sintetinės medžiagos, kurią sudaro sidabru dengtos polivinilo alkoholio (PVA) skaidulų, sudėtyje nėra latekso. Maksimali tvarsčio absorbcijos geba turi būti ne mažesnė kaip 16 g/100 cm2, retencija ne mažesnė kaip 93%, atsparumas tempiant (šlapias tvarstis) turi būti ne mažesnis kaip 2,3 N/20 mm. Sidabro sudėtyje turi būti ne daugiau kaip 0,2 mg/cm2. Karpomas. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. Supakuotas po 1 vnt.
15.1 | 9835-18.1 |  | 33141110-4 | Dydis 5 cm x 5 cm ± 1 cm (antimikrobinis) | vnt. | 200 | 3.3 | 5 | 660 | 693 |  | 0 |  | 0
15.2 | 9835-18.2 |  | 33141110-4 | Dydis 20 cm x 30 cm ± 1 cm (antimikrobinis) | vnt. | 100 | 31 | 5 | 3100 | 3255 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 15 p.d.: |  |  |  |  | 3760 | 3948 |  | 0 |  | 0
16 | 9835-19 | Sterilūs tvarsčiai pagaminti iš poliuretano putų, dengti silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais, sterilūs, skirti vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms | 33141110-4 | Tvarstis lipniais kraštais, skirtas vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms. Penkių sluoksnių: kontaktinis paviršius su žaizda pagamintas iš poliuretano plėvelės ir padengtas perforuotu minkšto silikono sluoksniu, antras - absorbcinis sluoksnis iš poliuretano putų. Trečias sluoksnis paskirstomasis iš poliesterio ir viskozės neaustinės medžiagos. Ketvirtas sluoksnis sulaikomasis iš superabsorbento. Penktas sluoksnis apsauginė poliuretano plėvelė, pralaidi drėgmės garams ir nepralaidi vandeniui, bakterijoms ir mikrorganizmams nuo 25nm dydžio. Turi specialias formas pritaikytas kryžkaulio ir kulno sričiai bei lipnius kraštus 1,5 - 2 cm. Keturkampio formos tvarsčių drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažiau kaip 12g/10cm2/24h, absorbcijos (sugerties) koeficientas ne mažiau kaip 9,0 g/10cm2/24h, bendras skysčio sulaikymo koeficientas ne mažiau kaip 20g/10cm2/24h. Visi tvarsčiai turi būti steriliai supakuoti po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
16.1 | 9835-19.1 |  | 33141110-4 | Dydis 7,5 cm x 7,5 cm ± 1 cm | vnt. | 400 | 2 | 5 | 800 | 840 |  | 0 |  | 0
16.2 | 9835-19.2 |  | 33141110-4 | Dydis 10 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 300 | 3.2 | 5 | 960 | 1008 |  | 0 |  | 0
16.3 | 9835-19.3 |  | 33141110-4 | Dydis 15 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 700 | 6.3 | 5 | 4410 | 4630.5 |  | 0 |  | 0
16.4 | 9835-19.4 |  | 33141110-4 | Dydis 22 cm x 25 cm ± 1 cm (kryžkauliui) | vnt. | 1000 | 10.4 | 5 | 10400 | 10920 |  | 0 |  | 0
16.5 | 9835-19.5 |  | 33141110-4 | Dydis 16 cm x 20 cm ± 1 cm (kryžkauliui) | vnt. | 1000 | 6.2 | 5 | 6200 | 6510 |  | 0 |  | 0
16.6 | 9835-19.6 |  | 33141110-4 | Dydis 22 cm x 23 cm ± 1 cm (kulnui) | vnt. | 1000 | 10.4 | 5 | 10400 | 10920 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 16 p.d.: |  |  |  |  | 33170 | 34828.5 |  | 0 |  | 0
17 | 9835-20 | Sterilūs tvarsčiai antimikrobiniai pagaminti iš poliuretano putų, dengti minkšto silikono sluoksniu, sterilūs, skirti vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms | 33141110-4 | Antimikrobinis tvarstis lipniais kraštais, skirtas vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms. Turi lipnius kraštus 1,5 - 2cm. Penkių sluoksnių: Kontaktinis paviršius su žaizda pagamintas iš poliuretano plėvelės dengtos minkšto silikono sluoksniu. Antras sulaikymo ir trečias paskirstomasis sluoksniai pagaminti iš poliuretano putų sluoksnio su sidabru. Ketvirtas absorbuojantis sluoksnis pagamintas iš superabsorbento, kurį sudaro viskozės neaustinė medžiaga, poliakrilato, medvilnės, polietileno / poliesterio pluoštas. Penktas sluoksnis - orui pralaidi ir bakterijoms nepralaidi poliuretano plėvelė. Sudėtyje yra ne daugiau kaip 1,2 mg Ag/cm2. Nepralaidus bakterijoms nuo 25 nm dydžio, neperšlampamas, pacientas gali praustis duše. Drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažiau nei 3,9g/10cm²/24h. Absorbcijos (sugerties) koeficientas nne mažiau nei 6.čg/10cm²/24h. Bendras skysčio sulaikymo koeficientas ne mažiau nei 10.1 g/10 cm²/24 h. Steriliai supakuoti po 1 vnt., ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
17.1 | 9835-20.1 |  | 33141110-4 | Dydis 10 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 700 | 6.5 | 5 | 4550 | 4777.5 |  | 0 |  | 0
17.2 | 9835-20.2 |  | 33141110-4 | Dydis 15 cm x 20 cm ± 1 cm | vnt. | 150 | 17 | 5 | 2550 | 2677.5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 17 p.d.: |  |  |  |  | 7100 | 7455 |  | 0 |  | 0
18 | 9835-21 | Sterilūs plėvelės - tvarsčiai | 33141111-1 | Tvarstis - plėvelė, skirta paviršinėms žaizdoms arba odos apsaugai. Tvarstis pagamintas iš poliuretano plėvelės, atsparios vandeniui. Neprilimpantys prie žaizdos ir neagresyvūs sveikai odai, netrukdantys odai kvėpuoti. Tvarsčiai turi šonines popierines juosteles, padedančias uždėti tvarstį, laikantis aseptikos reikalavimų. Vandeninio pagrindo poliakrilatiniai klijai padengti tolygiai per visą tvarstį, nealergizuojantys (pagal ISO 10993-1). Sudėtyje nėra latekso. Steriliai supakuotas po 1 vnt., ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
18.1 | 9835-21.1 |  | 33141111-1 | 6 x 7 cm ± 1 cm | vnt. | 4500 | 0.36 | 5 | 1620 | 1701 |  | 0 |  | 0
18.2 | 9835-21.2 |  | 33141111-1 | 10 x 12 cm ± 1 cm | vnt. | 1500 | 0.68 | 5 | 1020 | 1071 |  | 0 |  | 0
18.3 | 9835-21.3 |  | 33141111-1 | 10 x 25 cm ± 1 cm | vnt. | 1500 | 1.07 | 5 | 1605 | 1685.25 |  | 0 |  | 0
18.4 | 9835-21.4 |  | 33141111-1 | 15 x 20 cm ± 1 cm | vnt. | 1500 | 1.3 | 5 | 1950 | 2047.5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 18 p.d.: |  |  |  |  | 6195 | 6504.75 |  | 0 |  | 0
19 | 9835-23 | Antimikrobinis tvarstis | 33141110-4 | Tvarstis skirtas eksuduojančioms žaizdoms. Pasižymi plataus spektro antimikrobiniu poveikiu. Nesukelia alergijos. Nelimpantys. Dydis 8,8-9,0 x 7,5-7,7cm., su įpjova. Pagaminti iš poliuretano. Antimikrobinė medžiaga - poliheksametilenobiguanatas. Antimikrobinis poveikis - ne trumpiau kaip 7 dienos. Steriliai supakuota po 1 vnt. | vnt. | 2800 | 2.2 | 5 | 6160 | 6468 |  | 0 |  | 0
20 | 9835-25 | Tvarstis-plėvelė | 33141111-1 | Permatomos plėvelės chirurginis tvarstis su tamponu akių apsaugai 5 x 7 cm ± 1 cm, ovalus. Pagamintas iš poliuretano plėvelės ir viskozės neaustinės medžiagos. Absorbcijos geba ne mažesnė kaip 900 g/m². Supakuota po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. | vnt. | 20000 | 0.33 | 5 | 6600 | 6930 |  | 0 |  | 0
21 | 9835-26 | Tinklelis tvarsčių palaikymui | 33141110-4 | Ilgis ne mažiau 3m.
21.1 | 9835-26.1 |  | 33141110-4 | rankai/kojai Ilgis ne mažiau 3m. | m | 9000 | 0.24 | 5 | 2160 | 2268 |  | 0 |  | 0
21.2 | 9835-26.2 |  | 33141110-4 | pėdai Ilgis ne mažiau 3m. | m | 900 | 0.21 | 5 | 189 | 198.45 |  | 0 |  | 0
21.3 | 9835-26.3 |  | 33141110-4 | pirštui Ilgis ne mažiau 3m. | m | 300 | 0.17 | 5 | 51 | 53.55 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 22 p.d.: |  |  |  |  | 2400 | 2520 |  | 0 |  | 0
22 | 9835-33 | Tubuliarinis tvarstis | 33141110-4 | Tubuliarinis kojinės formos tvarstis, skirtas greitai pirminių tvarsčių fiksacijai, atopinio dermatito gydymui bei kaip pamušalas po gipsiniu įtvaru. Produktas nesterilus, pagamintas iš viskozės ir elastano; susuktas į rulonus. Dydžiai pažymėti spalviniu kodavimu. Karpomas, atkirpti kraštai nešerpetoja ir neyra, nereikalinga papildoma fiksacija. Gali būti naudojamas drėgno tvarstymo technikos metodu; tvarstis tempiasi išilgai ir skersai. Tamprumas (ilgis) tarp 35 ir 65 %, tamprumas (plotis) ne mažiau kaip 300 %. Rulonuose po 10-11 m. Produktas turi būti pažymėtas CE ženklu.
22.1 | 9835-33.1 |  |  | Rulono plotis 3,5 ± 1 cm | vnt. | 250 | 5.5 | 5 | 1375 | 1443.75 |  | 0 |  | 0
22.2 | 9835-33.2 |  |  | Rulono plotis 5 ± 1 cm | vnt. | 250 | 5.6 | 5 | 1400 | 1470 |  | 0 |  | 0
22.3 | 9835-33.3 |  |  | Rulono plotis 7,5 ± 1 cm | vnt. | 250 | 6 | 5 | 1500 | 1575 |  | 0 |  | 0
22.4 | 9835-33.4 |  |  | Rulono plotis 10,75 ± 1 cm | vnt. | 250 | 8 | 5 | 2000 | 2100 |  | 0 |  | 0
22.5 | 9835-33.5 |  |  | Rulono plotis 25 ± 1 cm | vnt. | 250 | 14 | 5 | 3500 | 3675 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 23 p.d.: |  |  |  |  | 9775 | 10263.75 |  | 0 |  | 0
23 | 9835-34 | Sterilūs chirurginiai absorbuojantys tvarsčiai, dengti silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais, sterilūs, skirti eksuduojančioms chirurginėms žaizdoms | 33141111-1 | Sterilūs chirurginiai absorbuojantys tvarsčiai, dengti silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais, sterilūs, skirti eksuduojančioms chirurginėms žaizdoms. Turi skaidrius lipnius kraštus 3 - 6 cm. Lanksti tvarsčio pagalvėlė. Tvarsčio kontaktinis sluoksnis pagamintas iš poliuretano plėvelės, padengtos silikonu per visą paviršių. Turi sulaikymo ir paskirstymo sluoksnius, pagamintus iš polietileno / polipropileno ir viskozės pluošto. Absorbcijos sluoksnis pagamintas iš superabsorbento - poliakrilato ir poliesterio pluošto. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš poliuretano plėvelės. Drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažesnis kaip 8,0g/10cm2/24h (tvarsčiai iki 10x15cm) ir 7,8g/10cm2/24h (tvarsčiai nuo 10x20cm). Absorbcijos (sugerties) koeficientas ne mažesnis kaip 4,5g/10cm2/24h (tvarsčiai iki 10x15cm) ir 6,5g/10cm2/24h (tvarsčiai nuo 10x20cm). Bendras skysčio sugėrimo koeficientas ne mažesnis kaip 13,0g/10cm2/24h (tvarsčiai iki 10x15cm) ir 14,0g/10cm2/24h (tvarsčiai nuo 10x20cm). Supakuota po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
23.1 | 9835-34.1 |  |  | Dydis 9 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 900 | 3.4 | 5 | 3060 | 3213 |  | 0 |  | 0
23.2 | 9835-34.2 |  |  | Dydis 10 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 1300 | 5.4 | 5 | 7020 | 7371 |  | 0 |  | 0
23.3 | 9835-34.3 |  |  | Dydis 10 cm x 20 cm ± 1 cm | vnt. | 1300 | 7.4 | 5 | 9620 | 10101 |  | 0 |  | 0
23.4 | 9835-34.4 |  |  | Dydis 10 cm x 30 cm ± 1 cm | vnt. | 800 | 10.6 | 5 | 8480 | 8904 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 24 p.d.: |  |  |  |  | 28180 | 29589 |  | 0 |  | 0
24 | 9835-35 | Žaizdos priežiūros priemonė | 33692000-7 | Žaizdų plovimo tirpalas, skirtas lėtinių, ūmių, infekuotų, chirurginių žaizdų ir pirmojo/antrojo laipsnio nudegimų valymui ir drėkinimui. Tirpalo veikliosios medžiagos - natrio hipochloritas ir hipochloritinė rūgštis. Esant neutraliam pH, tirpalo sudėtyje yra ne daugiau kaip 50 ppm natrio hipochlorito ir ne daugiau kaip 50 ppm hipochloritinės rūgšties. Tirpalą galima šildyti iki 60°C (pateikti tai įrodančius dokumentus). Tirpalas mechaniškai išvalo žaizdą, nėra citotoksiškas žinduolių ląstelėms, nedirgina žaizdos ir odos, sudėtyje neturi sunkiųjų metalų, neutralus pH, hipotoninis. Sumažina įvairių bakterijų, tokių kaip E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, MRSA, VRSA, ORSA, VRE, taip pat grybelių, sporų ir virusų proliferaciją iki 99,99% per ne daugiau kaip 5 minutes in vitro, taip pat gali sumažinti blogą žaizdos kvapą. Tirpalą galima pailikti žaizdoje, taip pat galima naudoti pilvaplėvės plovimui, minkštiesiems audiniams, kūno ertmėms, pvz., burnai, nosiai ar ausims, fistulėms, žaizdoms su atvirais raiščiais, kaulais, kremzlėmis ir sausgyslėmis, spindulinėms opoms. Turi turėti CE ženklinimą. Žaizdų gelis yra paruoštas vartoti, skaidrus gelis, skirtas ūminėms ir lėtinėms žaizdoms valyti bei drėkinti. Gelio veikliosios medžiagos yra natrio hipochloritas ir hipochloritinė rūgštis. Esant neutraliam pH, gelio sudėtyje yra ne daugiau kaip 40 ppm natrio hipochlorito ir ne daugiau 40 ppm hipochloritinės rūgšties. Gelis mechaniškai išvalo žaizdą, nėra citotoksiškas žinduolių ląstelėms, nedirgina žaizdos ir odos, sudėtyje neturi sunkiųjų metalų, neutralus pH, hipotoninis. Sumažina įvairių bakterijų, tokių kaip E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, MRSA, VRSA, ORSA, VRE, taip pat grybelių, sporų ir virusų proliferaciją iki 99,99% per ne daugiau kaip 5 minutes in vitro, taip pat sumažina blogą žaizdos kvapą. Gelį galima pailikti žaizdoje. Granudacyn žaizdų gelį galima vartoti valyti ūminėms ar lėtinėms žaizdoms, taip pat paviršinėms žaizdoms; įpjovimams, įbrėžimams ir 1 ir 2 laipsnio nudegimams; labai kolonizuotoms ar užkrėstoms žaizdoms.
24.1 | 9835-35.1 |  |  | 250 ml ± 10 ml | vnt. | 150 | 7.4 | 5 | 1110 | 1165.5 |  | 0 |  | 0
24.2 | 9835-35.2 |  |  | 500 ml ± 15ml | vnt. | 150 | 13 | 5 | 1950 | 2047.5 |  | 0 |  | 0
24.3 | 9835-35.3 |  |  | 1000 ml ± 50ml | vnt. | 150 | 18 | 5 | 2700 | 2835 |  | 0 |  | 0
24.4 | 9835-35.4 |  |  | 100g ± 5 g (gelis) | vnt. | 150 | 31 | 5 | 4650 | 4882.5 |  | 0 |  | 0
24.5 | 9835-35.5 |  |  | 250g ± 10 g (gelis) | vnt. | 150 | 50 | 5 | 7500 | 7875 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 25 p.d.: |  |  |  |  | 17910 | 18805.5 |  | 0 |  | 0
25 | 9835-36 | Žaizdų priežiūros priemonės | 33692000-7
25.1 | 9835-36.1 | Žaizdų plovimo tirpalas |  | Žaizdų plovimo tirpalas 350-400ml. Sterilus. Aktyvioji medžiaga: oktenidino HCl. Sudėtyje turi būti žaizdą drėkinančių, kondicionuojančių medžiagų. Privalo mažinti mikroorganizmų kiekį žaizdoje, naikinti bioplėvelę. Po atidarymo naudojamas ne trumpiau kaip 8 savaites. | vnt. | 1200 | 12.24 | 5 | 14688 | 15422.4 | 12.24 | 14688 | 5 | 15422.4
25.2 | 9835-36.2 | Žaizdų gelis |  | Gelis žaizdų priežiūrai. Sterilus. Gelis vandens pagrindu, sudėtyje turi būti oktenidino HCl. Skirtas lėtinių ir ūmių žaizdų, nudegimų gydymui, apsaugo žaizdą nuo mikrobiologinio užkrato, mažina uždegimą. Po atidarymo naudojamas ne trumpiau kaip 8 savaites. 250-300ml. | vnt. | 200 | 59 | 5 | 11800 | 12390 | 59 | 11800 | 5 | 12390
25.3 | 9835-36.3 | Žaizdų gelis |  | Gelis žaizdų priežiūrai. Sterilus. Gelis vandens pagrindu, sudėtyje turi būti oktenidino HCl. Skirtas lėtinių ir ūmių žaizdų, nudegimų gydymui, apsaugo žaizdą nuo mikrobiologinio užkrato, mažina uždegimą. Po atidarymo naudojamas ne trumpiau kaip 8 savaites. 50-60 ml. | vnt. | 200 | 10.4 | 5 | 2080 | 2184 | 10.4 | 2080 | 5 | 2184
25.4 | 9835-36.4 | Žaizdų valymo kempinėlės |  | Žaizdų valymo kempinėlės skirtos ūminėms, lėtinėms, pooperacinėms žaizdoms, dideliems nudegimams.Žaizdų kempinėlės turi būti elastingos, pagamintos iš putų poliuretano, turinčios šiurkštų paviršių ir grublėtą tekstūrą. Kempinėlės turi būti mėlynos spalvos vidutiniškai šiurkščios tekstūros, nelygaus paviršiaus ir dedelio skysčių pralaidumo. Dėžutėje 10 ± 2 kempinėlių. | vnt. | 3000 | 3.3 | 5 | 9900 | 10395 | 3.3 | 9900 | 5 | 10395
|  |  |  | Viso 26 p.d.: |  |  |  |  | 38468 | 40391.4 |  | 38468 | 5 | 40391.4
26 | 9835-37 | Vietiškai dehidratuojantis žaizdų valymo gelis | 33692000-7 | Vietiškai dehidratuojantis žaizdų valymo gelis skirtas išoriniam naudojimui žaizdoms valyti. Užpylus ant žaizdos laikomas ne ilgiau kaip 60 sekundžių. Užtenka vienkartinio panaudojimo. Sudarytas iš: metansulfonrūgštis, garų pavidalo silicis. Raudonos spalvos klampus gelis, 3ml (± 0,5ml) buteliukas. Pažymėta ES, CE ženklu. | vnt. | 30 | 428.57 | 5 | 12857.1 | 13499.955 |  | 0 |  | 0
27 | 9835-38 | Antimikrobiniai vario tvarsčiai | 33141100-1 | Antimikrobiniai vario tvarsčiai skirti ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui. Dviejų sluoksnių neaustinio pluošto tvarsčiai, kurių sudėtyje yra vario oksido. Sterilūs (simbolis ant pakuotės), sterilizuoti etileno oksidu. Vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą. Pažymėta ES CE ženklu. | vnt.
27.1 | 9835-38.1 |  |  | Dydis 10x12cm. (± 1cm.) | vnt. | 800 | 4.81 | 5 | 3848 | 4040.4 |  | 0 |  | 0
27.2 | 9835-38.2 |  |  | Dydis 10x20cm. (± 1cm.) | vnt. | 800 | 8.3 | 5 | 6640 | 6972 |  | 0 |  | 0
27.3 | 9835-38.3 |  |  | Dydis 20x20cm. (± 2cm.) | vnt. | 700 | 16.1 | 5 | 11270 | 11833.5 |  | 0 |  | 0
27.4 | 9835-38.4 |  |  | Dydis 10x25cm. (± 2cm.), lipniu kraštu. | vnt. | 700 | 10.38 | 5 | 7266 | 7629.3 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 28 p.d.: |  |  |  |  | 29024 | 30475.2 |  | 0 |  | 0
28 | 9835-39 | Neinvazinė žaizdos užvėrimo priemonė | 33141100-1 | Neinvazinė žaizdos užvėrimo priemonė - medicininės paskirties prekė. Skirta ūmių žaizdų užvėrimui neinvaziniu būdu, kaip pvz., chirurginėms žaizdoms, plėštinėms, kirstinėms. Sudaryta iš medicininės lipniosios juostelės, poros polipropileno kabių ir kabių fiksavimo juostos. Akyta juostelė, neaustinė, padengta spaudimui jautria hipoalergine lipniąja medžiaga. Sterili (simbolis ant pakuotės). Vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą (dvi juostelės lizdinėje pakuotėje). Pažymėta CE ženklu. | vnt. | 900 | 9.2 | 5 | 8280 | 8694 |  | 0 |  | 0
29 | 9835-40 | Alginatiniai tvarsčiai | 33141100-1 | Medicininės paskirties prekė - tvarsčiai. Skirti ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui. Sudaryti iš neaustinės medžiagos, 55% (±10%) karboksimetilceliuliozės pluošto ir 45% (±10%) alginato pluoštų. Sterilūs (simbolis ant pakuotės); vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą. Pažymėta CE ženklu. | vnt.
29.1 | 9835-40.1 |  |  | Dydis 10x20cm. (± 1cm) |  | 900 | 3.33 | 5 | 2997 | 3146.85 |  | 0 |  | 0
29.2 | 9835-40.2 |  |  | Dydis 15x15cm. (± 1cm) |  | 900 | 3.71 | 5 | 3339 | 3505.95 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 30 p.d.: |  |  |  |  | 6336 | 6652.8 |  | 0 |  | 0
30 | 9835-41 | Karboksimetilceliuliozės juostelė tvarstis | 33141100-1 | Karboksimetilceliuliozės juostelė tvarstis gilioms žaizdoms tamponuoti. Sudaryti iš neaustinės medžiagos: 100% karboksimetilceliuliozės pluošto arba analogiškos medžiagos. Sugerdamas eksudatą, tvarstis tampa geline struktūra. Tvarsčiai sterilūs (simbolis ant pakuotės); vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą. Pažymėta CE ženklu. Dydis 2,5cm. (± 0,5cm.) x 45cm. (± 1cm.). | vnt. | 500 | 3.33 | 5 | 1665 | 1748.25 |  | 0 |  | 0
31 | 9835-42 | Tvarstis tracheostomoms | 33141100-1 | Poliuretano putų medžiagos tvarstis su išpjova tracheostomai: skirtas suaugusiems; sterilus (simbolis ant pakuotės); vienkartinis (pažymėta simboliu); ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; su numatyta pakuotės atidarymo vieta; individualiame įpakavime; pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos putų; užtikrina optimalų žaizdos sekreto sugėrimą; be latekso (pažymėta simboliu); išpjova, palengvinanti tvarsčio uždėjimą ant tracheostominio vamzdelio; skirtas vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms; įprastinė naudojimo trukmė: ne mažiau 24 val. esant gausioms išskyroms; išmatavimai: 9cm. ± 1cm. x 9cm. ± 1 cm. | vnt. | 2600 | 1.74 | 5 | 4524 | 4750.2 |  | 0 |  | 0
32 | 9835-43 | Pleistras 5cm | 33141112-8 | Elastingas, stiprios fiksacijos pleistras. Stiprūs klijai saugiai laiko pleistrą apjuostoje vietoje. Paprastai išsivynioja, greitai ir lengvai prilimpa. pagamintas iš elastinės 100% medvilninės medžiagos su klijais. Tinkamas palaikyti ir suspausti minkštuosius audinius, sutvarstyti ir užfiksuoti sąnarius. Medžiaga yra tampri ir leidžia odai kvėpuoti, todėl galima reguliuoti spaudimą taip, kad būtų patogu nešioti ilgesnį laiką. | vnt. | 70 | 6.92 | 5 | 484.4 | 508.62 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Viso: | 704183.5 | 739392.675 | Viso: | 38468 |  | 40391.4

## EazyMed (hidden)
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Tvarsliava
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. PO gali paprašyti po 2 vnt. pavyzdžių vertinimui. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Techninė specifikacija | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (36 mėn. poreikis) | Numatomas vieneto įkainis EUR be PVM prieš RK | PVM tarifas ٪ | Planuojama pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis | Suma be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma su PVM EUR | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 | 9835-1 | Standartinės chirurginės skaros XRD, sterilios | 33141110-4 | Sterilios standartinės chirurginės skaros XRD, pagamintos iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 70 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas pagamintas iš polivinilo chlorido (PVC) ir bario sulfato. 6 sluoksnių. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Vandens sugėrimo geba turi būti ne mažesnė kaip 800%. Tamponų kietųjų dalelių sklaida: šlapių ne didesnė kaip 30 dal./cm², sausų – iki 1000 dal. Supakuota po 5 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
1.1 | 9835-1.1 |  | 33141110-4 | 7,5 x 7,5cm (±1cm) geltonos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 48000 | 0.22 | 5 | 10560 | 11088 | 0.22 | 10560 | 5 | 11088
1.2 | 9835-1.2 |  | 33141110-4 | 10 x 10cm (±1cm) oranžinės spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000 | 0.3 | 5 | 27000 | 28350 | 0.3 | 27000 | 5 | 28350
1.3 | 9835-1.3 |  | 33141110-4 | 10 x 20cm (±1cm) žalios spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 140000 | 0.37 | 5 | 51800 | 54390 | 0.37 | 51800 | 5 | 54390
|  |  |  | Viso 1 pd.: |  |  |  |  | 89360 | 93828 |  | 89360 | 5 | 93828
2 | 9835-2 | Standartiniai chirurginiai tamponai, nesterilūs | 33141118-0 | Nesterilūs standartiniai chirurginiai tamponai, pagaminti iš neausto pluošto viskozinės ir poliesterio medžiagos, tankis 39-40g/m². Skysčių sugėrimo greitis ne ilgesnis kaip 1,8 s. Skysčių sugėrimo geba ne mažesnė kaip 942%. Kietųjų dalelių sklaida ne didesnė kaip 778 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
2.1 | 9835-2.1 |  | 33141118-0 | 5,0 x 5,0cm (±2mm) | vnt. | 4060000 | 0.01 | 5 | 40600 | 42630 | 0.01 | 40600 | 5 | 42630
2.2 | 9835-2.2 |  | 33141118-0 | 7,5 x 7,5cm (±2mm) | vnt. | 1300000 | 0.012 | 5 | 15600 | 16380 | 0.012 | 15600 | 5 | 16380
2.3 | 9835-2.3 |  | 33141118-0 | 10,0 x 10,0cm (±3mm) | vnt. | 180000 | 0.02 | 5 | 3600 | 3780 | 0.02 | 3600 | 5 | 3780
2.4 | 9835-2.4 |  | 33141118-0 | 10,0 x 20,0cm (±5mm) | vnt. | 900000 | 0.031 | 5 | 27900 | 29295 | 0.031 | 27900 | 5 | 29295
|  |  |  | Viso 2 p.d.: |  |  |  |  | 87700 | 92085 |  | 87700 | 5 | 92085
3 | 9835-3 | Standartinės chirurginės skaros XRD, sterilios | 33141110-4 | Sterilios chirurginės skaros, pagamintos iš viskozės / poliesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 40 g/m², sustiprinta dalis iš polipropileno neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 25 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato. Vandens absorbcijos geba turi būti ne mažesnė kaip 700%, kietųjų dalelių sklaida (šlapias) ne mažesnis kaip 100 dal./ cm², kietųjų dalelių sklaida (sausas) – iki 1000 dal. 3 sluoksnių. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Supakuoti po 5 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
3.1 | 9835-3.1 |  | 33141110-4 | Dydis 30 x 30cm (±1cm) rudos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 12000 | 0.67 | 5 | 8040 | 8442 | 0.67 | 8040 | 5 | 8442
3.2 | 9835-3.2 |  | 33141110-4 | Dydis 40 x 40cm (±1cm) mėlynos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 12000 | 1.14 | 5 | 13680 | 14364 | 1.14 | 13680 | 5 | 14364
|  |  |  | Viso 3 p.d.: |  |  |  |  | 21720 | 22806 |  | 21720 | 5 | 22806
4 | 9835-4 | Standartinės chirurginės skaros XRD 40 x 60 cm, sterilios | 33141110-4 | Sterilios chirurginės skaros, pagamintos iš viskozės / poliesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 40 g/m², sustiprinta dalis iš polipropileno neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 25 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato. Vandens absorbcijos geba turi būti ne mažesnė kaip 700%, kietųjų dalelių sklaida (šlapias) ne mažesnis kaip 100 dal./ cm², kietųjų dalelių sklaida (sausas) – iki 1000 dal. 3 sluoksnių, supakuoti po 2 vnt. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu - juodos spalvos. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. | vnt. | 9000 | 1.75 | 5 | 15750 | 16537.5 | 1.75 | 15750 | 5 | 16537.5 | Dalyvausim, bet 4 p.d. prašome įvesti išmatavimų paklaidą +-15cm arba kad skaros turi būti ne mažesnės, nei nurodyti TD išmatavimai.
5 | 9835-5 | Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai, sterilūs | 33141118-0 | Apvalūs, sterilūs tamponai, pagaminti iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, elastinis žiedas iš silikono. Skysčių sugėrimo geba ne mažiau kaip 1010%, skysčių sugėrimo laikas ne ilgesnis kaip 2,3 sek. Medžiagos tankis ne mažesnis kaip 28 g/m², storis nuo 0,4 mm. kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 165 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
5.1 | 9835-5.1 |  | 33141118-0 | Small: 36 mm (±1mm) | vnt. | 150000 | 0.01 | 5 | 1500 | 1575 | 0.01 | 1500 | 5 | 1575
5.2 | 9835-5.2 |  | 33141118-0 | Medium: 52 mm (±2mm) | vnt. | 150000 | 0.01 | 5 | 1500 | 1575 | 0.01 | 1500 | 5 | 1575
5.3 | 9835-5.3 |  | 33141118-0 | Large: 62 mm (±3mm) | vnt. | 10000 | 0.05 | 5 | 500 | 525 | 0.05 | 500 | 5 | 525
|  |  |  | Viso 5 p.d.: |  |  |  |  | 3500 | 3675 |  | 3500 | 5 | 3675
6 | 9835-6 | Marliniai apvalūs tamponai XRD, sterilūs | 33141118-0 | Apvalūs sterilūs tamponai, pagaminti iš medvilnės, o rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato, elastinis žiedas – iš silikono. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Supakuoti po 5 vnt. Absorbcijos geba (su vandeniu) ne mažiau kaip 300%.(reikia išimti, nėra duomenų). Tankis turi būti ne mažesnis kaip 25 g/m², kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 10000 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
6.1 | 9835-6.1 |  | 33141118-0 | 20mm diametro (±2mm) oranžinės spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000 | 0.09 | 5 | 8100 | 8505 | 0.09 | 8100 | 5 | 8505
6.2 | 9835-6.2 |  | 33141118-0 | 26mm diametro (±2mm) geltonos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000 | 0.11 | 5 | 9900 | 10395 | 0.11 | 9900 | 5 | 10395
6.3 | 9835-6.3 |  | 33141118-0 | 30mm diametro (±2mm) mėlynos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000 | 0.12 | 5 | 10800 | 11340 | 0.12 | 10800 | 5 | 11340
6.4 | 9835-6.4 |  | 33141118-0 | 35mm diametro (±2mm) pilkos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 18000 | 0.14 | 5 | 2520 | 2646 | 0.14 | 2520 | 5 | 2646
6.5 | 9835-6.5 |  | 33141118-0 | 55mm diametro (±2mm) juodos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 9000 | 0.17 | 5 | 1530 | 1606.5 | 0.17 | 1530 | 5 | 1606.5
|  |  |  | Viso 6 p.d.: |  |  |  |  | 32850 | 34492.5 |  | 32850 | 5 | 34492.5
7 | 9835-7 | Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai XRD, sterilūs | 33141118-0 | Apvalūs, sterilūs chirurginiai tamponai sausinimui, su kontrastiniu siūlu. Pagaminti iš viskozės / poliesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 40 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato, elastinis žiedas iš silikono. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Supakuoti po 5 vnt. Vandens sugėrimo geba ne mažiau negu 8 g/g. kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 1000 dal., kietųjų dalelių sklaida (šlapias) ne daugiau kaip 30 dal./cm2. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
7.1 | 9835-7.1 |  | 33141118-0 | 20mm diametro (±1mm) geltonos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 48000 | 0.15 | 5 | 7200 | 7560 | 0.15 | 7200 | 5 | 7560
7.2 | 9835-7.2 |  | 33141118-0 | 40mm diametro (±1mm) pilkos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 48000 | 0.22 | 5 | 10560 | 11088 | 0.22 | 10560 | 5 | 11088
7.3 | 9835-7.3 |  | 33141118-0 | 47mm diametro (±1mm) juodos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000 | 0.31 | 5 | 27900 | 29295 | 0.31 | 27900 | 5 | 29295
|  |  |  | Viso 7 pd.: |  |  |  |  | 45660 | 47943 |  | 45660 | 5 | 47943
8 | 9835-8 | Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai, nesterilūs | 33141118-0 | Apvalūs, nesterilūs tamponai, pagaminti iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, elastinis žiedas iš silikono. Skysčių sugėrimo geba ne mažiau kaip 1016%, skysčių sugėrimo laikas ne ilgesnis kaip 2,3 sek. Medžiagos tankis ne mažesnis kaip 28 g/m², storis nuo 0,40 mm. kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 165 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
8.1 | 9835-8.1 |  | 33141118-0 | S dydis, skersmuo (plokščias) 36 mm ± 2 mm. | vnt. | 2600000 | 0.02 | 5 | 52000 | 54600 | 0.02 | 52000 | 5 | 54600
8.2 | 9835-8.2 |  | 33141118-0 | M dydis, skersmuo (plokščias) 52 mm ± 2 mm. | vnt. | 800000 | 0.03 | 5 | 24000 | 25200 | 0.03 | 24000 | 5 | 25200
|  |  |  | Viso 8 p.d.: |  |  |  |  | 76000 | 79800 |  | 76000 | 5 | 79800
9 | 9835-9 | Keturkampiai marlės tamponai, sterilūs | 33141118-0 | Keturkampiai marlės tamponai, sterilūs, skirti odos valymui, apsaugai ar absorbuoti žaizdos eksudatą, kai naudojamas kaip antrinis tvarstis. Pagaminti iš medvilnės, skysčių sugeriamumo geba ne mažesnė kaip 600%, kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 2500 dal., vieno sluoksnio medžiagos tankis ne mažesnis kaip 20 g/m². Supakuota po 5 vnt., ne mažiau 8 sluoksnių. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
9.1 | 9835-9.1 |  | 33141118-0 | 5 x 5cm (±2mm) | vnt. | 1700000 | 0.01 | 5 | 17000 | 17850 | 0.01 | 17000 | 5 | 17850
9.2 | 9835-9.2 |  | 33141118-0 | 10 x 10cm (±2mm) | vnt. | 650000 | 0.05 | 5 | 32500 | 34125 | 0.05 | 32500 | 5 | 34125
9.3 | 9835-9.3 |  | 33141118-0 | 10 x 20cm (±2mm) | vnt. | 350000 | 0.1 | 5 | 35000 | 36750 | 0.1 | 35000 | 5 | 36750
|  |  |  | Viso 9 pd.: |  |  |  |  | 84500 | 88725 |  | 84500 | 5 | 88725
10 | 9835-10 | Pleistras medžiaginis | 33141110-4 | Šilkinės medžiagos pagrindų, 2,5cm pločio rulono ilgis ne mažiau 9m., hipoalergiškas, laidus orui, banguotu kraštu lengvam atplėšimui. | vnt. | 5000 | 1.31 | 5 | 6550 | 6877.5 | 1.31 | 6550 | 5 | 6877.5
11 | 9835-13 | Tvarstis gipsinis | 33141110-4 | Iš medvilnės; 17±1 siūlų medvilninis marlės audinys, gipso danga, susidedanti iš a ir b kalcio sulfato hemihidrato ar lygiavertės medžiagos; pilnai sustingsta po 12-24 valandų; imersijos laikas 1,5 - 4,5 sek; Pakuotėje 1-2 vnt. Išmatavimai 2,7-3,0m x 10cm. | vnt. | 4000 | 0.3 | 5 | 1200 | 1260 | 0.3 | 1200 | 5 | 1260
12 | 9835-15 | Sterili, neausto pluošto viskozinė medžiaga impregnuota NaCl granulėmis | 33141110-4 | Sterilus tvarstis, skirtas vidutiniškai-gausiai eksuduojančių žaizdų valymui. Pagamintas iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, impregnuotas NaCl granulėmis (20%). Absorbcija ne mažesnė kaip 640 %, kietųjų dalelių sklaida, kai šlapias, ne didesnė kaip 30 dalelės / cm². Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
12.1 | 9835-15.1 |  | 33141110-4 | Dydis 5 x 5 cm ± 1 cm | vnt. | 900 | 0.66 | 5 | 594 | 623.7 |  | 0 |  | 0
12.2 | 9835-15.2 |  | 33141110-4 | Dydis 7,5 x 7,5 cm ± 1 cm | vnt. | 900 | 0.75 | 5 | 675 | 708.75 |  | 0 |  | 0
12.3 | 9835-15.3 |  | 33141110-4 | Dydis 10 x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 900 | 0.86 | 5 | 774 | 812.7 |  | 0 |  | 0
12.4 | 9835-15.4 |  | 33141110-4 | Dydis 2 x 100 cm ± 1 cm | vnt. | 900 | 2.1 | 5 | 1890 | 1984.5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 12 p.d.: |  |  |  |  | 3933 | 4129.65 |  | 0 |  | 0
13 | 9835-16 | Sterilūs tvarsčiai antimikrobiniai pagaminti iš poliuretano putų, dengti minkšto silikono sluoksniu, sterilūs, skirti mažai ir vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms | 33141110-4 | Sterilus antimikrobinis silikono putų tvarstis, skirtas mažai-vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms. Tvarstis pagamintas iš trijų sluoksnių: kontaktinis sluoksnis pagamintas iš hidrofobiško silikono, vidurinis sluoksnis – poliuretano putų su sidabru, o išorinė dalis padengta poliuretano plėvele. Drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažiau kaip 5,3 g/10 cm²/24 h, absorbcijos (sugerties) koeficientas nuo 5,7 g/10cm2/24val. Skysčio sulaikymo geba ne mažiau kaip 11 g/10 cm²/24 h. Tvarstis yra nepralaidus vandeniui ir mikroorganizmams didesniems negu 25 nm. Sudėtyje negali būti daugiau negu 1.2 mg Ag/cm². Tvarsčiai supakuoti po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
13.1 | 9835-16.1 |  | 33141110-4 | Dydis 6 x 8,5 ± 1 cm | vnt. | 1000 | 3 | 5 | 3000 | 3150 |  | 0 |  | 0
13.2 | 9835-16.2 |  | 33141110-4 | Dydis 10 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 500 | 5 | 5 | 2500 | 2625 |  | 0 |  | 0
13.3 | 9835-16.3 |  | 33141110-4 | Dydis 15 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 240 | 10 | 5 | 2400 | 2520 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 13 p.d.: |  |  |  |  | 7900 | 8295 |  | 0 |  | 0
14 | 9835-17 | Sterilūs tvarsčiai, virstantys geliu | 33141110-4 | Sterilus hidrokoloidinis tvarstis, virstantis geliu ir sugeriantis gausų žaizdos eksudatą. Skirtas naudoti vidutiniškai-gausiai eksuduojančių žaizdų gydymui. Tvarstis pagamintas iš sintetinės medžiagos, kurią sudaro ne mažiau kaip 85 % polivinilo alkoholio (PVA) skaidulų ir glicerolis, sudėtyje nėra latekso. Tvarsčio absorbcijos geba nesant aplinkiniam spaudimui turi būti ne mažesnė kaip 21.75 g/100 cm2, retencija esant padidintam statiniam slėgiui turi būti ne mažesnė kaip 98%, atsparumas tempiant (šlapias tvarstis) turi būti ne mažesnis kaip 5,88 N/20 mm. Karpomas. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. Supakuotas po 1 vnt.
14.1 | 9835-17.1 |  | 33141110-4 | Dydis 5 cm x 5 cm ± 1 cm | vnt. | 180 | 1.6 | 5 | 288 | 302.4 |  | 0 |  | 0
14.2 | 9835-17.2 |  | 33141110-4 | Dydis 15 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 160 | 7.4 | 5 | 1184 | 1243.2 |  | 0 |  | 0
14.3 | 9835-17.3 |  | 33141110-4 | Dydis 20 cm x 30 cm ± 1 cm | vnt. | 200 | 16 | 5 | 3200 | 3360 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 14 p.d.: |  |  |  |  | 4672 | 4905.6 |  | 0 |  | 0
15 | 9835-18 | Antimikrobiniai sterilūs tvarsčiai, virstantys geliu | 33141110-4 | Sterilus hidrokoloidinis tvarstis, virstantis geliu ir sugeriantis gausų žaizdos eksudatą. Skirtas naudoti vidutiniškai-gausiai eksuduojančių žaizdų gydymui. Tvarstis pagamintas iš sintetinės medžiagos, kurią sudaro sidabru dengtos polivinilo alkoholio (PVA) skaidulų, sudėtyje nėra latekso. Maksimali tvarsčio absorbcijos geba turi būti ne mažesnė kaip 16 g/100 cm2, retencija ne mažesnė kaip 93%, atsparumas tempiant (šlapias tvarstis) turi būti ne mažesnis kaip 2,3 N/20 mm. Sidabro sudėtyje turi būti ne daugiau kaip 0,2 mg/cm2. Karpomas. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. Supakuotas po 1 vnt.
15.1 | 9835-18.1 |  | 33141110-4 | Dydis 5 cm x 5 cm ± 1 cm (antimikrobinis) | vnt. | 200 | 3.3 | 5 | 660 | 693 |  | 0 |  | 0
15.2 | 9835-18.2 |  | 33141110-4 | Dydis 20 cm x 30 cm ± 1 cm (antimikrobinis) | vnt. | 100 | 31 | 5 | 3100 | 3255 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 15 p.d.: |  |  |  |  | 3760 | 3948 |  | 0 |  | 0
16 | 9835-19 | Sterilūs tvarsčiai pagaminti iš poliuretano putų, dengti silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais, sterilūs, skirti vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms | 33141110-4 | Tvarstis lipniais kraštais, skirtas vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms. Penkių sluoksnių: kontaktinis paviršius su žaizda pagamintas iš poliuretano plėvelės ir padengtas perforuotu minkšto silikono sluoksniu, antras - absorbcinis sluoksnis iš poliuretano putų. Trečias sluoksnis paskirstomasis iš poliesterio ir viskozės neaustinės medžiagos. Ketvirtas sluoksnis sulaikomasis iš superabsorbento. Penktas sluoksnis apsauginė poliuretano plėvelė, pralaidi drėgmės garams ir nepralaidi vandeniui, bakterijoms ir mikrorganizmams nuo 25nm dydžio. Turi specialias formas pritaikytas kryžkaulio ir kulno sričiai bei lipnius kraštus 1,5 - 2 cm. Keturkampio formos tvarsčių drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažiau kaip 12g/10cm2/24h, absorbcijos (sugerties) koeficientas ne mažiau kaip 9,0 g/10cm2/24h, bendras skysčio sulaikymo koeficientas ne mažiau kaip 20g/10cm2/24h. Visi tvarsčiai turi būti steriliai supakuoti po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
16.1 | 9835-19.1 |  | 33141110-4 | Dydis 7,5 cm x 7,5 cm ± 1 cm | vnt. | 400 | 2 | 5 | 800 | 840 |  | 0 |  | 0
16.2 | 9835-19.2 |  | 33141110-4 | Dydis 10 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 300 | 3.2 | 5 | 960 | 1008 |  | 0 |  | 0
16.3 | 9835-19.3 |  | 33141110-4 | Dydis 15 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 700 | 6.3 | 5 | 4410 | 4630.5 |  | 0 |  | 0
16.4 | 9835-19.4 |  | 33141110-4 | Dydis 22 cm x 25 cm ± 1 cm (kryžkauliui) | vnt. | 1000 | 10.4 | 5 | 10400 | 10920 |  | 0 |  | 0
16.5 | 9835-19.5 |  | 33141110-4 | Dydis 16 cm x 20 cm ± 1 cm (kryžkauliui) | vnt. | 1000 | 6.2 | 5 | 6200 | 6510 |  | 0 |  | 0
16.6 | 9835-19.6 |  | 33141110-4 | Dydis 22 cm x 23 cm ± 1 cm (kulnui) | vnt. | 1000 | 10.4 | 5 | 10400 | 10920 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 16 p.d.: |  |  |  |  | 33170 | 34828.5 |  | 0 |  | 0
17 | 9835-20 | Sterilūs tvarsčiai antimikrobiniai pagaminti iš poliuretano putų, dengti minkšto silikono sluoksniu, sterilūs, skirti vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms | 33141110-4 | Antimikrobinis tvarstis lipniais kraštais, skirtas vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms. Turi lipnius kraštus 1,5 - 2cm. Penkių sluoksnių: Kontaktinis paviršius su žaizda pagamintas iš poliuretano plėvelės dengtos minkšto silikono sluoksniu. Antras sulaikymo ir trečias paskirstomasis sluoksniai pagaminti iš poliuretano putų sluoksnio su sidabru. Ketvirtas absorbuojantis sluoksnis pagamintas iš superabsorbento, kurį sudaro viskozės neaustinė medžiaga, poliakrilato, medvilnės, polietileno / poliesterio pluoštas. Penktas sluoksnis - orui pralaidi ir bakterijoms nepralaidi poliuretano plėvelė. Sudėtyje yra ne daugiau kaip 1,2 mg Ag/cm2. Nepralaidus bakterijoms nuo 25 nm dydžio, neperšlampamas, pacientas gali praustis duše. Drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažiau nei 3,9g/10cm²/24h. Absorbcijos (sugerties) koeficientas nne mažiau nei 6.čg/10cm²/24h. Bendras skysčio sulaikymo koeficientas ne mažiau nei 10.1 g/10 cm²/24 h. Steriliai supakuoti po 1 vnt., ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
17.1 | 9835-20.1 |  | 33141110-4 | Dydis 10 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 700 | 6.5 | 5 | 4550 | 4777.5 |  | 0 |  | 0
17.2 | 9835-20.2 |  | 33141110-4 | Dydis 15 cm x 20 cm ± 1 cm | vnt. | 150 | 17 | 5 | 2550 | 2677.5 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 17 p.d.: |  |  |  |  | 7100 | 7455 |  | 0 |  | 0
18 | 9835-21 | Sterilūs plėvelės - tvarsčiai | 33141111-1 | Tvarstis - plėvelė, skirta paviršinėms žaizdoms arba odos apsaugai. Tvarstis pagamintas iš poliuretano plėvelės, atsparios vandeniui. Neprilimpantys prie žaizdos ir neagresyvūs sveikai odai, netrukdantys odai kvėpuoti. Tvarsčiai turi šonines popierines juosteles, padedančias uždėti tvarstį, laikantis aseptikos reikalavimų. Vandeninio pagrindo poliakrilatiniai klijai padengti tolygiai per visą tvarstį, nealergizuojantys (pagal ISO 10993-1). Sudėtyje nėra latekso. Steriliai supakuotas po 1 vnt., ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
18.1 | 9835-21.1 |  | 33141111-1 | 6 x 7 cm ± 1 cm | vnt. | 4500 | 0.36 | 5 | 1620 | 1701 | 0.36 | 1620 | 5 | 1701
18.2 | 9835-21.2 |  | 33141111-1 | 10 x 12 cm ± 1 cm | vnt. | 1500 | 0.68 | 5 | 1020 | 1071 | 0.68 | 1020 | 5 | 1071
18.3 | 9835-21.3 |  | 33141111-1 | 10 x 25 cm ± 1 cm | vnt. | 1500 | 1.07 | 5 | 1605 | 1685.25 | 1.07 | 1605 | 5 | 1685.25
18.4 | 9835-21.4 |  | 33141111-1 | 15 x 20 cm ± 1 cm | vnt. | 1500 | 1.3 | 5 | 1950 | 2047.5 | 1.3 | 1950 | 5 | 2047.5
|  |  |  | Viso 18 p.d.: |  |  |  |  | 6195 | 6504.75 |  | 6195 | 5 | 6504.75
19 | 9835-23 | Antimikrobinis tvarstis | 33141110-4 | Tvarstis skirtas eksuduojančioms žaizdoms. Pasižymi plataus spektro antimikrobiniu poveikiu. Nesukelia alergijos. Nelimpantys. Dydis 8,8-9,0 x 7,5-7,7cm., su įpjova. Pagaminti iš poliuretano. Antimikrobinė medžiaga - poliheksametilenobiguanatas. Antimikrobinis poveikis - ne trumpiau kaip 7 dienos. Steriliai supakuota po 1 vnt. | vnt. | 2800 | 2.2 | 5 | 6160 | 6468 |  | 0 |  | 0
20 | 9835-25 | Tvarstis-plėvelė | 33141111-1 | Permatomos plėvelės chirurginis tvarstis su tamponu akių apsaugai 5 x 7 cm ± 1 cm, ovalus. Pagamintas iš poliuretano plėvelės ir viskozės neaustinės medžiagos. Absorbcijos geba ne mažesnė kaip 900 g/m². Supakuota po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. | vnt. | 20000 | 0.33 | 5 | 6600 | 6930 | 0.33 | 6600 | 5 | 6930
21 | 9835-26 | Tinklelis tvarsčių palaikymui | 33141110-4 | Ilgis ne mažiau 3m.
21.1 | 9835-26.1 |  | 33141110-4 | rankai/kojai Ilgis ne mažiau 3m. | m | 9000 | 0.24 | 5 | 2160 | 2268 |  | 0 |  | 0
21.2 | 9835-26.2 |  | 33141110-4 | pėdai Ilgis ne mažiau 3m. | m | 900 | 0.21 | 5 | 189 | 198.45 |  | 0 |  | 0
21.3 | 9835-26.3 |  | 33141110-4 | pirštui Ilgis ne mažiau 3m. | m | 300 | 0.17 | 5 | 51 | 53.55 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 22 p.d.: |  |  |  |  | 2400 | 2520 |  | 0 |  | 0
22 | 9835-33 | Tubuliarinis tvarstis | 33141110-4 | Tubuliarinis kojinės formos tvarstis, skirtas greitai pirminių tvarsčių fiksacijai, atopinio dermatito gydymui bei kaip pamušalas po gipsiniu įtvaru. Produktas nesterilus, pagamintas iš viskozės ir elastano; susuktas į rulonus. Dydžiai pažymėti spalviniu kodavimu. Karpomas, atkirpti kraštai nešerpetoja ir neyra, nereikalinga papildoma fiksacija. Gali būti naudojamas drėgno tvarstymo technikos metodu; tvarstis tempiasi išilgai ir skersai. Tamprumas (ilgis) tarp 35 ir 65 %, tamprumas (plotis) ne mažiau kaip 300 %. Rulonuose po 10-11 m. Produktas turi būti pažymėtas CE ženklu.
22.1 | 9835-33.1 |  |  | Rulono plotis 3,5 ± 1 cm | vnt. | 250 | 5.5 | 5 | 1375 | 1443.75 |  | 0 |  | 0
22.2 | 9835-33.2 |  |  | Rulono plotis 5 ± 1 cm | vnt. | 250 | 5.6 | 5 | 1400 | 1470 |  | 0 |  | 0
22.3 | 9835-33.3 |  |  | Rulono plotis 7,5 ± 1 cm | vnt. | 250 | 6 | 5 | 1500 | 1575 |  | 0 |  | 0
22.4 | 9835-33.4 |  |  | Rulono plotis 10,75 ± 1 cm | vnt. | 250 | 8 | 5 | 2000 | 2100 |  | 0 |  | 0
22.5 | 9835-33.5 |  |  | Rulono plotis 25 ± 1 cm | vnt. | 250 | 14 | 5 | 3500 | 3675 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 23 p.d.: |  |  |  |  | 9775 | 10263.75 |  | 0 |  | 0
23 | 9835-34 | Sterilūs chirurginiai absorbuojantys tvarsčiai, dengti silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais, sterilūs, skirti eksuduojančioms chirurginėms žaizdoms | 33141111-1 | Sterilūs chirurginiai absorbuojantys tvarsčiai, dengti silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais, sterilūs, skirti eksuduojančioms chirurginėms žaizdoms. Turi skaidrius lipnius kraštus 3 - 6 cm. Lanksti tvarsčio pagalvėlė. Tvarsčio kontaktinis sluoksnis pagamintas iš poliuretano plėvelės, padengtos silikonu per visą paviršių. Turi sulaikymo ir paskirstymo sluoksnius, pagamintus iš polietileno / polipropileno ir viskozės pluošto. Absorbcijos sluoksnis pagamintas iš superabsorbento - poliakrilato ir poliesterio pluošto. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš poliuretano plėvelės. Drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažesnis kaip 8,0g/10cm2/24h (tvarsčiai iki 10x15cm) ir 7,8g/10cm2/24h (tvarsčiai nuo 10x20cm). Absorbcijos (sugerties) koeficientas ne mažesnis kaip 4,5g/10cm2/24h (tvarsčiai iki 10x15cm) ir 6,5g/10cm2/24h (tvarsčiai nuo 10x20cm). Bendras skysčio sugėrimo koeficientas ne mažesnis kaip 13,0g/10cm2/24h (tvarsčiai iki 10x15cm) ir 14,0g/10cm2/24h (tvarsčiai nuo 10x20cm). Supakuota po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
23.1 | 9835-34.1 |  |  | Dydis 9 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 900 | 3.4 | 5 | 3060 | 3213 |  | 0 |  | 0
23.2 | 9835-34.2 |  |  | Dydis 10 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 1300 | 5.4 | 5 | 7020 | 7371 |  | 0 |  | 0
23.3 | 9835-34.3 |  |  | Dydis 10 cm x 20 cm ± 1 cm | vnt. | 1300 | 7.4 | 5 | 9620 | 10101 |  | 0 |  | 0
23.4 | 9835-34.4 |  |  | Dydis 10 cm x 30 cm ± 1 cm | vnt. | 800 | 10.6 | 5 | 8480 | 8904 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 24 p.d.: |  |  |  |  | 28180 | 29589 |  | 0 |  | 0
24 | 9835-35 | Žaizdos priežiūros priemonė | 33692000-7 | Žaizdų plovimo tirpalas, skirtas lėtinių, ūmių, infekuotų, chirurginių žaizdų ir pirmojo/antrojo laipsnio nudegimų valymui ir drėkinimui. Tirpalo veikliosios medžiagos - natrio hipochloritas ir hipochloritinė rūgštis. Esant neutraliam pH, tirpalo sudėtyje yra ne daugiau kaip 50 ppm natrio hipochlorito ir ne daugiau kaip 50 ppm hipochloritinės rūgšties. Tirpalą galima šildyti iki 60°C (pateikti tai įrodančius dokumentus). Tirpalas mechaniškai išvalo žaizdą, nėra citotoksiškas žinduolių ląstelėms, nedirgina žaizdos ir odos, sudėtyje neturi sunkiųjų metalų, neutralus pH, hipotoninis. Sumažina įvairių bakterijų, tokių kaip E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, MRSA, VRSA, ORSA, VRE, taip pat grybelių, sporų ir virusų proliferaciją iki 99,99% per ne daugiau kaip 5 minutes in vitro, taip pat gali sumažinti blogą žaizdos kvapą. Tirpalą galima pailikti žaizdoje, taip pat galima naudoti pilvaplėvės plovimui, minkštiesiems audiniams, kūno ertmėms, pvz., burnai, nosiai ar ausims, fistulėms, žaizdoms su atvirais raiščiais, kaulais, kremzlėmis ir sausgyslėmis, spindulinėms opoms. Turi turėti CE ženklinimą. Žaizdų gelis yra paruoštas vartoti, skaidrus gelis, skirtas ūminėms ir lėtinėms žaizdoms valyti bei drėkinti. Gelio veikliosios medžiagos yra natrio hipochloritas ir hipochloritinė rūgštis. Esant neutraliam pH, gelio sudėtyje yra ne daugiau kaip 40 ppm natrio hipochlorito ir ne daugiau 40 ppm hipochloritinės rūgšties. Gelis mechaniškai išvalo žaizdą, nėra citotoksiškas žinduolių ląstelėms, nedirgina žaizdos ir odos, sudėtyje neturi sunkiųjų metalų, neutralus pH, hipotoninis. Sumažina įvairių bakterijų, tokių kaip E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, MRSA, VRSA, ORSA, VRE, taip pat grybelių, sporų ir virusų proliferaciją iki 99,99% per ne daugiau kaip 5 minutes in vitro, taip pat sumažina blogą žaizdos kvapą. Gelį galima pailikti žaizdoje. Granudacyn žaizdų gelį galima vartoti valyti ūminėms ar lėtinėms žaizdoms, taip pat paviršinėms žaizdoms; įpjovimams, įbrėžimams ir 1 ir 2 laipsnio nudegimams; labai kolonizuotoms ar užkrėstoms žaizdoms.
24.1 | 9835-35.1 |  |  | 250 ml ± 10 ml | vnt. | 150 | 7.4 | 5 | 1110 | 1165.5 |  | 0 |  | 0
24.2 | 9835-35.2 |  |  | 500 ml ± 15ml | vnt. | 150 | 13 | 5 | 1950 | 2047.5 |  | 0 |  | 0
24.3 | 9835-35.3 |  |  | 1000 ml ± 50ml | vnt. | 150 | 18 | 5 | 2700 | 2835 |  | 0 |  | 0
24.4 | 9835-35.4 |  |  | 100g ± 5 g (gelis) | vnt. | 150 | 31 | 5 | 4650 | 4882.5 |  | 0 |  | 0
24.5 | 9835-35.5 |  |  | 250g ± 10 g (gelis) | vnt. | 150 | 50 | 5 | 7500 | 7875 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 25 p.d.: |  |  |  |  | 17910 | 18805.5 |  | 0 |  | 0
25 | 9835-36 | Žaizdų priežiūros priemonės | 33692000-7
25.1 | 9835-36.1 | Žaizdų plovimo tirpalas |  | Žaizdų plovimo tirpalas 350-400ml. Sterilus. Aktyvioji medžiaga: oktenidino HCl. Sudėtyje turi būti žaizdą drėkinančių, kondicionuojančių medžiagų. Privalo mažinti mikroorganizmų kiekį žaizdoje, naikinti bioplėvelę. Po atidarymo naudojamas ne trumpiau kaip 8 savaites. | vnt. | 1200 | 12.24 | 5 | 14688 | 15422.4 |  | 0 |  | 0
25.2 | 9835-36.2 | Žaizdų gelis |  | Gelis žaizdų priežiūrai. Sterilus. Gelis vandens pagrindu, sudėtyje turi būti oktenidino HCl. Skirtas lėtinių ir ūmių žaizdų, nudegimų gydymui, apsaugo žaizdą nuo mikrobiologinio užkrato, mažina uždegimą. Po atidarymo naudojamas ne trumpiau kaip 8 savaites. 250-300ml. | vnt. | 200 | 59 | 5 | 11800 | 12390 |  | 0 |  | 0
25.3 | 9835-36.3 | Žaizdų gelis |  | Gelis žaizdų priežiūrai. Sterilus. Gelis vandens pagrindu, sudėtyje turi būti oktenidino HCl. Skirtas lėtinių ir ūmių žaizdų, nudegimų gydymui, apsaugo žaizdą nuo mikrobiologinio užkrato, mažina uždegimą. Po atidarymo naudojamas ne trumpiau kaip 8 savaites. 50-60 ml. | vnt. | 200 | 10.4 | 5 | 2080 | 2184 |  | 0 |  | 0
25.4 | 9835-36.4 | Žaizdų valymo kempinėlės |  | Žaizdų valymo kempinėlės skirtos ūminėms, lėtinėms, pooperacinėms žaizdoms, dideliems nudegimams.Žaizdų kempinėlės turi būti elastingos, pagamintos iš putų poliuretano, turinčios šiurkštų paviršių ir grublėtą tekstūrą. Kempinėlės turi būti mėlynos spalvos vidutiniškai šiurkščios tekstūros, nelygaus paviršiaus ir dedelio skysčių pralaidumo. Dėžutėje 10 ± 2 kempinėlių. | vnt. | 3000 | 3.3 | 5 | 9900 | 10395 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 26 p.d.: |  |  |  |  | 38468 | 40391.4 |  | 0 |  | 0
26 | 9835-37 | Vietiškai dehidratuojantis žaizdų valymo gelis | 33692000-7 | Vietiškai dehidratuojantis žaizdų valymo gelis skirtas išoriniam naudojimui žaizdoms valyti. Užpylus ant žaizdos laikomas ne ilgiau kaip 60 sekundžių. Užtenka vienkartinio panaudojimo. Sudarytas iš: metansulfonrūgštis, garų pavidalo silicis. Raudonos spalvos klampus gelis, 3ml (± 0,5ml) buteliukas. Pažymėta ES, CE ženklu. | vnt. | 30 | 428.57 | 5 | 12857.1 | 13499.955 |  | 0 |  | 0
27 | 9835-38 | Antimikrobiniai vario tvarsčiai | 33141100-1 | Antimikrobiniai vario tvarsčiai skirti ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui. Dviejų sluoksnių neaustinio pluošto tvarsčiai, kurių sudėtyje yra vario oksido. Sterilūs (simbolis ant pakuotės), sterilizuoti etileno oksidu. Vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą. Pažymėta ES CE ženklu. | vnt.
27.1 | 9835-38.1 |  |  | Dydis 10x12cm. (± 1cm.) | vnt. | 800 | 4.81 | 5 | 3848 | 4040.4 |  | 0 |  | 0
27.2 | 9835-38.2 |  |  | Dydis 10x20cm. (± 1cm.) | vnt. | 800 | 8.3 | 5 | 6640 | 6972 |  | 0 |  | 0
27.3 | 9835-38.3 |  |  | Dydis 20x20cm. (± 2cm.) | vnt. | 700 | 16.1 | 5 | 11270 | 11833.5 |  | 0 |  | 0
27.4 | 9835-38.4 |  |  | Dydis 10x25cm. (± 2cm.), lipniu kraštu. | vnt. | 700 | 10.38 | 5 | 7266 | 7629.3 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 28 p.d.: |  |  |  |  | 29024 | 30475.2 |  | 0 |  | 0
28 | 9835-39 | Neinvazinė žaizdos užvėrimo priemonė | 33141100-1 | Neinvazinė žaizdos užvėrimo priemonė - medicininės paskirties prekė. Skirta ūmių žaizdų užvėrimui neinvaziniu būdu, kaip pvz., chirurginėms žaizdoms, plėštinėms, kirstinėms. Sudaryta iš medicininės lipniosios juostelės, poros polipropileno kabių ir kabių fiksavimo juostos. Akyta juostelė, neaustinė, padengta spaudimui jautria hipoalergine lipniąja medžiaga. Sterili (simbolis ant pakuotės). Vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą (dvi juostelės lizdinėje pakuotėje). Pažymėta CE ženklu. | vnt. | 900 | 9.2 | 5 | 8280 | 8694 | 9.2 | 8280 | 5 | 8694
29 | 9835-40 | Alginatiniai tvarsčiai | 33141100-1 | Medicininės paskirties prekė - tvarsčiai. Skirti ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui. Sudaryti iš neaustinės medžiagos, 55% (±10%) karboksimetilceliuliozės pluošto ir 45% (±10%) alginato pluoštų. Sterilūs (simbolis ant pakuotės); vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą. Pažymėta CE ženklu. | vnt.
29.1 | 9835-40.1 |  |  | Dydis 10x20cm. (± 1cm) |  | 900 | 3.33 | 5 | 2997 | 3146.85 |  | 0 |  | 0
29.2 | 9835-40.2 |  |  | Dydis 15x15cm. (± 1cm) |  | 900 | 3.71 | 5 | 3339 | 3505.95 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 30 p.d.: |  |  |  |  | 6336 | 6652.8 |  | 0 |  | 0
30 | 9835-41 | Karboksimetilceliuliozės juostelė tvarstis | 33141100-1 | Karboksimetilceliuliozės juostelė tvarstis gilioms žaizdoms tamponuoti. Sudaryti iš neaustinės medžiagos: 100% karboksimetilceliuliozės pluošto arba analogiškos medžiagos. Sugerdamas eksudatą, tvarstis tampa geline struktūra. Tvarsčiai sterilūs (simbolis ant pakuotės); vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą. Pažymėta CE ženklu. Dydis 2,5cm. (± 0,5cm.) x 45cm. (± 1cm.). | vnt. | 500 | 3.33 | 5 | 1665 | 1748.25 |  | 0 |  | 0
31 | 9835-42 | Tvarstis tracheostomoms | 33141100-1 | Poliuretano putų medžiagos tvarstis su išpjova tracheostomai: skirtas suaugusiems; sterilus (simbolis ant pakuotės); vienkartinis (pažymėta simboliu); ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; su numatyta pakuotės atidarymo vieta; individualiame įpakavime; pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos putų; užtikrina optimalų žaizdos sekreto sugėrimą; be latekso (pažymėta simboliu); išpjova, palengvinanti tvarsčio uždėjimą ant tracheostominio vamzdelio; skirtas vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms; įprastinė naudojimo trukmė: ne mažiau 24 val. esant gausioms išskyroms; išmatavimai: 9cm. ± 1cm. x 9cm. ± 1 cm. | vnt. | 2600 | 1.74 | 5 | 4524 | 4750.2 | 1.74 | 4524 | 5 | 4750.2
32 | 9835-43 | Pleistras 5cm | 33141112-8 | Elastingas, stiprios fiksacijos pleistras. Stiprūs klijai saugiai laiko pleistrą apjuostoje vietoje. Paprastai išsivynioja, greitai ir lengvai prilimpa. pagamintas iš elastinės 100% medvilninės medžiagos su klijais. Tinkamas palaikyti ir suspausti minkštuosius audinius, sutvarstyti ir užfiksuoti sąnarius. Medžiaga yra tampri ir leidžia odai kvėpuoti, todėl galima reguliuoti spaudimą taip, kad būtų patogu nešioti ilgesnį laiką. | vnt. | 70 | 6.92 | 5 | 484.4 | 508.62 | 6.92 | 484.4 | 5 | 508.62 | Dalyvausim, bet 32 p.d. nurodytas tik vienas dydis. Neaišku tai yra plotis ar ilgis ir koks turi būti kitas dydis.
[8 empty] | Viso: | 704183.5 | 739392.675 | Viso: | 490873.4 |  | 515417.07

## AmberCell (hidden)
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Tvarsliava
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. PO gali paprašyti po 2 vnt. pavyzdžių vertinimui. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Techninė specifikacija | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (36 mėn. poreikis) | Numatomas vieneto įkainis EUR be PVM prieš RK | PVM tarifas ٪ | Planuojama pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis | Suma be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma su PVM EUR | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 | 9835-1 | Standartinės chirurginės skaros XRD, sterilios | 33141110-4 | Sterilios standartinės chirurginės skaros XRD, pagamintos iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 70 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas pagamintas iš polivinilo chlorido (PVC) ir bario sulfato. 6 sluoksnių. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Vandens sugėrimo geba turi būti ne mažesnė kaip 800%. Tamponų kietųjų dalelių sklaida: šlapių ne didesnė kaip 30 dal./cm², sausų – iki 1000 dal. Supakuota po 5 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
1.1 | 9835-1.1 |  | 33141110-4 | 7,5 x 7,5cm (±1cm) geltonos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 48000 | 0.22 | 5 | 10560 | 11088 | 0.22 | 10560 | 5 | 11088 | AmberCell
1.2 | 9835-1.2 |  | 33141110-4 | 10 x 10cm (±1cm) oranžinės spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000 | 0.3 | 5 | 27000 | 28350 | 0.3 | 27000 | 5 | 28350 | AmberCell
1.3 | 9835-1.3 |  | 33141110-4 | 10 x 20cm (±1cm) žalios spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 140000 | 0.37 | 5 | 51800 | 54390 | 0.37 | 51800 | 5 | 54390 | AmberCell
|  |  |  | Viso 1 pd.: |  |  |  |  | 89360 | 93828 |  | 89360 | 5 | 93828 | AmberCell
2 | 9835-2 | Standartiniai chirurginiai tamponai, nesterilūs | 33141118-0 | Nesterilūs standartiniai chirurginiai tamponai, pagaminti iš neausto pluošto viskozinės ir poliesterio medžiagos, tankis 39-40g/m². Skysčių sugėrimo greitis ne ilgesnis kaip 1,8 s. Skysčių sugėrimo geba ne mažesnė kaip 942%. Kietųjų dalelių sklaida ne didesnė kaip 778 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
2.1 | 9835-2.1 |  | 33141118-0 | 5,0 x 5,0cm (±2mm) | vnt. | 4060000 | 0.01 | 5 | 40600 | 42630 | 0.006 | 24360 | 5 | 25578 | AmberCell
2.2 | 9835-2.2 |  | 33141118-0 | 7,5 x 7,5cm (±2mm) | vnt. | 1300000 | 0.012 | 5 | 15600 | 16380 | 0.012 | 15600 | 5 | 16380 | AmberCell
2.3 | 9835-2.3 |  | 33141118-0 | 10,0 x 10,0cm (±3mm) | vnt. | 180000 | 0.02 | 5 | 3600 | 3780 | 0.02 | 3600 | 5 | 3780 | AmberCell
2.4 | 9835-2.4 |  | 33141118-0 | 10,0 x 20,0cm (±5mm) | vnt. | 900000 | 0.031 | 5 | 27900 | 29295 | 0.036 | 32400 | 5 | 34020 | AmberCell
|  |  |  | Viso 2 p.d.: |  |  |  |  | 87700 | 92085 |  | 75960 | 5 | 79758
3 | 9835-3 | Standartinės chirurginės skaros XRD, sterilios | 33141110-4 | Sterilios chirurginės skaros, pagamintos iš viskozės / poliesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 40 g/m², sustiprinta dalis iš polipropileno neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 25 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato. Vandens absorbcijos geba turi būti ne mažesnė kaip 700%, kietųjų dalelių sklaida (šlapias) ne mažesnis kaip 100 dal./ cm², kietųjų dalelių sklaida (sausas) – iki 1000 dal. 3 sluoksnių. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Supakuoti po 5 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
3.1 | 9835-3.1 |  | 33141110-4 | Dydis 30 x 30cm (±1cm) rudos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 12000 | 0.67 | 5 | 8040 | 8442 | 0.67 | 8040 | 5 | 8442 | AmberCell
3.2 | 9835-3.2 |  | 33141110-4 | Dydis 40 x 40cm (±1cm) mėlynos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 12000 | 1.14 | 5 | 13680 | 14364 | 1.14 | 13680 | 5 | 14364 | AmberCell
|  |  |  | Viso 3 p.d.: |  |  |  |  | 21720 | 22806 |  | 21720 | 5 | 22806 | AmberCell
4 | 9835-4 | Standartinės chirurginės skaros XRD 40 x 60 cm, sterilios | 33141110-4 | Sterilios chirurginės skaros, pagamintos iš viskozės / poliesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 40 g/m², sustiprinta dalis iš polipropileno neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 25 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato. Vandens absorbcijos geba turi būti ne mažesnė kaip 700%, kietųjų dalelių sklaida (šlapias) ne mažesnis kaip 100 dal./ cm², kietųjų dalelių sklaida (sausas) – iki 1000 dal. 3 sluoksnių, supakuoti po 2 vnt. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu - juodos spalvos. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. | vnt. | 9000 | 1.75 | 5 | 15750 | 16537.5 | 1.75 | 15750 | 5 | 16537.5 | AmberCell
5 | 9835-5 | Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai, sterilūs | 33141118-0 | Apvalūs, sterilūs tamponai, pagaminti iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, elastinis žiedas iš silikono. Skysčių sugėrimo geba ne mažiau kaip 1010%, skysčių sugėrimo laikas ne ilgesnis kaip 2,3 sek. Medžiagos tankis ne mažesnis kaip 28 g/m², storis nuo 0,4 mm. kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 165 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
5.1 | 9835-5.1 |  | 33141118-0 | Small: 36 mm (±1mm) | vnt. | 150000 | 0.01 | 5 | 1500 | 1575 | 0.026 | 3900 | 5 | 4095 | AmberCell
5.2 | 9835-5.2 |  | 33141118-0 | Medium: 52 mm (±2mm) | vnt. | 150000 | 0.01 | 5 | 1500 | 1575 | 0.04 | 6000 | 5 | 6300 | AmberCell
5.3 | 9835-5.3 |  | 33141118-0 | Large: 62 mm (±3mm) | vnt. | 10000 | 0.05 | 5 | 500 | 525 | 0.066 | 660 | 5 | 693 | AmberCell
|  |  |  | Viso 5 p.d.: |  |  |  |  | 3500 | 3675 |  | 10560 | 5 | 11088 | AmberCell
6 | 9835-6 | Marliniai apvalūs tamponai XRD, sterilūs | 33141118-0 | Apvalūs sterilūs tamponai, pagaminti iš medvilnės, o rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato, elastinis žiedas – iš silikono. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Supakuoti po 5 vnt. Absorbcijos geba (su vandeniu) ne mažiau kaip 300%.(reikia išimti, nėra duomenų). Tankis turi būti ne mažesnis kaip 25 g/m², kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 10000 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. | [10 empty] | Siūlome koreguoti 6 pirkimo dalies techninę specifikaciją išimant punktą: „Absorbcijos geba (su vandeniu) ne mažiau kaip 300%“. Argumentuojant tuo, kad absorbcijos geba nėra įtraukta į standartą, taikomą marlės gaminiams – „EN 14079 – Reikalavimai veikimui ir bandymų metodai sugeriančiai medvilninei marlei bei sugeriančiai medvilnės ir viskozės marlei“, todėl nėra poreikio tamponus testuoti pagal šį parametrą.
6.1 | 9835-6.1 |  | 33141118-0 | 20mm diametro (±2mm) oranžinės spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000 | 0.09 | 5 | 8100 | 8505 | 0.09 | 8100 | 5 | 8505 | AmberCell
6.2 | 9835-6.2 |  | 33141118-0 | 26mm diametro (±2mm) geltonos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000 | 0.11 | 5 | 9900 | 10395 | 0.11 | 9900 | 5 | 10395 | AmberCell
6.3 | 9835-6.3 |  | 33141118-0 | 30mm diametro (±2mm) mėlynos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000 | 0.12 | 5 | 10800 | 11340 | 0.12 | 10800 | 5 | 11340 | AmberCell
6.4 | 9835-6.4 |  | 33141118-0 | 35mm diametro (±2mm) pilkos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 18000 | 0.14 | 5 | 2520 | 2646 | 0.14 | 2520 | 5 | 2646 | AmberCell
6.5 | 9835-6.5 |  | 33141118-0 | 55mm diametro (±2mm) juodos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 9000 | 0.17 | 5 | 1530 | 1606.5 | 0.17 | 1530 | 5 | 1606.5
|  |  |  | Viso 6 p.d.: |  |  |  |  | 32850 | 34492.5 |  | 32850 | 5 | 34492.5
7 | 9835-7 | Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai XRD, sterilūs | 33141118-0 | Apvalūs, sterilūs chirurginiai tamponai sausinimui, su kontrastiniu siūlu. Pagaminti iš viskozės / poliesterio neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 40 g/m², rentgeno kontrastinis siūlas iš polipropileno ir bario sulfato, elastinis žiedas iš silikono. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Tamponai turi būti supakuoti pakuotėje su skaičiavimo kortelėmis ir spalviniu žymėjimu. Supakuoti po 5 vnt. Vandens sugėrimo geba ne mažiau negu 8 g/g. kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 1000 dal., kietųjų dalelių sklaida (šlapias) ne daugiau kaip 30 dal./cm2. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
7.1 | 9835-7.1 |  | 33141118-0 | 20mm diametro (±1mm) geltonos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 48000 | 0.15 | 5 | 7200 | 7560 | 0.15 | 7200 | 5 | 7560 | AmberCell
7.2 | 9835-7.2 |  | 33141118-0 | 40mm diametro (±1mm) pilkos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 48000 | 0.22 | 5 | 10560 | 11088 | 0.22 | 10560 | 5 | 11088 | AmberCell
7.3 | 9835-7.3 |  | 33141118-0 | 47mm diametro (±1mm) juodos spalvos spalvinis žymėjimas | vnt. | 90000 | 0.31 | 5 | 27900 | 29295 | 0.31 | 27900 | 5 | 29295 | AmberCell
|  |  |  | Viso 7 pd.: |  |  |  |  | 45660 | 47943 |  | 45660 | 5 | 47943 | AmberCell
8 | 9835-8 | Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai, nesterilūs | 33141118-0 | Apvalūs, nesterilūs tamponai, pagaminti iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, elastinis žiedas iš silikono. Skysčių sugėrimo geba ne mažiau kaip 1016%, skysčių sugėrimo laikas ne ilgesnis kaip 2,3 sek. Medžiagos tankis ne mažesnis kaip 28 g/m², storis nuo 0,40 mm. kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 165 dal. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
8.1 | 9835-8.1 |  | 33141118-0 | S dydis, skersmuo (plokščias) 36 mm ± 2 mm. | vnt. | 2600000 | 0.02 | 5 | 52000 | 54600 | 0.021 | 54600 | 5 | 57330 | AmberCell
8.2 | 9835-8.2 |  | 33141118-0 | M dydis, skersmuo (plokščias) 52 mm ± 2 mm. | vnt. | 800000 | 0.03 | 5 | 24000 | 25200 | 0.033 | 26400 | 5 | 27720 | AmberCell
|  |  |  | Viso 8 p.d.: |  |  |  |  | 76000 | 79800 |  | 81000 | 5 | 85050 | AmberCell
9 | 9835-9 | Keturkampiai marlės tamponai, sterilūs | 33141118-0 | Keturkampiai marlės tamponai, sterilūs, skirti odos valymui, apsaugai ar absorbuoti žaizdos eksudatą, kai naudojamas kaip antrinis tvarstis. Pagaminti iš medvilnės, skysčių sugeriamumo geba ne mažesnė kaip 600%, kietųjų dalelių sklaida (sausas) ne daugiau kaip 2500 dal., vieno sluoksnio medžiagos tankis ne mažesnis kaip 20 g/m². Supakuota po 5 vnt., ne mažiau 8 sluoksnių. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
9.1 | 9835-9.1 |  | 33141118-0 | 5 x 5cm (±2mm) | vnt. | 1700000 | 0.01 | 5 | 17000 | 17850 | 0.018 | 30600 | 5 | 32130 | AmberCell
9.2 | 9835-9.2 |  | 33141118-0 | 10 x 10cm (±2mm) | vnt. | 650000 | 0.05 | 5 | 32500 | 34125 | 0.05 | 32500 | 5 | 34125 | AmberCell
9.3 | 9835-9.3 |  | 33141118-0 | 10 x 20cm (±2mm) | vnt. | 350000 | 0.1 | 5 | 35000 | 36750 | 0.11 | 38500 | 5 | 40425 | AmberCell
|  |  |  | Viso 9 pd.: |  |  |  |  | 84500 | 88725 |  | 101600 | 5 | 106680 | AmberCell
10 | 9835-10 | Pleistras medžiaginis | 33141110-4 | Šilkinės medžiagos pagrindų, 2,5cm pločio rulono ilgis ne mažiau 9m., hipoalergiškas, laidus orui, banguotu kraštu lengvam atplėšimui. | vnt. | 5000 | 1.31 | 5 | 6550 | 6877.5 |  | 0 |  | 0
11 | 9835-13 | Tvarstis gipsinis | 33141110-4 | Iš medvilnės; 17±1 siūlų medvilninis marlės audinys, gipso danga, susidedanti iš a ir b kalcio sulfato hemihidrato ar lygiavertės medžiagos; pilnai sustingsta po 12-24 valandų; imersijos laikas 1,5 - 4,5 sek; Pakuotėje 1-2 vnt. Išmatavimai 2,7-3,0m x 10cm. | vnt. | 4000 | 0.3 | 5 | 1200 | 1260 |  | 0 |  | 0
12 | 9835-15 | Sterili, neausto pluošto viskozinė medžiaga impregnuota NaCl granulėmis | 33141110-4 | Sterilus tvarstis, skirtas vidutiniškai-gausiai eksuduojančių žaizdų valymui. Pagamintas iš viskozės ir poliesterio neaustinės medžiagos, impregnuotas NaCl granulėmis (20%). Absorbcija ne mažesnė kaip 640 %, kietųjų dalelių sklaida, kai šlapias, ne didesnė kaip 30 dalelės / cm². Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
12.1 | 9835-15.1 |  | 33141110-4 | Dydis 5 x 5 cm ± 1 cm | vnt. | 900 | 0.66 | 5 | 594 | 623.7 | 0.66 | 594 | 5 | 623.7 | AmberCell
12.2 | 9835-15.2 |  | 33141110-4 | Dydis 7,5 x 7,5 cm ± 1 cm | vnt. | 900 | 0.75 | 5 | 675 | 708.75 | 0.75 | 675 | 5 | 708.75 | AmberCell
12.3 | 9835-15.3 |  | 33141110-4 | Dydis 10 x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 900 | 0.86 | 5 | 774 | 812.7 | 0.86 | 774 | 5 | 812.7 | AmberCell
12.4 | 9835-15.4 |  | 33141110-4 | Dydis 2 x 100 cm ± 1 cm | vnt. | 900 | 2.1 | 5 | 1890 | 1984.5 | 2.14 | 1926 | 5 | 2022.3 | AmberCell
|  |  |  | Viso 12 p.d.: |  |  |  |  | 3933 | 4129.65 |  | 3969 | 5 | 4167.45 | AmberCell
13 | 9835-16 | Sterilūs tvarsčiai antimikrobiniai pagaminti iš poliuretano putų, dengti minkšto silikono sluoksniu, sterilūs, skirti mažai ir vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms | 33141110-4 | Sterilus antimikrobinis silikono putų tvarstis, skirtas mažai-vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms. Tvarstis pagamintas iš trijų sluoksnių: kontaktinis sluoksnis pagamintas iš hidrofobiško silikono, vidurinis sluoksnis – poliuretano putų su sidabru, o išorinė dalis padengta poliuretano plėvele. Drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažiau kaip 5,3 g/10 cm²/24 h, absorbcijos (sugerties) koeficientas nuo 5,7 g/10cm2/24val. Skysčio sulaikymo geba ne mažiau kaip 11 g/10 cm²/24 h. Tvarstis yra nepralaidus vandeniui ir mikroorganizmams didesniems negu 25 nm. Sudėtyje negali būti daugiau negu 1.2 mg Ag/cm². Tvarsčiai supakuoti po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
13.1 | 9835-16.1 |  | 33141110-4 | Dydis 6 x 8,5 ± 1 cm | vnt. | 1000 | 3 | 5 | 3000 | 3150 | 4.05 | 4050 | 5 | 4252.5 | AmberCell
13.2 | 9835-16.2 |  | 33141110-4 | Dydis 10 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 500 | 5 | 5 | 2500 | 2625 | 6.25 | 3125 | 5 | 3281.25 | AmberCell
13.3 | 9835-16.3 |  | 33141110-4 | Dydis 15 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 240 | 10 | 5 | 2400 | 2520 | 13 | 3120 | 5 | 3276 | AmberCell
|  |  |  | Viso 13 p.d.: |  |  |  |  | 7900 | 8295 |  | 10295 | 5 | 10809.75 | AmberCell
14 | 9835-17 | Sterilūs tvarsčiai, virstantys geliu | 33141110-4 | Sterilus hidrokoloidinis tvarstis, virstantis geliu ir sugeriantis gausų žaizdos eksudatą. Skirtas naudoti vidutiniškai-gausiai eksuduojančių žaizdų gydymui. Tvarstis pagamintas iš sintetinės medžiagos, kurią sudaro ne mažiau kaip 85 % polivinilo alkoholio (PVA) skaidulų ir glicerolis, sudėtyje nėra latekso. Tvarsčio absorbcijos geba nesant aplinkiniam spaudimui turi būti ne mažesnė kaip 21.75 g/100 cm2, retencija esant padidintam statiniam slėgiui turi būti ne mažesnė kaip 98%, atsparumas tempiant (šlapias tvarstis) turi būti ne mažesnis kaip 5,88 N/20 mm. Karpomas. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. Supakuotas po 1 vnt.
14.1 | 9835-17.1 |  | 33141110-4 | Dydis 5 cm x 5 cm ± 1 cm | vnt. | 180 | 1.6 | 5 | 288 | 302.4 | 1.6 | 288 | 5 | 302.4 | AmberCell
14.2 | 9835-17.2 |  | 33141110-4 | Dydis 15 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 160 | 7.4 | 5 | 1184 | 1243.2 | 7.4 | 1184 | 5 | 1243.2 | AmberCell
14.3 | 9835-17.3 |  | 33141110-4 | Dydis 20 cm x 30 cm ± 1 cm | vnt. | 200 | 16 | 5 | 3200 | 3360 | 16 | 3200 | 5 | 3360 | AmberCell
|  |  |  | Viso 14 p.d.: |  |  |  |  | 4672 | 4905.6 |  | 4672 | 5 | 4905.6 | AmberCell
15 | 9835-18 | Antimikrobiniai sterilūs tvarsčiai, virstantys geliu | 33141110-4 | Sterilus hidrokoloidinis tvarstis, virstantis geliu ir sugeriantis gausų žaizdos eksudatą. Skirtas naudoti vidutiniškai-gausiai eksuduojančių žaizdų gydymui. Tvarstis pagamintas iš sintetinės medžiagos, kurią sudaro sidabru dengtos polivinilo alkoholio (PVA) skaidulų, sudėtyje nėra latekso. Maksimali tvarsčio absorbcijos geba turi būti ne mažesnė kaip 16 g/100 cm2, retencija ne mažesnė kaip 93%, atsparumas tempiant (šlapias tvarstis) turi būti ne mažesnis kaip 2,3 N/20 mm. Sidabro sudėtyje turi būti ne daugiau kaip 0,2 mg/cm2. Karpomas. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. Supakuotas po 1 vnt.
15.1 | 9835-18.1 |  | 33141110-4 | Dydis 5 cm x 5 cm ± 1 cm (antimikrobinis) | vnt. | 200 | 3.3 | 5 | 660 | 693 | 3.3 | 660 | 5 | 693 | AmberCell
15.2 | 9835-18.2 |  | 33141110-4 | Dydis 20 cm x 30 cm ± 1 cm (antimikrobinis) | vnt. | 100 | 31 | 5 | 3100 | 3255 | 31 | 3100 | 5 | 3255 | AmberCell
|  |  |  | Viso 15 p.d.: |  |  |  |  | 3760 | 3948 |  | 3760 | 5 | 3948 | AmberCell
16 | 9835-19 | Sterilūs tvarsčiai pagaminti iš poliuretano putų, dengti silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais, sterilūs, skirti vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms | 33141110-4 | Tvarstis lipniais kraštais, skirtas vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms. Penkių sluoksnių: kontaktinis paviršius su žaizda pagamintas iš poliuretano plėvelės ir padengtas perforuotu minkšto silikono sluoksniu, antras - absorbcinis sluoksnis iš poliuretano putų. Trečias sluoksnis paskirstomasis iš poliesterio ir viskozės neaustinės medžiagos. Ketvirtas sluoksnis sulaikomasis iš superabsorbento. Penktas sluoksnis apsauginė poliuretano plėvelė, pralaidi drėgmės garams ir nepralaidi vandeniui, bakterijoms ir mikrorganizmams nuo 25nm dydžio. Turi specialias formas pritaikytas kryžkaulio ir kulno sričiai bei lipnius kraštus 1,5 - 2 cm. Keturkampio formos tvarsčių drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažiau kaip 12g/10cm2/24h, absorbcijos (sugerties) koeficientas ne mažiau kaip 9,0 g/10cm2/24h, bendras skysčio sulaikymo koeficientas ne mažiau kaip 20g/10cm2/24h. Visi tvarsčiai turi būti steriliai supakuoti po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
16.1 | 9835-19.1 |  | 33141110-4 | Dydis 7,5 cm x 7,5 cm ± 1 cm | vnt. | 400 | 2 | 5 | 800 | 840 | 2.32 | 928 | 5 | 974.4 | AmberCell
16.2 | 9835-19.2 |  | 33141110-4 | Dydis 10 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 300 | 3.2 | 5 | 960 | 1008 | 3.64 | 1092 | 5 | 1146.6 | AmberCell
16.3 | 9835-19.3 |  | 33141110-4 | Dydis 15 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 700 | 6.3 | 5 | 4410 | 4630.5 | 7.45 | 5215 | 5 | 5475.75 | AmberCell
16.4 | 9835-19.4 |  | 33141110-4 | Dydis 22 cm x 25 cm ± 1 cm (kryžkauliui) | vnt. | 1000 | 10.4 | 5 | 10400 | 10920 | 11.3 | 11300 | 5 | 11865 | AmberCell
16.5 | 9835-19.5 |  | 33141110-4 | Dydis 16 cm x 20 cm ± 1 cm (kryžkauliui) | vnt. | 1000 | 6.2 | 5 | 6200 | 6510 | 8.78 | 8780 | 5 | 9219 | AmberCell
16.6 | 9835-19.6 |  | 33141110-4 | Dydis 22 cm x 23 cm ± 1 cm (kulnui) | vnt. | 1000 | 10.4 | 5 | 10400 | 10920 | 11.88 | 11880 | 5 | 12474 | AmberCell
|  |  |  | Viso 16 p.d.: |  |  |  |  | 33170 | 34828.5 |  | 39195 | 5 | 41154.75 | AmberCell
17 | 9835-20 | Sterilūs tvarsčiai antimikrobiniai pagaminti iš poliuretano putų, dengti minkšto silikono sluoksniu, sterilūs, skirti vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms | 33141110-4 | Antimikrobinis tvarstis lipniais kraštais, skirtas vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms. Turi lipnius kraštus 1,5 - 2cm. Penkių sluoksnių: Kontaktinis paviršius su žaizda pagamintas iš poliuretano plėvelės dengtos minkšto silikono sluoksniu. Antras sulaikymo ir trečias paskirstomasis sluoksniai pagaminti iš poliuretano putų sluoksnio su sidabru. Ketvirtas absorbuojantis sluoksnis pagamintas iš superabsorbento, kurį sudaro viskozės neaustinė medžiaga, poliakrilato, medvilnės, polietileno / poliesterio pluoštas. Penktas sluoksnis - orui pralaidi ir bakterijoms nepralaidi poliuretano plėvelė. Sudėtyje yra ne daugiau kaip 1,2 mg Ag/cm2. Nepralaidus bakterijoms nuo 25 nm dydžio, neperšlampamas, pacientas gali praustis duše. Drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažiau nei 3,9g/10cm²/24h. Absorbcijos (sugerties) koeficientas nne mažiau nei 6.čg/10cm²/24h. Bendras skysčio sulaikymo koeficientas ne mažiau nei 10.1 g/10 cm²/24 h. Steriliai supakuoti po 1 vnt., ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
17.1 | 9835-20.1 |  | 33141110-4 | Dydis 10 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 700 | 6.5 | 5 | 4550 | 4777.5 | 8.8 | 6160 | 5 | 6468 | AmberCell
17.2 | 9835-20.2 |  | 33141110-4 | Dydis 15 cm x 20 cm ± 1 cm | vnt. | 150 | 17 | 5 | 2550 | 2677.5 | 22.8 | 3420 | 5 | 3591 | AmberCell
|  |  |  | Viso 17 p.d.: |  |  |  |  | 7100 | 7455 |  | 9580 | 5 | 10059 | AmberCell
18 | 9835-21 | Sterilūs plėvelės - tvarsčiai | 33141111-1 | Tvarstis - plėvelė, skirta paviršinėms žaizdoms arba odos apsaugai. Tvarstis pagamintas iš poliuretano plėvelės, atsparios vandeniui. Neprilimpantys prie žaizdos ir neagresyvūs sveikai odai, netrukdantys odai kvėpuoti. Tvarsčiai turi šonines popierines juosteles, padedančias uždėti tvarstį, laikantis aseptikos reikalavimų. Vandeninio pagrindo poliakrilatiniai klijai padengti tolygiai per visą tvarstį, nealergizuojantys (pagal ISO 10993-1). Sudėtyje nėra latekso. Steriliai supakuotas po 1 vnt., ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
18.1 | 9835-21.1 |  | 33141111-1 | 6 x 7 cm ± 1 cm | vnt. | 4500 | 0.36 | 5 | 1620 | 1701 | 0.72 | 3240 | 5 | 3402 | AmberCell
18.2 | 9835-21.2 |  | 33141111-1 | 10 x 12 cm ± 1 cm | vnt. | 1500 | 0.68 | 5 | 1020 | 1071 | 2.76 | 4140 | 5 | 4347 | AmberCell
18.3 | 9835-21.3 |  | 33141111-1 | 10 x 25 cm ± 1 cm | vnt. | 1500 | 1.07 | 5 | 1605 | 1685.25 | 5.65 | 8475 | 5 | 8898.75 | AmberCell
18.4 | 9835-21.4 |  | 33141111-1 | 15 x 20 cm ± 1 cm | vnt. | 1500 | 1.3 | 5 | 1950 | 2047.5 | 5.98 | 8970 | 5 | 9418.5 | AmberCell
|  |  |  | Viso 18 p.d.: |  |  |  |  | 6195 | 6504.75 |  | 24825 | 5 | 26066.25 | AmberCell
19 | 9835-23 | Antimikrobinis tvarstis | 33141110-4 | Tvarstis skirtas eksuduojančioms žaizdoms. Pasižymi plataus spektro antimikrobiniu poveikiu. Nesukelia alergijos. Nelimpantys. Dydis 8,8-9,0 x 7,5-7,7cm., su įpjova. Pagaminti iš poliuretano. Antimikrobinė medžiaga - poliheksametilenobiguanatas. Antimikrobinis poveikis - ne trumpiau kaip 7 dienos. Steriliai supakuota po 1 vnt. | vnt. | 2800 | 2.2 | 5 | 6160 | 6468 |  | 0 |  | 0
20 | 9835-25 | Tvarstis-plėvelė | 33141111-1 | Permatomos plėvelės chirurginis tvarstis su tamponu akių apsaugai 5 x 7 cm ± 1 cm, ovalus. Pagamintas iš poliuretano plėvelės ir viskozės neaustinės medžiagos. Absorbcijos geba ne mažesnė kaip 900 g/m². Supakuota po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data. | vnt. | 20000 | 0.33 | 5 | 6600 | 6930 | 0.42 | 8400 | 5 | 8820 | AmberCell
21 | 9835-26 | Tinklelis tvarsčių palaikymui | 33141110-4 | Ilgis ne mažiau 3m.
21.1 | 9835-26.1 |  | 33141110-4 | rankai/kojai Ilgis ne mažiau 3m. | m | 9000 | 0.24 | 5 | 2160 | 2268 |  | 0 |  | 0
21.2 | 9835-26.2 |  | 33141110-4 | pėdai Ilgis ne mažiau 3m. | m | 900 | 0.21 | 5 | 189 | 198.45 |  | 0 |  | 0
21.3 | 9835-26.3 |  | 33141110-4 | pirštui Ilgis ne mažiau 3m. | m | 300 | 0.17 | 5 | 51 | 53.55 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 22 p.d.: |  |  |  |  | 2400 | 2520 |  | 0 |  | 0
22 | 9835-33 | Tubuliarinis tvarstis | 33141110-4 | Tubuliarinis kojinės formos tvarstis, skirtas greitai pirminių tvarsčių fiksacijai, atopinio dermatito gydymui bei kaip pamušalas po gipsiniu įtvaru. Produktas nesterilus, pagamintas iš viskozės ir elastano; susuktas į rulonus. Dydžiai pažymėti spalviniu kodavimu. Karpomas, atkirpti kraštai nešerpetoja ir neyra, nereikalinga papildoma fiksacija. Gali būti naudojamas drėgno tvarstymo technikos metodu; tvarstis tempiasi išilgai ir skersai. Tamprumas (ilgis) tarp 35 ir 65 %, tamprumas (plotis) ne mažiau kaip 300 %. Rulonuose po 10-11 m. Produktas turi būti pažymėtas CE ženklu.
22.1 | 9835-33.1 |  |  | Rulono plotis 3,5 ± 1 cm | vnt. | 250 | 5.5 | 5 | 1375 | 1443.75 | 6.89 | 1722.5 | 5 | 1808.625 | AmberCell
22.2 | 9835-33.2 |  |  | Rulono plotis 5 ± 1 cm | vnt. | 250 | 5.6 | 5 | 1400 | 1470 | 6.98 | 1745 | 5 | 1832.25 | AmberCell
22.3 | 9835-33.3 |  |  | Rulono plotis 7,5 ± 1 cm | vnt. | 250 | 6 | 5 | 1500 | 1575 | 7.06 | 1765 | 5 | 1853.25 | AmberCell
22.4 | 9835-33.4 |  |  | Rulono plotis 10,75 ± 1 cm | vnt. | 250 | 8 | 5 | 2000 | 2100 | 10 | 2500 | 5 | 2625 | AmberCell
22.5 | 9835-33.5 |  |  | Rulono plotis 25 ± 1 cm | vnt. | 250 | 14 | 5 | 3500 | 3675 | 16.9 | 4225 | 5 | 4436.25 | AmberCell
|  |  |  | Viso 23 p.d.: |  |  |  |  | 9775 | 10263.75 |  | 11957.5 | 5 | 12555.375 | AmberCell
23 | 9835-34 | Sterilūs chirurginiai absorbuojantys tvarsčiai, dengti silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais, sterilūs, skirti eksuduojančioms chirurginėms žaizdoms | 33141111-1 | Sterilūs chirurginiai absorbuojantys tvarsčiai, dengti silikono sluoksniu per visą paviršių, lipniais kraštais, sterilūs, skirti eksuduojančioms chirurginėms žaizdoms. Turi skaidrius lipnius kraštus 3 - 6 cm. Lanksti tvarsčio pagalvėlė. Tvarsčio kontaktinis sluoksnis pagamintas iš poliuretano plėvelės, padengtos silikonu per visą paviršių. Turi sulaikymo ir paskirstymo sluoksnius, pagamintus iš polietileno / polipropileno ir viskozės pluošto. Absorbcijos sluoksnis pagamintas iš superabsorbento - poliakrilato ir poliesterio pluošto. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš poliuretano plėvelės. Drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažesnis kaip 8,0g/10cm2/24h (tvarsčiai iki 10x15cm) ir 7,8g/10cm2/24h (tvarsčiai nuo 10x20cm). Absorbcijos (sugerties) koeficientas ne mažesnis kaip 4,5g/10cm2/24h (tvarsčiai iki 10x15cm) ir 6,5g/10cm2/24h (tvarsčiai nuo 10x20cm). Bendras skysčio sugėrimo koeficientas ne mažesnis kaip 13,0g/10cm2/24h (tvarsčiai iki 10x15cm) ir 14,0g/10cm2/24h (tvarsčiai nuo 10x20cm). Supakuota po 1 vnt. Ant pakuotės turi būti nurodytas lietuviškas produkto pavadinimas, CE ženklas, BAR kodas ir produkto galiojimo data.
23.1 | 9835-34.1 |  |  | Dydis 9 cm x 10 cm ± 1 cm | vnt. | 900 | 3.4 | 5 | 3060 | 3213 | 4.25 | 3825 | 5 | 4016.25 | AmberCell
23.2 | 9835-34.2 |  |  | Dydis 10 cm x 15 cm ± 1 cm | vnt. | 1300 | 5.4 | 5 | 7020 | 7371 | 5.55 | 7215 | 5 | 7575.75 | AmberCell
23.3 | 9835-34.3 |  |  | Dydis 10 cm x 20 cm ± 1 cm | vnt. | 1300 | 7.4 | 5 | 9620 | 10101 | 7.4 | 9620 | 5 | 10101 | AmberCell
23.4 | 9835-34.4 |  |  | Dydis 10 cm x 30 cm ± 1 cm | vnt. | 800 | 10.6 | 5 | 8480 | 8904 | 10.7 | 8560 | 5 | 8988 | AmberCell
|  |  |  | Viso 24 p.d.: |  |  |  |  | 28180 | 29589 |  | 29220 | 5 | 30681 | AmberCell
24 | 9835-35 | Žaizdos priežiūros priemonė | 33692000-7 | Žaizdų plovimo tirpalas, skirtas lėtinių, ūmių, infekuotų, chirurginių žaizdų ir pirmojo/antrojo laipsnio nudegimų valymui ir drėkinimui. Tirpalo veikliosios medžiagos - natrio hipochloritas ir hipochloritinė rūgštis. Esant neutraliam pH, tirpalo sudėtyje yra ne daugiau kaip 50 ppm natrio hipochlorito ir ne daugiau kaip 50 ppm hipochloritinės rūgšties. Tirpalą galima šildyti iki 60°C (pateikti tai įrodančius dokumentus). Tirpalas mechaniškai išvalo žaizdą, nėra citotoksiškas žinduolių ląstelėms, nedirgina žaizdos ir odos, sudėtyje neturi sunkiųjų metalų, neutralus pH, hipotoninis. Sumažina įvairių bakterijų, tokių kaip E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, MRSA, VRSA, ORSA, VRE, taip pat grybelių, sporų ir virusų proliferaciją iki 99,99% per ne daugiau kaip 5 minutes in vitro, taip pat gali sumažinti blogą žaizdos kvapą. Tirpalą galima pailikti žaizdoje, taip pat galima naudoti pilvaplėvės plovimui, minkštiesiems audiniams, kūno ertmėms, pvz., burnai, nosiai ar ausims, fistulėms, žaizdoms su atvirais raiščiais, kaulais, kremzlėmis ir sausgyslėmis, spindulinėms opoms. Turi turėti CE ženklinimą. Žaizdų gelis yra paruoštas vartoti, skaidrus gelis, skirtas ūminėms ir lėtinėms žaizdoms valyti bei drėkinti. Gelio veikliosios medžiagos yra natrio hipochloritas ir hipochloritinė rūgštis. Esant neutraliam pH, gelio sudėtyje yra ne daugiau kaip 40 ppm natrio hipochlorito ir ne daugiau 40 ppm hipochloritinės rūgšties. Gelis mechaniškai išvalo žaizdą, nėra citotoksiškas žinduolių ląstelėms, nedirgina žaizdos ir odos, sudėtyje neturi sunkiųjų metalų, neutralus pH, hipotoninis. Sumažina įvairių bakterijų, tokių kaip E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, MRSA, VRSA, ORSA, VRE, taip pat grybelių, sporų ir virusų proliferaciją iki 99,99% per ne daugiau kaip 5 minutes in vitro, taip pat sumažina blogą žaizdos kvapą. Gelį galima pailikti žaizdoje. Granudacyn žaizdų gelį galima vartoti valyti ūminėms ar lėtinėms žaizdoms, taip pat paviršinėms žaizdoms; įpjovimams, įbrėžimams ir 1 ir 2 laipsnio nudegimams; labai kolonizuotoms ar užkrėstoms žaizdoms.
24.1 | 9835-35.1 |  |  | 250 ml ± 10 ml | vnt. | 150 | 7.4 | 5 | 1110 | 1165.5 | 9.5 | 1425 | 5 | 1496.25 | AmberCell
24.2 | 9835-35.2 |  |  | 500 ml ± 15ml | vnt. | 150 | 13 | 5 | 1950 | 2047.5 | 16.5 | 2475 | 5 | 2598.75 | AmberCell
24.3 | 9835-35.3 |  |  | 1000 ml ± 50ml | vnt. | 150 | 18 | 5 | 2700 | 2835 | 22.5 | 3375 | 5 | 3543.75 | AmberCell
24.4 | 9835-35.4 |  |  | 100g ± 5 g (gelis) | vnt. | 150 | 31 | 5 | 4650 | 4882.5 | 36.4 | 5460 | 5 | 5733 | AmberCell
24.5 | 9835-35.5 |  |  | 250g ± 10 g (gelis) | vnt. | 150 | 50 | 5 | 7500 | 7875 | 37.8 | 5670 | 5 | 5953.5 | AmberCell
|  |  |  | Viso 25 p.d.: |  |  |  |  | 17910 | 18805.5 |  | 18405 | 5 | 19325.25 | AmberCell
25 | 9835-36 | Žaizdų priežiūros priemonės | 33692000-7
25.1 | 9835-36.1 | Žaizdų plovimo tirpalas |  | Žaizdų plovimo tirpalas 350-400ml. Sterilus. Aktyvioji medžiaga: oktenidino HCl. Sudėtyje turi būti žaizdą drėkinančių, kondicionuojančių medžiagų. Privalo mažinti mikroorganizmų kiekį žaizdoje, naikinti bioplėvelę. Po atidarymo naudojamas ne trumpiau kaip 8 savaites. | vnt. | 1200 | 12.24 | 5 | 14688 | 15422.4 |  | 0 |  | 0
25.2 | 9835-36.2 | Žaizdų gelis |  | Gelis žaizdų priežiūrai. Sterilus. Gelis vandens pagrindu, sudėtyje turi būti oktenidino HCl. Skirtas lėtinių ir ūmių žaizdų, nudegimų gydymui, apsaugo žaizdą nuo mikrobiologinio užkrato, mažina uždegimą. Po atidarymo naudojamas ne trumpiau kaip 8 savaites. 250-300ml. | vnt. | 200 | 59 | 5 | 11800 | 12390 |  | 0 |  | 0
25.3 | 9835-36.3 | Žaizdų gelis |  | Gelis žaizdų priežiūrai. Sterilus. Gelis vandens pagrindu, sudėtyje turi būti oktenidino HCl. Skirtas lėtinių ir ūmių žaizdų, nudegimų gydymui, apsaugo žaizdą nuo mikrobiologinio užkrato, mažina uždegimą. Po atidarymo naudojamas ne trumpiau kaip 8 savaites. 50-60 ml. | vnt. | 200 | 10.4 | 5 | 2080 | 2184 |  | 0 |  | 0
25.4 | 9835-36.4 | Žaizdų valymo kempinėlės |  | Žaizdų valymo kempinėlės skirtos ūminėms, lėtinėms, pooperacinėms žaizdoms, dideliems nudegimams.Žaizdų kempinėlės turi būti elastingos, pagamintos iš putų poliuretano, turinčios šiurkštų paviršių ir grublėtą tekstūrą. Kempinėlės turi būti mėlynos spalvos vidutiniškai šiurkščios tekstūros, nelygaus paviršiaus ir dedelio skysčių pralaidumo. Dėžutėje 10 ± 2 kempinėlių. | vnt. | 3000 | 3.3 | 5 | 9900 | 10395 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 26 p.d.: |  |  |  |  | 38468 | 40391.4 |  | 0 |  | 0
26 | 9835-37 | Vietiškai dehidratuojantis žaizdų valymo gelis | 33692000-7 | Vietiškai dehidratuojantis žaizdų valymo gelis skirtas išoriniam naudojimui žaizdoms valyti. Užpylus ant žaizdos laikomas ne ilgiau kaip 60 sekundžių. Užtenka vienkartinio panaudojimo. Sudarytas iš: metansulfonrūgštis, garų pavidalo silicis. Raudonos spalvos klampus gelis, 3ml (± 0,5ml) buteliukas. Pažymėta ES, CE ženklu. | vnt. | 30 | 428.57 | 5 | 12857.1 | 13499.955 |  | 0 |  | 0
27 | 9835-38 | Antimikrobiniai vario tvarsčiai | 33141100-1 | Antimikrobiniai vario tvarsčiai skirti ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui. Dviejų sluoksnių neaustinio pluošto tvarsčiai, kurių sudėtyje yra vario oksido. Sterilūs (simbolis ant pakuotės), sterilizuoti etileno oksidu. Vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą. Pažymėta ES CE ženklu. | vnt.
27.1 | 9835-38.1 |  |  | Dydis 10x12cm. (± 1cm.) | vnt. | 800 | 4.81 | 5 | 3848 | 4040.4 |  | 0 |  | 0
27.2 | 9835-38.2 |  |  | Dydis 10x20cm. (± 1cm.) | vnt. | 800 | 8.3 | 5 | 6640 | 6972 |  | 0 |  | 0
27.3 | 9835-38.3 |  |  | Dydis 20x20cm. (± 2cm.) | vnt. | 700 | 16.1 | 5 | 11270 | 11833.5 |  | 0 |  | 0
27.4 | 9835-38.4 |  |  | Dydis 10x25cm. (± 2cm.), lipniu kraštu. | vnt. | 700 | 10.38 | 5 | 7266 | 7629.3 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 28 p.d.: |  |  |  |  | 29024 | 30475.2 |  | 0 |  | 0
28 | 9835-39 | Neinvazinė žaizdos užvėrimo priemonė | 33141100-1 | Neinvazinė žaizdos užvėrimo priemonė - medicininės paskirties prekė. Skirta ūmių žaizdų užvėrimui neinvaziniu būdu, kaip pvz., chirurginėms žaizdoms, plėštinėms, kirstinėms. Sudaryta iš medicininės lipniosios juostelės, poros polipropileno kabių ir kabių fiksavimo juostos. Akyta juostelė, neaustinė, padengta spaudimui jautria hipoalergine lipniąja medžiaga. Sterili (simbolis ant pakuotės). Vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą (dvi juostelės lizdinėje pakuotėje). Pažymėta CE ženklu. | vnt. | 900 | 9.2 | 5 | 8280 | 8694 |  | 0 |  | 0
29 | 9835-40 | Alginatiniai tvarsčiai | 33141100-1 | Medicininės paskirties prekė - tvarsčiai. Skirti ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui. Sudaryti iš neaustinės medžiagos, 55% (±10%) karboksimetilceliuliozės pluošto ir 45% (±10%) alginato pluoštų. Sterilūs (simbolis ant pakuotės); vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą. Pažymėta CE ženklu. | vnt.
29.1 | 9835-40.1 |  |  | Dydis 10x20cm. (± 1cm) |  | 900 | 3.33 | 5 | 2997 | 3146.85 |  | 0 |  | 0
29.2 | 9835-40.2 |  |  | Dydis 15x15cm. (± 1cm) |  | 900 | 3.71 | 5 | 3339 | 3505.95 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Viso 30 p.d.: |  |  |  |  | 6336 | 6652.8 |  | 0 |  | 0
30 | 9835-41 | Karboksimetilceliuliozės juostelė tvarstis | 33141100-1 | Karboksimetilceliuliozės juostelė tvarstis gilioms žaizdoms tamponuoti. Sudaryti iš neaustinės medžiagos: 100% karboksimetilceliuliozės pluošto arba analogiškos medžiagos. Sugerdamas eksudatą, tvarstis tampa geline struktūra. Tvarsčiai sterilūs (simbolis ant pakuotės); vienkartiniai (pažymėta simboliu). Steriliai įpakuota po vieną vienetą. Pažymėta CE ženklu. Dydis 2,5cm. (± 0,5cm.) x 45cm. (± 1cm.). | vnt. | 500 | 3.33 | 5 | 1665 | 1748.25 |  | 0 |  | 0
31 | 9835-42 | Tvarstis tracheostomoms | 33141100-1 | Poliuretano putų medžiagos tvarstis su išpjova tracheostomai: skirtas suaugusiems; sterilus (simbolis ant pakuotės); vienkartinis (pažymėta simboliu); ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; su numatyta pakuotės atidarymo vieta; individualiame įpakavime; pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos putų; užtikrina optimalų žaizdos sekreto sugėrimą; be latekso (pažymėta simboliu); išpjova, palengvinanti tvarsčio uždėjimą ant tracheostominio vamzdelio; skirtas vidutiniškai ir gausiai eksuduojančioms žaizdoms; įprastinė naudojimo trukmė: ne mažiau 24 val. esant gausioms išskyroms; išmatavimai: 9cm. ± 1cm. x 9cm. ± 1 cm. | vnt. | 2600 | 1.74 | 5 | 4524 | 4750.2 |  | 0 |  | 0
32 | 9835-43 | Pleistras 5cm | 33141112-8 | Elastingas, stiprios fiksacijos pleistras. Stiprūs klijai saugiai laiko pleistrą apjuostoje vietoje. Paprastai išsivynioja, greitai ir lengvai prilimpa. pagamintas iš elastinės 100% medvilninės medžiagos su klijais. Tinkamas palaikyti ir suspausti minkštuosius audinius, sutvarstyti ir užfiksuoti sąnarius. Medžiaga yra tampri ir leidžia odai kvėpuoti, todėl galima reguliuoti spaudimą taip, kad būtų patogu nešioti ilgesnį laiką. | vnt. | 70 | 6.92 | 5 | 484.4 | 508.62 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Viso: | 704183.5 | 739392.675 | Viso: | 638738.5 |  | 670675.425