TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija - Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Pirkėjas).

2. Pirkimo objektas – mobilus paciento keltuvas (10 vnt.), komplektuojamas su 2 kėlimo diržais skirtas naujai rengiamam slaugos ir palaikomojo gydymo ir socialinės globos paslaugas teiksiančiam skyriui Kulautuvoje, Akacijų g. 2.

3. Bendrieji reikalavimai:

3.1. Prekes Tiekėjas turi pristatyti VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei, adresu Akacijų al. 2, Kulautuvos mstl., Kauno r. sav. ne vėliau kaip per 60  darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Konkreti prekių pristatymo data ir laikas derinami su Pirkėju. Šis terminas, abiejų Šalių rašytiniu sutarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip dar 20 darbo dienų.

3.2. Visos prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, be paslėptų trūkumų ir defektų, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Taip prekės turi būti pateikiamos nepažeistose pakuotėse, su visais prekių techniniais dokumentais, instrukcijomis ir (ar) dokumentais, lietuvių kalba.

3.3. Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti:

3.3.1. Naudojimo instrukcijas ir (ar) dokumentus lietuvių kalba;

3.3.2. Serviso dokumentaciją lietuvių ir anglų kalba;

3.3.3. Techninės specifikacijos 5 punkto lentelės 1 eilutėje nurodytų prekių žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas;

3.3.4. Tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/deklaraciją, patvirtinančią galimybę apie atsarginių originalių arba joms lygiaverčių dalių, bent 5 metus po garantinio laikotarpio įsigijimą.

Kartu su pasiūlymų privalo būti pateikti 3.3.3 ir 3.3.4 punktuose nurodyti dokumentai.

3.4. Prekių pristatymo metu, Tiekėjas turi paruošti prekę eksploatacijai ir apmokyti personalą naudotis preke. Tiekėjas, pristatęs Prekes, jas surinkęs, turi sutvarkyti Prekių pristatymo vietą, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro) ir visų rūšių pakuotes.

3.5. Prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais – medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan. ir pateikiamos su visais prekių techniniais dokumentais, instrukcijomis (pateikta dokumentacija turi būti lietuvių kalba).

4. Prekėms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai:

Vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.4 papunkčiu, perkančioji organizacija perkamoms prekėms savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, t. y. perkami mobilus paciento keltuvai yra tvirti, ilgaamžiai, funkcionalūs, jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

5. Techniniai reikalavimai prekėms (tikrinami pasiūlymo ir sutarties vertinimo metu):

Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), modifikaciją (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo* dokumentai (išskyrus lentelės 5 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekių atitiktis šių eilučių 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujama prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

* Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo arba gamintojo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai. Tuo atveju, jeigu siūlomos prekės oficialaus / įgalioto atstovo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomos prekės gamintojo atstovas, tuomet reikalinga pateikti gamintojo įgaliojimą suteikiantį teisę jį atstovauti.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

3) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.

Lentelė

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 skiltyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Prekės – mobilus pacientų keltuvas (10 vnt.) komplektuojamas su 2 kėlimo diržais |  | Mobilus pacientų keltuvas Gamintojas/prekės ženklas (nurodyti): ....................................... Modelis, modifikacija (nurodyti, jei yra): ....................................... Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... Kėlimo diržas Gamintojas/prekės ženklas (nurodyti): ....................................... Modelis, modifikacija (nurodyti, jei yra): ....................................... Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti)......... |
| 2. | Paskirtis | 2.1. Pacientų pakėlimui, kėlimui ir perkėlimui; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 3. | Maksimalus keliamas svoris | 3.1. Ne mažiau kaip 200 kg; | Atitinka (įrašyti konkrečią reikšmę):…… | (įrašyti)......... |
| 4. | Kėlimo aukštis | 4.1. Bendras kėlimo diapazonas: 50-180 (±2) cm; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 4.2. Ne mažiau kaip 3 galimos keltuvo gervės padėtys, pritaikant optimaliausią darbui reikiamą kėlimo diapazoną; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 5. | Kėlimo greitis | 5.1. Ne mažiau kaip 35 mm/s be apkrovos; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 6. | Ratukai | 6.1. Lengvai riedantys, dvigubi 4 ratukai; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 6.2. Galiniai ratukai su stabdžiais; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 6.3. Ratukų diametras ne daugiau 100 mm; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 7. | Avarinis stabdymas ir nuleidimas | 7.1. Elektrinis ir mechaninis; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 8. | Keltuvo valdymas | 8.1. Pultelio pagalba; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 9. | Keltuvo rėmas | 9.1. Aliuminis; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 9.2. Dviejų dalių, kad keltuvą patogu būtų surinkti ir išrinkti; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
| 10. | Keltuvo manevravimas | 10.1. Dviem patogiomis stūmimo rankenomis; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 11. | Pagrindo kojos | 11.1. Reguliuojamo pločio ir reguliavimas tolygus, belaipsnis; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 11.2. Plotis reguliuojamas pultelio pagalba; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 12. | Pagrindo kojų reguliavimas | 12.1. Vidiniai išmatavimai nuo 58 iki 88 (±2) cm; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 12.2. Išoriniai išmatavimai nuo 68 iki 98 (±2) cm; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 13. | Pagrindo ilgis | 13.1. Ne daugiau kaip 132 cm; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 14. | Pagrindo aukštis | 14.1. Ne daugiau kaip 12 cm; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 15. | Keltuvo apsisukimo spindulys | 15.1. Ne daugiau kaip 135 cm; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 16. | Bendras keltuvo svoris | 16.1. Ne daugiau kaip 34 kg; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 16.2. Sunkiausio komponento svoris ne daugiau kaip 15 kg; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 17. | Maksimalus keltuvo aukštis (esant pakeltai „gervei“) | 17.1. Ne daugiau 200 (±2) cm; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 18. | Apsaugos klasė | 18.1. Ne žemesnė nei IPX4; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 19. | Triukšmas | 19.1. Keltuvo keliamas darbinis triukšmas ne didesnis nei 75 dB; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 20. | Keltuvo komplektacija | 20.1. Keltuvas; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
|  |  | 20.2. Keltuvo baterija; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
|  |  | 20.3. Baterijos įkroviklis; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
|  |  | 20.4. Kėlimo diržo laikiklis; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
|  |  | 20.5. 2 kėlimo diržai | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
| 21. | Kėlimo diržo laikiklis | 21.1. Pagamintas iš aliuminio ar lygiaverčio metalo; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 21.2. Plotis 45 (±2) cm; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 21.3. Kėlimo kabliukuose įmontuotos saugos sklastys; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 21.4. Maksimalus išlaikomas svoris ne mažiau 300 kg; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 22. | Kėlimo diržas | 22.1. Skirtas gulinčių, sėdinčių pacientų kėlimui ir perkėlimui; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 22.2. Kėlimo diržas prilaikantis paciento galvą; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 22.3. Su dvejomis sustiprintomis kojų prilaikymo juostomis; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 22.4. Su kišene palengvinančia diržo uždėjimą; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 22.5. Su pagalbinėmis prilaikymo rankenomis slaugytojams išorinėje diržo pusėje; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 22.6. Pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 22.7. Maksimalus keliamas svoris ne mažiau kaip 300 kg; | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 22.8. Galimybė rinktis iš 3 dydžių (M, L, XL); | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
|  |  | 22.9. Tinkamas siūlomo modelio mobilaus paciento keltuvams | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |
| 23. | Žymėjimas CE ženklu | 23. Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |
| 24. | Atsarginių dalių prieinamumo reikalavimas | 24.1. Būtina. Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio*. | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | (įrašyti)......... |

*Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.

6. Prekių garantinis terminas.

6.1. Visoms techninės specifikacijos 5 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.2. Tiekėjas, siekdamas gauti papildomų kokybės balų, techninės specifikacijos 5 punkto lentelės 1 eilutėje nurodytoms prekėms gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį, jame nurodant konkrečią reikšmę, ir pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, turi būti pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams, prekių trūkumai bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Techninės specifikacijos 5 punkto lentelės 1 eilutėje nurodytoms prekėms gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomą garantinį terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai | (įrašyti) |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės bus pristatytos ir surinktos pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje.

_________________________________________________                          ___________________                           _________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)**                                           (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė)

**Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui atstovauti tiekėjui.