### Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini.

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) *Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjas turi užpildyti ir nurodyti tikslią reikšmę | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas |  | dokumento lapo numeris |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1 p.o.d. Kompresinės terapijos aparatas (kiekis - 1 kompl.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Gamintojas, modelis |  | 1. Gamintojas: Įrašyti 2. Modelis: Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.2. | Valdymo ekranas | Spalvotas, jutiminis, ne mažiau kaip 5,5“ įstrižainės | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.3. | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 12 | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.4. | Iš anksto užprogramuotų programų skaičius | Ne mažiau kaip 15 | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.5. | Prietaise privalo būti įrašyti gydymo aprašymai | Ne mažiau 25 klinikiniai protokolai medicinos ir grožio procedūroms | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.6. | Vartotojo programos | Būtina | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.7. | Nepertraukiamas slėgio reguliavimas su gradiento nustatymu | Ne blogiau 20 - 160 mmHg | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.8. | Nuoseklus gradiento nustatymas | Ne blogiau 0% - 100% | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.9. | Atskiras slėgio reguliavimas kiekvienoje kameroje | Būtina | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.10. | Veikiančios kameros atvaizdavimas ekrane | Būtina | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.11. | Automatinis oro pašalinimas iš maplikatorių po procedūros | Būtina | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.12. | Automatinis prijungtų aplikatorių atpažinimas | Būtina | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.13. | Aparatas komplektuojamas su: | - Ne mažiau 8 kamerų aplikatorius rankoms su peties kamera - 2 vnt - Aplikatorius kelnės, ne mažiau 24 kamerų – 1 vnt.. - Kojų aplikatorius, ne mažiau 10 kamerų – 2 vnt. - Paskirstymo jungtis aplikatorių jungimui (jeigu gamintojo numatyta) - Vežimėlis aparatui | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.14. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.15. | CE ženklas | Būtina | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) *Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjas turi užpildyti ir nurodyti tikslią reikšmę | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas |  | dokumento lapo numeris |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 2 p.o.d. Lazerio terapijos aparatas (kiekis - 1 kompl.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Gamintojas, modelis |  | 1. Gamintojas: Įrašyti 2. Modelis: Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.2. | Skirtas infraraudonųjų bei raudonųjų lazerio spindulių terapijai | Būtina | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.3. | Prietaisas valdomas lietimui jauriu displėjumi ir pasirinkimo mygtukais | Būtina | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.4. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau 4,3 colio | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.5. | Dubliuojantys mygtukai: | - Programos paleidimui/stabdymui, - Pasirinkimo patvirtinimui, - Pasirinkimo atšaukimui ir grįžimui į pradinę fazę, - Grįžimui į pradinį ekraną, | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.6. | Programų aprašymai su anatominiais paveikslėliais, gydymų pavyzdžiais | Būtina | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.7. | Gydymo programų skaičius | Ne mažiau 150 | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.8. | Gydymo programų klasifikacija pagal biologinį efektą | Būtina | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.9. | Galimybė vartotojui susikurti programas ir jas išsaugoti | Būtina | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.10. | Užprogramuoti terapiniai protokolai, ne mažiau išvardintoms sritims | - Reabilitacijai ir neurologijai; - Ortopedijai ir sporto medicinai; - Ginekologijai; - Sveikatingumui - Lazerinei akupunktūrai - Dermatologijai; - Odontologijai - Otorinolaringologijai | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.11. | Dozės reguliavimo ribos, ne siauresnėse ribose kaip nurodyta | 1-100 J/cm2 | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.12. | Dažnio moduliacijos ribos, ne siauresnėse ribose kaip nurodyta | 0-9000 Hz | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.13. | Darbo režimas | Nuolatinis ir impulsinis | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.14. | Impulso- pauzės santykio nustatymo ribos (%), ne siauresnėse ribose kaip nurodyta | 30 - 90% | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.15. | Lazerio galios ribos priklausomai nuo prijungto daviklio, ne mažiau | Nuo 5 iki 1500 mW | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.16. | Gydomo ploto ribos ne mažau | 1-100 cm2 | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.17. | Aparatas turi turėti automatinę prijungtų daviklių atpažinimo funkciją | Būtina | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.18. | Komplektacija: |  | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.19. | Kombinuotas infraraudonųjų – raudonųjų spindulių dušas: | 1 vnt. 1.Ne mažiau 4 infraraudonųjų spindulių šaltiniai , bendra galia ne mažiau 800 mW / bangos ilgis 830 nm ± 10% 2. Ne mažiau 4 raudonųjų spindulių šaltiniai , bendra galia ne mažiau 200 mW / bangos ilgis 685 nm ± 10% | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.20. | Apsauginiai akiniai | Ne mažiau kaip 2 vnt. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.21. | Lazerio dušo laikiklis pozicionavimui | Ne mažiau kaip 1 vnt. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.22. | Vežimėlis aparatui | Ne mažiau kaip 1 vnt. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.1.23. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |