KLAUSIMYNAS

DEFIBRILIATORIUS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

DEFIBRILIATORIUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Defibriliatoriaus impulso forma: bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą |  |  |
| 2 | Bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmių diapazonas: ne siauriau 2–360 J |  |  |
| 3 | Energijos keitimo žingsnis: ne daugiau 50 J intervale nuo 2 iki 360 J |  |  |
| 4 | Defibriliatoriaus darbo režimai: nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas |  |  |
| 5 | Defibriliatoriaus elektrodai: išorinės defibriliacijos daugkartinio naudojimo elektrodai |  |  |
| 6 | Vienkartiniai defibriliavimo ir stimuliavimo elektrodai pralaidūs rentgeno spinduliams |  |  |
| 7 | Vidinės defibriliacijos elektrodų sujungimo kabelis. Suderinamas su ligoninėje turimais Lifepak daugkartinio naudojimo vidinės defibriliacijos elektrodais |  |  |
| 8 | Automatinis defibriliavimo režimas: garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės laikas ne ilgiau 9 s |  |  |
| 9 | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai pakrautų akumuliatorių esančių defibriliatoriuje naudojant 360 J energiją: ne mažiau 400 iškrovų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo |  |  |
| 10 | Metronomo funkcija skirta vaikų ir suaugusių gaivinimui: gaivinimo kompresijų dažnio nustatymui, pagal gaivinimo standartą AID ir rankiniame režimuose |  |  |
| 11 | Programuojama 3 defibriliacijų iškrovų seka: būtina, eskaluojančios energijos pasirinkimui |  |  |
| 12 | Įranga defibriliatoriaus iškrovai patikrinti: testinė įranga leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir defibriliacijos/stimuliacijos kabelio funkcionavimą |  |  |
| 13 | Transkutaninio stimuliatoriaus stimuliacijos režimai: sinchronizuotas ir nesinchronnizuotas režimai. Galimybė atlikti stimuliaciją be EKG laido (atsijungus EKG laidui) |  |  |
| 14 | Transkutaninio stimuliatoriaus stimuliacijos dažnių diapazonas: ne siauresnis nei nuo 40 iki 170 imp./min |  |  |
| 15 | Transkutaninio stimuliatoriaus stimuliacijos dedikuotas mygtukas priekinėje panelėje: atskiru įjungimo mygtuku įjungiamas stimuliatorius |  |  |
| 16 | Transkutaninio stimuliatoriaus stimuliavimo srovė: siauriausias diapazonas nuo 0 iki 200 mA, ne siauresnis |  |  |
| 17 | Transkutaninio stimuliatoriaus refrakterinis periodas: diapazonas nuo 200 iki 280 ms, ne siauresnis |  |  |
| 18 | Gyvybinių funkcijų monitoriaus ekranas: integruotas LCD skystųjų kristalų, spalvotas su galimybe pakeisti į didelio kontrasto priklausomai nuo aplinkos apšvietimo |  |  |
| 19 | Gyvybinių parametrų tendencijų („Trend“) monitoravimas ekrane: 1. Ne mažiau 8 val. trukmės. 2. SpO2. 3. Arterinis kraujo spaudimas. 4. SpCO matavimas. 5. Širdies susitraukimų dažnis. 6. Didžiausio ST segmento pokyčio derivacija. |  |  |
| 20 | Gyvybinių funkcijų monitoriaus įstrižainė ir raiška ne mažiau 21 cm; 640x480 taškų |  |  |
| 21 | Gyvybinių funkcijų monitoriaus vienu metu ekrane pateikiamų kreivių skaičius: ne mažiau 3 kreivių |  |  |
| 22 | Gyvybinių funkcijų monitoriaus EKG monitoruojamų derivacijų skaičius: ne mažiau 12 derivacijų |  |  |
| 23 | Gyvybinių funkcijų monitoriaus 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys: 1. Diagnozė pagal lytį ir amžių. 2. ST segmento amplitudės išmatavimai 3. Suvidurkinti QRS kompleksai 4. Ritmo EKG |  |  |
| 24 | Gyvybinių funkcijų monitoriaus EKG amplitudės dydžiai: diapozonas ne siauresnis 0.25 - 4 cm/mV |  |  |
| 25 | Gyvybinių funkcijų monitoriaus ŠSD matavimų ribos ir impulsų aptikimas: 1. Ne siauresnis nei nuo 20 iki 280 k/min 2. Automatinis stimuliatoriaus impulsų aptikimas |  |  |
| 26 | Gyvybinių funkcijų monitoriaus skilvelių virpėjimo ir tachikardijos monitoravimas: VF/VT aliarmo nustatymas rankiniame režime |  |  |
| 27 | Gyvybinių funkcijų monitoriaus duomenų atminties talpa: ne mažiau 6 valandų nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį arba išorinę atminties kortelę |  |  |
| 28 | Gyvybinių funkcijų monitoriaus duomenų perdavimas: Bluetooth (tame tarpe 12 kanalų EKG) persiuntimui į kompiuterinę darbo stotį |  |  |
| 29 | Gyvybinių funkcijų monitoriaus programinė įranga gaivinimo analizei ir efektyvumui įvertinti: analizuojami parametrai: ventiliavimo efektyvumo analizė, krūtinės paspaudimų dažnis, dirbtinių įpūtimų dažnis |  |  |
| 30 | Spausdintuvas: ne mažiau trijų kanalų terminis |  |  |
| 31 | Spausdintuvo užrašymo greičiai: ne mažiau dviejų EKG užrašymo greičių 25 mm/s ir 12.5 mm/s |  |  |
| 32 | Spausdintuvo popieriaus plotis: ne mažiau 100 mm ± 5 mm |  |  |
| 33 | SpO2 modulio matavimo ribos: ne siauresnės nuo 70 iki 100% |  |  |
| 34 | Duomenų indikacija: SpO2 reikšmės skaitinė indikacija su kreive ekrane |  |  |
| 35 | ŠSD dažnio matavimo ribos ne siauresnės: nuo 25 iki 240 k/min |  |  |
| 36 | SpCO matavimas naudojant pirštinį daviklį |  |  |
| 37 | AKS matavimo diapazonas: ne siauresnis nei nuo 15 iki 255 mmHg |  |  |
| 38 | Automatinis AKS matavimas: laiko intervalas ne siauresnis nuo 2,5 iki 60 min |  |  |
| 39 | Manžetės apsauga nuo viršslėgio: automatinis oro išleidimas viršijus 290 mmHg |  |  |
| 40 | Parametrų rodymas ekrane: sistolinis, diastolinis, vidutinis AKS ir likęs laikas iki sekančio nustatyto matavimo intervalo |  |  |
| 41 | Akumuliatoriai: 1. Vienu metu naudojami ne mažiau dviejų akumuliatorių. 2. Energijos lygio indikatorius ant akumuliatorių. 3. Automatinis akumuliatorių perjungimas vienam išsekus. 4. Garsinis signalas senkant akumuliatoriams. |  |  |
| 42 | Monitoravimo laikas iš pilnai pakrautų 2 akumuliatorių instaliuotų aparate: ne mažiau 6 val. nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo |  |  |
| 43 | Defibriliatoriaus priedų komplektacija: du ličio jonų akumuliatoriai, AKS matavimo manžetės 3 vnt. (šlaunies ir žąsto L, M), SpO2 pirštinis daviklis, stimuliacijos kabelis, rentgenui pralaidūs elektrodai su paspaudimų registravimo funkcija 5 vnt., speciali kišenė priedams susidėti, maitinimo šaltinis, vidinės defibriliacijos elektrodų adapteris tinkamas prijungti turimus elektrodus, sąsaja duomenų persiuntimui |  |  |
| 44 | Defibriliatoriaus monitoravimo moduliai ir pajungimo laidai: modulių daviklių ir laidų pajungimo išvedimai turi būti lengvai prieinami ir sumontuoti priekinės panelės priekyje |  |  |
| 45 | Pateikti sertifikatus ar kitą originalią gamintojo dokumentaciją: a) Vandens rezistentiškumo standartas – ne blogiau IPX4 ir papildomose; b) Atsparumas smūgiams EN 1789 – atlaiko kritimą ne mažiau iš 70 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos; c) Vibracija MIL-STD-810E arba MIL-STD-810F arba MIL-STD-810G, antžeminis transportas 8 kategorija; d) CE atitikties deklaracija; e) Atsparumas kietoms detalėms - ne blogiau IP4X |  |  |
| 46 | Garantinis laikotarpis: 24 mėnesiai |  |  |
| 47 | Techninė priežiūra ir aptarnavimas: pateikti gamintojo išduotą sertifikatą apie bent vieno inžinieriaus apsimokymą atlikti techninę priežiūrą Lietuvoje |  |  |