KLAUSIMYNAS

KELIO IR KLUBO SĄNARIŲ NUOLATINIO PASYVAUS JUDESIO TERAPIJOS PRIETAISAS SU TRANSPORTAVIMO VEŽIMĖLIU

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

KELIO IR KLUBO SĄNARIŲ NUOLATINIO PASYVAUS JUDESIO TERAPIJOS PRIETAISAS SU TRANSPORTAVIMO VEŽIMĖLIU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nuolatinio pasyvaus kelio judesio aparatas. Būtina. |  |  |
| 2 | Tinka pacientams, kurių ūgis yra ne mažesnis nei ribose 125 – 200 cm . |  |  |
| 3 | Aparatas atlieka kelio sąnario ekstenziją ir fleksiją. Būtina, ribos ne siauresnės kaip nuo -10° iki 120° |  |  |
| 4 | Klubo ekstenzija ir fleksija. Būtina, ribos ne siauresnės kaip nuo 0° iki 115°. |  |  |
| 5 | Rankinis pultelis, valdymas mygtukų pagalba. Būtina. |  |  |
| 6 | Judėjimo greitis reguliuojamas. Keičiamas ne mažesnėse ribose nei nuo 5% iki 100% |  |  |
| 7 | Pauzės tarp ekstenzijos ir fleksijos trukmė. 0 – 59 s ± 2 s; 1 – 59 min ± 1 min. |  |  |
| 8 | Galimybė reguliuoti blauzdos ir šlaunies atramos ilgius: Būtina. Blauzdos ilgis reguliuojamas ne mažesniame diapazone kaip 25 – 55 cm; šlaunies atramos ilgis reguliuojamas ne mažesniame diapazone kaip 32 cm – 45 cm |  |  |
| 9 | Apšilimo protokolas. Būtina, laipsniškai pasiekiama didžiausia judesio amplitudė. |  |  |
| 10 | Ištempimo funkcija. Būtina, suteikia laipsnišką ir tolygų judesio amplitudės didėjimą. |  |  |
| 11 | Terapijos dokumentavimas. Būtina. Grafiškai atvaizduojamas visas gydymo ciklas. |  |  |
| 12 | EMS funkcija. Būtina. Funkcija užtikrina optimalią CPM gydymo ir elektroterapijos kombinaciją. |  |  |
| 13 | Treniruotės protokolas. Būtina. Įvairios aparato funkcijos kombinuojamos viename protokole. |  |  |
| 14 | Aparato svoris ne didesnis kaip 12 kg . |  |  |
| 15 | Matmenys: 95 cm x 35 cm x 25 cm ± 5 cm |  |  |
| 16 | Maitinimas: aparatas maitinamas iš tinklo, kurio įtampa 100 – 240 V, 50/60 Hz |  |  |
| 17 | Komplekte būtinas aparato transportavimo vežimėlis su nemažiau kaip 4 ratukais, iš jų ne mažiau kaip 2 su stabdžiais. |  |  |
| 18 | Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba CE atitikties deklaracijos kopiją. Būtina. |  |  |
| 19 | Užpildytas prietaiso techninis pasas. Prietaiso pasas turi atitikti SAM nustatytus reikalavimus. |  |  |
| 20 | Būtina pateikti kartu su prietaisu naudojimo instrukciją ir serviso dokumentaciją lietuvių ir anglų kalbomis |  |  |
| 21 | Garantinis laikotarpis ≥ 24 mėnesiai |  |  |