Atsakymas į rinkos konsultacijos pastabas

	Atsakymas į rinkos konsultacijos pastabas. 
	Pirkimo ID.  16739

	
	Pirkimo pavadinimas:
Lubinė ligonių kėlimo sistema                                                 




	Nr.
	Pavadinimas
	Siūlomi pakeitimai
	Atsakymas į pastabas

	1. dalis (Sutartis raštu)
	Lubinė ligonių kėlimo sistema
	
	

	1.1. objektas
	Kėlimo sistema su keltuvu, kraunama per bėgius, skirta kelti pacientus iš (į) lovų, vežimėlių, nuo grindų, naudoti vartymui bei mobilizavimui.
	Reikia patikslinti, ar bėgyje turi būti įrengta tik krovimo stotelė (keltuvas kraunamas tik tam tikroje bėgio atkarpoje), ar visa bėgių sistema „užmaitinta“ elektra, kad keltuvas visu veikimo plotu būtų kraunamas ir maitinamas? Siūlome pakeisti šį reikalavimą išdėstant jį sekančiai: „Kėlimo sistema su keltuvu, kraunama ir maitinama per bėgius visame bėginės sistemos plote, skirta kelti pacientus iš (į) lovų, vežimėlių, nuo grindų, naudoti vartymui bei mobilizavimui.“
Nes toks principas, garantuoja, kad keltuvo veikimui iš esmės nebus reikalingas akumuliatorius, jo talpa, keitimo kaštai, nes keltuvas visada bus maitinamas iš elektros tinklo. Kaina, ar krovimas bus atliekamas tik krovimo stotelėje (tam tikroje bėgio atkarpoje) ar visame bėgyje yra ta pati. 

	Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą.

	1.1.1. parametras
	Kėlimo sistema komplektuojama - bėgis arba bėgių sistema, elektrinis keltuvas su kėlimo diržo laikikliu ir valdymo pulteliu;                                                           1. Pagaminti iš: aliuminio arba analogiškos medžiagos;                                                                                                                                                  2. Bėgiai su kontaktais, kurių dėka keltuvas kraunamas per bėgių sistemą automatiškai;                                                                                                   3. Matmenys: 1) bėgio ilgis ne mažesnis kaip 3 m – 5 vnt.; 2) bėgių sistemos – darbinė zona ne mažesnė kaip 12x5 m – 1 vnt.;                                               4. Keltuvai: 1) Keltuvo keliamoji galia ne mažesnė kaip 250 kg; 2) Keltuvas turi būti kraunamas automatiškai per bėgius visame bėginės sistemos plote; 
3) Keltuvas veikia elektrinių variklių su įkraunamomis baterijomis pagalba; 4) Baterijos: ne mažiau 1 x 24 V ; pilnai įkraunamos ne ilgiau kaip per 2 val.; baterija pagaminta iš NiMH arba lygiavertės medžiagos; 

5) Pilnai įkrautas keltuvas gali atlikti ne mažiau kaip 50 kėlimų, keliant paciento vidutinį 85 kg ±5 kg svorį į 1 m ±0,10 m aukštį; 





6) Keltuvas valdomas pultelio pagalba: pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“; pultelis turi tvirtinimo laikiklius, kurie tvirtinasi prie diržų skersinio; 

7) Kėlimo greitis: maksimali apkrova pilnai pakrauto keltuvo ne lėčiau kaip 5 cm/s± 1cm; minimali apkrova (5 kg) ne lėčiau 9,5 cm/s ±0,5 cm; 



8) Kėlimo variklio svoris 11 kg ±0,1 kg; 



9) Keltuvo juostos ilgis (kėlimo diapazonas) 3 m.±0,5 m; 




10) Avarinis kėlimo stabdymas ir keliamo svorio nuleidimas (elektrinis ir mechaninis). Turi būti mechaninis variklio diržo nuleidimo būdas; 

11) Įspėjamieji signalai: išsikrovusios baterijos, maksimalios apkrovos viršijimas; 

12) Elektrinės dalies apsaugos klasės: keltuvo varikliui: ne blogiau nei IP 20; keltuvo valdymo pulteliui: ne blogiau nei IP 44; keltuvo pakrovimo transformatoriui: ne blogiau nei IP 20; 


13) Keltuvo keliamas darbinis triukšmas negali būti didesnis nei 52 dB. 


14) Komplektuojamas su dviejų tvirtinimo kablių diržų kėlimo laikikliu. Laikiklis nuimamas tik paspaudus saugos mygtuką. Laikiklio svoris ne daugiau 2 kg. pagaminti iš nerūdijančio metalo arba lygiaverčio, dengtas plastiku, milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Išmatavimai 60 (±2) cm.
	










ne mažesnė kaip 220 kg;




ne blogiau 24V. Baterijos parametrai neturi jokios reikšmės, jeigu sistema maitinama elektra visame kėlimo sistemos plote


Būdinga tik Slaugivita atstovaujamam gamintojui Guldmann. Baterijos parametrai neturi jokios reikšmės, jeigu sistema maitinama elektra visame kėlimo sistemos plote. Jeigu elektros maitinimas numatytas visame bėgelių plote, galima kilnoti pacientus, kiek norint, neapsiribojant 50 ar daugiau kėlimų, nes baterija neišsikraus. 

Būdinga tik Slaugivita atstovaujamam gamintojui Guldmann.



ne lėčiau kaip 3 cm/s± 1cm. Būdinga tik Slaugivita atstovaujamam gamintojui Guldmann. Keliant pacientą daugiausia sugaištama laiko diržui uždėti, bet ne pacientui pakelti 50-80 cm



ne daugiau 11 kg. Variklio svoris neturi jokios reikšmės, nes variklis stacionariai pritvirtintas prie bėgių sistemos ir nebus nuiminėjamas. 

Keltuvo juostos ilgis parenkamas pagal patalpos lubų aukštį, kurioje keltuvas montuojamas. Pirkėjo patalpų aukštis kai kur yra 2,5 m, todėl daugiau 3,5 m kėlimo diržo nereikia, kuris siektų žemę ar būtų dar ilgesnis. 








ne blogiau nei IP X4
ne blogiau nei IP X4
ne blogiau nei IP X4 Keltuvas nebus montuojamas drėgnose patalpose. Variklis ir transformatorius montuojami palubėje, vienintelis pultelis turi didesnę drėgmės ir dulkių riziką. 

negali būti didesnis nei 65 dB. Būdinga tik Slaugivita atstovaujamam gamintojui Guldmann.



Perteklinis reikalavimas, būdinga tik Slaugivita atstovaujamam gamintojui Guldmann. Laikiklio nereikia nuiminėti ar nešioti, jis suprojektuotas atlaikyti tokias pat maksimalias apkrovas, kaip ir pats keltuvas ir dar didesnes

	4. 1) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. Norint praplėsti konkurenciją. 
4. 2) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą.
4. 4) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą.
4. 5) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. Norint praplėsti konkurenciją.
4. 6) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. Norint praplėsti konkurenciją.
4. 7) Nesutinkame keisti. Kėlimo greitis yra svarbus parametras įstaigai kuri naudos įrangą. Tai pat šis reikalavimas yra standartinis ir neribojantis konkurencijos.
4. 8) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir panaikinsime reikalavimą kaip perteklini. Norint praplėsti konkurenciją.
4. 9) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. Norint praplėsti konkurenciją.
4. 12) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. Norint praplėsti konkurenciją.
4. 13) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. Norint praplėsti konkurenciją.
4.14) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. Norint praplėsti konkurenciją. 


	1.1.2. parametras
	Kėlimo diržų laikiklis, skersinis - 1 vnt.:                                                                                                                                                                                                                                                                                     1. Skersinis laikiklis skirtas kelti didelio svorio pacientus ar kelti pacientą gulinčioje padėtyje;
2. Laikiklis turi atlaikyti ne mažiau kaip 250 kg;

3. Keturių tvirtinimo kablių diržų laikiklis;
4. X formos;
5. Laikiklis nuimamas tik paspaudus saugos mygtuką;
6. Laikiklio svoris ne daugiau kaip 5 kg;
7. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, dengtas plastiku, milteliniu būdu arba lygiaverčiu;
8. Keturių tvirtinimo kablių diržų laikiklis, pagaminti iš nerūdijančio metalo arba lygiaverčio;9. Išmatavimai 30x50 (±2) cm.
	






Perteklinis reikalavimas, būdinga tik Slaugivita atstovaujamam gamintojui Guldmann. Laikiklio nereikia nuiminėti ar nešioti, jis suprojektuotas atlaikyti tokias pat maksimalias apkrovas, kaip ir pats keltuvas ir dar didesnes. Keltuvo medžiagiškumas ir konstrukcija neturi reikšmės 

	Sutinkame su pakeitimais atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimus. Norint praplėsti konkurenciją.

	1.1.3. parametras
	Kėlimo diržas aukšta nugara L dydžio – 1 vnt. ir XL dydžio – 1 vnt.:                                                                                                                     1. Skirtas silpniems ir nestabiliems pacientams kelti, kuriems reikia ypatingo palaikymo, arba kėlimui nuo grindų;2. Palaiko paciento nugarą bei galvą;3. Galimybė pritaikyti visose pagrindinėse pacientų pakėlimo ir perkėlimo situacijose;4. Turi turėti diržo pozicionavimo kišenėlę ir paminkštintą kojų dalį;5. Kilpos žymimos skirtingomis spalvomis, kad užtikrinti simetrišką kėlimą;6. Dydžiai žymimi skirtingų spalvų juostomis;7. Pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio;9. Skalbiamas ne žemesnėje kaip 70 laipsnių temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje;10. Maksimali apkrova: 250 kg± 5 kg.
	














Ne mažiau 250 kg
	Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. Norint praplėsti konkurenciją.

	1.1.4. parametras
	Vartymui skirtas diržas - 2 vnt.                                                                                                                                                                         1. Skirtas atlikti pacientų vartymą su keltuvo pagalba;2. Pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio;3. Skalbiamas ne žemesnėje kaip 70 laipsnių temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje;4. Maksimali apkrova: 250 kg± 5 kg.
	





Ne mažiau 250 kg
	Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. Norint praplėsti konkurenciją.

	1.1.5. parametras
	Pozicionavimo, vartymo ir kėlimo paklodė-diržas - 2 vnt.                                                                                                                                       1.	Skirta kasdieniam trumpam pacientų pakėlimui, pvz.: pakeisti paklodes arba pakeisti paciento poziciją lovoje.2.	Su 8 kilpomis, pagamintas  iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio3.	Kilpos skirtingų spalvų, kad reguliuoti pakabinimo aukštį ir  teisingai ir lygiai užkabinti.4.	Turi atlaikyti ne mažiau kaip 250 kg.5.	Skalbiamas ne žemesnėje nei 70° C temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje
	
	

	1.1.6. parametras
	Gamintojo numatomas kėlimo sistemų  (neįskaitant kėlimo diržų) tarnavimo laikas ne mažiau 15 m, su sąlyga, kad bus tinkamai naudojamas pagal instrukciją  ir atliekamos techninės priežiūros patikros.
	
	

	1.1.7. parametras
	Garantinis laikotarpis ne mažesnis kaip 2 metai.
	
	

	1.1.8. parametras
	Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES MD 2017/745 direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. Gamintojas turi turėti aplinkosauginį standartą ISO 14001
	Gamintojas ir tiekėjas turi turėti aplinkosauginį standartą ISO 14001. Standartas taikomas visoje tiekimo grandinėje, todėl tiekėjas jo taip pat turi laikytis 
	Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. Norint praplėsti konkurenciją.

	1.1.9. parametras
	Reikalinga, kad tiekėjas turėtų gamintojo sertifikuotą personalą atlikti montavimo ir techninės priežiūros patikros darbus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus dėl atliekamų gaminių aptarnavimo arba lygiaverčius.
	
	

	1.1.10. parametras
	Pateikti gamintojo paruoštus, originalo kalba ir lietuviškus gaminio aprašymus su pažymėtais specifikacijai atitinkančiais parametrais, pateikti gamintojo internetinio puslapio nuorodą, kurioje būtų galima patikrinti atitikimą reikalavimams. Įstaigai pareikalavus tiekėjas turi pateikti keltuvo variklio, skersinio ir diržų pavyzdžius.
	
	

	2. dalis (Sutartis raštu)
	Lubinė ligonių kėlimo sistema
	
	

	2.1. objektas
	Kėlimo sistema su keltuvu, kraunama per bėgius, skirta kelti pacientus iš (į) lovų, vežimėlių, nuo grindų, naudoti vartymui bei mobilizavimui.
	kraunama ir maitinama per bėgius visame bėginės sistemos plote
	Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. 

	2.1.1. parametras
	Kėlimo sistema komplektuojama - bėgis arba bėgių sistema, elektrinis keltuvas su kėlimo diržo laikikliu ir valdymo pulteliu;                                                           1. Pagaminti iš: aliuminio arba analogiškos medžiagos;                                                                                                                                                  2. Bėgiai su kontaktais, kurių dėka keltuvas kraunamas per bėgių sistemą automatiškai;  
                                                                                                3. Matmenys: 1) bėgio ilgis ne mažesnis kaip 2 m, bet ne daugiau kaip 2,20 m  – 2 vnt.; 
2) bėgio ilgis ne mažesnė kaip 2,40 m, bet ne daugiau kaip 2,60 m  – 1 nt.;                                                                                                                                                                                                             
4. Keltuvai: 1) Keltuvo keliamoji galia ne mažesnė kaip 250 kg; 
1) Keltuvas turi būti kraunamas automatiškai per bėgius;
 
2) Keltuvas veikia elektrinių variklių su įkraunamomis baterijomis pagalba; 

3) Baterijos: ne mažiau 1 x 24 V; pilnai įkraunamos ne ilgiau kaip per 2 val.; baterija pagaminta iš NiMH arba lygiavertės medžiagos; 

4) Pilnai įkrautas keltuvas gali atlikti ne mažiau kaip 50 kėlimų, keliant paciento vidutinį 85 kg ±5 kg svorį į 1 m ±0,10 m aukštį; 





5) Keltuvas valdomas pultelio pagalba: pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“; pultelis turi tvirtinimo laikiklius, kurie tvirtinasi prie diržų skersinio; 

Kėlimo greitis: maksimali apkrova pilnai pakrauto keltuvo ne lėčiau kaip 5 cm/s± 1cm; minimali apkrova (5 kg) ne lėčiau 9,5 cm/s ±0,5 cm; 


6) Kėlimo variklio svoris 11 kg ±0,1 kg; 




7) Keltuvo juostos ilgis (kėlimo diapazonas) 3 m.±0,5 m; 



8) Avarinis kėlimo stabdymas ir keliamo svorio nuleidimas (elektrinis ir mechaninis). Turi būti mechaninis variklio diržo nuleidimo būdas; 

9) Įspėjamieji signalai: išsikrovusios baterijos, maksimalios apkrovos viršijimas; 

10) Elektrinės dalies apsaugos klasės: keltuvo varikliui: ne blogiau nei IP 20; keltuvo valdymo pulteliui: ne blogiau nei IP 44; keltuvo pakrovimo transformatoriui: ne blogiau nei IP 20; 


11) Keltuvo keliamas darbinis triukšmas negali būti didesnis nei 52 dB. 



12) Komplektuojamas su dviejų tvirtinimo kablių diržų kėlimo laikikliu. Laikiklis nuimamas tik paspaudus saugos mygtuką. Laikiklio svoris ne daugiau 2 kg. pagamintas iš nerūdijančio plieno, dengtas plastiku, milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Išmatavimai 60 (±2) cm.                              
	




kraunamas ir maitinamas per bėgius visame bėginės sistemos plote





ne mažesnė kaip 220 kg;

kraunamas ir maitinamas automatikšai per bėgius visame bėginės sistemos plote




ne blogiau 24V. Baterijos parametrai neturi jokios reikšmės, jeigu sistema maitinama elektra visame kėlimo sistemos plote

Būdinga tik Slaugivita atstovaujamam gamintojui Guldmann. Baterijos parametrai neturi jokios reikšmės, jeigu sistema maitinama elektra visame kėlimo sistemos plote. Jeigu elektros maitinimas numatytas visame bėgelių plote, galima kilnoti pacientus, kiek norint, neapsiribojant 50 ar daugiau kėlimų, nes baterija neišsikraus. 







ne lėčiau kaip 3 cm/s± 1cm. Būdinga tik Slaugivita atstovaujamam gamintojui Guldmann. Keliant pacientą daugiausia sugaištama laiko diržui uždėti, bet ne pacientui pakelti 50-80 cm

ne daugiau 11 kg. Variklio svoris neturi jokios reikšmės, nes variklis stacionariai pritvirtintas prie bėgių sistemos ir nebus nuiminėjamas. 

Keltuvo juostos ilgis parenkamas pagal patalpos lubų aukštį, kurioje keltuvas montuojamas. Pirkėjo patalpų aukštis kai kur yra 2,5 m, todėl daugiau 3,5 m kėlimo diržo nereikia, kuris siektų žemę ar būtų dar ilgesnis. 







ne blogiau nei IP X4
ne blogiau nei IP X4
ne blogiau nei IP X4 Keltuvas nebus montuojamas drėgnose patalpose. Variklis ir transformatorius montuojami palubėje, vienintelis pultelis turi didesnę drėgmės ir dulkių riziką. 

negali būti didesnis nei 65 dB. Būdinga tik Slaugivita atstovaujamam gamintojui Guldmann.



Perteklinis reikalavimas, būdinga tik Slaugivita atstovaujamam gamintojui Guldmann. Laikiklio nereikia nuiminėti ar nešioti, jis suprojektuotas atlaikyti tokias pat maksimalias apkrovas, kaip ir pats keltuvas ir dar didesnes

	2. Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą.
4. 1) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. Norint praplėsti konkurenciją. 
4. 2) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą.
4. 4) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą.
4. 5) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. Norint praplėsti konkurenciją.
4. 6) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. Norint praplėsti konkurenciją.
4. 7) Nesutinkame keisti. Kėlimo greitis yra svarbus parametras įstaigai kuri naudos įrangą. Tai pat šis reikalavimas yra standartinis ir neribojantis konkurencijos.
4. 8) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir panaikinsime reikalavimą kaip perteklini. Norint praplėsti konkurenciją.
4. 9) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. Norint praplėsti konkurenciją.
4. 12) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. Norint praplėsti konkurenciją.
4. 13) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. Norint praplėsti konkurenciją.
4.14) Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. Norint praplėsti konkurenciją. 


	2.1.2. parametras
	Kėlimo diržų laikiklis, skersinis - 1 vnt.:                                                                                                                                                          1. Skersinis laikiklis skirtas kelti didelio svorio pacientus ar kelti pacientą gulinčioje padėtyje;

2. Laikiklis turi atlaikyti ne mažiau 250 kg;

3. Keturių tvirtinimo kablių diržų laikiklis;
4. X formos;
5. Laikiklis nuimamas tik paspaudus saugos mygtuką;
6. Laikiklio svoris ne daugiau 5 kg;7. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, dengtas plastiku, milteliniu būdu arba lygiaverčiu;
8. Keturių tvirtinimo kablių diržų laikiklis, pagamintas iš nerūdijančio metalo arba lygiaverčio;
9. Išmatavimai 30x50 (±2) cm.  
	







Perteklinis reikalavimas, būdinga tik Slaugivita atstovaujamam gamintojui Guldmann. Laikiklio nereikia nuiminėti ar nešioti, jis suprojektuotas atlaikyti tokias pat maksimalias apkrovas, kaip ir pats keltuvas ir dar didesnes. Keltuvo medžiagiškumas ir konstrukcija neturi reikšmės 

	Sutinkame su pakeitimais atsižvelgsime į pastabas ir pakoreguosime patikslindami reikalavimus. Norint praplėsti konkurenciją.

	2.1.3. parametras
	Kėlimo diržas aukšta nugara L dydžio – 3 vnt.:                                                                                                                                                                                                                                                                     1. Skirtas silpniems ir nestabiliems pacientams kelti, kuriems reikia ypatingo palaikymo, arba kėlimui nuo grindų;2. Palaiko paciento nugarą bei galvą;3. Galimybė pritaikyti visose pagrindinėse pacientų pakėlimo ir perkėlimo situacijose;4. Turi turėti diržo pozicionavimo kišenėlę ir paminkštintą kojų dalį;5. Kilpos žymimos skirtingomis spalvomis, kad užtikrinti simetrišką kėlimą;6. Dydžiai žymimi skirtingų spalvų juostomis;7. Pagamintas iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio;9. Skalbiamas ne žemesnėje kaip 70 laipsnių temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje;
10. Maksimali apkrova: 250 kg± 5 kg.
	













Ne mažiau 250 kg
	Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. Norint praplėsti konkurenciją.

	2.1.4. parametras
	Pozicionavimo, vartymo ir kėlimo paklodė-diržas 1  vnt.:                                                                                                                                                                                                                                               1.	Skirta kasdieniam trumpam pacientų pakėlimui, pvz.: pakeisti paklodes arba pakeisti paciento poziciją lovoje.2.	Su 8 kilpomis, pagamintas  iš tvirto, mažos trinties poliesterio audinio3.	Kilpos skirtingų spalvų, kad reguliuoti pakabinimo aukštį ir  teisingai ir lygiai užkabinti.4.	Turi atlaikyti ne mažiau kaip 250 kg.5.	Skalbiamas ne žemesnėje nei 70° C temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje
	
	

	2.1.5. parametras
	Gamintojo numatomas kėlimo sistemų  (neįskaitant kėlimo diržų) tarnavimo laikas ne mažiau 15 m, su sąlyga, kad bus tinkamai naudojamas pagal instrukciją  ir atliekamos techninės priežiūros patikros.
	
	

	2.1.6. parametras
	Garantinis laikotarpis ne mažesnis kaip 2 metai.
	
	

	2.1.7. parametras
	Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES MD 2017/745 direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. Gamintojas turi turėti aplinkosauginį standartą ISO 14001
	

Gamintojas ir tiekėjas turi turėti aplinkosauginį standartą ISO 14001. Standartas taikomas visoje tiekimo grandinėje, todėl tiekėjas jo taip pat turi laikytis
	Sutinkame su pakeitimu atsižvelgsime į pastabą ir pakoreguosime patikslindami reikalavimą. Norint praplėsti konkurenciją.

	2.1.8. parametras
	Reikalinga, kad tiekėjas turėtų gamintojo sertifikuotą personalą atlikti montavimo ir techninės priežiūros patikros darbus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus dėl atliekamų gaminių aptarnavimo arba lygiaverčius.
	
	

	2.1.9. parametras
	Pateikti gamintojo paruoštus, originalo kalba ir lietuviškus gaminio aprašymus su pažymėtais specifikacijai atitinkančiais parametrais, pateikti gamintojo internetinio puslapio nuorodą, kurioje būtų galima patikrinti atitikimą reikalavimams. Įstaigai pareikalavus tiekėjas turi pateikti keltuvo variklio, skersinio ir diržų pavyzdžius.
	
	



