ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

| Pirkimo dalis | Dabar | Siūlo | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 pirkimo dalis. Priemonės endoveniniam gydymui lazeriu: Šviesolaidžio rinkinys "radialinio" tipo antgaliu | Vienkartinį sterilų rinkinį sudaro: 1. Punkcinė adata 18 G, 70 ± 5 mm ilgio; 2. Pravedėjas: 1-as galiukas J tipo su tiesintuvu, 2-as galiukas - tiesus, abu galiukai lankstūs 45 - 50 cm ilgio; 3. Vienos Fr;atšakos kateteris 4-6Fr, 9-12 cm ilgio; 4. Plėtiklis 4-6Fr 5. Švirkštas 2,5 - 3 ml; 6. Skalpelis; 7. Radialinis šviesolaidis, skleidžiantis žiedinę energiją: ilgis 2,5 m, storis 400-600 µm, su kapiliaru 1,2mm, kuris integruotas šviesolaidžio gale, su laikikliu suderintu su kateteriu (jungtis SMA 905), centimetrinis žymėjimas kas 1 cm; 8. Paženklintas CE ženklu. | [...] Norėtume pasiūlyti padaryti dvi atskiras grupes 600µm ir 400 µm šviesolaidžiams, nes dažniausiai yra siūlomas storesnis šviesolaidis 600 µm, o padarius dvi atskiras pozicijas bus labiau pritaikyta pacientams pagal jų kraujagyslių dydį ir gydytojai galės pasirinkti reikiamą dydį: 600µm (kapiliaro diametras 1,6mm) arba mažesnio dydžio - 400µm (kapiliaro diametras 1,2mm). Remiantis klinikiniais ir praktiniais įrodymais bei naujausiomis rekomendacijomis specialistų visame pasaulyje, atliekančių šias procedūras, gaminami mažesnio spindžio švieoslaidžiai, kad atlliekant endoveninį gydymą mažesnio spindžio šviesolaidžiais yra mažesnė rizika komplikacijoms. Todėl norėtume pasiūlyti dvi pozicijas [...] | Informuojame, kad planuojamos pirkti priemonės gydymui lazeriu, t.y. radialinio tipo šviesolaidžio rinkinys, kuris bus naudojamas pilonidinių fistulių ir/ar išangės fistulių gydymui. Dažniausiai šių fistulių gydyme taikomas 600 μm diametro šviesolaidis. Tačiau praktikoje galima panaudoti ir 400 μm diametro šviesolaidį ir tai gydymo rezultatams įtakos nedaro. Siekiant užtikrinti konkurenciją, specifikacijoje paliekamas diametrų intervalas, t. y. 400-600 μm. Kadangi šios priemonės neplanuojamos naudoti kraujagyslių chirurgijoje, todėl techninės specifikacijos skaidyti į kelias atskiras dalis nėra tikslinga. |

| Pirkimo dalis | Dabar | Siūlo | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 pirkimo dalis. Kintamo diametro valvuliotomas (venų vožtuvų suardymui) | 1. Atraumatinis, automatiškai prisiderantis prie bet kokio skersmens venos; 2. Instrumento bendras ilgis 110 cm (± 5 cm); 3. Su simetriškai išsiplečiančiais ašmenimis; ne mažiau 4 vnt. Ašmenų minimalus išorinis diametras ne didesnis kaip 2,0 mm, maksimalus ašmenų išorinis diametras ne mažesnis nei 6,0 mm; 4. Su irigacijos kanalu skysčių injekcijai; 5. Galiojimo laikotarpis – ne trumpiau 12 mėn.; 6. Paženklinta CE ženklu. | 1. Atraumatinis, automatiškai prisiderantis prie bet kokio skersmens venos; 2. Instrumento bendras ilgis 110 cm (± 5 cm); Prašome pakoreguoti į 105 cm (± 5 cm) 3. Su simetriškai išsiplečiančiais ašmenimis; ne mažiau 4 vnt. Ašmenų minimalus išorinis diametras ne didesnis kaip 2,0 mm, maksimalus ašmenų išorinis diametras ne mažesnis nei 6,0 mm; Prašome pakoreguoti į "Su simetriškai išsiplečiančiais ašmenimis; ne mažiau 3 vnt. Ašmenų minimalus išorinis diametras ne didesnis kaip 3,0 mm, maksimalus ašmenų išorinis diametras ne mažesnis nei 6,0 mm". 4. Su irigacijos kanalu skysčių injekcijai; 5. Galiojimo laikotarpis – ne trumpiau 12 mėn.; 6. Paženklinta CE ženklu. | Vavuliotomų ilgio diapazonas keičimas 110 cm (± 10 cm). Tačiau išsiplečiančių ašmenų skaičiaus koreguoti į ,,ne mažiau 3 vnt." negalima, nes venų vožtuvai yra dviburiai, ir simetriškai išsidėstę trys ašmenys ženkliai padidintų venos pažaidos, vožtuvus ardant, ir operacijos nesėkmės riziką, kas neabejotinai gali baigtis ir galūnės netektimi ligoniui. ,,Ašmenų minimalus išorinis diametras ne didesnis kaip 3,0 mm" taip pat netinkamas, nes atliekant tokias šuntavimo operacijas, venos diametras per visą ligonio kojos ilgį ženkliai kinta, ir neretai pasitaiko mažiau nei 3 mm diametro fragmentai. |

Koreguojame techninę specifikaciją dėl 3 pirkimo dalies sekančiai:

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 3. | Kintamo diametro valvuliotomas (venų vožtuvų suardymui) | 1. Atraumatinis, automatiškai prisiderantis prie bet kokio skersmens venos; 2. Instrumento bendras ilgis 110 cm (± 10 cm); 3. Su simetriškai išsiplečiančiais ašmenimis; ne mažiau 4 vnt. Ašmenų minimalus išorinis diametras ne didesnis kaip 2,0 mm, maksimalus ašmenų išorinis diametras ne mažesnis nei 6,0 mm; 4. Su irigacijos kanalu skysčių injekcijai; 5. Galiojimo laikotarpis – ne trumpiau 12 mėn.; 6. Paženklinta CE ženklu. |

| Pirkimo dalis | Dabar | Siūlo | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 Priemonės traumatologinėms operacijoms: | 14.1, 14.2, 14.3, ir 14.4 pozicijose: 1.Titaniniai,kaniuliuoti,kompresiniai,dvigubo sriegio; | 14.1, 14.2, 14.3, ir 14.4 pozicijose: 1.Titaniniai,kaniuliuoti,kompresiniai (visi herberto sraigtai, tai kompresiniai sraigtai pagal savo funkciją, todėl šio reikalavimo nebūtina įtraukti į techninę specifikaciją), dvigubo sriegio; | Perkančioji organizacija mano, kad tai nėra perteklinis reikalavimas ir šį reikalavimą palieka. |

Klausimas:

Siūlome atsisakyti Pirkimo sąlygų reikalavimo:

Pasiūlymų galiojimo užtikrinimo reikalavimai

Jei dalyvis, kuris bus kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį, atsisakys ją sudaryti, jis perkančiajai organizacijai pareikalavus, turės sumokėti 2 procentų nuo maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos kainos (su PVM), nurodytos Techninėje specifikacijoje, dydžio baudą ir padengti perkančiosios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp pirkimo sutartį atsisakiusio pasirašyti dalyvio pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį dalyvio, pasiūlymo kainos EUR be PVM.

Atsakymas:

Pirkimo sąlygos bus pakeistos – pasiūlymo galiojimo užtikrinimo reikalavimai nebus taikomi pirkime.