Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija ir pasiūlymo forma“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA

I. BENDRI REIKALAVIMAI

1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą ir turi teisę ją instaliuoti arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą ir turi teisę ją instaliuoti. Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas turi teisę siūlomą įrangą montuoti, remontuoti, atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su tokias teises turinčiu ūkio subjektu (kartu su prekėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Dokumentas gali būti pateikiamas anglų kalba. Jei atitinkamas dokumentas yra išduotas kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Reikalavimas pagrįstas LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo“ 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija)) (1-16 pirkimo dalys).

4. Prekėms turi būti taikomas 24 mėn. garantija. Garantijos sąlygos: Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek aparato remontas (remonto laikotarpiu suteikiamas pakaitinis aparatas), įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti aktualias nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti per 3 darbo dienas pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

6. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t. t.) Pristatant prekę būtina pateikti medicinos prietaisų naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis, medicinos prietaiso pasas.   Reikalavimas pagrįstas LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo“ III skyriaus punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija)).

7. Aplinkosauginiai reikalavimai,  nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4 punktu  (savarankiškai nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, kurie yra susiję su pirkimo objektu):

7.1. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekė turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

7.2. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508  patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktualia redakcija) 4.4.4.4 papunkčiu.

  - Prekė, virtusi atliekomis, tinkama paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

8. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. Kartu su prekėmis pateikiami CE sertifikatai (CE ženklas ir notifikuotos įstaigos identifikacinis numeris) arba jam lygiaverčiai dokumentai, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos, arba EB atitikties deklaracija (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą).

9. Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

13 Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO

Kam: VšĮ Raseinių ligoninei

2025___-_____

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| (1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų: kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais Pirkimo dokumentuose, paskelbtuose CVP IS.

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susijęs su jokiu galimu interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio Pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų suteikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Sutarties dalies vertė Eur su PVM pasiūlymo kainoje |
| --- | --- | --- |

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas, vertė Eur pasiūlymo kainoje | Subtiekėjo pavadinimas |
| --- | --- | --- |

Pastabos: * Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*: Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas; Dokumento tekstas (nurodoma kuri informacija yra konfidenciali). 1.. 2..

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

II. SPECIALIEJI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKALAVIMAI, TIEKĖJO SIŪLOMOS KAINOS:

1 pirkimo dalis. Endoskopinė įranga-1 vnt.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Vnt. | Vieneto kaina € be PVM. | PVM | Vieneto kaina € su PVM | Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Endoskopinė įranga | 1 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

TECHNINIAI REIKALAVIAI: Endoskopinė sistema

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopinė sistema | Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas | Įrašo tiekėjas | x |
| 1.1. | Paskirtis | Skirtas naudoti su lanksčiais vaizdo endoskopais endoskopinei diagnostikai ir gydymui | Įrašo tiekėjas | x |
| 1.2. | LED šviesos šaltinis | LED šviesos diodų skaičius ≥ 3 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.3. | Stebėjimas specialiu apšvietimu, optinė technologija ir vaizdo gerinimo funkcija | 1. Įprastos, baltos šviesos režimas 2. Virtualios chromo endoskopijos režimas 3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.4. | Skaitmeninio signalo išvestys | - 12G-SDI: 3840 x 2160 3G/HD-SDI: 1920 x 1080 | x | x |
| 1.5. | Statinių vaizdų ir video įrašų išsaugojimas | 1. USB laikmenoje 2. Vidinėje atmintyje | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.6. | Integruota oro pompa | Būtina | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 1.7 | Procesoriaus komplekte yra | 1. Klaviatūra ≥ 1 vnt. 2. Vandens talpa ≥ 1 vnt. 3. USB atmintinė ≥ 16 GB talpos ≥ 1 vnt. 4. Endoskopų hermetiškumo matuoklis ≥ 1 vnt. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Vaizdo gastroskopas | 1 vnt. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.1. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Būtina | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.2. | Apžiūros laukas | ≥ 140° | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.3. | Fokuso gylis | ≤ 2 - ≥ 100 mm | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.4. | Lenkimo kampai: - aukštyn/žemyn - dešinėn/ kairėn | ≥ 210° ≥ 90° ≥ 100° ≥ 100° | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.5. | Įvedamosios dalies diametras | ≤ 9,9 mm | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.6. | Distalinio galo diametras | ≤ 9.9 mm | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.7. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 2,8 mm | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.8. | Oro/vandens kanalas | Būtinas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.9. | Irigacinis kanalas | Būtinas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.10. | Darbinis ilgis | ≥ 1000 mm | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Vaizdo kolonoskopas | 2 vnt. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.1. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Būtina | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.2. | Apžiūros laukas | ≥ 140° |  |  |
| 3.3. | Fokuso gylis | ≤ 2 - ≥ 100 mm | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.4. | Lenkimo kampai: - aukštyn/žemyn - dešinėn/ kairėn | ≥ 180°≥ 180° ≥ 160°≥ 160° | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.5. | Įvedamosios dalies diametras | ≤ 13,2 mm | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.6. | Distalinio galo diametras | ≤ 13,2 mm | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.7. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 3,7 mm | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.8. | Oro/vandens kanalas | Būtinas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.9. | Irigacinis kanalas | Būtinas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.10. | Darbinis ilgis | ≥ 1650 mm | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Sistemos priedai | 1 komplektas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.1. | Medicininis monitorius | 1. Įstrižainė ≥ 30“ 2. Įvestis 12G-SDI: 3840 x 2160 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.2. | Endoskopinis vežimėlis | 1. Laikiklis vaizdo monitoriui su artikuliuojama alkūne 2. Endoskopų laikiklis ≥ 2 endoskopams 3. ≥ 3 lentynos endoskopinei įrangai sudėti 4. Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.3. | Endoskopinis siurblys | 1. Našumas ≥ 40 L/min 2. Vakuumas ≥ 90 kPa 3. Komplekte: 2l autoklavuojamas polisulfoninis indas ≥ 2 vnt.; filtrai ≥ 20 vnt.; vamzdeliai ≥ 1 kompl. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.4. | Irigacinė pompa | 1. Reguliuojamas vandens srautas 2. Pompos valdymas (vandens srauto paleidimas/stabdymas) pedalu | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4.5. | Elektrochirurginis generatorius | 1. Skirtas audiniams pjauti ir koaguliuoti lanksčios endoskopinės chirurgijos metu 2. Monopoliniai režimai: pjovimas ≥ 120W, specialus endoskopinis ≥ 120W, minkšta koaguliacija ≥ 120W 3. Bipolinis režimas: minkšta koaguliacija ≥ 120W 4. Komplekte: kojinis jungiklis ≥ 1 vnt.; neutralus paciento elektrodas ≥ 100 vnt.; neutralaus paciento elektrodo laidas ≥ 2 vnt.; monopolinis laidas endoskopiniams instrumentams ≥ 2 vnt. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Įrangos instaliavimas ir personalo apmokymas | Būtina | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Būtinas prekės žymėjimas CE ženklu pagal medicinos prietaisų direktyvos 2017/245/EEC reikalavimus | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinantį dokumentą (paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos ar gamintojo (kaip reikalaujama 2017/245/EEC direktyvoje) sertifikatą (atitikties deklaraciją)). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo skelbime;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Patvirtiname, kad susipažinome su PO nurodytais reikalavimais.

- Visos kainos (įkainiai) pasiūlyme turi būti įrašomos eurais, apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu.

- Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pastaba:

- Į kainą tiekėjas turi įskaičiuoti visas reikalingas, medžiagas, gaminius, prietaisus, mokesčius ir pan.

- Į kainą tiekėjas turi įskaičiuoti visas tiesiogines ir pridėtines išlaidas.

Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Pasirašydami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad atitinkame šiose konkurso sąlygose keliamus reikalavimus.

_____________________________________	                                                  __________	                                                            ________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		                                         (parašas)	                                                              (Vardas ir pavardė)

______________