Numatomo vykdyti viešojo pirkimo „Įvairūs inkubatoriai (PTC)“ rinkos konsultacijos suvestinė

|  | RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |
| --- | --- |
| Data | 2025-10-07 |
| Rinkos konsultacijos tikslas | - pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams; - gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus. |
| Naudotos priemonės | CVP IS Nr. 3502680 |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos | Paskelbimo CVP IS data: 2025-07-03 Atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas: 2025-07-11 |
| Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus | Atsakymus pateikė 4 rinkos dalyviai (UAB „...“, UAB „....“, UAB „...“ ir UAB „...“)* *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). |

|  | RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjų siūlymai/klausimai | PO sprendimai (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies, pateikiami sprendimų motyvai) |
| 20. | Sertifikuotas inkubatorius. Apsauga nuo taršos | CO2 inkubatorius turi HEPA arba ULPA filtrą/-us, kurių pagalba užtikrinama apsauga nuo taršos inkubatoriaus kameros viduje. Nuo taršos apsaugomas tiek vanduo, reikalingas drėgmei palaikyti, tiek vidinės kameros oras (dujų mišinys). | Serifikuoto inkubatoriaus techninėje specifikacijoje 20 dalyje HEPA/ULPA filtrai nėra vienintelis būdas užtikrinti švarumą kameroje. Siūlome savo sprendima kuris yra lygiavertis. *Rinkos konsultacijos metu pateikta tiekėjo kalba netaisyta | Atsižvelgta iš dalies. Siūlomo įrenginio filtras nėra lygiavertis HEPA arba ULPA filtrams, nes HEPA filtrai sulaiko >= 0,3 um daleles, o tiekėjo siūlomas sprendimas sulaiko didesnes >= 0,45 um daleles. Suformuotas 20 p reikalavimas: CO2 inkubatorius turi HEPA arba ULPA filtrą/-us, kurių pagalba užtikrinama apsauga nuo taršos inkubatoriaus kameros viduje. Pridėtas reikalavimas - ekonominio naudingumo punktas T4: Apsauga nuo taršos (CO2 inkubatorius turi HEPA arba ULPA filtrą/-us) . Nuo taršos apsaugomas tiek vanduo, reikalingas drėgmei palaikyti, tiek vidinės kameros oras (dujų mišinys). |
| 21 | Sertifikuotas inkubatorius Apsauga nuo mėginių užterštumo | Kameros oro kokybė privalo atitikti ISO 5 ar aukštesnės klasės (vadovaujantis ISO 146444-1 standartu) švarumo lygį | 21 dalyje paprastai dirbant su žinduolių ląstelių kultūromis, dirbant mikrobiologijos laboratorijoje, dirbant akademinėje tyrimų laboratorijoje ar atliekant kokybės kontrolės tyrimus, kurie nereikalauja sterilumo. Šis reikalavimas yra perteklinis. | Neatsižvelgta. Dirbama su pažangios terapijos vaistais ir audiniais bei ląstelėmis skirtomis taikymui žmogui, todėl sterilumas yra PRIVALOMAS |
| T2 | Ląstelių inkubatorius su hipoksijos funkcija. Techninis pranašumas | Temperatūros tikslumas ne daugiau nei ± 0,2 °C | Prašome koreguoti į "Ne daugiau nei ± 0,4 °C". Nurodytas dabartinis tikslumas smarkiai riboja konkurencingumą. | ATSIŽVELGTA. T2. Temperatūros tikslumas ne daugiau nei ± 0,4 °C |
| 4 | Ląstelių inkubatorius (be hipoksijos funkcijos). Temperatūros nustatymo diapazonas | Apatinė riba: ne aukštesnė nei +4 °C nuo kambario temperatūros; viršutinė riba: ne žemesnė nei 50 °C | Prašome pakoreguoti apatinę ribą: nuo +5°C nuo kamb. temperatūros ARBA 'ne siauresniame diapazone nei nuo +4 °C nuo RT iki +50 °C" | ATSIŽVELGTA. 4 p. Apatinė riba: ne aukštesnė nei +5 °C nuo kambario temperatūros; viršutinė riba: ne žemesnė nei 50 °C |
| 8 | Ląstelių inkubatorius (be hipoksijos funkcijos). CO2 kontrolės diapazonas | Apatinė riba ne aukštesnė nei 1%, viršutinė riba ne žemesnė nei 20% | Prašome koreaguoti: apatinė ribą 0 %, viršutinė riba - ne mažiau 19,5 % | ATSIŽVELGTA. 8p. Apatinė riba ne aukštesnė nei 1% apima ir 0% , viršutinė riba ne žemesnė nei 19,5 % |
| T2 | Ląstelių inkubatorius (be hipoksijos funkcijos). Techninis pranašumas | Temperatūros tikslumas ne daugiau nei ± 0,2 °C | Prašome koreguoti į "Ne daugiau nei ± 0,4 °C". Nurodytas dabartinis tikslumas smarkiai riboja konkurencingumą. | ATSIŽVELGTA. T2. Temperatūros tikslumas ne daugiau nei ± 0,4 °C |
| T3 | Ląstelių inkubatorius (be hipoksijos funkcijos). Techninis pranašumas | Temperatūros stabilumas 37°C ne daugiau nei ± 0,1 °C | Prašome koreguoti į "Ne daugiau nei ± 0,4 °C". Nurodytas dabartinis stabilumas smarkiai riboja konkurencingumą. | ATSIŽVELGTA T3. CO2 tikslumas prie 5% CO2 ne daugiau nei ± 0,3 % |

| Išvados | Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus. Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis. |
| --- | --- |

Parengė: