Numatomo vykdyti viešojo pirkimo „Smulki laboratorinė įranga IV (PTC)“ rinkos konsultacijos suvestinė

| RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |  |
| --- | --- |
| Data | 2025-10-08 |
| Rinkos konsultacijos tikslas | - pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams; - gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus. |
| Naudotos priemonės | Inversinis mikroskopas su vaizdų dokumentavimo sistema (PTC): CVP IS Nr. 3502850 Elekroporatorius: CVP IS Nr. 4023202 |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos | Inversinis mikroskopas su vaizdų dokumentavimo sistema (PTC): Paskelbimo CVP IS data: 2025-07-03; atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas: 2025-07-11 Elekroporatorius: Paskelbimo CVP IS data: 2025-08-07; atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas: 2025-08-14 |
| Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus | Atsakymus pateikė: Inversinis mikroskopas su vaizdų dokumentavimo sistema (PTC): 2 rinkos dalyviai (UAB „...“ ir UAB „...“* Elekroporatorius: 2 rinkos dalyviai (UAB „...“ ir UAB „...“)* *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). |

|  | RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjų siūlymai/klausimai | PO sprendimai (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies, pateikiami sprendimų motyvai) |
| 1 | Apšvietimas | 1. LED arba lygiaverčio tipo, ne mažiau kaip 8W | Siūlome keisti apšvietimo reikalavimą iš 8W LED į ne mažiau 5W LED | Atsižvelgta, reikalaujamas parametras pakeistas į „1. LED arba lygiaverčio tipo, ne mažiau kaip 5W,“ |
| 2 | Fokusavimas | 2. Smulkaus fokusavimo eiga ne daugiau nei 0,2mm vienam sraigto apsisukimui. | Siūlome keisti į ne daugiau kaip 0,6mm | Neatsižvelgta. Smulkiojo fokusavimo eiga yra svarbus parametras, nusakantis mikroskopo tikslumą. Mikroskopai bus naudojami pažangios terapijos vaistinių preparatų stebėjimui bei vaizdų fiksavimui, todėl tikslumas yra ypatingai svarbus parametras. 0.2 mm reikšmė yra įprasta aukštos klasės mikroskopuose, kurie skirti ląstelės biologijai. |
| 3 | Revolverio dydis | Telpa ne mažiau nei 4 objektyvai. | Jeigu norite kondensoriaus su fazių kontrastu – gal ir objektyvai turėtų būti su fazių kontrastu ? Nes nėra prasmės kondensorių imti su fazių kontrastu, jei objektyvai bus paprasti. | Atsižvelgta. Prie visų objektyvų pridėtas reikalavimas „Fazių kontrasto arba lygiaverčio tipo.“ |
| 4 | Objektyvas 4x | 3. skaitinė apertūra (angl. numerical aperture) ne mažiau 0,13 | Siūlome keisti į 0,10 | Neatsižvelgta. Tiekėjas siūlo keisti į prastesnės komplektacijos objektyvą. Skaitinė apertūra 0,13 – geresnė kokybė, daugiau šviesos, didesnė raiška; naudinga, kai reikalingas maksimalus tikslumas. Mikroskopai bus naudojami pažangios terapijos vaistinių preparatų stebėjimui bei vaizdų fiksavimui, todėl svarbu turėti objektyvą, leidžianti pasiekti aukštesnę raišką ir tikslumą. |
| 5 | Objektyvas 10x | 4. darbinis atstumas (angl. working distance) ne mažiau nei 7,3 mm | Siūlome keisti į mažesnį, nes čia invertuotas mikroskopas – kuo mažesnis atstumas, tuo geresnė raiška ir vaizdo kokybė; 4,6mm | Neatsižvelgta. Didesnis darbinis atstumas reikalingas dėl darbo specifikos: stebimos ląstelės dažnai yra auginamos induose su storesne sienele, todėl objektyvas turi būti toliau nuo mėginio, kad galėtų tinkamai sufokusuoti vaizdą. |
| 6 | Objektyvas 20x | 4. darbinis atstumas (angl. working distance) ne mažiau nei 6,8 mm | Siūlome keisti į mažesnį, nes čia invertuotas mikroskopas – kuo mažesnis atstumas, tuo geresnė raiška ir vaizdo kokybė; siūlau rinktis 0,90mm | Neatsižvelgta. Didesnis darbinis atstumas reikalingas dėl darbo specifikos: stebimos ląstelės yra dažnai auginamos induose su storesne sienele, todėl objektyvas turi būti toliau nuo mėginio, kad galėtų tinkamai sufokusuoti vaizdą. |
| 7 | Objektyvas 40x | 4. darbinis atstumas (angl. working distance) ne mažiau nei 3,0 mm | Siūlome keisti į mažesnį, nes čia invertuotas mikroskopas – kuo mažesnis atstumas, tuo geresnė raiška ir vaizdo kokybė; siūlome keisti į 0,61mm | Neatsižvelgta. Didesnis darbinis atstumas reikalingas dėl darbo specifikos: stebimos ląstelės yra dažnai auginamos induose su storesne sienele, todėl objektyvas turi būti toliau nuo mėginio, kad galėtų tinkamai sufokusuoti vaizdą. |
| 8 | Pozicionavimo stalas | 4. su laikiklio Petri lėkštelei | Patikslinti lėkštelės diametrą | Atsižvelgta. Patikslintas reikalavimas į „4. Su laikikliu 38 mm +/- 2 mm Petri lėkštelei.“ |
| 9 | Kondensorius | 3. Fazių kontrasto plokštelė su BF, 4x/10x, 20x/40x pozicijomis | Ar tikrai reikalinga jeigu objektyvai yra be fazių kontrasto? | Atsižvelgta. Prie visų objektyvų pridėtas reikalavimas „Fazių kontrasto arba lygiaverčio tipo.“ |
| 10 | Ekranas | Ne mažesnis nei 15,6 colio | Siūlome be ekrano, o kamera pirkti atskirai, taip sistema ne taip greitai nusens, nes kas kartą prie kameros galėsite jungti naują ekraną | Neatsižvelgta. Specifikacijoje nėra minima, jog ekranas ar kamera turi būti integruoti, galima siūlyti ir kaip atskirą prekę. Perkama vienu pirkimu siekiant užtikrinti pilną suderinamumą. |

| Išvados | Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus. Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis. |
| --- | --- |

Parengė: