Numatomo vykdyti viešojo pirkimo „Programuojamas termomikseris (PTC)“ rinkos konsultacijos suvestinė

|  | RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |
| --- | --- |
| Data | 2025-10-10 |
| Rinkos konsultacijos tikslas | - pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams; - gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus. |
| Naudotos priemonės | CVP IS Nr. 3502348 |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos | Paskelbimo CVP IS data: 2025-07-03 Atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas: 2025-07-11 |
| Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus | Atsakymus pateikė 5 rinkos dalyviai (UAB „...“, UAB „...“, UAB „...“, UAB „...“ ir UAB „...“)* *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). |

| RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjų siūlymai/klausimai | PO sprendimai (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies, pateikiami sprendimų motyvai) |
| 1 | Maišymo greičio nustatymo diapazonas | Ne siauresnis kaip 250-1400 rpm | Prašome padidinti tiek žemutinę, tiek viršutinę intervalo reikšmę: 9.Maišymo greičio nustatymo diapazonas: 300-3000 rpm | ATSIŽVELGTA IŠ DALIES. Pakeltas apatinis rėžis iki 300 rpm. Viršutinis rėžis paliktas toks pat, kad nebūtų ribojama konkurencija. |
| 2 | Skaitmeninio laikmačio nustatymo diapazonas / Maksimalus nepertraukiamo programuojamo veikimo laikas | Ne siauresnis kaip nuo 1 min iki 8 val. / Ne trumpesnis kaip 100 val. | Taip. Techninėje specifikacijoje 5 punkte yra nurodomas skaitmeninio laikmačio nustatymo diapazonas: ne siauresnis kaip nuo 1 min iki 8 val, o 14 punkte yra nuorodomas maksimalus nepertraukiamo programuojamo veikimo laikas ne trumpesnis kaip 100 val. šie du reikalavimai kertasi reikėtų suvienodinti. Jei maksimalus nustatymo laikas 8 val., tai prietaisas nenutraukiamai gali dirbti 8 val. | Skaitmeninio laikmačio nustatymo diapazonas pakeistas iš nuo 1 min iki 8 val. į nuo 1 min iki 24 val., o Maksimalus nepertraukiamo programuojamo veikimo laikas pakeista iš 100 val. į 24 val. |

| Išvados | Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus. Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis. |
| --- | --- |

Parengė: