Dviejų gama spektrometrinių sistemų dalių tarptautinio viešojo pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų

2 priedas

DVIEJŲ GAMA SPEKTROMETRINIŲ SISTEMŲ DALIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Įrangos/ parametrų pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Perkama prekė | Dalys 2 gama spektrometrinėms sistemoms, suderinamos su 2 turimomis žemo fono švino apsaugomis ir su naudojama neriboto galiojimo licenciją turinčia spektrų analizės programa Genie2k, versija V4.0 Galima turimų gama spektrometrų dalių apžiūra vietoje. |  |
|  | Sudedamosios dalys (komplektacija) | - Individualiai charakterizuotas detektorius su pajungimo detalėmis, stacionariu diuaru ir diuaro indu skysto azoto transportavimui, turintis azoto perpylimo sistemą, 2 vnt.; - Daugiakanalis analizatorius gama spektrų analizei, 2 vnt.; - Gama spektrometro matematinio efektyvumo kalibravimo programinės įrangos neriboto galiojimo (perpetual) licencija, 1 vnt.; - Daugiagrupės analizės (Multi-Group Analysis) programinės įrangos plutonio izotopams analizuoti neriboto galiojimo licencija, 1 vnt.; - Automatizuotos darbo vietos įranga, apjungianti turimus 4 gama spektrometrus į vieną analizės centrą, 1 vnt. |  |
|  | Individualiai charakterizuotas detektorius su pajungimo detalėmis ir stacionariu diuaru, diuaro indas skysto azoto transportavimui, turintis azoto perpylimo sistemą | HpGe (švaraus germanio plataus energijų intervalo) detektorius: - energijų intervalas nuo ne didesnės kaip 30 keV energijos iki ne mažesnės energijos kaip 3 MeV; - įėjimo langas – anglies epoksidinis; - kanalų skaičius ne mažesnis kaip 32000; - FWTH (piko plotis ties puse aukščio) ne didesnis kaip 0,65 keV, 122 keV; - individualus detektoriaus charakterizavimas, kad naudojant Genie2k ISOCS/LabSOCS ar kitą kompiuterinę programą būtų galima matematiškai kalibruoti gama spektrometro efektyvumą; - individualų charakterizavimą patvirtinantys dokumentai; - detektoriaus pozicija vertikali; - 30 l talpos diuaro indas, kuriame laikomas veikiantis detektorius; - 30 l talpos diuaro indas skysto azoto transportavimui ir perpylimo į gama spektrometro diuarą sistema, naudojanti savaiminį perpylimą, slėgio būdu (nenaudojant elektros ir kaitinimo), kuomet azoto perpylimo srauto greitis ne mažesnis kaip 2-8 l per minutę, kai slėgis 0,7 bar/69 kPa; |  |
|  | Daugiakanalis analizatorius gama spektrų analizei | Integruotas daugiakanalis analizatorius (MCA), kuris privalo turėti: - DSP pagrindu veikiantį impulsų apdorojimą; - ne mažesnę kaip 32 000 kanalų spektrinę atmintį; - Ethernet ir USB sąsajas; - PHA, MCS, daugiaspektrinį mastelio keitimą ir laiko žymomis pažymėto sąrašo režimus; - automatinio poliaus/nulio nustatymo, bazinės linijos atkūrimo ir skaitmeninio stabilizavimo valdiklius; - suderinamumą su „Genie V3.4“ arba naujesne versija ir interneto naršyklę visų funkcijų veikimo užtikrinimui; |  |
|  | Gama spektrometro matematinio efektyvumo kalibravimo programinės įrangos neriboto galiojimo (perpetual) licencija | - Turi apimti ISOCS (In Situ Object Counting System) ir LabSOCS (Laboratory Sourceless Calibration Software) sudedamąsiais dalis; - suderinama su charakterizuotu HPGe tipo detektoriumi; - skirta naudoti su Genie2k V4.0 ar naujesne versija; - skirta naudoti viename kompiuteryje ir nereikalaujanti USB adapterio; - turi būti pateiktas atspausdintas vartotojo vadovas anglų kalba. |  |
|  | Daugiagrupės analizės (Multi-Group Analysis) programinės įrangos plutonio izotopų analizei neriboto galiojimo licencija | - skirta plutonio izotopų analizei iš gama spektrų, išmatuotų gama spektrometru; - suderinama su turima Genie2k programos versija V4.0; - naujausia „GenieLite“ arba „Genie Spectroscopy Suite“ versija; - suderinama su „Windows 11“; - skirta naudoti tik viename kompiuteryje. |  |
|  | Automatizuotos darbo vietos įranga, apjungianti turimus 4 gama spektrometrus į vieną analizės centrą | - Kompiuteris, tinkamas perkamos įrangos valdymui ir duomenų apdorojimui; - 2 monitoriai, kiekvienas ne mažesnio kaip 27" colių diametro; - lazerinis spalvotas spausdintuvas, spausdinantis A4 formatu; - Smart Switch with SwitchOS darbalaukio dėklas su 16 prievadų. 4 gama spektrometrų sujungimo į vieną sistemą funkciją Genie2k versijos V4.0. licencijos naudojimui; - visos pajungimui ir veikimui reikalingos detalės. |  |
|  | Veikimui būtinos komplektuojančios dalys | Turi būti pateiktos visos komplektuojančios dalys pilnam gama spektrometro pajungimui ir veikimui. |  |
|  | Parengimas darbui | Visos perkamos gama spektrometrinės sistemos dalys turi būti sumontuotos ir parengtos darbui pas pirkėją. Turi būti pateiktos darbo instrukcijos, kur tokios yra taikomos. Turi būti pateikti sertifikatai, kur tokie yra parengti. |  |
|  | Pagaminimo data | Ne ankstesnė kaip 2025 metai. |  |
|  | Pristatymo laikas | Ne ilgesnis kaip 6 mėnesiai nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Laikotarpis, ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekės pristatymo datos. |  |
|  | Po garantinės priežiūros paslaugos | Laikotarpis, ne trumpesnis kaip 36 mėn. nuo garantinės techninės priežiūros pabaigos. |  |

______________________