TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ULTRAGARSINIS DIAGNOSTINIS APARATAS SU 2 DAVIKLIAIS – 2 VNT.

ATSAKYMAI TIEKĖJAMS

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | 1 Tiekėjas | 2 Tiekėjas | Atsakome |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos architektūra | - Mobili, su fiksuojamais stabdžiais; - Pilnai skaitmeninė sistema; 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 8 000 000; |  |  |  |
| 2. | Taikymo tipas (tyrimai) | - Akušeriniai, - Ginekologiniai |  |  |  |
| 3. | Sistemos valdymas | - Lietimui jautrus ≥ 30 cm. ekranas sistemos funkcijų valdymui; - Skaitinė - raidinė klaviatūra arba liečiama klaviatūra; - Valdymo pulto aukščio reguliavimo funkcija; 4. Galimybė užsiprogramuoti pasirinktų klavišų funkcijas arba pilnai programuojama vartotojo sąsaja. |  |  |  |
| 4. | Aparato monitorius (displėjus) | - Aukštos raiškos LCD arba lygiavertis; - Ekrano įstrižainė ≥ 54,0 cm; - Skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų; 5. Tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti monitoriaus padėtį. |  |  |  |
| 5. | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose. |  | Siūlome keisti į: Dvimačiame režime ir spektrinio doplerio režimuose. | Tiriant vaisius kraujotaką naudojame ir spalvinį doplerį, todėl parametras nebus keičiamas. |
| 6. | Sistemos dinaminis diapazonas | Nuo 320 dB iki 370 dB |  | Siūlome keisti į: ≥ 320 dB. | Tiriant vaisių tiriama daug įvairių organų ir audinių, kurie atspindi skirtingai, todėl šis didesnis parametras svarbus geresnei vaizdo kokybei. Parametras keičiamas į „nuo 320 dB iki 370 dB“ |
| 7. | Darbo režimai | - Dvimatis režimas B; - Vienmatis režimas M; - Spalvinio doplerio režimas; - Spektrinio doplerio režimas; 5. Galios doplerio režimas; |  |  |  |
| 8. | B režimas | - Maksimalus galimas sistemos skenavimo gylis nuo 40 cm iki 55 cm - Maksimalus kadrų dažnis ≥ 3000 Hz; - Dažnio reguliavimas ≥ 5 lygiai; - Kompensacinio stiprinimo reguliavimas; - Speciali funkcija, pagerinanti vaizdą riboto matomumo zonoje; - Trapecinis vaizdavimas; - Dvimatis kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais - Automatinis parametrų optimizavimas. | Techninės specifikacijos reikalavimų punktas Nr. 8.2. skelbia ,,B režimas 2. Maksimalus kadrų dažnis ≥3000 Hz;’’. Pagal Jūsų pateiktus techninės specifikacijos projekto reikalavimus galime teigti, kad numatytiems tyrimams B režime maksimalus toks didelis kadrų dažnis 3000 Hz nėra būtinas ir praktikoje nenaudojamas, todėl manome, kad šis reikalavimas riboja konkurenciją. Norėdami pagerinti konkurencinę aplinką ir suteikti galimybę konkurse dalyvauti daugiau tiekėjų, kurie galėtų pasiūlyti perkančiajai organizacijai finansiškai naudingesnius pasiūlymus prašome šį reikalavimą keisti sekančiai ,,B režimas 2. Maksimalus kadrų dažnis ≥2900 Hz;’’. | Siūlome keisti į: 2.Maksimalus kadrų dažnis ≥ 2800 Hz Siūlome naikinti reikalavimą: 5.Speciali funkcija, pagerinanti vaizdą riboto matomumo zonoje; | 1. Maksimalus galimas sistemos skenavimo gylis keičiamas į „nuo 40 cm iki 55 cm“ 8.2. Kadrų dažnis svarbus akušerijoje tiriant vaisiaus širdį- esant didesniam dažniui geresnė ištyrimo kokybė- mažesnė klaidų tikimybė. Vaisiaus širdies ydų nustatoma tik apie 30 procentų, todėl techninės ištyrimo galimybės yra labai svarbios. Todėl reikalavimas nebus keičiamas. 8.5. p. – Dėl tos pačios priežasties kaip ir 8.2 p., reikalavimas nebus keičiamas. |
| 9. | Spalvinio doplerio režimas | 1.Tėkmės greičio doplerio režimas; 2.Galios doplerio režimas; |  |  |  |
| 10. | Pulsinės bangos doplerio režimas | - Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; - Maksimalus vaizduojamas greitis ≥ 15 m/s; 3. Automatinis parametrų optimizavimas. | Techninės specifikacijos reikalavimų punktas Nr. 10.2. ,,Pulsinės bangos doplerio režimas 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ≥ 15 m/s’’. Manome, kad šis reikalavimas galimai riboja konkurenciją ir toks didelis vaizduojamas greitis nėra būtina. Atkreipus dėmesį į perkančiosios organizacijos prašomą techninės specifikacijos visumą, manome, kad pakankama apatinė reikalavimo reikšmė būtų 8 m/s. Prašome šį reikalavimą keisti sekančiai ,, Pulsinės bangos doplerio režimas 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ≥ 8 m/s ‘’. | Keisti į: 2.Maksimalus vaizduojamas greitis ≥ 7 m/s; | Maksimalus vaizduojamas greitis labai svarbus tiriant vaisiaus širdį ir kraujagysles. Esant greitai kraujotakai – širdies susitraukimų dažnis 120-160 kartų per minutę Todėl šis techninis parametras labai svarbus kokybiškai vaisiaus kardioskopijai. Todėl reikalaujamas parametras nebus keičiamas. Mūsų žiniomis toks reikalavimas konkurencijos neriboja, nes rinkoje yra daugiau kaip trys gamintojai siūlantys įrangą su šiuo parametru. |
| 11. | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | ≥ 3 vnt. |  |  |  |
| 12. | Reikalavimai komplekte su aparatu pateikiamam davikliui: |  |  |  |  |
| 12.1. | Konvekcinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 2 MHz iki ≥ 5 MHz - Elementų skaičius: ≥ 192. | Techninės specifikacijos reikalavimų punktas Nr. 12.1.2. skelbia ,, Konvekcinis daviklis 2. Elementų skaičius: ≥192.’’. Manome, kad šis reikalavimas riboja konkurenciją. Siūlome šį reikalavimą sumažinti iki 128 elementų, šis pakeitimas nedarys didelės įtakos ketinamai įsigyti įrangai, tačiau leis konkurse dalyvauti daugiau tiekėjų, kurie gali pasiūlyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią medicininę įrangą. Konvekcinis daviklis turintis 128 elementų skaičių vis dar išlieka kokybiškas ir atlieka perkančiosios organizacijos reikalaujamas funkcijas. Vaizdo kokybę (rezoliucija ir signalo skvarbą) apsprendžia pasirenkamas daviklio dažnio diapazonas, kur aukštesnis dažnis lemia geresnę rezoliuciją, o žemesnis dažnis didesnę skvarbą. Mažesnio elementų kiekio dėka daviklis yra lengvesnis bei atsparesnis smūgiams ar perkaitimui. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta siūlome šį reikalavimą keisti sekančiai ,, Konvekcinis daviklis 2. Elementų skaičius: ≥128.’’. |  | Nuo daviklio elementų skaičiaus priklauso vaizdo kokybė. Akušerijoje tiriame daug smulkių struktūrų, todėl elementų skaičius mums svarbus dėl geresnės vaizdo kokybės, ne tik daviklio dažnio diapazonas. Todėl parametras nebus keičiamas. Mūsų žiniomis toks reikalavimas konkurencijos neriboja, nes rinkoje yra daugiau kaip trys gamintojai siūlantys įrangą su šiuo parametru. |
| 12.2. | Endokavitalinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas nuo ≤ 3 MHz iki ≥ 9,5 MHz. 2. Elementų skaičius: ≥ 192; 3. Apžvalgos laukas: ≥ 150⁰ |  |  |  |
| 13. | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga | - Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime; 2. Automatizuoti akušeriniai matavimai apimantys sprando vaiskumos (NT), biparietalinio matmens (BPD), galvos apimties (HC), pilvo apimties (AC), žastikaulio ilgio (HL) ir šlaunikaulio ilgio (FL) matavimus. |  |  |  |
| 14. | Aparato vidinė atmintis, SSD „Solid-state drive“ tipo | ≥ 500GB. |  |  |  |
| 15. | Spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas. |  |  |  |
| 16. | Aparato jungtys/sąsajos | - Ethernet jungtis; - HDMI jungtis arba Display Port; 3. ≥4 USB jungtys. |  |  |  |
| 17. | Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu | Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga: - informacijos perdavimo DICOM Store/Send - vaizdų spausdinimo - DICOM Print - atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist - užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM |  |  |  |
| 18. | Prekės garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija |  |  |  |
|  |  |  | Pagal Jūsų pateiktą techninės specifikacijos visumą, siūlome papildomai įsitraukti šį parametrą: ,,Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis)’’. |  | Akušerijoje ir ginekologijoje šis parametras kaip papildomas nėra reikalingas. |

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį.

Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Pasiūlymo kaina (P) – 70;

2) Kokybės kriterijai (Q) – 30.

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir kokybės kriterijų (Q) balus:

S=Qi×Wkokybė+Wkaina×Pmažiausia  Pi

Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi- konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „tiesioginis balų suteikimas “ variantas).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM.

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | 1 Tiekėjas | Atsakome |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 70 |  |  |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): | Wkokybė = 30 |  |  |
| 2.1. | Maksimalus sistemos skenavimo gylis: ≥ 55 cm | 0 arba 5 balai | Techninės specifikacijos kokybės reikalavimų punktas Nr. 2.1. skelbia ,,Maksimalus sistemos skenavimo gylis ≥ 55 cm.‘‘. Praktikoje toks skenavimo gylis viršija klinikinės diagnostikos poreikius, ypač vertinant kurioms tyrimo sritims aparatas bus naudojamas, pagal pateiktą techninę specifikaciją. Jūsų prašomose tyrimo srityse kliniškai yra pakankamas ir dažniausiai naudojamas skenavimo gylis siekia yra 35-40cm. 55cm gylis praktiškai nėra naudojamas, todėl toks reikalavimas įtraukus į kokybės reikalavimų reikalavimus yra perteklinis. Didesnis skenavimo gylis dažnu atveju pasiekiamas tik suprastėjus vaizdo kokybei, todėl diagnostinė vertė tokiu atveju sumažėja. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir lygias galimybes konkurse dalyvauti visiems tiekėjams siūlantiems identiško lygio medicininę įrangą, prašome šį reikalavimą panaikinti iš kokybinių reikalavimų. | Akušerijoje skenuojame vaisių- judantį objektą- jo vieta keičiasi , todėl skenavimo gylis mums yra svarbus, kad išgauti geresnį vaizdą, todėl šis parametras bus vertinamas kaip privalumas ir nebus keičiamas. |
| 2.2. | Sistemos dinaminis diapazonas ≥ 380 dB | 0 arba 10 balų |  |  |
| 2.3. | Konvekcinio daviklio matymo kampas > 110⁰, (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended ))⁰ | 0 arba 5 balai | Techninės specifikacijos kokybės reikalavimų punktas Nr. 2.3. skelbia: ,,Konvekcinio daviklio matymo kampas ≥100°‘‘. Praktikoje toks didelis skenavimo kampas nėra naudojamas, echoskopijos metu ją atliekantis specialistas visada savo dėmesį nukreipia į echoskopinio vaizdo centrą ir stengiasi vaizdą išsivesti taip, kad intereso zona būtų centre. Echoskopuojant su labai plačiu skenavimo kampu vaizdas ekrano kampuose tampa netikslus ir iškraipytas, todėl toks platus skenavimo kampas naudojant konvekcinį daviklį praktikoje nėra naudojamas ir dirbtinai riboja konkurenciją. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir lygias galimybes konkurse dalyvauti visiems tiekėjams siūlantiems identiško lygio medicininę įrangą, prašome šį reikalavimų punktą pakoreguoti sekančiai: ,,Konvekcinio daviklio matymo kampas ≥70°‘‘. | Akušerijoje mes dažnai negalime išvesti vaizdo kad jis būtų centre, nes vaisius juda, be to skenuojamoji intereso zona yra gana plati ir nebūna tik centre, todėl šis parametras bus vertinamas kaip privalumas ir nebus keičiamas. |
| 2.4. | Automatiniai matavimai apimantys vaisiaus kakto ir pakaušio atstumą (OFD), vaisiaus ilgio (CRL), vaisiaus vandenų (AFI), Didžiosios cisternos (CM) intrakranijinės vaiskumos (IT), smegenėlių (CEREB) matavimus. Galimybė ateityje ultragarso prietaise instaliuoti programinę įrangą antrojo nėštumo trimestro tyrimams, veikiančią dirbtinio intelekto pagrindu, kuri automatiškai realaus laiko vaizde atpažįsta vaisiaus anatomines struktūras ir atlieka matavimus automatiškai be vartotojo įsiterpimo. Anatominės ašys, kurias sistema turi atpažinti automatiškai: • Transtalaminė plokštuma • Transcerebelinė plokštuma • Veido profilio • Akiduobės • Keturių kamerų širdies bei krūtinės ląstos • Pilvo • Žastas • Ranka • Šlaunis • Blauzda • Stuburas | 0 arba 10 balų |  | - kokybės kriterijus keičiamas į „Galimybė ateityje ultragarso prietaise instaliuoti programinę įrangą antrojo nėštumo trimestro tyrimams, veikiančią dirbtinio intelekto pagrindu, kuri automatiškai realaus laiko vaizde atpažįsta vaisiaus anatomines struktūras ir atlieka matavimus automatiškai be vartotojo įsiterpimo. Anatominės ašys, kurias sistema turi atpažinti automatiškai: • Transtalaminė plokštuma • Transcerebelinė plokštuma • Veido profilio • Akiduobės • Keturių kamerų širdies bei krūtinės ląstos • Pilvo • Žastas • Ranka • Šlaunis • Blauzda • Stuburas |
| 2.5. |  |  | Taip pat siūlome papildomai įsitraukti šiuos ekonominio naudingumo reikalavimus: ,,Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama ne mažiau nei 90 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 90 laipsnių į dešinę.‘‘ ,,Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga ne mažesnė nei 21.5 cm‘‘. ,,Sistemos skleidžiamas garsas darbo metu ne daugiau 30 dB’’. | Ultragarsinį aparatą naudojame stacionariai ambulatorinėje praktikoje, todėl šis kriterijus mums nėra svarbus ir nebus įtrauktas į kokybės kriterijus. |