Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2 priedas „Techninė specifikacija“

2 pirkimo dalis

FT-IR mikroskopinė sistema

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU/Perkančioji organizacija/pirkėjas) įgyvendina projektą „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“, Nr. 02-002-P-0001, finansuojamą 2021 – 2027 metų Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo objektas – FT-IR mikroskopinė sistema, KTU kuriamam SmartEcoTech kompetencijų centrui („Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“) (toliau prekė).

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 38432000-2, Analizės aparatai.

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo objekto neskaidymo į dalis pagrindas: perkamas vienas prietaisas, kurio visos dalys turi būti perkamos kartu, siekiant užtikrinti prietaiso preciziką, tinkamą funkcionalumą ir rezultatų patikimumą. Pirkimo objektą skaidant į dalis užtikrinti optimalaus sistemos funkcionalumo ar duomenų tikslumo nepavyktų.

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma be PVM – 202 025,00 EUR (du šimtai du tūkstančiai dvidešimt penki EUR, 00 ct.).

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi turėti CE ženklinimą ir Tiekėjas turi pateikti tai įrodančius dokumentus (notifikuotos įstaigos išduotas sertifikatas (arba lygiavertis)).

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Tunelio g. 60, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune. Tiekėjas turi atlikti bent 3 pirkėjo atstovams ne trumpesnius kaip 5 valandų mokymus, kaip preke naudotis. Mokymai atliekami lietuvių kalba.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 8 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę; Gamintojas ir modelis (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | FTIR mikroskopas | Furjė transformacijos infraraudonųjų spindulių vaizdinimo mikroskopijos sistema. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.2 | Spektrinis diapazonas | Ne blogiau 5000-800 cm-1 vaizdinimo režimui; Ne blogiau 6000-700 cm-1 taškinio matavimo režimui. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.3 | Interferometras | Nereikalaujantis jokio papildomo derinimo, atsparus vibracijoms ir terminiams efektams. Interferometrui turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažiau 10 metų. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.4 | Skiriamoji geba | Ne blogiau 2 cm-1. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.5 | Objektyvai | Ne blogiau nei 8x didinimo objektyvas IR pralaidumo, atspindžio ir ATR matavimams. Skaitmeninis didinimas ne mažiau nei 4 kartai; Skaitmeninė apertūra ne mažesnė nei 0,6 IR sričiai ir ne didesnė nei 0,4 matomajai sričiai. Apertūra turi būti keičiama automatiškai pereinant iš IR į matomają sritį ir atvirkščiai; Darbinis atstumas ne mažesnis nei 30mm pralaidumo, atspinžio ir ATR matavimams; Ne mažesnio nei 3,5 lūžio rodiklio IR srityje ATR objektyvas, Kristalo liečiamosios su mėginiu dalies plotas ne didesnis nei 100µm skersmens; Turi būti su apsauginiu kristalo spaudimo kontrolės mechanizmu; Automatinis kondensoriaus pozicijų nustatymas pralaidumo, atspindžio ir ATR matavimams. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.6 | Apertūra | Turi būti motorizuota, su galimybe nustatyti skirtingas apertūras vieno matavimo metu. Turi būti galima pasukti nustatytą apertūros matavimo plotą kampu. Apertūra turi būti permatoma aiškiam mėginio matavimo taško vizualizavimui. Apertūros nustatymo tikslumas ne blogesnis nei iki 5x5µm dydžio. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.7 | Mėginių stalelis | Motorizuotas mėginių stalelis (X, Y, Z ašims). Žingsnio dydis ne didesnis nei 0,1µm. Stalelio eiga XY - ne mažesnė nei 70x50 mm, Z – ne mažesnė nei 40 mm. Turi turėti automatinį mėginių stalelio atpažinimą ir parametrų nustatymą programinėje įrangoje. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.8 | Detektorius | Ne mažiau nei 32x32 elementų detektorius su ne didesne nei 5 µm/pikseliui taškine skiriamąja geba pralaidumo ir atspindžio matavimams ir ne didesne nei 1,5 µm/pikseliui skiriamąja geba ATR matavimams. Papildomas programine įranga pasirenkamas ir automatiškai perjungiamas detektorius taškiniams matavimams. Detektorius turi būti MCT tipo arba lygiavertis, aušinimui nereikalingas skystas azotas. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.9 | Jautrumas | Ne mažesnis nei 1000:1 signalo triukšmo santykis daugybinių elementų detektoriui matuojant ne ilgiau nei 1 min su ne didesne nei 4 cm-1 skiriamąja geba. Ne mažesnis nei 1800 signalo triukšmo santykis taškiniam detektoriui matuojant ne ilgiau nei 1 min su ne didesne nei 4 cm-1 skiriamąja geba ir ne didesne nei 100 μm apertūra. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.10 | Matavimo greitis | Sistema turi būti galima atlikti greitus didelio ploto IR vaizdinimo matavimus. Ne mažiau nei 500 spektrų/s rinkimo greitis naudojant 4 cm-1 skiriamąją spektrinę gebą. Šiais parametrais 1000 x 1000 μm ploto matavimas 5 μm skiriamąja geba turi būti atliekamas ne lėčiau nei per 80s. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.11 | Matavimo modos | Turi būti galima atlikti pralaidumo, atspindžio ir ATR matavimus taškinio ir vaizdinimo režimais. Optikos komponentai turi būti pakeičiami automatiškai pasirinkus matavimo režimą. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.12 | Bangos ilgio tikslumas | Ne blogesnis nei 0,001 cm-1. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.13 | Optika | Visi optinio kelio veidrodžiai turi būti dengti auksu. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.14 | Priedai | Kartu turi būti pateikiami šie priedai: - Stalelio priedas-laikiklis mėginių skerspjūvių skirtingais kampais ruošimui bei analizei. Turi būti galima montuoti įvairios formos mėginius, juos pakreipti; - Ne mažesnių nei 25mm filtrų laikiklis tinkamas pralaidumo ir ATR matavimams; - Plėvelių mikrotomų ruošimo priedas. Priedu turi būti galima atpjauti ne storesnius nei 10 µm plėvelės mėginius pralaidumo matavimams; - Ne mažiau nei 1L atviras diuaro indas; Mikroplastiko filtravimo rinkinys skirtas ne mažesniems nei 25mm filtrams; Kartu turi būti pateikiama ne mažiau 50vnt. filtrų skirtų IR analizei atlikti pagal ISO 24187 arba lygiavertį standartą reikalavimus. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.15 | Video kamera | Mikroskopo vaizdų fiksavimas atliekamas ne mažiau 5Mp CCD kamera. Matymo laukas ne mažesnis nei 1,5 mm x 1 mm su galima 0,1 mm paklaida. Ne blogesnė nei 0,7 μm skiriamoji geba pikseliui. Turi būti galima perkelti „gyvą“ vaizdą į atskirą monitorių. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.16 | Apšvietimas | LED tipo reguliuojamas apšvietimas. Turi būti galim reguliuoti apšvietimą vairalazde ir programine įranga. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.17 | Mėginio dydis | Turi būti galima matuoti mėginius, kurių storis ne mažesnis nei 4 cm atspindžio ir ATR režimais. Mikroskopo paruošimas tokio mėginio įdėjimui turi būti automatinis. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.18 | Programinė įranga | Prietaiso kontrolės, duomenų rinkimo ir apdorojimo programinė įranga turi būti pateikiama kartu su sistema. Viena programine įranga turi būti galima atlikti: - Automatinę prietaiso patikrą (visų prietaiso kritinių taškų automatinę patikrą); - Automatinį objektyvų pasirinkimą (pralaidumo, atspindžio ir ATR matavimams); - Automatinį nustatytų matavimo taškų matavimą. Turi būti galima pasirinkti kiekvieno taško apertūros dydį ir padėtį; - Pavienių taškų ir gardele išdėstytų taškų matavimus vieno eksperimento metu; - Vaizdinimo (imaging) matavimus ir duomenų pateikimą 2D bei 3D formatais; - 2DCOS (2D correlation spectroscopy) analizę; - Mėginio vizualinį didelio ploto skenavimą automatiškai sujungiant atskirus fotografinius vaizdus į vieną; - IR ir VIS vaizdų perklojimą vienas ant kito; - Duomenų (IR spektrų, VIS paveikslėlių, prietaiso nustatymų) saugojimą vieno failo formate; - Automatinį daleliu parinkimą iš atliktos fotografijos ir jų išmatavimą taškiniu detektoriumi automatiškai parenkant apertūros dydį ir poziciją. Matavimų rezultatuose turi būti pateikiama informacija apie dalelių dydį; - Integruota ATR spektrų paieškos biblioteka ne mažiau nei 27000 organinių, neorganinių, skystų ir kietų medžiagų spektrų. Turi būti galima kurti neriboto dydžio bibliotekas bei atlikti detalią paieška bibliotekose; Automatinę mikroplastiko dalelių detekciją ir statistinį charakterizavimą remiantis didelio ploto vaizdinimo matavimo duomenimis. Dalelių detekcija turi būti atliekama remiantis tik IR spektrine informacija. Duomenų ataskaitoje turi būti pateikiamas identifikuotų dalelių polimero tipas bei išmatavimai. Ne trumpesnė nei 1 metų programinės įrangos naudojimo licencija. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.19 | Valdymo kompiuteris | Ne blogesnis nei gamintojo rekomenduojamas kompiuteris ir ne prastesnių parametrų nei: 8 branduolių 3.0 GHz spartos procesorius; 6 Gb vaizdo atminties korta, ne prastesnė nei RTX 2060; Ne mažiau nei 64Gb operatyviosios atminties; Ne mažiau nei 2Tb talpos; Turi būti komplektuojama su 2vnt. monitorių, 1vnt. klaviatūra ir pele. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |

Pastaba:

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Techninėje specifikacijoje pateikti tik minimalūs reikalavimai, tačiau Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.