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ELEKTROFIZIOLOGINĖ INTRAKARDINIŲ SIGNALŲ REGISTRAVIMO SISTEMA 

					

PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ REIKALAVIMAI:
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	[bookmark: _Hlk20125370]1.
	Širdies elektrofiziologinė intrakardinių signalų registravimo sistema
	Nurodyti tikslius siūlomos sistemos gamintojo ir modelio pavadinimus

	2.
	Paskirtis ir pagrindinės savybės
	1. Elektrofiziologijos sistema, skirta  endokardinei stimuliacijai, aritmijų ištyrimui ir gydymui, endokardinei potencialų registracijai ir analizei, endokardinių kateterių-elektrodų navigacijai vertinti.
2. Sistema skirta registruoti ir išsaugoti pacientų duomenis: EKG, intrakardinius signalus, abliacijos duomenis, invazinį kraujo spaudimą.

	3.
	Elektrofiziologinës sistemos iranga ir registracijos modulis su visais būtinais kabeliais ir jutikliais
	Būtina, suderinama su ivairių gamintojų, įskaitant Biosense Webster, Medtronic, Boston Scientific, Abbott (St. Jude Medical), diagnostiniais bei abliacijos kateteriais ir radiodažninės abliacijos generatoriais

	3.1
	Intrakardinių ir EKG signalų stiprintuvas registratorius
	Būtinas

	3.1.1
	Kanalų skaičius (įskaitant intrakardinius)
	≥140

	3.1.2
	Įvesties kanalai
	Monopoliniai ir bipoliniai

	3.1.3
	Intrakardinių kanalų skaičius
	≥120

	3.1.4
	Paciento kraujo spaudimo matavimo įvestys
	≥4, matavimo skalė nuo ≤-40 iki ≥+300 mmHg

	3.1.5
	EKG derivacijos
	≥12

	3.1.6
	Signalo diskretizavimo sparta (sampling rate)
	≥2000 Hz

	3.1.7
	Skaitmeninio elektrogramos signalo rezoliucija (gylis)
	≥32 bitų

	3.1.8
	Signalo filtrų pasirinkimas
	Būtinas

	3.1.8.1.
	50 Hz tinklo filtras
	Būtinas, su galimybe įjungti-išjungti

	3.1.8.2.
	Repoliarizacijos signalų (žemo dažnio) filtras
	Būtinas, su galimybe ribinį dažnį keisti nuo
≤0,05 iki ≥200Hz

	3.1.8.3.
	Elektroninės interferencijos filtras
	Būtinas, su galimybe ribinį dažnį keisti nuo
≤10 iki ≥500Hz

	3.1.9
	Kabeliai pajungimui prie 3D elektrofiziologinės navigacijos ir kartografavimo sistemos
	Būtini pajungimui tiesiogiai prie EnSite sistemos ir per kateterių pajungimo modulius.

	3.2
	Darbinis teleterminalas
	Būtinas:

	3.2.1
	Monitoriai
	≥24 colių ekrano įstrižainės, viso ≥4 vnt. 

	3.2.2
	Spausdintuvas
	Lazerinis

	3.2.3
	Specializuota klaviatūra
	≥104 klavišų specializuota klaviatūra

	3.3
	Pilnai į sistemą integruotas elektrokardiostimuliatorius
	Būtinas, su galimybe valdyti stimuliacijos parametrus realaus laiko EKG - elektrogramų ekrane ir autonomiškai atskirame stimuliatoriaus lietimui jautriame ekrane

	3.3.1
	Stimuliacinių kanalų skaičius
	≥4vnt., su bet kurių kanalų derinių pasirinkimo galimybe

	3.3.2
	Atskiras skubios stimuliacijos mygtukas (saugantis nuo operatoriaus kanalų ar jungčių pasirinkimo klaidos)
	Įjungus, stimuliacija vyksta visuose kanaluose maksimalia amplitude, 60 k/min dažniu

	3.3.3
	Stimulų (impulsų) amplitudė
	Reguliuojama nuo ≤0,1 iki ≥20mA; parametro keitimo žingsnis 0,1 mA

	3.3.4
	Stimulų (impulsų) trukmė
	Reguliuojama nuo ≤0,2 iki ≥10ms; parametro keitimo žingsnis 0,1 ms

	3.3.5
	AV intervalas
	Reguliuojamas

	3.3.6
	Ekstrastimulų skaičius programuotos stimuliacijos metu
	Pasirenkama nuo 1 iki ≥4 ekstrastimulų

	3.3.7
	Sinchronizuota stimuliacija pagal detektuotą QRS
	Būtina

	3.4
	Duomenų analizės ir archyvavimo sistema
	Būtina

	3.4.1
	Galimybė integruoti ir išsaugoti fluoroskopinius, echoskopinius, video vaizdus
	Būtina

	3.4.2
	Galimybė išsaugoti kateterių intrakardinių signalų įrašus
	Būtina

	4.
	Įrangos pristatymas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas
	Įskaičiuota į pasiūlymo kainą.

	5.
	Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu
	Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracros) kopiją.

	6.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.




