ELEKTROFIZIOLOGINĖ INTRAKARDINIŲ SIGNALŲ REGISTRAVIMO SISTEMA

PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ REIKALAVIMAI:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Širdies elektrofiziologinė intrakardinių signalų registravimo sistema | Nurodyti tikslius siūlomos sistemos gamintojo ir modelio pavadinimus |
| 2. | Paskirtis ir pagrindinės savybės | 1. Elektrofiziologijos sistema, skirta endokardinei stimuliacijai, aritmijų ištyrimui ir gydymui, endokardinei potencialų registracijai ir analizei, endokardinių kateterių-elektrodų navigacijai vertinti. 2. Sistema skirta registruoti ir išsaugoti pacientų duomenis: EKG, intrakardinius signalus, abliacijos duomenis, invazinį kraujo spaudimą. |
| 3. | Elektrofiziologinës sistemos iranga ir registracijos modulis su visais būtinais kabeliais ir jutikliais | Būtina, suderinama su ivairių gamintojų, įskaitant Biosense Webster, Medtronic, Boston Scientific, Abbott (St. Jude Medical), diagnostiniais bei abliacijos kateteriais ir radiodažninės abliacijos generatoriais |
| 3.1 | Intrakardinių ir EKG signalų stiprintuvas registratorius | Būtinas |
| 3.1.1 | Kanalų skaičius (įskaitant intrakardinius) | ≥140 |
| 3.1.2 | Įvesties kanalai | Monopoliniai ir bipoliniai |
| 3.1.3 | Intrakardinių kanalų skaičius | ≥120 |
| 3.1.4 | Paciento kraujo spaudimo matavimo įvestys | ≥4, matavimo skalė nuo ≤-40 iki ≥+300 mmHg |
| 3.1.5 | EKG derivacijos | ≥12 |
| 3.1.6 | Signalo diskretizavimo sparta (sampling rate) | ≥2000 Hz |
| 3.1.7 | Skaitmeninio elektrogramos signalo rezoliucija (gylis) | ≥32 bitų |
| 3.1.8 | Signalo filtrų pasirinkimas | Būtinas |
| 3.1.8.1. | 50 Hz tinklo filtras | Būtinas, su galimybe įjungti-išjungti |
| 3.1.8.2. | Repoliarizacijos signalų (žemo dažnio) filtras | Būtinas, su galimybe ribinį dažnį keisti nuo ≤0,05 iki ≥200Hz |
| 3.1.8.3. | Elektroninės interferencijos filtras | Būtinas, su galimybe ribinį dažnį keisti nuo ≤10 iki ≥500Hz |
| 3.1.9 | Kabeliai pajungimui prie 3D elektrofiziologinės navigacijos ir kartografavimo sistemos | Būtini pajungimui tiesiogiai prie EnSite sistemos ir per kateterių pajungimo modulius. |
| 3.2 | Darbinis teleterminalas | Būtinas: |
| 3.2.1 | Monitoriai | ≥24 colių ekrano įstrižainės, viso ≥4 vnt. |
| 3.2.2 | Spausdintuvas | Lazerinis |
| 3.2.3 | Specializuota klaviatūra | ≥104 klavišų specializuota klaviatūra |
| 3.3 | Pilnai į sistemą integruotas elektrokardiostimuliatorius | Būtinas, su galimybe valdyti stimuliacijos parametrus realaus laiko EKG - elektrogramų ekrane ir autonomiškai atskirame stimuliatoriaus lietimui jautriame ekrane |
| 3.3.1 | Stimuliacinių kanalų skaičius | ≥4vnt., su bet kurių kanalų derinių pasirinkimo galimybe |
| 3.3.2 | Atskiras skubios stimuliacijos mygtukas (saugantis nuo operatoriaus kanalų ar jungčių pasirinkimo klaidos) | Įjungus, stimuliacija vyksta visuose kanaluose maksimalia amplitude, 60 k/min dažniu |
| 3.3.3 | Stimulų (impulsų) amplitudė | Reguliuojama nuo ≤0,1 iki ≥20mA; parametro keitimo žingsnis 0,1 mA |
| 3.3.4 | Stimulų (impulsų) trukmė | Reguliuojama nuo ≤0,2 iki ≥10ms; parametro keitimo žingsnis 0,1 ms |
| 3.3.5 | AV intervalas | Reguliuojamas |
| 3.3.6 | Ekstrastimulų skaičius programuotos stimuliacijos metu | Pasirenkama nuo 1 iki ≥4 ekstrastimulų |
| 3.3.7 | Sinchronizuota stimuliacija pagal detektuotą QRS | Būtina |
| 3.4 | Duomenų analizės ir archyvavimo sistema | Būtina |
| 3.4.1 | Galimybė integruoti ir išsaugoti fluoroskopinius, echoskopinius, video vaizdus | Būtina |
| 3.4.2 | Galimybė išsaugoti kateterių intrakardinių signalų įrašus | Būtina |
| 4. | Įrangos pristatymas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |
| 5. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracros) kopiją. |
| 6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. |