1 priedas Techninė specifikacija

Optinis spektro analizatorius

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas įgyvendina projektą „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“, Nr. 02-002-P-0001, finansuojamą 2021 – 2027 metų Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo objektas – Optinis spektro analizatorius Kauno technologijos universiteto kuriamam SmartEcoTech kompetencijų centrui („Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“) (toliau prekė).

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 38433000-9 Spektrometrai.

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Tunelio g. 60, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip iki 2025-12-31 (imtinai)..

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius, ir/ar brėžinius, ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos(toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu: Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Parametras | Techninis reikalavimas | Siūlomų prekių gamintojas, gaminio modelis bei konkretūs techniniai parametrai su internetine nuoroda arba prisegtu dokumentu, kuriame yra pateikta informacija apie atitinkamą prekės parametrą (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Optinis spektro analizatorius, kiekis 1 vnt. |  |  |
| 1.1 | Optinis spektro analizatorius | Prietaisas naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš vienerius metus (skaičiuojant prietaiso pristatymo dieną). |  |
| 1.2 | Bangos ilgių diapazonas | Ne mažiau kaip nuo 350 nm iki 1200 nm |  |
| 1.3 | Bangos ilgio tikslumas | Ne blogiau kaip ±0.05 nm prie 633 nm bangos ilgio |  |
| 1.4 | Matuojamų taškų skaičius | Ne mažiau kaip 200 000 |  |
| 1.5 | Spektrinė skiriamoji geba pasirenkama, įskaitant bent | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 ir 10 nm vertes |  |
| 1.6 | Jautrumas įėjimo signalui | pasirenkamas pagal režimą |  |
| 1.7 | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 60 dB |  |
| 1.8 | Signalo lygio jautrumas | Ne blogiau kaip -80 dBm (ties 1000 nm) |  |
| 1.9 | Maksimali įėjimo galia | Ne mažiau kaip +20 dBm per kanalą |  |
| 1.10 | Skenavimo laikas keičiamas | Ne mažiau kaip 0,5 -75 s, priklausomai nuo režimo |  |
| 1.11 | Automatinės matavimo funkcijos | Ne mažiau kaip 64 programos |  |
| 1.12 | Kitos funkcijos | Ne mažiau kaip duomenų ir parametrų atvaizdavimas, matavimo parametrų nustatymas, žymėjimas-paieška, duomenų analizė, bangos ilgio savi kalibravimas. |  |
| 1.13 | Būtinos sąsajos | Ne mažiau kaip Ethernet, USB, VGA, GPIB, Analoginis išėjimas, sužadinimo įėjimas ir išėjimas |  |
| 1.14 | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 512 MB |  |
| 1.15 | Duomenų išsaugojimo formatai | Ne mažiau kaip CSV, BMP, PNG, JPEG |  |
| 1.16 | Duomenų perkėlimas išoriniu kaupikliu | Turi būti |  |
| 1.17 | Optinio įėjimo jungtis | FC |  |
| 1.18 | Integruotas optinio derinimo šaltinis | Turi būti |  |
| 1.19 | Spalvinio lietimui jautraus LCD ekrano įstrižainė | Ne mažesnė kaip 25 cm |  |
| 1.20 | Spalvinio lietimui jautraus LCD ekrano skyra | Ne blogesnė kaip 800(H) x 600(V) taškų |  |
| 2. | Rinkinio sudėtis |  |  |
| 2.1 | Optinis spektro analizatorius | 1 vnt. |  |
| 2.2 | Maitinimo kabelis | 1 vnt. |  |
| 3.1 | Garantija | Ne mažiau nei 12 mėn |  |
| 3.2 | Kita | Pakavimo, transportavimo ir instaliavimo mokesčiai įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą |  |