KLAUSIMYNAS

VIDEOLARINGOSKOPŲ SU LANKSČIU VIDEOENDOSKOPU KOMPLEKTAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIDEOLARINGOSKOPŲ SU LANKSČIU VIDEOENDOSKOPU KOMPLEKTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Video monitorius – 1 vnt. | - Ekrano skersmuo ≥ 8“; - Lietimui jautrus arba lygiavertis ekranas; - Raiška ≥ (1920 x 1200) taškų; - ≥ 2 jungtys CMOS arba lygiavertės technologijos video endoskopų prijungimui; - Su HDMI tipo arba lygiaverte jungtimi papildomo monitoriaus pajungimui; - Galimybė išsaugoti video vaizdus bei nuotraukas; - Galimybė peržiūrėti video vaizdus ir nuotraukas monitoriuje bei perkelti juos į USB tipo arba lygiavertes išorines laikmenas; - Galimybė matyti 2 vaizdus vienu metu: - Vaizde vaizde (eng. Picture-in-Picture); - Vaizdas šalia vaizdo (eng. Side-by-Side); - Monitoriaus korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos; - Su vidine įkraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija; Komplekte: laidas videolaringoskopų pajungimui – 1 vnt., laikiklis pritvirtinimui prie stovo – 1 vnt. |  |
| 2. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt. | - Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas; - Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos; - Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas tiek rankiniu būdu, tiek plovimo mašinose; - Su šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu; - Kameros raiška (1280 x 800) taškų; - Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |  |
| 3. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt. | - Macintosh arba lygiaverčio tipo 3 dydžio pleištas; - Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos; - Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas tiek rankiniu būdu, tiek plovimo mašinose; - Su šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu; - Kameros raiška (1280 x 800) taškų; - Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |  |
| 4. | Video laringoskopo pleištas apsunkintai intubacijai - 1 vnt. | - D-Blade arba lygiaverčio tipo pleištas apsunkintai intubacijai; - Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos; - Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas tiek rankiniu būdu, tiek plovimo mašinose; - Su šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu; - Kameros raiška (1280 x 800) taškų; - Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. Komplekte: nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos pravedėjas – 10 vnt. |  |
| 5. | Lankstus videoendoskopas – 1 vnt. | - Techniškai suderinamas su p. 1 monitoriumi. - Matymo kryptis 0 ± 10; - Matymo kampas 120 ± 10; - Darbinis ilgis 65 cm ± 1 cm; - Išorinis skersmuo 3,7 mm ± 0,2 mm; - Darbinio kanalo skersmuo 1,5 mm ± 0,1 mm; - Lenkimasis a/ž: (140 / 140) ± 10; Komplekte: lagaminas transportavimui - 1 vnt., sandarumo matuoklis - 1 vnt., dangtelis slėgių suvienodinimui - 1 vnt., konteineris endoskopo laikymui ir apruošimui – 1 vnt. |  |
| 6. | Stovas | - Pritaikytas pritvirtinti 1 p. aprašytą monitorių; - Aukštis 130 ± 10 cm; - Su ≥ 4 antistatiniais ratukais; - Su laikikliu videolaringoskopo pleištams sudėti; - Su laikikliu lanksčiam videoendoskopui. |  |
| 7. |  | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Privaloma |  |
| 8. |  | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. Privaloma |  |