KLAUSIMYNAS

ULTRAGARSINIO ŠLAPIMO PŪSLĖS LIEKAMOJO ŠLAPIMO TŪRIO TYRIMO APARATAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

ULTRAGARSINIO ŠLAPIMO PŪSLĖS LIEKAMOJO ŠLAPIMO TŪRIO TYRIMO APARATAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparato paskirtis | Šlapimo pūslės liekamojo tūrio automatinis apskaičiavimas ir monitoravimas |  |
| 2. | Maitinimo šaltiniai | 1. 230V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); 2.1. Aparato veikimo laikas maitinant iš akumuliatoriaus ≥ 360 min. |  |
| 3. | Reikalavimai ekranui: | 1. Ekrano įstrižainė ≥ 10,1 colio; 2. Lietimui jautrus. 3. Rezoliucija ≥ 1280 x 800 pikselių 4. Automatinis išsijungimas neveikos režime |  |
| 4. | Matavimo technologija | Realaus laiko 3D ultragarsinis skenavimas |  |
| 5. | Atliekami matavimai: | 1. Šlapimo pūslės tūris; 2. Likęs šlapimo kiekis. |  |
| 6. | Automatinis skenavimo gylio pasirinkimas | 1. Būtinas automatinis skenavimo gylio pasirinkimas; 2. Skenavimo gylio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 12 – 23 cm. |  |
| 7. | Tyrimų rezultatų išsaugojimas | Jungtis išorinės laikmenos prijungimui (USB arba lygiavertė) |  |
| 8. | Spausdintuvas | Aparate integruotas terminis spausdintuvas arba spausdintuvas turi būti komplektuojamas kartu su aparatu. |  |
| 9. | Tūrio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 0 1000 ml |  |
| 10. | Daviklio parametrai: | 1. Dažnis 2,5 3,5 MHz; 2. Tipas: sektorinis; 3. Skenavimo lango kampas ≥ 120°; 4. Daviklio apsaugos klasė ne žemesnė nei IPX5. |  |
| 11. | Komplektacija: | 1. Reguliuojamo aukščio stovas su ratukais ir prietaiso tvirtinimo mechanizmu – 1 vnt. 2. Ultragarsinio daviklio laikiklis – 1 vnt. 3. Krepšelis aksesuarams sudėti, pritvirtintas prie stovo – 1 vnt. 4. Ultragarsinis daviklis – 1 vnt. |  |
| 12. | Kiti reikalavimai | 1. Aparatas turi būti nereikalaujantis programinės įrangos atnaujinimų arba reikalaujantis programinės įrangos atnaujinimų, kuriuos atlieka tiekėjas garantinio laikotarpio metu ir visą aparato eksploatavimo laiką (būtinas tiekėjo patvirtinimas). |  |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 15. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
|  | Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka | Pateikta žemiau |  |

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį.

Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Kaina (K) – 70;

2) Techniniai pranašumai (T) - 30.

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X = 80 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y = 30 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T1 | Daviklio atsparumas kritimui (angl. Drop test) ≥ 1,2 m. (pagal IEC 60601-1 standardą) | Statinis: (taip/ne) | L1 = 20 | Taip – 20 balų, Ne – 0 balų; |
| T2 | Programinis algoritmas leidžiantis aptikti šlapimo pūslę, pašalinant prostatos, gimdos ir gaktos kaulų trukdžius. | Statinis: (taip/ne) | L2 = 10 | Taip – 10 balų, Ne – 0 balų; |

Ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T.

Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv ×X.

Siūlomo objekto T1, T2, techniniai parametrai vertinami statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (taip arba ne), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T1 = L1 = 20; T2 = L2 = 10;

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T1 = L1 = 0; T2 = L2 = 0;

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami sudedant visų techninių kriterijų parametrų įvertinimus:

T= i=1Ti