Numatomo vykdyti viešojo pirkimo „Operacinės įranga (operaciniai stalai ir lempa)“ rinkos konsultacijos suvestinė

|  | RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |
| --- | --- |
| Data | 2025 m. spalio 14 d. |
| Rinkos konsultacijos tikslas | - pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams; - gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus. |
| Naudotos priemonės | CVP IS Nr. 4779626 |
| Rinkos konsultacijos atsakymų pateikimo data iki kada turi pateikti tiekėjai | Atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas : 2025 m. spalio 8 d. |
| Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus | Atsakymus pateikė 4 rinkos dalyvis (-iai)* *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). |

|  | RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjų siūlymai/klausimai | PO sprendimai (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies, pateikiami sprendimų motyvai) |
| Operacinis stalas |  |  |  |  |
| 1 | Stalo konstrukcinis išpildymas: | 1. Laidinis pultas kuri esant poreikiui galima atjungti ir naudoti kaip bevielį valdymo pultą, | Tiekėjas 1: Prašome koreguoti sekančiai: 1. Laidinis pultas kurį esant poreikiui galima atjungti ir naudoti kaip bevielį valdymo pultą, arba bevielis valdymo pultas 2. Tiekėjas 2: 1.4.1. Laidinis pultas, kurį esant poreikiui galima atjungti ir naudoti kaip bevielį valdymo pultą – perteklinis reikalavimas, prašome išbraukti. Laidinio pulto atjungimo ir naudojimo kaip bevielio funkcija ženkliai padidina įrangos sudėtingumą ir kainą, o praktinė nauda dažnai būna ribota. Be to, ne visi operaciniai stalai ar jų valdymo sistemos technologiškai palaiko šią funkciją, todėl šis reikalavimas gali neproporcingai apriboti tiekėjų pasirinkimą be esminės pridėtinės vertės. Tiekėjas 3: Siūlome atskirti valdymą- operacinio stalo valdymas laidiniu arba belaidžiu rankiniu valdymo pultu | Sutinkame su tiekėjo 1 ir 3 siūlymais. Su tiekėjas 2 siūlymu nesutinkame, nes būtina įsigyti pultą , kurį būtų galima naudoti ir bevieliu būdu. Reikalavimas (ir visa techninė specifikacija) užtikrina konkurenciją tarp ne mažiau kaip 4 gamintojų / tiekėjų. |
| 1 | Stalo konstrukcinis išpildymas: | 5. Penktas ratukas su automatine pavara, aktyvuojamas pulteliu prijungtu prie stalo arba specialiu perjungėju. | Tiekėjas 1: Tai perteklinis reikalavimas, kuris riboja konkurenciją. Didžioji dalis gamintojų, siūlo operacinius stalus su papildomai 5 ratukus, kuris padeda reikiama kryptimi valdyti visą stalą. Jūsų prašomas stalas yra konkrečiam gamintojui: “Hillrom — TruSystem” arba “Merivaara” Prašome koreguoti sekančiai: Operacinis stalas su laisvai manevruojančiu 5 ratuku Tiekėjas 2: 1.4.5. Penktas ratukas su automatine pavara, aktyvuojamas pulteliu prijungtu prie stalo arba specialiu perjungėju. Toks reikalavimas yra perteklinis, prašome ištrinti. Penkto ratuko su automatine pavara valdymas per pultelį arba specialų perjungėją komplikuoja įrangos konstrukciją ir didina jos kainą, tuo tarpu daugelis operacinių stalų efektyviai valdomi paprastesnėmis mechaninėmis sistemomis. Be to, tokia funkcija nėra būtina pagrindiniam stalo funkcionalumui užtikrinti ir gali apsunkinti eksploataciją bei techninę priežiūrą. | Sutinkame su tiekėjo 1 siūlymu. Su tiekėjas 2 siūlymu nesutinkame. Reikalavimas (ir visa techninė specifikacija) užtikrina konkurenciją tarp ne mažiau kaip 4 gamintojų / tiekėjų. |
| 4 | Stalo išoriniai (gabaritiniai) matmenys | Ilgis ne mažesnis kaip 2040 cm, Plotis (įskaitant šoninius bėgius) ne didesnis kaip 590 mm | Jūsų prašomas operacinis stalas yra labai siauras, o tai gali sukelti nepatogumų paciento stabilumui. Didesnis paviršius – mažesnė rizika, kad pacientas „kabės“ per kraštus, ypač esant nutukusiems pacientams. Taip pat, platesnis stalas geriau paskirsto svorį, mažina šoninį nestabilumą, todėl saugiau operuoti sunkesnius pacientus. Platesnis stalas suteikia daugiau vietos pagalvėlėms, tvirtinimo diržams, anestezijos įrangai Prašome koreguoti sekančiai: Ilgis ne mažesnis kaip 2040 cm, Plotis (įskaitant šoninius bėgius) ne mažesnis kaip 590 mm | Iš dalies sutinkame su tiekėjo siūlymu. Reikalavimas išdėstomas sekančiai: Ilgis ne mažesnis kaip 2040 cm, Plotis (įskaitant šoninius bėgius) ne didesnis kaip 650 mm |
| 11 | Stalviršio padėties reguliavimas: | 4. Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos nėra siauresnės nei nuo 615 mm iki 1050 mm, | Tiekėjas 1: Techninės specifikacijos 11.4 punkte reikalaujamas stalviršio aukščio reguliavimas ribose ne siauresnėse kaip nuo 615 mm iki 1050 mm yra neproporcingas pirkimo objektui, kadangi realioje praktikoje nėra siekiama turėti maksimaliai žemai nuleidžiamą operacinį stalą, tokių stalų minimalus aukštis daugelio gamintojų siūlomas 700-900mm. Daugelis gamintojų stengiasi turėti tokias elektrohidraulinio operacinio stalo valdymo galimybes, kad stalo mechanizmas iškeltų maksimaliai aukštai, o ne maksimaliai žemai. Esant žemam operaciniui stalui, chirurgas fiziškai negalės atlikti operacijos sėdimoje padėtyje, nes jo keliai remsis į operacinį stalą. Įprastai paciento kojų ilgis yra apie 90-100 cm, todėl netgi jei stalviršio nuleidimas būtų skirtas paciento patogumui, apatinė reguliavimo riba turėtų būti ne mažiau kaip 700 mm Prašome keisti 11.4 punkto reikalaujamą reikšmę į „Nuo 700 mm iki 1050 mm“. Tiekėjas 2: 11.4. Stalviršio padėties reguliavimas. Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos nėra siauresnės nei nuo 615 mm iki 1050 mm, prašome pakeisti į stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos nuo 680 mm iki 980 mm. Šios ribos užtikrina patogesnį priėjimą ir darbą, tuo pačiu sumažina nereikalingą stalo judėjimo diapazoną, kuris gali būti neaktualus praktikoje. Tai leidžia sumažinti mechanizmo sudėtingumą, pagerinti stalo stabilumą ir ilgaamžiškumą, nes mažesnis reguliavimo diapazonas mažina apkrovas ir dėvėjimąsi. Siauresnės reguliavimo ribos leidžia efektyviau pritaikyti stalą standartiniams medicinos procedūrų reikalavimams, nes itin žemas arba aukštas stalviršio aukštis dažniausiai nėra reikalingas kasdienėje praktikoje. | Sutinkame su tiekėjo 1 siūlymu. Su tiekėjas 2 siūlymu nesutinkame. Reikalavimas (ir visa techninė specifikacija) užtikrina konkurenciją tarp ne mažiau kaip 4 gamintojų / tiekėjų. |
| 9 | Operacinis stalas turi atminties funkciją. Galima iš anksto užsistatyti stalo padėtį | ≥8 stalo pozicijų atmintyje | 9. Operacinis stalas turi atminties funkciją. Galima iš anksto užsistatyti stalo padėtį. Prašome ištrinti, perteklinis reikalavimas. Tokio tipo atminties funkcija dažniausiai nėra būtina, nes operacinio stalo padėtys priklauso nuo individualių gydytojo ar procedūros poreikių, kurie dažnai kinta. Be to, sudėtingas nustatymų išsaugojimas gali apsunkinti greitą ir lanksčią darbo eigą bei reikalauti papildomo personalo mokymo, todėl šis reikalavimas ne visada prisideda prie darbo efektyvumo. | Su tiekėjas siūlymu nesutinkame. Reikalavimas (ir visa techninė specifikacija) užtikrina konkurenciją tarp ne mažiau kaip 4 gamintojų / tiekėjų. |
| 13 | Didžiausia leistina gamintojo darbinė apkrova | Ne mažiau kaip 450 kg. | Tiekėjas 1: 13. Didžiausia leistina gamintojo darbinė apkrova ne mažiau kaip 450 kg prašome pakeisti į ne mažiau 250 kg. Mažesnė, tačiau tinkama apkrova leidžia naudoti lengvesnes, ekonomiškesnes medžiagas ir technologijas, sumažina stalo svorį bei pagerina jo manevringumą, išlaikant reikiamą saugumą ir funkcionalumą. Taip pat, mažesnė apkrovos riba atitinka standartinius naudojimo scenarijus ir nereikalauja papildomų konstrukcinių sprendimų, kurie galėtų komplikuoti įrangos priežiūrą ir eksploatavimą. Tiekėjas 2: Maišomos sąvokos - stalo maksimali keliamoji galia ir Saugi leistina stalo darbinė apkrova? Siūlome- Saugi leistina stalo darbinė apkrova ( paciento svoris)- maksimaliai 225 kg.; Daugelis gamintojų -kai bendra ( apimanti paciento svorį ir visus priedus bei aksesuarus, kurie gali būti naudojami procedūros metu) apkrova viršija 250 kg , operacinis stalas gali būti naudojamas tik laikantis gamintojo nurodytų apribojimų- šie ribojimai jau neužtikrina punkte 11 nurodytų valdymo kampų | Su tiekėjas 1 ir 2 siūlymais nesutinkame. Reikalavimas (ir visa techninė specifikacija) užtikrina konkurenciją tarp ne mažiau kaip 4 gamintojų / tiekėjų. |
| 14.2 | Nugaros prailginimo segmentas - 1 vnt. | 1. Skirta prailginti operacinį stalą, | 14.2. Nugaros prailginimo segmentas - 1 vnt. 1. Skirta prailginti operacinį stalą, 2. Tvirtinama prie operacinio stalo užpakalinės dalies. Prašome ištrinti, perteklinis reikalavimas, ribojantis konkurencingumą. Siūlomas operacinio stalo modelis užtikrina pakankamą ilgio ir funkcionalumo lygį be papildomų priedų. Prailgintuvo naudojimas gali komplikuoti stalą, didinti jo svorį ir eksploatacijos sudėtingumą, todėl šis elementas nėra būtinas visiems sprendimams ir yra perteklinis reikalavimas. | Su tiekėjas siūlymu nesutinkame. Reikalavimas (ir visa techninė specifikacija) užtikrina konkurenciją tarp ne mažiau kaip 4 gamintojų / tiekėjų. |
| 14.7 | Skysčių surinkimo indas – 1 komp. | 2. Sudarytas iš dubens arba kibirėlio bei vamzdžio skysčių nubėgimui. | 14.7.2. Skysčių surinkimo indas – 1 komp. Sudarytas iš dubens arba kibirėlio bei vamzdžio skysčių nubėgimui prašome ištrinti „bei vamzdžio skysčių nubėgimui“. Be vamzdžio indas yra paprastesnis, lengviau valomas ir mažiau linkęs į užsikimšimus ar technines problemas. | Su tiekėjas siūlymu nesutinkame. Reikalavimas (ir visa techninė specifikacija) užtikrina konkurenciją tarp ne mažiau kaip 4 gamintojų / tiekėjų. |
| 9 | Operacinis stalas turi atminties funkciją. Galima iš anksto užsistatyti stalo padėtį | ≥8 stalo pozicijų atmintyje | Prašome ≥6 stalo pozicijų atmintyje | Sutinkame su tiekėjo siūlymu. |
| 10 | Reikalavimai čiužiniui: | 6. Čiužinio savybės padeda išvengti hipotermijos. | Neapibrėžtas reikalavimas- ką reiškia padeda išvengti hipotermijos.? Kas tai nusako šį reikalavimą? Aktyvaus šildymo prietaiso neprašoma... | Reikalavimas išdėstytas aiškiai ir suprantamai. Reikalavimas nekoreguojamas. |
| Operacinė lempa |  |  |  |  |
| 18 | Šviesos lauko skersmuo, ne mažiau nei nurodyta | 20 – 25cm | 18. Šviesos lauko skersmuo, ne mažiau nei nurodyta 20 – 25 cm. Prašome pakeisti į 20 – 24 cm. Mažesnė viršutinė riba (24 cm vietoje 25 cm) leidžia naudoti plačiau prieinamas ir patikrintas lempų konstrukcijas, kurios užtikrina pakankamą apšvietimo zoną operacijoms, nes praktiškai 1 cm skirtumas šviesos lauko skersmenyje neturi įtakos darbo efektyvumui ar matomumui. | Sutinkame su tiekėjo siūlymu. |
| 29 | Centralizuoto valdymo pulto, kuris tvirtinamas ant sienos, funkcionalumai | 3. Darbinių pozicijų išsaugojimo galimybė pagal discipliną arba chirurgą, | Prašome tiksliau nurodyti ką tai reiškia? - kiek darbinių pozicijų pagal discipliną arba chirurgą turi būti išsaugoma ( kokie parametrai turi būti saugomi- šviesos intensyvumas, lauko dydis) ? | Reikalavimas iš TS šalinamas |
| 29 | Centralizuoto valdymo pulto, kuris tvirtinamas ant sienos, funkcionalumai | 4. Maitinimo šaltinio testavimas. | Ką tai reiškia- ar tai tinko 220V indikacija?- ar rezervinio maitinimo -akumuliatoriaus - Įkrovimo indikatorius? | Reikalavimas iš TS šalinamas |
| 31 | Papildomų modulių tvirtinimo galimybė | Operacinio šviestuvo tvirtinimo mazgas privalo turėti ne mažiau kaip 2 rezervines (laisvas) vietas papildomiems moduliams tvirtinti su funkcinėmis alkūnėmis (papildomam operacinio šviestuvo moduliui (kupolui), operacinio lauko vaizdo kamerai, vaizdo monitoriui ir/ar kitai įrangai). | Prašau patikslinti: šviestuvo tvirtinimo mazgas privalo turėti ne mažiau kaip 2 rezervines (laisvas) vietas - 1 vieta:- papildomam operacinio šviestuvo moduliui (kupolui); 2 vieta: -vaizdo monitoriui ir/ar kitai įrangai).??? | Reikalavimas iš TS šalinamas |
| 25 | Operacinio šviestuvo pagalbinio modulio diametras | ≥ 50 cm ir ≤ 70 cm | Siūlome operacinio šviestuvo pagalbinio modulio diametro ribas pakeisti į: ≥ 50 cm ir ≤ 65 cm Tai siūlome, kad tiekėjas negalėtų pasiūlyti identiško dydžio kupolo. Net ir tuo atveju, kai 2 pozicijoje nurodyta, jog turi būti du skirtingi dydžiai, siūlome specifikacijoje tai aiškiai įvardyti, kad tiekėjai nepasiūlytų vienodo dydžio šviestuvų. Pvz abiejų kupolų - DN 70 cm Skirtingų dydžių operacinių šviestuvų kupolai užtikrina geresnį šviesos paskirstymą ir ergonomiką – didesnis apšviečia plačiai, mažesnis tiksliai ir giliai, todėl sumažėja šešėliai, pagerėja matomumas ir patogiau reguliuoti šviesą operacijos metu. | Sutinkame su tiekėjo siūlymu. |
| 31 | Papildomų modulių tvirtinimo galimybė | Operacinio šviestuvo tvirtinimo mazgas privalo turėti ne mažiau kaip 2 rezervines (laisvas) vietas papildomiems moduliams tvirtinti su funkcinėmis alkūnėmis (papildomam operacinio šviestuvo moduliui (kupolui), operacinio lauko vaizdo kamerai, vaizdo monitoriui ir/ar kitai įrangai). | Siūlome tokią formuluotę: Operacinio šviestuvo tvirtinimo mazgas privalo turėti ne mažiau kaip 2 rezervines (laisvas) vietas papildomiems moduliams tvirtinti su funkcinėmis alkūnėmis (papildomam operacinio šviestuvo moduliui (kupolui), operacinio lauko vaizdo kamerai, vaizdo monitoriui ir/ar kitai įrangai). 2 rezervinės vietos turi būti ant tos pačios operacinio šviestuvo ašies, o ne adapterio tipo. | Reikalavimas iš TS šalinamas |

| Išvados | Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus. Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis. |
| --- | --- |

Parengė: ___