VPP-5345, TSD-1094

Dezinfekcijos kameros techninė specifikacija (kiekis – 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacijos) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Vienalyčių ir porėtų paviršių priemonių (čiužinių, pagalvių, patalynės ir pan.) terminė dezinfekcija |
| 2. | Dezinfekcijos kameros konstrukcija | 1. Dvipusė (pakraunama ir iškraunama iš priešingų pusių); 2. Konstrukcinis rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 3. Vamzdynas, turintis tiesioginį kontaktą su tiekiamu vandeniu ar garais, pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 4. Vožtuvai pneumatiniai arba lygiaverčiai; |
| 3. | Dezinfekcijos kameros išoriniai matmenys | 1. Plotis ne daugiau kaip 3000 mm; 2. Aukštis ne daugiau kaip 2400 mm; 3. Gylis ne daugiau kaip 3100 mm. |
| 4. | Kameros vidiniai matmenys | 1. Plotis ne mažiau kaip 1100 mm; 2. Aukštis ne mažiau kaip 1200 mm; 3. Gylis ne mažiau kaip 2200 mm |
| 5. | Kameros tūris ir talpa | 1. Ne mažiau kaip 3100 litrų; 2. Telpa ne mažiau kaip 8 čiužiniai, atitinkantys DIN 13014 arba lygiavertį standartą, kurių storis 12 cm |
| 6. | Dezinfekcijos kameros pritaikymas montavimui bei instaliavimui ant grindų be įgilinimo | Dezinfekcijos kamera statoma ant grindų, nereikalaujanti įgilinimo (duobės suformavimo) grindyse |
| 7. | Dezinfekcijos programos | Ne mažiau kaip dvi standartinės dezinfekcijos programos, įskaitant: a) dezinfekciją 75 °C temperatūroje; b) dezinfekciją 105 °C temperatūroje. |
| 8. | Būtini dezinfekcijos proceso (ciklo) žingsniai | 1. Frakcionuoto vakuumo pulsai; 2. Garų įleidimas į kamerą; 3. Dezinfekcija (mikroorganizmų inaktyvacija); 4. Džiovinimas. |
| 9. | Patikros programos | 1. Sandarumo testas; 2. Viršslėgio testas (reikalavimas netaikomas, jei siūloma žemo slėgio dezinfekcijos kamera) |
| 10. | Durys | 1. Dvejos; 2. Automatinės; 3. Slankiojančios horizontaliai. |
| 11. | Durų tarpinė | 1. Prispaudžiama suslėgtu oru, nereikalaujanti tepimo; 2. Tarnavimo resursas ne mažiau kaip 1500 dezinfekcijos ciklų |
| 12. | Vidinės kameros ir durų medžiaga | 316L markės nerūdijantis plienas (arba lygiavertė) |
| 13. | Kameros vidinių paviršių šiurkštumas (Ra) | Ne daugiau kaip 0,8 μm |
| 14. | Kameros apvalkalas | 1. Kanalinės (arba kitaip padalintos) konstrukcijos; 2. Pagamintas iš 304 markės nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |
| 15. | Valdymo pulto ekranas | 1. Įrengtas pakrovimo pusėje (iškrovimo pusėje - pageidautinas, tačiau neprivalomas); 2. Spalvotas; 3. Lietimui jautrus; 4. Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 7 coliai; 5. Jungtis prijungimui prie kompiuterinio tinklo. |
| 16. | Valdymo pulto ekrane pateikiama informacija | 1. Data ir laikas; 2. Slėgis kameroje; 3. Temperatūra kameroje; 4. Ciklo eilės numeris; 5. Atvaizduojama ciklo eiga; 6. Programų pasirinkimas 7. Informacija apie gedimus ar klaidas. |
| 17. | Ciklo ataskaitos spausdinimas | 1. Integruotas terminis spausdintuvas; 2. Įdiegta programinė įranga, leidžianti išsaugoti ciklų ataskaitas vartotojo kompiuteryje. |
| 18. | Informacijos, pateikiamos valdymo pulto ekrane ir spausdintoje ciklo ataskaitoje, kalba | Lietuvių |
| 19. | Dviguba proceso kontrolė pagal EN285 arba lygiavertį standartą | Matuojama temperatūra (Pt100 arba lygiaverčiais jutikliais) ir slėgis |
| 20. | Dezinfekcijos kameros triukšmingumas (garso lygis 1 m atstumu nuo dezinfekcijos kameros) | ≤ 70 dB(A) |
| 21. | Komplektacija (pateikiami dezinfekcijos kameros priedai): | 1. Garų generatorius (pastatomas atskirai arba įmontuotas dezinfekcijos kameroje) - 1 vnt. 2. Transportavimo - pakrovimo vežimėliai (čiužiniams, pagalvėms ir patalynei transportuoti bei pakrauti į dezinfekcijos kamerą) - 2 vnt. 3. Vandens paruošimo įranga (pastatoma atskirai arba įmontuota dezinfekcijos kameroje) - 1 kompl. 4. Paruošto vandens tiekimo sistema (vandens talpa su siurbliu) – 1 vnt. 5. Oro kompresorius – 1 vnt. |
| 21.1. | Reikalavimai garų generatoriui | 1. Galia ≥ 70 kW; 2. Automatinė vandens lygio kontrolė su integruota apsauga esant vandens trūkumui; 3. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės mežiagos). |
| 21.2. | Reikalavimai transportavimo - pakrovimo vežimėliui | 1. Talpinantis ≥ 8 čiužinius, kurių storis 12 cm; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiaverčių medžiagų); 3. Turintis konstrukcinius sprendinius, užtikrinančius, kad dezinfekavimui sukrautos priemonės transportavimo metu neiškristų – priemones prilaikančius šoninius laikiklius arba lentynas priemonių sukrovimui keliuose lygiuose (arba lygiaverčius). |
| 21.3. | Reikalavimai vandens paruošimo įrangai | Vandens paruošimo įranga techniškai suderinta su siūloma dezinfekcijos kamera, tinkama normaliam jos veikimui užtikrinti (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |
| 21.4. | Reikalavimai paruošto vandens tiekimo sistemai | Paruošto vandens tiekimo sistema techniškai suderinta su siūloma dezinfekcijos kamera, tinkama normaliam jos veikimui užtikrinti, susidedanti iš ne mažiau kaip 100 l vandens talpos, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos ir cirkuliacinio siurblio vandens padavimui į dezinfekcijos kamerą (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |
| 21.5. | Reikalavimai oro kompresoriui | Oro kompresorius techniškai suderintas su siūloma dezinfekcijos kamera (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |
| 22. | Dezinfekcijos kameros atitikimas standartams (nurodytiems arba lygiaverčiams) | 1. EN 61010-2-040, 2. PED (2014/68/EU), 3. DIN 58949. |
| 23. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 23.1. | Tarpų uždengimas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotas tarpų tarp dezinfekcijos kameros ir lubų bei sienų „švarioje“ ir „nešvarioje“ pusėse uždengimą nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos plokštėmis, užtikrinančiomis higienos reikalavimų atitikimą |
| 23.2. | Dezinfekcijos kameros pajungimas prie centrinės patalpų ventiliavimo sistemos | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos dezinfekcijos kameros pajungimo prie centrinės patalpų ventiliavimo sistemos išlaidos |
| 24. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 25. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 26. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |
| 27. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |
| 28. | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |
| 29. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |

Viešojo pirkimo komisija:

Almantas Motuzas, Medicininės technikos tarnybos Medicininės technikos užsakymų ir apskaitos sektoriaus vedėjas (pirmininkas);

doc. dr. Asta Dambrauskienė, Infekcijų kontrolės tarnybos vadovė (pirmininko pavaduotoja);

Lina Laurinaitienė, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė (sekretorė);

Eglė Banėnė, Medicininės technikos tarnybos vyresnioji specialistė;

Regina Gasiūnienė, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė.