TSD-1071, VPP-6753

Konsolės izoliacinei palatai techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vieno peties lubinė konsolė – 1 vnt. |  |  |
| 1.1. | Konsolės konstrukcija ir tipas | - Prie lubų montuojama vienos alkūnės (peties) vertikali konsolė (su montavimu prie lubų-perdangos, atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį); - Alkūnės ilgis ≥ 800 mm; - Konsolės vertikalios kolonos ilgis ≥ 1200 mm; - Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas ≥ 330°; - Konsolės padėties fiksavimui naudojama elektromagnetinių arba pneumatinių stabdžių sistema; - Būtina galimybė konsolės galinėje ir priekinėje pusėje montuoti lentyną arba kitą įrangą; - Galimybė keisti lentynų aukštį bei atstumus (tarpus) tarp lentynų; - Konsolėje įrengti judesio eigos ribotuvai. |  |
| 1.2. | Didžiausia konsolės apkrova | ≥ 240 kg |  |
| 1.3. | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas | - Jungtys yra išdėstomos vertikalioje konsolės kolonoje; - Konkrečios jungties vieta turi būti laisvai pasirenkama (suderinama su vartotoju užsakymo metu). |  |
| 1.4. | Konsolės kolonos viduje turi būti atskiri kanalai | - Elektros įvadams; - Dujų įvadams. |  |
| 1.5. | Vertikalios kolonos komplektacija: | - ≥ 1 lentyna, montuojama ant bėgelio priekinėje konsolės kolonos dalyje, atitinkanti šiuos reikalavimus: - lentynos matmenys (plotis × gylis): (530 × 480) ± 70 mm; - lentynos leistina apkrova ≥ 40 kg. - ≥ 1 lentyna su stalčiumi, montuojama priekinėje konsolės kolonos dalyje, apačioje, ir atitinkanti šiuos reikalavimus: - lentynos matmenys (plotis × gylis): (530 × 480) ± 70 mm; - lentynos leistina apkrova ≥ 40 kg. - Prie konsolės kolonos pritvirtinta rankena su stabdžių valdymo funkcija, skirta konsolės padėties nustatymui. |  |
| 1.6. | Konsolės konstrukciniai elementai, palengvinantys jos valymą | - Konsolės paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; - Konsolėje nėra išsikišusių varžtų, kniedžių; - Visi konsolės paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms. |  |
| 1.7. | Jungtys | - Kolonoje sumontuotos jungtys: - elektros rozetės (230 V, su įžeminimu) su dangteliais – 10 vnt.; - elektrinių potencialų išlyginimo rozetės (gnybtai) – 6 vnt.; - dviguba kompiuterinio tinklo jungtis (RJ45 CAT6 ar lygiavertė) – 1 vnt.; - vakuumo jungtis – 1 vnt.; - suspausto oro jungtis, ≥ 4 bar – 1 vnt.; - deguonies (O2) tiekimo jungtis – 2 vnt. - Konsolėje sumontuotos medicininių dujų ir vakuumo jungtys yra „Medical Technologies“ standarto (turi būti suderinamos su reanimacijoje turimais aparatais); - Visoms siūlomoms medicininių dujų ir vakuumo jungtims sukomplektuoti tinkami medicininės įrangos pajungimo antgaliai (pastaba: turi atitikti aukščiau minimą standartą). |  |
| 2. | Dviejų pečių lubinė konsolė – 1 vnt. |  |  |
| 2.1. | Konsolės konstrukcija ir tipas | - Prie lubų montuojama dviejų alkūnių (pečių) vertikali konsolė (su montavimu prie lubų-perdangos, atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį); - Alkūnių bendras ilgis ≥ 1400 mm; - Konsolės vertikalios kolonos ilgis ≥ 1200 mm; - Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas ≥ 330°; - Konsolės padėties fiksavimui naudojama elektromagnetinių arba pneumatinių stabdžių sistema; - Būtina galimybė konsolės galinėje ir priekinėje pusėje montuoti lentyną arba kitą įrangą; - Galimybė keisti lentynų aukštį bei atstumus (tarpus) tarp lentynų; - Konsolėje įrengti judesio eigos ribotuvai. |  |
| 2.2. | Didžiausia konsolės apkrova | ≥ 240 kg |  |
| 2.3. | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas | - Jungtys yra išdėstomos vertikalioje konsolės kolonoje; - Konkrečios jungties vieta turi būti laisvai pasirenkama (suderinama su vartotoju užsakymo metu). |  |
| 2.4. | Konsolės kolonos viduje turi būti atskiri kanalai | - Elektros įvadams; - Dujų įvadams. |  |
| 2.5. | Vertikalios kolonos komplektacija: | - ≥ 1 lentyna, montuojama ant bėgelio priekinėje konsolės kolonos dalyje, atitinkanti šiuos reikalavimus: - lentynos matmenys (plotis × gylis): (530 × 480) ± 70 mm; - lentynos leistina apkrova ≥ 40 kg. - ≥ 1 lentyna su stalčiumi, montuojama priekinėje konsolės kolonos dalyje, apačioje, ir atitinkanti šiuos reikalavimus: - lentynos matmenys (plotis × gylis): (530 × 480) ± 70 mm; - lentynos leistina apkrova ≥ 40 kg. - Prie konsolės kolonos pritvirtinta rankena su stabdžių valdymo funkcija, skirta konsolės padėties nustatymui. |  |
| 2.6. | Konsolės konstrukciniai elementai, palengvinantys jos valymą | - Konsolės paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; - Konsolėje nėra išsikišusių varžtų, kniedžių; - Visi konsolės paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms. |  |
| 2.7. | Jungtys | - Kolonoje sumontuotos jungtys: - elektros rozetės (230 V, su įžeminimu) su dangteliais –12 vnt.; - elektrinių potencialų išlyginimo rozetės (gnybtai) – 6 vnt.; - dviguba kompiuterinio tinklo jungtis (RJ45 CAT6 ar lygiavertė) – 1 vnt.; - vakuumo jungtis – 2 vnt.; - suspausto oro jungtis, ≥ 4 bar – 2 vnt.; - deguonies (O2) tiekimo jungtis – 2 vnt. - Konsolėje sumontuotos medicininių dujų ir vakuumo jungtys yra „Medical Technologies“ standarto (pastaba: turi būti suderinamos su reanimacijoje turimais aparatais); - Visoms siūlomoms medicininių dujų ir vakuumo jungtims sukomplektuoti tinkami medicininės įrangos pajungimo antgaliai (turi atitikti aukščiau minimą standartą). |  |
| 3. | Priedai prie konsolių: |  |  |
| 3.1. | Infuzinis stovas – 2 vnt. | Po vieną infuzinį stovą prie vieno peties lubinės konsolės ir dviejų pečių lubinės konsolės |  |
| 3.2. | Ambu maišo laikiklis – 1 vnt. | Laikiklis Ambu maišui prie vieno peties lubinės konsolės |  |
| 4. | Atitikimas standartui | Siūlomos konsolės atitinka ISO 11197, EN 60601-1 ir DIN EN 60601-1-2 (arba lygiaverčius) standartus |  |
| 5. | Medicinos prietaiso klasė | Siūlomos konsolės yra ne žemesnės kaip II klasės prietaisai (pagal EU 2017/745 (arba lygiavertį) reglamentą) |  |
| 6. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) arba Medicininės įrangos gamintojas privalo turėti medicininį ISO 13485 (ar lygiavertį) sertifikatą, o produkcija privalo turėti atitikties deklaraciją CE standarto (ar lygiaverčiams) reikalavimams |  |
| 7. | Įrangos pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos įrangos pristatymo išlaidos. |  |
| 8. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija) - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (elektroninė versija): - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). Pastaba: Reikalavimas pateikti dokumentų elektronines versijas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |
| 9. | Garantijos sąlygos | - 36 mėnesiai; - Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Specialisto atvykimo gedimų šalinimui laikas – ne vėliau kaip per 24 val. nuo iškvietimo gavimo. |  |
| 10. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkama tarpusavyje techniškai derinama konsolės sistema, kuri taip pat turi būti techniškai suderinama su turima įranga, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems.