TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VANDENS VALYMO SISTEMA HEMODIALIZEI

- Viešoji įstaiga Visagino ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti naują vandens valymo sistemą hemodializei (toliau – Prietaisas), kurio techniniai parametrai ir jų reikšmės nurodyti lentelėje:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso paskirtis | Valyto (osmosinio) vandens tiekimas dializės aparatams |
| 2. | Vandens paruošimo būdas | Atbulinis (reversinis) osmosas |
| 3. | Vandens valymo našumas | Ne < 250 l/val. (3-5 HD aparatams) |
| 4. | Prietaisas turi būti mobilus | Būtina |
| 5. | Prietaiso valdymas | Mikroprocesorinis |
| 6. | Programuojamas prietaiso įsijungimas / išsijungimas | Būtina |
| 7. | Prietaiso triukšmingumas | Ne ≥ 50 dB |
| 8. | Prietaisas turi būti sukomplektuotas su tame pačiame korpuse sumontuota pirminio vandens paruošimo sistema, susidedančia iš: | - Smulkių dalelių filtras, ne ≤ 10 μm; - Vandens nukalkinimo kolona (nuolatinio veikimo); - Aktyvuotos anglies filtras, ne ≤ 5 μm; - UV sterilizacinė lempa. |
| 9. | Vandens nukalkinimo kolonos regeneracija: | 1. Turi būti vykdoma darbinio ir nedarbinio ciklo metu; 2. Regeneracijos būtinumas turi būti nustatomas pagal suminkštinto vandens kiekį. |
| 10. | Reversinio osmoso filtras | Būtinas |
| 11. | Reversinio osmoso siurblio aušinimas | Oru |
| 12. | Pilnai programuojamas automatinis plovimas bei automatinis įsijungimas | Būtina |
| 13. | Prietaisas turi būti pritaikytas darbui su kilpine valyto vandens tiekimo sistema, be valyto vandens rezervuaro | Būtina |
| 14. | Dezinfekcijos galimybė | Būtina |
| 15. | Prietaisas turi užtikrinti stabilų darbą, esant tokioms tiekiamo vandens charakteristikoms: | 1. Slėgis 3,5 – 6,0 bar; 2. Temperatūra 5 – 35 C. |
| 16. | Vidinis vandens nuotėkio jutiklis | Būtina |
| 17. | Membrana | Turi šalinti ne < 99% bakterijų ir endotoksinų bei ne < 96% druskų |
| 18. | Kanalizacija: | 1. Ne > kaip iki 0,35 m aukščio; 2. Turi jungtis su kanalizacijos tinklu 50 mm vamzdžiu. |
| 19. | Maitinimo šaltinis | 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas |

- Prietaisas turi būti pristatytas, sumontuotas (jei reikia), paleistas ir suderintas bei apmokytas Perkančiosios organizacijos personalas dirbti su juo, ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos į VšĮ Visagino ligoninę, adresu: Taikos pr. 15A, LT-31107, Visaginas.

- Apmokymui dirbti su Prietaisu turi būti skirta ne mažiau kaip nuo 15 min. iki 30 min.

- Apmokomų Perkančiosios organizacijos darbuotojų skaičius - ne mažiau kaip 2 darbuotojai.

- Tiekėjas kartu su Prietaisu turi pateikti:

5.1.1. galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją;

5.1.2.    Prekių perdavimo - priėmimo aktą;

5.1.3.    Medicinos prietaiso pasą;

5.1.4.    vartotojo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis.

6.   Prietaisui turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis (taikomas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos).

7.  Tiekėjas turi teisę į Prietaiso pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiras įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Prietaiso tiekimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, apie tai turi pranešti Perkančiajai organizacijai, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Perkančioji organizacija. Perkančiajai organizacijai sutikus, Prietaiso pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų laikotarpiui.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas siūlomo Prietaiso pristatymas į VšĮ Visagino ligoninę, adresu: Taikos pr. 15A, Visaginas, jo sumontavimas (jei reikia), paleidimas ir suderinimas bei personalo apmokymas.