TSD-1087, VPP-5452

Mobilaus rentgeno aparato su C lanku techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametrai ir parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veikimo režimai | - Nuolatinė rentgenoskopija. - Pulsinė rentgenoskopija. - Skaitmeninė rentgenografija. - 3D skenavimas ir vaizdų rekonstrukcija. - Pritaikytas naudoti kaip kūginio srauto KT pulmonologijoje (pateikti tai įrodančias klinikines studijas). - Pritaikytas naudoti (sertifikuota jungtimi) su robotine bronchoskopijos navigacijos sistema. |  |
| 2. | C lanko mechaninės charakteristikos | - C lanko motorizuotas vertikalus judesys ≥ 420 mm; - C lanko horizontalus judesys ≥ 150 mm; - C lanko motorizuota rotacija ≥ ± 220°; - C lanko motorizuota orbitalinė rotacija ≥ 160°; - Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus ≥ 100 cm; - C lanko gylis ≥ 680 mm; - Laisva vertikali C lanko erdvė ≥ 840 mm; - C lanko judėjimo valdymas sumontuoto rentgeno aparate lietimui jautraus ekrano pagalba arba specialiais mygtukais. - Automatinis sistemos C lanko pozicionavimas: programuojamos ≥ 2 C lanko padėtys; - Susidūrimo su objektu kontrolės sistema. |  |
| 3. | Monitorių sistema | - Komplektuojamas ≥ 1 vnt. monitorius (jei monitoriaus įstrižainė didesnė nei 30“) arba ≥ 2 vnt. ( jei monitoriaus įstrižainė mažesnė nei 30“). - Monitorius (-iai) sumontuoti ant mobilaus vežimėlio. - Maksimalus monitoriaus (-ių) ryškumas (skaistis) ≥ 600 cd/m² ; - Vertikalus ir horizontalus apžvalgos kampas ≥ 170°/170°; |  |
| 4. | Rentgeno sistema | - Aukšto dažnio generatorius. - Generatoriaus galia ≥ 25 kW; - Anodo tipas – rotuojantis. - Įtampos keitimo diapazonas ≥ (40-120) kV; - Maksimali pulsinės rentgenoskopijos srovė ≥ 250 mA; - Pulsinės rentgenoskopijos maksimalus pulsų skaičius per sekundę ≥ 25 pulsų/s; - Minimalus pulsinės rentgenoskopijos pulso plotis ≤ 10 ms; - Židinio dėmių skaičius ≥ 2; - Maksimali anodo šiluminė talpa ≥ 300 kHU; 10. Filtravimas (bendrojo filtro storis) ≥ 3,0 mm Al ekvivalentas. 11. Sistema turi turėti aktyvią aušinimo sistemą, užtikrinančią galimybę atlikti kelis iš eilės CBCT skenavimo ciklus ir nepertraukiamą darbą ilgų intervencinių procedūrų metu be perkaitimo. |  |
| 5. | Kolimavimo sistema | - Rainelės tipo kolimatorius; - Plyšinio tipo kolimatorius; - Virtualus kolimatorius (nenaudojant rentgeno spinduliuotės); - Galimybė kolimatorių pasukti kampu. |  |
| 6. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius | - CMOS tipo detektorius. - Detektoriaus aktyvios zonos dydis ≥ (300 x 300) mm ± 5mm; - Pikselio dydis ≤ 160 µm; - Detektoriaus matrica ≥ (1500 x 1500) taškų; - Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) prie 0 lp/mm ≥ 70%; - Pilkumo skalė ≥ 16 bitų. - Integruotas lazerinis taikiklis. - Rentgeno spindulių tinklelis. |  |
| 7. | Skaitmeninė vaizdų apdorojimo sistema | - Anatominės programos. - 3D vaizdų atvaizdavimas: - Daugiaplokštuminė rekonstrukcija (MPR). - Tūrinis vaizdas (VR). - Pjūvio projekcijos: ašinė, sagitalinė, koronarinė. - 3D tūrinis dydis ≥ (160 x 160 x 160) mm; - Skaitmeninės matavimo funkcijos. - Saugomų vaizdų skaičius ≥ 40 000 vaizdų. - Kraštų paryškinimo galimybė. - Padidinimas. - Rekursinis filtras. - Inversijos galimybė. - Vaizdo pasukimas. - Automatinis objekto aptikimas. - Automatinė metalo korekcija. - Automatinė judesio detekcija. - Palaikomos DICOM standarto funkcijos: - DICOM Storage; - DICOM Storage Commitment; - DICOM Modality Worklist; - DICOM Query/Retrieve. - Vaizdų įrašymas į USB standartiniais kompiuteriniais formatais (TIFF, JPEG ir pan.). |  |
| 8. | Dozimetras | Integruotas rentgeno dozės matavimo įrenginys (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu). |  |
| 9. | Kojinis valdymo pedalas | Būtinas programuojamas kojinis rentgeno aparato valdymo pedalas. |  |
| 10. | Papildomas nuotolinio valdymo pultas | Būtinas papildomas nuotolinio valdymo pultas, skirtas montavimui prie paciento stalo. |  |
| 11. | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai (37 ir 43 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (47 punktas) | 1. Būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga atitinka Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai (37 ir 43 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (47 punktas) |  |
| 12. | Radiacinės saugos projektas | Tiekėjas, pasibaigus pirkimo procedūroms ir prieš pradedant įrangos eksploatavimą, privalo parengti ir pateikti radiacinės saugos projektą, įskaitant kabineto tinkamumo įvertinimą pagal planuojamų procedūrų skaičių, kaip numatyta HN 31:2021 reikalavimuose. |  |
| 13. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 14. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 36 mėnesiai. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 15. | Įrangos pristatymas ir personalo apmokymas | Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |