TSD-1096, VPP-6570

Dviejų modulių operacinio šviestuvo techninė specifikacija  (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šviesos šaltinis | Didelio intensyvumo šviesą skleidžiantys diodai |  |
| 2. | Operacinio šviestuvo modulių („kupolų“) kiekis | Du moduliai (abu atitinkantys 3-14 punktuose pateiktus reikalavimus) |  |
| 3. | Operacinio šviestuvo konstrukcija ir tvirtinimas | Operacinis šviestuvas tvirtinamas prie lubų, turi būti su optimaliai (pagal lubų aukštį) parinktais konstrukciniais tvirtinimo elementais. Pastaba: daviniai apie operacinių patalpų lubų tipą bei patalpų aukštį bus pateikti operacinio šviestuvo užsakymo metu. |  |
| 4. | Operacinio šviestuvo modulio („kupolo“) konstrukcija | Daugiareflektorinė arba optinių linzių sistema su šviesos diodais įmontuotais vientisame arba iš atskirų segmentų sudarytame „kupole“. |  |
| 5. | Modulio maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstume | ≥ 140 000 lx |  |
| 6. | Šviesos intensyvumo reguliavimo ribos | Elektroninis šviesos intensyvumo reguliavimas intervale ne siauresniam kaip nuo 40 iki 100 % |  |
| 7. | Sufokusuoto apšvietimo lauko dydis (d10, matuojant 1 m atstume) | Mažiausias diametras - ne daugiau 20 cm, didžiausias - ne mažiau 23 cm. |  |
| 8. | Skleidžiamos šviesos spalvinės temperatūros keitimo ribos | Keičiama ne siauresnėse ribose kaip nuo 3500 K ± 200 K iki 5000 K ± 200K |  |
| 9. | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra) | ≥ 95 |  |
| 10. | Operacinio šviestuvo valdymas | Kartu su operaciniu šviestuvu komplektuojamas nuotolinio operacinio šviestuvo valdymo pultas. |  |
| 11. | Sterilus operacinio šviestuvo modulio skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimas | 1. Reguliuojama nuimamos konstrukcijos, sterilizuojamos rankenos pagalba; 2. Kiekvienam operacinio šviestuvo moduliui pateikiama po ≥ 2 vnt. rankenų. |  |
| 12. | Šviesos diodų tarnavimo resursas | ≥ 50 000 val. |  |
| 13. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |
| 14. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba. |  |
| 16. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos po garantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 18. | Prekės pristatymas, surinkimas, sumontavimas ir instaliavimas | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su prekės pristatymu, iškrovimu, pervežimu į montavimo vietą, surinkimu, sumontavimu ir instaliavimu susijusios išlaidos. Taip pat į kainą turi būti įtrauktos po darbų likusių įpakavimo medžiagų surinkimo ir išvežimo (utilizavimo) išlaidos. |  |