## Sheet1
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS ATITIKTIS
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus (netaikoma 3 eil nr. pažymėtai pirkimo daliai). |  |  | Pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą yra priskiriamos I klasei (sterilios, turinčios matavimo funkciją, daugkartinio naudojimo chirurginiai instrumentai), IIa, IIb ir III klasei - pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Pateikti dokumentus, įrodančius, kad prekės yra sertifikuotos naudojimui Europos Sąjungoje
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip/Ne (pateikti informaciją apie gamintojo oficialųjį atstovą ES valstybėje narėje)
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip/Ne
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1 | RINKINYS PRIEMONIŲ IŠORINEI KAULŲ FIKSACIJAI, DUBENS | 1. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). 2. Siūlomas rinkinys turi būti vieno gamintojo, komplektuojančios dalys turi leisti atlikti reikalingą manipuliaciją. 3. Rinkinį turi sudaryti, ne mažiau kaip: 3.1. Jungiamasis strypas, apvalaus profilio, 8-12 mm skersmens ir 350-400 mm ilgio, 3 vnt. 3.2. Jungiamųjų strypų fiksatorius, dvigubas, jungiantis apvalaus profilio strypus ir varžtus, 6 vnt. 3.3. Savigręžis varžtas, 4-5 mm diametro, sriegio ilgis 35-50 mm, bendras ilgis 180-260 mm, 4 vnt. 3.4. Laikiklis- rankena skirta rinkinio savaime gręžiančių varžtų įsukimui, 1 vnt. 3.5. Raktas jungiamųjų strypų suveržimui, jei reikalingas pagal konstrukciją. 3.6. Specialus sterilizavimo dėklas rinkinio sterilizavimui ir saugojimui, 1 vnt. 4. Garantija- ne mažiau kaip 24 mėn.
2 | RINKINYS PRIEMONIŲ IŠORINEI KAULŲ FIKSACIJAI, GALŪNIŲ | 1. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). 2. Siūlomas rinkinys turi būti vieno gamintojo, komplektuojančios dalys turi leisti atlikti reikalingą manipuliaciją. 3. Rinkinį turi sudaryti, ne mažiau kaip: 3.1. Jungiamasis strypas, apvalaus profilio, 8-12 mm skersmens, 300-400 mm ilgio, 2 vnt. 3.2. Jungiamųjų strypų fiksatorius, 2 vnt. ir varžtų spaustukas, ne mažiau 2 skylių, 2 vnt. arba dvigubas fiksatorius, jungiantis apvalaus profilio strypus ir varžtus, 4 vnt. 3.3. Varžtas, 4-6 mm skersmens, 180- 200 ilgio, sriegio ilgis 35-70 mm, savaime gręžiantis, 4 vnt. 3.4. Varžtas, 3-5 mm skersmens, 100-120mm ilgio, sriegio ilgis 20- 35 mm, savaime gręžiantis, 4 vnt. 3.5. Laikiklis- rankena skirta rinkinio savaime gręžiančių varžtų įsukimui, 1 vnt. 3.6. Raktas jungiamųjų strypų suveržimui, jei reikalingas pagal konstrukciją. 3.7. Specialus sterilizavimo dėklas rinkinio sterilizavimui ir saugojimui, 1 vnt. 4. Garantija- ne mažiau kaip 24 mėn.
3 | STALAS OPERACINIS, NEŠIOJAMAS
3.1 | Paskirtis | 1. Mobilus, lengvos konstrukcijos, išrenkamas ir surenkamas be papildomų įrankių, išardomas transportavimui, skirtas naudoti lauko sąlygomis, operacijoms ar chirurginėms manipuliacijoms atlikti. 2. Rėmas turi būti tinkamas ant jo lengvai pritvirtinti ir nuimti TALON II tipo ar lygiaverčius neštuvus. 3. Visi priedai tvirtinami prie stalo rėmo/bėgelių, ne prie neštuvų.
3.2 | Rėmas | 1. Pagamintas iš aliuminio, anglies ar stiklo pluošto, nerūdijančio plieno ar kitos korozijai atsparios tvirtos medžiagos. 2. Su pagrindą apsaugančiomis reguliuojamo aukščio atramomis. 3. Turi būti galimybė kiekvieną atramą reguliuoti atskirai. 4. Komplektacijoje ne mažiau kaip 2 vnt. nuimamų ratukų 20cm (± 5cm) skersmens- pageidautina. 5. Trendelenburgo ir atvirkštinio Trendelenburgo pozicijos ne mažiau kaip 15 laipsniu kampu- pageidautina.
3.3 | Lentynos | Prie stalo turi būti tvirtinamos ne mažiau kaip dvi tvirto audinio lentynos: 1. Viršutinė, sulankstoma lentyna, skirta per neštuvus pratekėjusių skysčių surinkimui, pageidautina su skysčio išleidimo anga. 2. Apatinė sulankstoma lentyna skirta priemonėms sudėti.
3.4 | Komplektacijoje turi būti | 1. Tvirto audinio krepšiai skirti stalui ir visiems stalo priedams sudėti ir transportuoti. 2. Mayo tipo padėklas su laikikliu tvirtinamu prie stalo rėmo arba bėgelio, ne mažiau kaip 1 vnt. 3. Laikikliai rankoms minkšti, su tvirtinimu prie stalo rėmo arba bėgelio, ne mažiau kaip 2 vnt. 4. Stovas- laikiklis lašinėms infuzijoms, tvirtinamas prie stalo, ne mažiau kaip 2 vnt, pageidautina, kad būtų galimybė tvirtinti įvairiose stalo pusėse (priekyje, gale, kairėje ir dešinėje pusėje). 5. Padėklai su laikikliu tvirtinamu prie stalo rėmo arba bėgelio, ne mažiau kaip 2 vnt. 6. Šviestuvas tvirtinamas prie stalo rėmo arba bėgelių, 2 vnt.- pageidautina. 7. Balnakilpės kojoms pakelti 2 vnt.- pageidautina.
3.5 | Matmenys | 1. Platformos aukštis reguliuojamas ne siauresnėse nei 75-90 cm ribose. 2. Surinkto stalo matmenys turi būti tinkami saugiai fiksuoti ant jo neštuvus. 3. Sudėto transportavimui stalo matmenys: ne didesni kaip 125 x 80 x 40 cm. 4. Svoris be priedų ne daugiau kaip 40 kg.
3.6 | Atlaikoma pakrova | Ne mažiau kaip 160 kg.
3.7 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
4 | LOVA MEDICININĖ, SU RATUKAIS
4.1 | Paskirtis | skirta naudoti lauko ligoninėse su užlenkiamomis kojomis lengvesniam transportavimui.
4.2 | Matmenys | 1. Lovos ilgis ne mažesnis kaip 195 cm. 2. Lovos plotis ne mažiau kaip 75 cm. 3. Svoris ne daugiau kaip 50 kg.
4.7 | Konstrukcija | 1. Lovos gulimoji dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno, plastiko ar kitos korozijai atsparios medžiagos. 2. Lovos rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba kito metalo padengto antikorozine danga, atsparia išorės poveikiui. 3. Reguliuojamo aukščio. Lovos gulimoji dalis turi pasikelti į ne mažiau kaip 80 cm nuo žemės paviršiaus. 4. Lovos gulimoji dalis turi būti sudaryta iš dviejų atskirų segmentų. Galvūgalio segmentas turi būti reguliuojamas pakeliant ne mažiau kaip 3 padėtis. 5. Su apsauginiais turėklais iš abiejų lovos pusių. Turėklai nulenkiami arba nuimami.
4.8 | Ratukai | Ne mažiau kaip 4 vnt., ne mažiau kaip du iš jų turi būti su stabdžiais.
4.9 | Komplektacija | 1. Stovas lašinėms infuzijoms, tvirtinamas prie lovos- pageidautina 2. Čiužinys, ne mažiau kaip 4 cm storio, padengtas lengvai valoma ir atsparia dezinfekcinėms medžiagoms danga. 3. Po gulimąja dalimi pakabinama lentyna -pageidautina.
4.10 | Garantija | ne mažiau kaip 24 mėn.
5 | LARINGOSKOPAS VIDEO
5.1 | Paskirtis | Prietaisas skirtas atlikti netiesioginio vaizdo intubaciją. Daugkartinio naudojimo, su keičiamomis daugkartinėmis mentelėmis.
5.2 | Ekranas | 1. Tipas LCD, TFT arba lygiavertis, spalvotas. 2. Skersmuo ne mažesnis kaip 2,4 colio. 3. Pasukimo kampas: aukštyn- žemyn ne mažiau kaip 40°. Kairėn -dešinėn ne mažiau kaip 180°.
5.3 | Apšvietimas | LED arba lygiavertis.
5.4 | Kamera | Ne mažiau kaip 1 Mpix raiškos.
5.5 | Maitinimas | 1. Baterija ar įkraunamas akumuliatorius. 2. Ne mažiau kaip 90 min. veikimas su naujais elementais ar pilnai įkrautu akumuliatoriumi.
5.6 | Galimybė įrašyti vaizdus į prietaiso atmintį | Pageidautina.
5.7 | Komplektacija | 1. Baterijos ar akumuliatorius su krovikliu (gali būti integruotas prietaise) ne mažiau kaip 1 kompl. 2. Antgalis Macintosh tipo Nr.4, daugkartinio naudojimo, ne mažiau kaip 1 vnt. 3. Antgalis Macintosh tipo Nr.3, daugkartinio naudojimo, ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Antgalis Macintosh tipo Nr.2, daugkartinio naudojimo, ne mažiau kaip 1 vnt. 5. Antgalis Macintosh tipo Nr.1, daugkartinio naudojimo, ne mažiau kaip 1 vnt - pageidautina. 6. Dėklas prietaisui ir mentelėms sudėti, ne mažiau kaip 1 vnt.
5.8 | Apsaugos klasė | Ekranui, ne mažiau kaip IPX5- pageidautina.
5.9 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
6 | STOVAS, INFUZIJŲ
6.1 | Pagamintas | Nerūdijančio plieno ar plieno padengto atsparia korozijai danga. Atsparus dezinfekcijai.
6.2 | Pagrindas | Su ne mažiau kaip 4 manevringais ratukais, ne mažiau kaip vienas turi būti antistatinis. Ratukai dengti guma - pageidautina. Besisukantys apie savo ašį 360°, mažiausiai 1 iš jų – su stabdžiais (fiksuojami).
6.3 | Kabliai | Ne mažiau kaip 4 kabliai infuziniam skysčiui pakabinti. Maksimali apkrova vienam kabliui ne mažiau 1,5 kg.
6.4 | Aukštis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 150- 200 cm.
6.5 | Maksimalus leidžiamas svoris | Ne mažiau kaip 6 kg.
6.6 | Komplektacija | 1. Padėklas fiksuojamas prie infuzijų stovo. Padėklo matmenys: 25 cm ± 5 cm x 21cm ± 5cm. 2. Metalinis laikiklis-strypas 1 vnt., skirtas dviem medicinos prietaisams (pvz., infuzinių pompoms) tvirtinti - pageidautina.
6.7 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
7 | APARATAS DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS, NEŠIOJAMAS
7.1 | Paskirtis | Aparatas pritaikytas suaugusių, vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai. Portatyvus, kompaktiškas. Pacientų transportavimui.
7.2 | Svoris | Su baterija, be papildomų priedų ne daugiau nei 3,5 kg.
7.3 | Matmenys | Ne didesni nei: 18 cm x 18 cm x 6 cm.
7.4 | Aparatas pritaikytas darbui ligoninės viduje, lauke ar GMP automobilyje | 1. Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo -10°C iki +45°C. 2. Darbinis aplinkos drėgmės lygis ne siauriau 20% - 90%. 3. Turi atitikti RTCA DO-160G, MIL-STD-810G, EN 60601-1-12, EN794-3, EN, 1789 arba lygiaverčius standartus. 5. Prietaiso apsaugos klasė ne mažiau kaip IP 45.
7.5 | Aparatas turi integruotą turbiną | Būtina, nereikia suspausto dujų šaltinio.
7.6 | Maitinimo šaltinis | 1. Vidinė integruota pakraunama Ličio jonų ar lygiavertė baterija. 2. Baterijos darbo laikas ne mažiau kaip 4 val. 3. Pakrovimo laikas nuo visiško išsikrovimo iki ~85% ne ilgiau kaip 4 val.
7.7 | Oro filtras | Būtina. Skirtas apsaugoti prietaisą nuo užteršimo.
7.8 | Pajungimas prie išorinio deguonies šaltinio | Būtina.
7.9 | Greitas reikiamo rėžimo pasirinkimas įjungus prietaisą | Pageidautina, kad įvedus paciento amžių ir ūgį arba svorį aparatas įjungia iš anksto nustatytus startinius parametrus.
7.10 | Ventiliacijos pasirenkami rėžimai ne mažiau kaip šie: | 1. SIMV 2. IPPV arba VCV 3. CPAP- pageidautina. 4. CPR Mode- pageidautina
7.11 | Pagrindiniai parametrai:
7.11.1 | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos | Ne siauresnės nei 8-30 k/min.
7.11.2 | Vienkartinio įkvėpimo tūrio nustatymo ribos | Ne siauresnės nei 200 - 800 ml.
7.11.3 | Iškvėpimo įkvėpimo santykis I:E | Reguliuojamas nuo 1:4 iki 4:1
7.11.4 | Nustatomos teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje PEEP ribos | Ne siauresnės nei: 0 mbar iki 20 mbar.
7.11.5 | O2 koncentracijos nustatymo ribos | Ne siauresnės už nurodytas 21-90 %.
7.12 | Vaizdiniai parodymai | Ne mažiau nei šie: 1. Akumuliatoriaus įkrovos lygis; 2. Įputimų dažnis (BPM); 3. Įpučiamas tūris (Tidal volume); 4. Maksimalus įputimo slėgis (PIP); 5. Liekamas teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigoje (PEEP).
7.13 | Komplektacija | Ne mažiau nei ši: 1. Daugkartinis kontūras pacientui, jei gamintojo nenumatyta, tuomet ne mažiau kaip 30 vnt vienkartinių kontūrų. 2. Prietaiso oro filtrai, 5vnt. 3. Pakrovėjas 220-230 V ir 12 V. 4. Krepšys /dėklas transportavimui. 5. Atsarginis pakraunamas akumuliatorius, 1 vnt.
7.14 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn.
8 | ELEKTROKOAGULIATORIUS
8.1 | Paskirtis | Chirurginėms procedūroms atlikti.
8.2 | Monopolinis pjovimas | 1. Režimai, ne mažiau nei šie: 1.1 Grynasis pjovimas be koaguliacijos efekto, ne mažiau 100%, galia šiuo režimu ne mažiau 300 W, 300 Ω; 1.2 Mišrus pjovimas su koaguliacijos efektu, ne mažiau 50%, galia šiuo režimu ne mažiau 200 W, 300 Ω; 1.3 Pjovimas su stipriu koaguliacijos efektu, ne mažiau 25%, galia ne mažiau 200 W, 300 Ω; 2. Pjovimo režimų aktyvavimas - elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina. 3. Galingumo kontrolė- dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą.
8.3 | Monopolinis koaguliavimas | 1. Režimai, ne mažiau nei šie: 1.1 Nekontaktinė , aukštos įtampos koaguliacija, galia ne mažiau 120 W, 500 Ω. 1.2 Nekontaktinė , aukštos įtampos koaguliacija, galia ne mažiau 120 W, 500 Ω. 1.3 Delikati, gilesnės skvarbos koaguliacija, galia ne mažiau 120 W, 100 Ω. 2. Koaguliavimo režimų aktyvavimas- elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina. 3. Galingumo kontrolė- dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą.
8.4 | Bipolinė rezekcija | Režimai, ne mažiau nei šie: 1. Pjovimo režimas Galia ne mažiau 200 W, 500 Ω 2. Koaguliavimo režimas Galia ne mažiau 175 W, 100 Ω 3. Galingumo kontrolė- dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą.
8.5 | Bipolinis rėžimas | 1. Režimai, ne mažiau nei šie: 1.1 Maža galia 1-15 W, 100 Ω (±5%) 1.2 Vidutinė galia 16-40 W, 100 Ω (±5%) 1.3 Didelė galia 45-95 W, 100 Ω (±5%) 2. Dinaminė galios kontrolė 3. Bipolinio rėžimo aktyvavimas- automatinis arba kojine pamina.
8.6 | Bipolinis audinių sulydymas | 1. Pageidautina automatinis. 2. Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu- pageidautina. 3. Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai- pageidautina 4. Maksimalus galingumas/varža- galia ne mažiau 350 W, 20 Ω 5. Sulydymo režimo aktyvinimas - sulydymas rankena arba kojine pamina. 6. Galingumo kontrolė- automatinė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą.
8.7 | Neutralaus elektrodo monitoringo sistema ar paciento kontrolės sistema | 1. Neutralaus elektrodo kontakto su audinio paviršiumi stebėjimo sistema- būtina. 2. Neutralaus elektrodo monitoringo sistemos dažnis- ne siauresnis kaip 64-76 kHz 3. Audinio paviršiaus stebimos varžos intervalas ne siauresnėse ribose- nuo 0 iki 150 Ω 4. Neutralaus elektrodo monitoringo sistemos srovės stipris- < 100 µA RMS (±5%)
8.8 | Išėjimai | 1. Monopolinis, ne mažiau kaip 2 vnt. 2. Bipolinis, ne mažiau kaip 1 vnt. 3. Bipoliniai audinių sulydymui, ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Neutralaus elektrodo, ne mažiau kaip 1 vnt.
8.9 | Automatinis instrumentų atpažinimas ir automatinis nominalios galios parinkimas | Būtina.
8.10 | Ekranas | Ne mažiau 5 colių liečiamas ekranas, arba funkcijos nustatomos jungikliais.
8.11 | Matmenys | 180 x (±20mm) 360 x (±70mm) 460 mm (±40mm).
8.12 | Svoris | Ne daugiau 13 kg
8.13 | Elektrokoaguliatoriaus priedai | 1. Nelimpantis bipolinis pincetas, tiesus 20-22 (±0,5) cm ilgio su 2 (±0,3) mm darbiniais galiukais. Pinceto jungtis tinkanti prietaisui, ne mažiau kaip 3 vnt. 2. Bipolinis kabelis suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Kabelio ilgis, ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 5 vnt. 3. Daugkartinio naudojimo, vienkartinių neutralių elektrodų pajungimo kabelis, suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Kabelio ilgis ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 2 vnt. 4. Neutralūs elektrodai 2 zonų, ne mažiau kaip 100 vnt. 5. Monopolinės rankenėlės su dviem valdymo mygtukais. Kabelio ilgis ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 5 vnt. 6. Monopoliarinės rankenos vienkartiniai peiliukai 5 (±0,5) cm ilgio, ne mažiau kaip 100 vnt. 7. Bipolinis pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt. 8. Monopolinis pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt.
8.14 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Prekės ar jų pakuotės turi būti ženklintos CE ženklu (netaikoma 3 eil nr. pažymėtai pirkimo daliai). |  |  | Taip/Ne
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip/Ne
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke. |  |  | Taip/Ne