## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
EKS IMPLANTAVIMO INSTRUMENTAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.1. | Chirurginis pincetas Standard tipo (arba lygiavertis) | 10 | vnt
1.1.1. | Chirurginis pincetas Standard tipo (arba lygiavertis), pagamintas iš korozijai atsparaus chromuoto plieno. Bendras instrumento ilgis 160 mm +/- 2 mm, darbinė instrumento dalis su 1 x 2 dantukais. Plieno kietumas pagal Rockwell skalę 40-48 HRC. Instrumentas tinka visoms licencijuotoms dezinfekcijos ir sterilizavimo procedūroms (autoklave 134° C). Instrumentas pažymėtas CE ženklu, suteikiama 2 metų garantija. Pateikti instrumento priežiūros vadovą lietuvių kalba. Tiekėjas turi pateikti oficialaus gamintojo atstovavimo dokumentus.
1.2. | Anatominis pincetas | 10 | vnt
1.2.1. | Anatominis pincetas, pagamintas iš korozijai atsparaus chromuoto plieno. Bendras instrumento ilgis 180 mm +/- 2 mm. Darbinė instrumento dalis su volframo karbido įdėklais 0,4 mm +/- 0,1 mm. Rankenos dantytos ir pažymėtos spalviškai melsvai arba gelsvai. Instrumentas tinka visoms licencijuotoms dezinfekcijos ir sterilizavimo procedūroms (autoklave 134° C). Instrumentas pažymėtas CE ženklu, suteikiama 2 metų garantija. Pateikti instrumento priežiūros vadovą lietuvių kalba. Tiekėjas turi pateikti oficialaus gamintojo atstovavimo dokumentus.
1.3. | Kraujagyslinis pincetas Adson Brown tipo (arba lygiavertis) | 10 | vnt
1.3.1. | Kraujagyslinis pincetas Adson Brown tipo (arba lygiavertis), pagamintas iš korozijai atsparaus chromuoto plieno. Bendras instrumento ilgis 120 mm +/- 1 mm. Rankenos dantytos ir pažymėtos spalviškai melsvai arba gelsvai. Instrumento darbinė dalis dantyta 3 x 4. Dantytos darbinės dalies galiuko diametras 2 mm +/- 0,5 mm. Plieno kietumas pagal Rockwell skalę 42-48 HRC. Instrumentas tinka visoms licencijuotoms dezinfekcijos ir sterilizavimo procedūroms (autoklave 134° C). Instrumentas pažymėtas CE ženklu, suteikiama 2 metų garantija. Pateikti instrumento priežiūros vadovą lietuvių kalba. Tiekėjas turi pateikti oficialaus gamintojo atstovavimo dokumentus.
1.4. | Kraujagyslinis moskitas lenktas Halstead-Mosquito tipo (arba lygiavertis) | 10 | vnt
1.4.1. | Kraujagyslinis moskitas Halstead-Mosquito tipo (arba lygiavertis), lenktas, pagamintas iš korozijai atsparaus chromuoto plieno. Instrumento bendras ilgis 125 mm +/- 2 mm, darbinės dalies ilgis 21 mm +/- 1 mm, darbinės dalie plotis 1,80 mm +/- 1 mm. Darbinės dalies lenktumas 7 mm +/- 1 mm. Plieno kietumas pagal Rockwell skalę 40-48 HRC. Instrumentas tinka visoms licencijuotoms dezinfekcijos ir sterilizavimo procedūroms (autoklave 134° C). Instrumentas pažymėtas CE ženklu, suteikiama 2 metų garantija. Pateikti instrumento priežiūros vadovą lietuvių kalba. Tiekėjas turi pateikti oficialaus gamintojo atstovavimo dokumentus.
1.5. | Kraujagyslinis moskitas tiesus Halstead-Mosquito tipo (arba lygiavertis) | 10 | vnt
1.5.1. | Kraujagyslinis moskitas Halstead-Mosquito tipo (arba lygiavertis), tiesus, pagamintas iš korozijai atsparaus chromuoto plieno. Instrumento bendras ilgis 125 mm +/- 2 mm, darbinės dalies ilgis 21 mm +/- 1 mm, darbinės dalie plotis 2 mm +/- 1 mm. Plieno kietumas pagal Rockwell skalę 40-48 HRC. Instrumentas tinka visoms licencijuotoms dezinfekcijos ir sterilizavimo procedūroms (autoklave 134° C). Instrumentas pažymėtas CE ženklu, suteikiama 2 metų garantija. Pateikti instrumento priežiūros vadovą lietuvių kalba. Tiekėjas turi pateikti oficialaus gamintojo atstovavimo dokumentus.
1.6. | Žirklės Mayo tipo (arba lygiavertis) | 10 | vnt
1.6.1. | Žirklės Mayo tipo (arba lygiavertis), tiesios, užapvalintais bukais galais. Instrumentas pagamintas iš korozijai atsparaus chromuoto plieno. Instrumento bendras ilgis 170 mm +/- 2 mm. Rankenos pažymėtos spalviškai melsvai arba gelsvai. Plieno kietumas pagal Rockwell skalę 40-48 HRC. Instrumentas tinka visoms licencijuotoms dezinfekcijos ir sterilizavimo procedūroms (autoklave 134° C). Instrumentas pažymėtas CE ženklu, suteikiama 2 metų garantija. Pateikti instrumento priežiūros vadovą lietuvių kalba. Tiekėjas turi pateikti oficialaus gamintojo atstovavimo dokumentus.
1.7. | Žirklės kraujagyslinės IRIS tipo (lenktos ir tiesios) (arba lygiavertis) | 5 | kompl.
1.7.1. | Kraujagyslinių žirklių rinkinys Iris tipo (arba lygiavertis). Rinkinį sudaro dvi žirklės pagamintos iš aukštos kokybės medicininio nerūdijančio plieno metalo, padengtos juoda danga, kuri išgaunama PVD būdu (vakuminė danga). Žirklės išsiardo į dvi dalis, neatsukant varžtelio. Rinkinį sudaro vienos žirklės su 0,25 mikro dantukais, žirlių bendras ilgis 130 mm +/- 2 mm, darbinė dalis lenkta ir vienos žirklės be mikro dantukų, bendras instrumento ilgis 120 mm +/- 2 mm. Žirklės tinka visoms licencijuotoms dezinfekcijos ir sterilizavimo procedūroms (autoklave 134° C). Atitinka apdororojimo procedūras EN ISO 17664. Instrumentas pažymėtas CE ženklu, suteikiama 2 metų garantija. Pateikti instrumento priežiūros vadovą lietuvių kalba. Tiekėjas turi pateikti oficialaus gamintojo atstovavimo dokumentus.
1.8. | Žaizdos skėtiklis | 20 | vnt
1.8.1. | Žaizdos skėtiklis Kehlengriff tipo (arba lygiavertis), dantyta rankena. „Šakutės“ tipo, 3 bukos, lenktos atšakos. Instrumentas pagamintas iš korozijai atsparaus chromuoto plieno. Instrumento bendras ilgis 166 mm +/- 6 mm, rankenos ilgis 97 mm +/- 3 mm, darbinės dalies vienos atšakos plotis 2 mm +/- 0,55 mm, bendras trijų atšakų plotis 8 mm +/- 1 mm. Atšakų lenktumas 6 mm +/- 1 mm. Plieno kietumas pagal Rockwell skalę 40-48 HRC. Instrumentas tinka visoms licencijuotoms dezinfekcijos ir sterilizavimo procedūroms (autoklave 134° C). Instrumentas pažymėtas CE ženklu, suteikiama 2 metų garantija. Pateikti instrumento priežiūros vadovą lietuvių kalba. Tiekėjas turi pateikti oficialaus gamintojo atstovavimo dokumentus.
1.9. | Lenktas moskitas De Bakey tipo (arba lygiavertis) | 20 | vnt
1.9.1. | Moskitas Halsted-Mosquito tipo (arba lygiavertis), lektas, pagamintas iš korozijai atsparaus chromuoto plieno. Instrumento bendras ilgis 125 mm +/- 5 mm, darbinės dalies ilgis 20 mm +/- 2 mm, darbinės dalies galiuko plotis 1,80 mm +/- 0,5 mm, instrumento lenktumas 7 mm +/- 1 mm. Plieno kietumas pagal Rockwell skalę 40-48 HRC. Instrumentas tinka visoms licencijuotoms dezinfekcijos ir sterilizavimo procedūroms (autoklave 134° C). Instrumentas pažymėtas CE ženklu, suteikiama 2 metų garantija. Pateikti instrumento priežiūros vadovą lietuvių kalba. Tiekėjas turi pateikti oficialaus gamintojo atstovavimo dokumentus.
1.10. | Peanas Rochester-Pean tipo (arba lygiavertis) | 10 | vnt
1.10.1. | Peanas Rochester-Pean tipo (arba lygiavertis), tiesus, pagamintas iš korozijai atsparaus chromuoto plieno. Instrumento bendras ilgis 165 mm +/- 2 mm, darbinės dalies ilgis 48 mm +/- 2 mm, darbinės dalie plotis 2,85 mm +/- 2 mm. Plieno kietumas pagal Rockwell skalę 40-48 HRC. Instrumentas tinka visoms licencijuotoms dezinfekcijos ir sterilizavimo procedūroms (autoklave 134° C). Instrumentas pažymėtas CE ženklu, suteikiama 2 metų garantija. Pateikti instrumento priežiūros vadovą lietuvių kalba. Tiekėjas turi pateikti oficialaus gamintojo atstovavimo dokumentus.
1.11. | Adatkotis Crile wood tipo (arba lygiavertis) | 10 | vnt
1.11.1. | Adatkotis Crile wood tipo (arba lygiavertis), bendras instrumento ilgis 180 mm +/- 2 mm. Instrumento difuzinė danga pagaminta iš didelio kietumo ir elastingumo titano karbido. Titano jono karbido jonais apdirbta instrumento darbinė dalis. Plieno kietumas pagal Rockwell skalę 68-73 HRC. Adatkotis skirtas 3/0- 5/0 chiruginiams siūlams. Rankenos pažymėtos spalviškai melsvai arba gelsvai. Instrumentas tinka visoms licencijuotoms dezinfekcijos ir sterilizavimo procedūroms (autoklave 134° C). Instrumentas pažymėtas CE ženklu, suteikiama 2 metų garantija. Pateikti instrumento priežiūros vadovą lietuvių kalba. Tiekėjas turi pateikti oficialaus gamintojo atstovavimo dokumentus.
1.12. | Pean spaustukas Rohester- Pean tipo (arba lygiavertis) | 10 | vnt
1.12.1. | Pean spaustukas Rochester- Pean tipo (arba lygiavertis), tiesus, pagamintas iš korozijai atsparaus chromuoto plieno. Instrumento bendras ilgis 180 mm +/- 5 mm, darbinės dalies ilgis 54 +/- 1 mm, darbinės dalie plotis 3 mm +/- 1 mm. Plieno kietumas pagal Rockwell skalę 42-48 HRC. Instrumentas tinka visoms licencijuotoms dezinfekcijos ir sterilizavimo procedūroms (autoklave 134° C). Instrumentas pažymėtas CE ženklu, suteikiama 2 metų garantija. Pateikti instrumento priežiūros vadovą lietuvių kalba. Tiekėjas turi pateikti oficialaus gamintojo atstovavimo dokumentus.
1.13. | Žaizdos skėtiklis Weitlaner tipo (arba lygiavertis) | 10 | vnt
1.13.1. | Peanas Rochester-Pean tipo (arba lygiavertis), tiesus, pagamintas iš korozijai atsparaus chromuoto plieno. Instrumento bendras ilgis 165 mm +/- 2 mm, darbinės dalies ilgis 101 mm +/- 2 mm. Keturių atšakų bendras plotis 18 mm +/- 2 mm, trijų atšakų bendras plotis 13 mm +/- 2 mm. Instrumentas išsiplečia iki 87 mm +/- 3 mm. Plieno kietumas pagal Rockwell skalę 40-48 HRC. Instrumentas tinka visoms licencijuotoms dezinfekcijos ir sterilizavimo procedūroms (autoklave 134° C). Instrumentas pažymėtas CE ženklu, suteikiama 2 metų garantija. Pateikti instrumento priežiūros vadovą lietuvių kalba. Tiekėjas turi pateikti oficialaus gamintojo atstovavimo dokumentus.
1.14. | Disekcinės žirklės | 10 | vnt
1.14.1. | Disekcinės žirklės, lenktos, pagamintos iš aukštos kokybės medicininio nerūdijančio plieno metalo. Su volframo karbido įdėklais. Bendras instrumento ilgis 150 mm +/- 2 mm. Disekcinės žirklės SuperCut tipo. Rankenos pažymėtos spalviškai melsvai arba gelsvai. Instrumentas tinka visoms licencijuotoms dezinfekcijos ir sterilizavimo procedūroms (autoklave 134° C). Instrumentas pažymėtas CE ženklu, suteikiama 2 metų garantija. Pateikti instrumento priežiūros vadovą lietuvių kalba. Tiekėjas turi pateikti oficialaus gamintojo atstovavimo dokumentus.
1.15. | Instrumentų sterilizavimo krepšys | 10 | vnt
1.15.1. | Instrumentų sterilizavimo krepšys pagamintas iš korozijai atsparaus chromuoto plieno. Instrumentų sterilizavimo krepšio išmatavimai 405 x 225 x 50 mm. Tinka visoms licencijuotoms dezinfekcijos ir sterilizavimo procedūroms (autoklave 134° C). Instrumentas pažymėtas CE ženklu, suteikiama 2 metų garantija. Pateikti instrumento priežiūros vadovą lietuvių kalba. Tiekėjas turi pateikti oficialaus gamintojo atstovavimo dokumentus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3668-1 2025-10-28 15:13:19