| Eil. Nr. | BVPŽ | Prekės pavadinimas | Aprašymas ir techniniai reikalavimai (ne blogesni ar lygiaverčiai) | Orientacinis kiekis vienetais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141000-0 | Vienkartiniai rinkiniai CLIO radiofarmacinių preparatų išpilstymo įrenginiui (komplektas) | Rinkinys, skirtas radiofarmacinių preparatų tirpalų dozavimui. Suderinamas su Comecer gamintojo radioizotopų išpilstymo sistema CLIO. Rinkinį sudaro: • Ventiliuojama ilga adata skiedimo tirpalams surinkti • Kasetes sistema skirtingoms linijoms, sujungta su 4 krypčių rankena • 10 ml švirkštas su išoriniu luer užraktu • Techninių dujų prailginimo linija su 0,2 µm oro filtru: - Didžiausias darbinis slėgis dozavimo metu 2 bar. - Didžiausias darbinis slėgis atliekant burbuliuko taško bandymą 5 bar . • Oro šalinimo filtras, pasižymintis šiomis savybėmis: - 0,2 µm porų dydis - polietersulfono membrana - efektyvusis filtravimo plotas = 4,5 cm2 - mažiausias vandens burbuliukų taškas pasiektas slėgis = 3,1 bar - užpildymo tūris 0,7 ml. • Prailginimo linija, skirta prijungti perkelimo talpą prie dozės kalibratoriaus. • 21G dozavimo adata su oro išleidimo anga, tinkama uždaram buteliukui, atviram buteliukui ir švirkštui su injekcine pertvara. • 120 ml transportavimo talpa prie dozės kalibratoriaus su adata ir 0,2 µm oro filtru. • Pratęsimo linija, skirta: - išpilstymui iš daugiadozės talpyklės - radiocheminių preparatų perkėlimui iš sintezes modulio | 600 |
|  |  |  | Rinkinys radiofarmaciniams preparatams dozuoti. Rinkinį sudaro: • I tipo borosilikatinio stiklo buteliukai 20 mm skersmens • talpa 15 ml • 20 mm chlorido butilo gumos kamštis • 20 mm sidabrinis aliuminio dangtelis su centrine anga |  |
|  |  |  | Prailginimo linija rinkiniui Clio – rinkinys radiofarmaciniams preparatams dozuoti. Prailginimo linija radiofarmacinių tirpalų dozavimui tinkama naudoti su Comecer gamintojo dozavimo sistema CLIO. Rinkinį sudaro: • vidinė luer lock jungtis • ilginamasis vamzdis iš PVC DEHP FREE Ø1x2 mm • vyriška luer lock jungtis Angos yra su sandariomis kapsulėmis. Prietaisas BE LATEKSO. |  |
|  |  |  | Sterilūs uždari buteliukai. Rinkinį sudaro: • I tipo borosilikatinio stiklo buteliukai 20 mm skersmens • talpa 15 ml • 20 mm chlorido butilo gumos kamštis • 20 mm sidabrinis aliuminio dangtelis su centrine anga |  |