Techninė specifikacija (projektas)

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) PANAUDOS, JŲ VEIKIMĄ UŽTIKRINANČIŲ PASLAUGŲ IR MEDŽIAGŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Pirkimo objektas. Perkančioji organizacija numato pagal poreikį įsigyti reagentus ir papildomas priemones hematologinių tyrimų atlikimui, atsižvelgiant į Tiekėjo nurodytus jų kiekius bei panaudos būdu įsigyti Kraujo tyrimus atliekančią analizatorių sistemą tyrimų atlikimui (toliau – Sistema/Analizatoriai/ Įranga) (įskaitant, bet neapsiribojant montavimą, diegimą, instaliavimą, integravimą, derinimą, paleidimą, priežiūrą, remontą, atnaujinimą ir aptarnavimą, bei Analizatorių veikimą užtikrinančių medžiagų ir detalių tiekimą). BVPŽ kodai: 38434000-6, 33696000-5, 33197000-7.

- Bendrieji reikalavimai reagentams ir papildomoms priemonėms:

  - Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus Sistemos darbas. Jeigu Tiekėjas, atlikdamas kiekių skaičiavimus, padarys klaidą, tokiu atveju Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pateikti trūkstamus reagentus, medžiagas, papildomas priemones, kontrolines medžiagas ir kitas papildomas priemones, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir Perkančioji organizacija (Pirkėjas) įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.

  - Tyrimo atlikimui turi būti pateiktos ir įskaičiuotos į tyrimo kainą visos pagal gamintojo rekomendacijas tyrimo atlikimui reikalingos sudedamosios priemonės: reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos (ne mažiau kaip 2 lygių), plovikliai, specialūs valikliai, specialūs antgaliai, ar bet kokios kitos gamintojo nurodytos priemonės.

  - Vidiniai kontroliniai tyrimai atliekami po vieną kartą kiekvieną analizatoriaus darbo dieną, reagentai, kalibratoriai ir kt., priemonės bus naudojamos, atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo, galiojimo atidarius rinkinį ir stabilumo terminus.

  - Visi reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos turi būti suderinami. Tiekėjai gali siūlyti skirtingų gamintojų prekes tik tuo atveju, jei dalyvio su pasiūlymu teikiama medžiaga (pvz., metodiniai aprašai, diegimo protokolai, sertifikatai ar tyrimų rezultatai) objektyviai patvirtina, kad dalyvio siūlomos skirtingų gamintojų prekės tinkamai funkcionuos (derės) tarpusavyje ir yra tinkamos darbui su siūloma Sistema. Reagentai turi būti validuoti/patvirtinti tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti reagentų naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis.

  - Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą.

  - Visos siūlomos prekės (reagentai, kontrolinės medžiagos ir kitos papildomos priemonės) turi būti originalios, kokybiškos, naujos ir tinkamos darbui su panaudai siūlomu analizatoriumi.

  - Kontrolinės medžiagos gali būti siūlomos trečiųjų šalių ir nebūtinai to paties gamintojo kaip reagentai ir kalibratoriai.

III. ANALIZATORIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

3.1. Kraujo tyrimus atliekančios analizatorių sistemos specifikacija (1 vnt.):

| Eil. Nr. | PARAMETRAI | REIKALAVIMAI |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kraujo tyrimus atliekanti analizatorių sistema | Nauja (neeksploatuota) Sistema, analizatoriai ne senesni nei 2025 m. (būtinas tiekėjo patvirtinimas) |
| 2. | Sistemos paskirtis | Techniškai pajėgi atlikti visus 3.2 lentelėje išvardintus tyrimus. |
| 3. | Sistemos komplektacija | 1. Hematologiniai analizatoriai (ne mažiau kaip 3 vnt., tokio paties modelio/serijos). 2. Tepinėlių ruošimo ir dažymo įranga. 3. Tepinėlių mikroskopijos įranga. 4. Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimų analizatorius (nebūtinas, jei šios grafos 1. punkte siūlomi hematologiniai analizatoriai su ENG tyrimo funkcija). 5. Glikozilinto hemoglobino (HbA1c) analizatorius 6. Tarpinė programinė įranga visų atliekamų tyrimų rezultatų analizavimui, interpretavimui, vertinimui bei patvirtinimui. 7. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (-iai) analizatorių ir kitos Sistemą sudarančios įrangos, nurodytos techninės specifikacijos 3.1 lentelės, 3 grafos punkto 1–5 dalyse, pajungimui į elektros tinklą. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi būti pajėgūs eliminuoti didelius elektros įtampos svyravimus, užtikrinti, kad nutrūkus elektros energijos tiekimui iš elektros tinklo visi pradėti tyrimų procesai būtų įvykdyti, tyrimų rezultatai išsaugoti. 8. Bendri reikalavimai šios grafos 1–5 punktuose nurodytai įrangai: 8.1. analizatoriai ir įranga tarpusavyje fiziškai sujungta į automatizuotą liniją nepertraukiama konvejerine jungtimi, tarpusavyje techniškai suderinama; 8.2. analizatoriai ir įranga turi galimybę atjungus nuo Sistemos dirbti visiškai autonomiškai. |
| Reikalavimai hematologiniam analizatoriui |  |  |
| 4. | Hematologinio analizatoriaus našumas | Vieno analizatoriaus našumas tiriant veninį kraują su diferenciacija (CBC+DIFF) – ne mažiau kaip 100 tyrimų per valandą |
| 5. | Tyrimo metodai | Tiriamųjų analičių matavimams taikomi ne mažiau kaip 3 tyrimo metodai iš žemiau išvardintų: 1) Elektrinės varžos pokyčio matavimo metodas 2) Šviesos sklaidos (priekinės ir šoninės) matavimo metodas (tėkmės citometrija) 3) Spektrofotometrijos metodas 4) Fluorescencinio dažymo metodas 5) Radijo bangų laidumo ir penkiakryptės šviesos sklaidos matavimo metodas |
| 6. | Tiriami ėminiai | Veninį kraują |
|  |  | Kapiliarinį kraują |
| 7. | Įsiurbiamo ėminio kiekis | Veninio kraujo ir kapiliarinio kraujo automatizuotam tyrimui atlikti reikalingas (įsiurbiamas) ėminio kiekis ne didesnis kaip 200 µl. |
| 8. | Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus | CBC (bendras kraujo tyrimas be diferenciacijos); CBC+DIFF (bendras kraujo tyrimas su diferenciacija); |
| 9. | Skirtinguose režimuose matuojami parametrai | 1. CBC: - Leukocitų absoliutus kiekis (WBC), - Eritrocitų absoliutus kiekis (RBC), - Hemoglobinas (HGB), - Hematokritas (HCT), - Vidutinis eritrocito tūris (MCV), - Vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH), - Vidutinė eritrocitų hemoglobino koncentracija (MCHC), - Eritrocito dydžio pasiskirstymo plotis – standartinis nuokrypis (RDW-SD), - Eritrocito dydžio pasiskirstymo plotis – variacijos koeficientas (RDW-CV), - Trombocitų absoliutus kiekis (PLT), - Trombocito vidutinis tūris (MPV), - Trombokritas (PCT), - Trombocito dydžio pasiskirstymo plotis (PDW). 2. CBC+DIFF: - WBC, - RBC, - HGB, - HCT, - MCV, - MCH, - MCHC, - RDW-SD, - RDW-CV, - PLT, - MPV, - PCT, - PDW - Neutrofilai (#, %), - Limfocitai (#, %), - Monocitai (#, %), - Eozinofilai (#, %), - Bazofilai (#, %), - Nebrandūs granulocitai (#, %), Branduolėti eritrocitai (nRBC) (#, %). |
| 10. | Įspėjamieji pranešimai | - Blastai, - Atipiniai limfocitai, - Nebrandūs granulocitai, - Leukogramos poslinkis į kairę, - Anizocitozė, - Mikrocitai, - Makrocitai, - Ląstelių fragmentai, - Branduolėti eritrocitai, - Trombocitų sankaupos. (arba lygiaverčiai įspėjamieji pranešimai (flags)). |
| 11. | Kraujo mėginiuose matuojamų parametrų ribos (ne siauresnės nei nurodytos) | 1. RBC: 0,01–8,5 ×1012/l; 2. HGB: 1–255 g/l; 3. HCT: 1–75 %; 4. WBC: 0,05–400 ×109/l; 5. PLT: 3–3000 ×109/l. |
| 12. | Kiti reikalavimai | - Tyrimas atliekamas iš uždarų ir atvirų mėgintuvėlių. - Automatizuotai tyrimas atliekamas iš vakuuminių standartinio tūrio mėgintuvėlių, mikromėgintuvėlių skirtų automatizuotam procesui (mikromėgintuvėliai pakeltu dugnu), o rankiniu būdu – iš standartinio dydžio mikromėgintuvėlių - Automatiniai hematologiniai analizatoriai turi veikti autonomiškai: stabdant vieno analizatoriaus darbą, kitų darbas nepertraukiamas. Vieno analizatoriaus gedimo atveju kitų darbas nesustoja ir gali būti tęsiamas. - Prieš tyrimą kraujas gerai sumaišomas. - Hematologinis analizatorius turi automatinį rotacinį ėminių brūkšninių kodų skenavimą. - Reagentų duomenys įvedami į kompiuterį arba į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą. - Analizatoriuose turi būti ši informacija: reagentų pavadinimai, reagentų tinkamumo naudoti laikas po atidarymo (nuo įdėjimo į analizatorių), likusio tūrio/tyrimų kiekis, turi būti informacija/įspėjimas apie besibaigiančius reagentus. - Talpa automatiniam ėminių padavimui – ne mažiau 50 vnt. mėgintuvėlių vienam analizatoriui. - Galima nuolat papildyti ėminius su stoveliais analizatoriaus darbo metu. - Susietų tyrimų automatinis atlikimas. Analizatorius gavęs tyrimo rezultatus, esant reikalui (pagal vartotojo nustatytus kriterijus), gali automatiškai atlikti susietus t.y. papildomus tyrimus. - Automatinis tyrimų patvirtinimas pagal vartotojo nustatytus kriterijus. - Duomenų saugojimo talpa ne mažiau kaip 100000 tyrimų rezultatų, įskaitant histogramas ir taškines diagramas. - Analizatorius privalo turėti kokybės kontrolės modulį kuris: - Skaičiuotų kokybės parametrų statistines vertes (vidurkį, standartinį nuokrypį, variacijos koeficientą). - Generuotų pasirinkto laikotarpio Levey-Jennings grafikus. 14.Turėtų kokybės kontrolės duomenų eksportavimo funkciją. |
|  | Tepinėlių ruošimo ir dažymo įrangos techniniai parametrai |  |
| 13. | Įrangos našumas | Tepinėlių ruošimas ir dažymas – ne mažiau kaip 60 tepinėlių per valandą. |
| 14. | Vieno tepinėlio ruošimo ir nudažymo laikas | Ne daugiau kaip 25 min. |
| 15. | Dažymo metodas | May-Grunwald–Giemsa arba lygiavertis |
| 16. | Įsiurbiamo mėginio kiekis | Įsiurbiamas mėginio kiekis, reikalingas tepinėliui atlikti, iš standartinio tūrio mėgintuvėlio turi būti ne didesnis kaip 200 µl, iš mikromėgintuvėlio ne didesnis kaip 90 µl. |
| 17. | Reikalavimai tepinėlio ruošimo ir dažymo įrangai | - Turi būti galimybė paruošti tepinėlius automatizuotu būdu iš vakuuminių standartinio tūrio mėgintuvėlių, mikromėgintuvėlių skirtų automatizuotam procesui (mikromėgintuvėliai pakeltu dugnu), o rankiniu būdu iš standartinio dydžio mikromėgintuvėlių. - Yra brūkšninių kodų spausdintuvas, tepinėliai yra pažymimi brūkšniniais kodais, kuriuos nuskaito tepinėlių mikroskopijos įranga. - Prietaisas sujungtas nepertraukiama konvejerine jungtimi su hematologiniais analizatoriais ir tepinėlių mikroskopijos įranga – vakuuminiai standartinio tūrio mėgintuvėliai, mikromėgintuvėliai skirti automatizuotam procesui (mikromėgintuvėliai pakeltu dugnu) iš hematologinio analizatoriaus automatiškai nukeliauja į tepinėlio ruošimo ir dažymo įrangą. - Yra galimybė rankiniu būdu įdėti pavienius vakuuminius standartinio tūrio mėgintuvėlius, mikromėgintuvėlius skirtus automatizuotam procesui (mikromėgintuvėlius pakeltu dugnu), paruoštus tepinėlius. - Skubaus tyrimo funkcija. - Tepinėliai ruošiami atsižvelgiant į ėminio hematokritą (ne mažiau kaip 8 skirtingų lygių) reguliuojant tepinėlio ruošimo mentelės judėjimo greitį ir kampą arba naudojama kita technologija leidžianti įvertinti kraujo savybes ir užtikrinanti kokybiško tepinėlio paruošimą. |
|  | Tepinėlių mikroskopijos įrangos techniniai parametrai |  |
| 18. | Tepinėlių mikroskopijos įrangos našumas | Mikroskopija – ne mažiau kaip 30 tepinėlių per valandą. |
| 19. | Reikalavimai tepinėlio mikroskopijos įrangai | - Prietaisas turi jungtis nepertraukiama konvejerine jungtimi su tepinėlių ruošimo ir dažymo įranga t.y. tepinėliai iš tepinėlių ruošimo ir dažymo įrangos automatiškai nukeliauja į mikroskopijos įrangą. - Automatinės mikroskopijos režimai: - Leukocitų diferencijavimas: įranga turi diferencijuoti leukocitus ir kt. branduolėtas ląsteles į ne mažiau kaip 12 kategorijų (segmentuoti neutrofilai, juostiniai neutrofilai, limfocitai, monocitai, eozinofilai, bazofilai, mielocitai, metamielocitai, promielocitai, blastinės ląstelės, reaktyvūs limfocitai, plazminės ląstelės). Eritrocitų vertinimas: įranga turi diferencijuoti eritrocitus į ne mažiau kaip 6 kategorijas (įskaitant šias: anizocitozė, makrocitai, mikrocitai, hipochrominės ląstelės, polichromazija, poikilocitozė). |
|  | Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimų analizatoriaus arba hematologinio analizatoriaus su ENG tyrimo funkcija techniniai parametrai |  |
| 20. | Paskirtis | Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimų analizatorius arba hematologinis analizatorius su ENG tyrimo funkcija |
| 21. | Matavimo metodas | Westergren arba modofikuotas Westergren arba koreliuojantis su Westergren metodu (koreliacijos koeficientas ne mažiau kaip 0,94) |
| 22. | Ėminys | Kraujas su K2 EDTA |
| 23. | Rezultatų pateikimas | mm/h |
| 24. | Reikalavimai analizatoriui | - Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) analizatorius (arba hematologinis analizatorius su ENG tyrimo funkcija) turi jungtis nepertraukiama konvejerine jungtimi su kita įranga, atlikus bendrą hematologinį tyrimą (jei reikia ir kitus tyrimus) vakuuminiai standartinio tūrio mėgintuvėliai, jei užsakytas ENG tyrimas, automatiškai nukeliauja į Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) analizatorių (arba hematologinį analizatorių su ENG tyrimo funkcija). - Automatizuotai tyrimas atliekamas iš vakuuminių standartinio tūrio mėgintuvėlių. |
|  | Glikozilinto hemoglobino (HbA1c) tyrimų analizatoriaus techniniai parametrai |  |
| 25. | Ėminys | Veninis kraujas |
| 26. | Matavimo principas | Jonų mainų pagrindu veikianti didelio efektyvumo skysčių chromatografija |
| 27. | Įsiurbiamo mėginio kiekis | 10uL (veninio kraujo) |
| Kiti sistemos reikalavimai |  |  |
| 28. | Kiti techniniai reikalavimai | 1. Skystosios automatinės hematologinių tyrimų sistemos atliekos turi būti prijungtos prie bendrų laboratorijos nuotekų tinklų. 2. Jei siūlomai sistemai reikalingas vanduo, tai tiekėjas turi panaudai pateikti atitinkamos kokybės (tokios, kokią nurodo sistemos prietaisų gamintojas) vandenį ruošiančią vandens gryninimo sistemą. Vandens gryninimo sistemos našumas turi būti toks, kad patenkintų siūlomai sistemai reikalingą vandens poreikį. |
| 29. | Sistemos analizatorių ir kitos įrangos naudojimo instrukcijos | Pateikiamos kartu su įranga, lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |
| 30. | Įrangos CE ženklinimas | Sistemą sudarantys analizatoriai ir kita įranga turi būti CE sertifikuoti bei žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių sistemą sudarančių analizatorių CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, bei galiojančių dokumentų, liudijančių sistemą sudarančių papildomų modulių žymėjimą CE ženklu, kopijas). |
| 31. | Reagentai ir kitos priemonės | 1. Tiekėjas turi pateikti visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingų sudedamųjų priemonių (reagentų, ploviklių, kontrolinių medžiagų (ne mažiau 2-jų lygių kraujo), kalibratorių ir/ar kitų gamintojo nurodytų priemonių, reikalingų 3.2 lentelėje nurodytų tyrimų atlikimui) sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje. 2. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus bei kad kaskart, bus atliekami išoriniai (ne mažiau kaip 2 kartus per metus) kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kalibracijos, kontrolinių ar tiriamųjų mėginių). Šie tyrimai neįskaičiuoti į tyrimų kiekį. 3. Reagentų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 mėnesiai, kontrolinių medžiagų ir kalibratorių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 mėnesiai nuo pristatymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 4. Tyrimo metodikos, reagentų (tame tarpe ir kontrolinių medžiagų, kalibratorių) aprašymai anglų ir lietuvių kalbomis kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti elektronine, o laimėjimo atveju – spausdinta forma (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). |
| 32. | Reagentų žymėjimas | Reagentai, (tame tarpe kontrolinės medžiagos, kalibratoriai) turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). |
|  | Reikalavimai Sistemos programinei įrangai |  |
| 33. | Sistemos (analizatoriaus ir/ar programinės įrangos) suderinamumas su LIS | Sistema turi būti tinkama (techniškai ir programiškai suderinama) integravimui į VŠĮ Kauno miesto poliklinikoje veikiančią laboratorinę informacinę sistemą (toliau tekste – LIS): - Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu konkursui pateikti Sistemos komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema gali būti sujungta su išorinėmis sistemomis. - Siūloma Sistema turi turėti galimybę ASTM arba HL7, standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Pastaba: būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečius siūlomos Sistemos komunikavimo parametrus. |

3.2 Kraujo tyrimų atliekamų su analizatorių sistema preliminarus kiekis

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus tyrimų kiekis per 60 mėn., vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrasis hematologinis tyrimas su automatizuota išplėstine ≥ 5-ių dalių leukograma | 1 330 945 |
| 2. | Citomorfologinis kraujo tepinėlio tyrimas, automatizuotas | 16 255 |
| 3. | Glikozilinto hemoglobino tyrimas | 251 635 |
| 4. | Eritrocitų nusėdimo greičio tyrimas | - 510 |

4. Perkančioji organizacija nurodo, kad Analizatorių įsigijimas panaudos būdu apima:

4.1.	Sistemos sukomplektavimą;

  - Sistemos analizatorių atvežimą ir sumontavimą Perkančiosios organizacijos patalpose;

  - Sistemos analizatorių veikimui reikalingų funkcinių sistemų įdiegimą;

  - Sistemos Analizatorių nenutrūkstamą aprūpinimą visomis tinkamai jų eksploatacijai ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį reikalingomis medžiagomis, priedais (įskaitant, bet neapsiribojant, reagentais, kontrolinėmis medžiagomis, kalibratoriais, skiedimo ir plovimo tirpalais, specialiais antgaliais, terminiu popieriumi rezultatų spausdinimui ir kt. priemonėmis);

  - Sistemos analizatorių ir jų programinės įrangos galimybę keistis informacija su Perkančiosios organizacijos laboratorine informacine sistema (toliau — LIS);

  - Sistemos veikimo testavimą prieš faktiškai perduodant naudoti Perkančiajai organizacijai.

Testavimas atliekamas tokiomis esminėmis sąlygomis:

    - apie numatomą Sistemos veikimo testavimą ir jo datą tiekėjas turės pranešti Perkančiajai organizacijai rašytiniu pranešimu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas;

    - testavimas bus laikomas sėkmingu, jei testavimo rezultatai atitiks šios techninės specifikacijos nuostatas, aparatūros specialiuosius reikalavimus bei šioje techninėje specifikacijoje nurodytas funkcines galimybes. Jei sistemos veikimo testavimas nebus sėkmingas, tiekėjas turės nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pašalinti testavimo metu paaiškėjusius analizatoriaus trūkumus, neatitikimus ir atlikti pakartotinį analizatoriaus veikimo testavimą. Jei pakartotinis analizatoriaus veikimo testavimas nėra sėkmingas, tiekėjas turės ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po pakartotinio analizatoriaus veikimo testavimo išmontuoti analizatorių ir jį išvežti iš Perkančiosios organizacijos patalpų;

  - Sistemos analizatorių defektų, gedimo ir (ar) netinkamo (ne)veikimo šalinimą techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais;

  - Sistemos analizatorių remontą (tiek einamąjį, tiek kapitalinį), gedimų šalinimą techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais;

  - Sistemos analizatorių atsarginių dalių sandėlio valdymą ir atsarginių detalių tiekimą, keitimą šioje techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais;

  - Perkančiosios organizacijos laboratorijos personalo apmokymą dirbti su Sistemos analizatoriais;

  - Sistemos analizatoriai privalės būti pajėgūs atlikti ne mažesnį kiekį tyrimų, negu nurodytas šioje techninėje specifikacijoje;

  - Analizatorių sistemos apdraudimą turto draudimu nuo visų rizikų;

  - kitų veiksmų, kurie yra reikalingi, siekiant užtikrinti Perkančiosios organizacijos galimybę nepertraukiamai gauti laboratorinės diagnostikos tyrimų rezultatus pagal faktinį Perkančiosios organizacijos tyrimų poreikį bei tyrimų rezultatų perdavimą į Perkančiosios organizacijos informacinę sistemą, atlikimą.

- Analizatorių komplektacija ir techniniai reikalavimai, susiję su Analizatoriumi:

5.1.	Tiekėjas įsipareigoja reagentų ir papildomų priemonių hematologinių tyrimų atlikimo laikotarpiui Perkančiajai organizacijai (Pirkėjui) neatlygintinai perduoti valdyti ir naudotis Tiekėjui nuosavybės teise priklausančia Įranga, atitinkančia šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

5.2.	Sistema privalo būti pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta Perkančiosios organizacijos nurodytais adresais, paruošti darbui ir suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

5.3.	Sistemos Analizatoriai turi būti techniškai pajėgūs atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus laboratorinės diagnostikos tyrimus, skirti naudoti Medicinos diagnostikos laboratorijose ir gebantis perduoti duomenis į LIS.

5.4.	Tiekėjas privalės užtikrinti perduotų Analizatorių nepertraukiamą veikimą techninėje specifikacijoje numatytais terminais, tvarka ir pajėgumais, pats dengdamas visas analizatoriaus išlaikymo, naudojamų medžiagų ir kitas susijusias išlaidas. Analizatorių sistema privalo būti techniškai pajėgi atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus laboratorinės diagnostikos tyrimus.

5.5.	Tiekėjas turi pateikti ir įrengti visą papildomą įrangą, reikalingą sistemų veikimui užtikrinti, pavyzdžiui, vandens gryninimo įrenginius, nepertraukiamo maitinimo šaltinius (srovės/įtampos stabilizatorius), spausdintuvą ir kt. ir ši įranga turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą.

5.6.	Sistemos, įskaitant papildomą įrangą, turi būti išdėstytos laboratorijos patalpoje taip, kad nebūtų trikdomas darbo srautas, būtų išlaikytos ergonomiškos darbo sąlygos personalui ir užtikrintas sklandus laboratorijos darbas. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti tokią įrangą, kuri tilptų į patalpą, kurios matmenys: 5 m. ilgio x 6 m pločio, viso kabineto išmatavimai 35 kv.m2.

5.7.	Analizatorius turi būti pripažintas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais).

5.8.	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus panaudai siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma įranga ir įrangos techninio aptarnavimo bei remonto, t. y. turi įrangos gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą .

5.9.	Tiekėjas sistemos programinės įrangos suderinimą turi atlikti savo jėgomis ir lėšomis.

5.10.	Tiekėjas turės užtikrinti analizatorių nepertraukiamą darbą 5 dienas per savaitę, 13 val. per parą, darbą organizuojant dviem pamainomis 36 mėn. laikotarpiui.

5.11.	Tiekėjas turės paskirti atsakingą asmenį, kuris kompetentingai atliks analizatorių techninės priežiūros, atnaujinimo, kalibravimo, aptarnavimo ir remonto darbus. Tiekėjas turės užtikrinti, jog jo paskirti specialistai nurodytais telefono numeriais būtų pasiekiami darbo dienomis Perkančiosios organizacijos darbo metu visą sutarties laikotarpį.

5.12.	Einamasis planinis ir/ar kapitalinis analizatorių remontas, techninė priežiūra, atnaujinimo darbai gali būti atliekami tik iš anksto suderinus su Perkančiąja organizacija konkrečią datą ir laiką.