KLAUSIMYNAS

ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTIKOS SISTEMA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTIKOS SISTEMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taikymo sritys | Kardiologiniai, nervų, arterijų, venų, plaučių, muskuloskeletiniai, stuburo ir abdominaliniai tyrimai |  |
|  | Ekranas atlenkiamas | - Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 35 cm - Ekrano raiška ne mažesnė kaip 1920 x 1080 taškų - Ekranas atlenkiamas ne mažiau kaip 100 laipsnių kampu |  |
|  | Valdymo ekranas | Lietimui jautrus ekranas nuo horizontalios pozicijos yra pakreiptas ne mažiau kaip 20 laipsnių |  |
|  | Tiesioginio valdymo mygtukai | Stiprinimo, gylio, darbo režimo, matavimų pasirinkimui |  |
|  | Darbo režimai | 2D, M, spalvinis galios dopleris, spektrinis dopleris |  |
|  | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas, ne siauresnis | Nuo 1 iki 19 MHz |  |
|  | Dinaminis diapazonas, ne mažesnis | 180 dB |  |
|  | Tyrimų protokolai | FAST, eFAST, DVT (angl. deep vein thrombosis) |  |
|  | Audinių harmoninio vaizdavimo programa | Būtina |  |
|  | Pilkumo skalės lygiai, ne mažiau | 250 |  |
|  | Greita darbo pradžia | Skenavimo pradžios laikas nuo prietaiso įjungimo ne ilgesnis nei 40 sekundžių |  |
|  | Plačiajuostis linijinis daviklis | - Darbinių dažnių diapazonas nuo 4 iki 15 MHz, ne siauresnis; - Plotis 50 ± 2 mm. - Skenavimo gylis 6 cm, ne mažiau. - Davikis turi centrinės linijos žymeklį |  |
|  | Plačiajuostis konveksinis daviklis | - Darbinių dažnių diapazonas nuo 1 iki 5 MHz, ne siauresnis; - Skenavimo gylis 30 cm, ne mažiau - Davikis turi centrinės linijos žymeklį |  |
|  | Automatinė adatos vizualizacijos (išryškinimo) programinė įranga | - Išryškina linijines struktūras pažymėtame plote - Automatinis prisitaikymas pagal adatos įvedimo kampą |  |
|  | Aparate integruota edukacinė programinė įranga | Ne mažiau kaip 150 edukacinių atvejų su galimybe atlikti ultragarsinį tyrimą tuo pačiu metu |  |
|  | Procedūrinis darbo režimas | Neleidžia sistemai išsijungti ar pereiti į budėjimo režimą ilgą laiką neliečiant ekrano |  |
|  | Daviklių jungtys | Ne mažiau kaip 3 (galima siūlyti šakotuvą) |  |
|  | Kadrų atmintis | Ne mažiau 300 MB |  |
|  | Echoskopas ir davikliai turi būti atsparus smūgiams | Atitinka kritimo testą iš 100 ±10 cm aukščio |  |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | - Sistemos atsparumas aplinkos poveikiui IP22, ne prastesnis - Daviklių atsparumas skysčiams IPX7, ne prastesnis - Daviklių jungtys be pajungimo „kojyčių“, kontaktai integruoti plokštėje |  |
|  | Lengvai pernešamas | Echoskopo svoris ne daugiau 8 kg |  |
|  | Vaizdų eksportavimo formatai | Vaizdų ir video įrašų eksportavimo formatai MP4, JPEG, BMP |  |
|  | Vaizdo didinimo funkcija | Būtina |  |
|  | Išorinės jungtys | Eterneto, USB ne mažiau trijų |  |
|  | Bevielio ryšio sąsaja integruota aparate | Būtina |  |
|  | Kompaktiškas vežimėlis su krepšiu priedams | - Pagrindo dydis ne daugiau 60cm x 60cm; - 4 ratukai su stabžiais |  |
|  | Maitinimas iš akumuliatorių | Darbas iš integruotų ličio jonų akumuliatorių, ne mažiau trijų valandų |  |
|  | Įrangos instaliavimas | Pateikti gamintojo įgaliojimą ir inžinieriaus apsimokymo sertifikatą įrangos instaliacijai |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | 5 metai, ne mažiau |  |
|  | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą |  |
|  | Pateikiama dokumentacija | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba. |  |