TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 08 -

Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo), Fizioterapijos ir medicinos įranga.“

VII Pirkimo dalis

Defibriliatorius. Techninė specifikacija

Defibriliatorius (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Atkurti normalų širdies ritmą, stebint paciento gyvybines funkcijas |  |
| 2. | Prietaise naudojama defibrilaicijos bangos forma | - Bifazinis defibriliacijos impulsas su fiksuota optimalia fiziologine fazių trukme - Išlaiko pacientui tiekiamą energiją maždaug pastoviu lygiu atsižvelgiant į paciento atsparumą (varžą) |  |
| 3. | Standartiniai energijos nustatymai automatiniame rėžime | Suaugusiems, ne daugiau nei 150/200/200 J |  |
| 4. | Standartiniai energijos nustatymai rankiniame rėžime | Suaugusiems, ne mažiau nei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 50, 70, 90, 120, 150,170, 200 J |  |
| 5. | Įkrovimo laikas šokui | Laikas reikalingas saugojimo kondensatroriui įkrauti iki maksimalios 200 J energijos, esant rankiniam rėžimui: - Su visiškai įkrauta baterija – ne ilgiau nei 8 sekundės - Dirbant nuo elektros tinklo – ne ilgiau nei 7 sekundės |  |
| 6. | Ciklo laiko ritmo analizė – automatiniame rėžime | Su pilnai įkrauta baterija - 1 šokas ne vėliau nei 11 sekundžių |  |
| 7. | Ciklo laikas tarp šokų (shock-shock) | Ne daugiau nei 15 sekundžių |  |
| 8. | Darbo rėžimai, ne mažiau nei išvardinta | - Sinchronizuotas su širdies veikla - Nesinchronizuotas - Automatinis |  |
| 9. | Šoko perdavimas, ne mažiau nei išvardinta | - Naudojant vienkartinius, lipnius defibriliacijos elektrodus - Naudojant defibriliacijos menteles |  |
| 10. | Defibriliacijos elektrodai | Elektrodų kabelis ne trumpesnis nei 2 metrai |  |
| 11. | Elektrodų dydis | Suaugusių elekrodai ne mažiau nei 80 cm2 aktyvaus paviršiaus |  |
| 12. | Defibriliacijos mentelių dydis | Suaugusiems, ne mažiau nei 69 cm2 aktyvaus paviršiaus |  |
| 13. | Prietaisas turi išorinės kardiostimuliacijos funkciją | Būtina |  |
| 14. | Kardiostimuliatoriaus darbo rėžmai, ne mažiau nei išvardinta | - Pareikalavimo - Fiksuoto dažnio |  |
| 15. | Stimuliuojančio impulso forma | Stačiakampė vienfazė su nuolatiniu srovės šaltiniu arba lygiavertė |  |
| 16. | Kardiostimuliacijai naudami tie patys elektrodai, kaip ir automatiniai defibriliacijai | Būtina |  |
| 17. | Defibriliatoriaus/monitoriaus registruojamos derivacijos | Sinchroniškai įrašoma ne mažiau nei 6 derivacijos |  |
| 18. | EKG paciento kabelis | Ne mažiau nei 3 laidų |  |
| 19. | Blokada, kuria sukelia defibriliacijos šokas | Ne daugiau nei 5 sekundės |  |
| 20. | Prietaisas turi turėti neinvazinio kraujos spaudimo matavimo modulį | Būtina |  |
| 21. | Neinvazinio kraujos spaudimo matavimo rėžimai, ne mažiau nei išvardinta: | - Automatinis - Rankinis |  |
| 22. | Matavimo metodas : Oscilometrinis | Būtina |  |
| 23. | Prietaisas turi turėti SpO2 matavimo modulį | Būtina |  |
| 24. | Svoris | Ne daugiau nei 6.5 kg kartu su daugkartinėmis mentelėmis |  |
| 25. | Apsauga nuo vandens bei kietųjų dalelių | Ne mažesnė nei IP 33 |  |
| 26. | Galimybė dirbti tiek nuo elektros tinklo, tiek nuo įmontuotos baterijos | Būtina |  |
| 27. | Veikimo trukmė nuo vidinės baterijos | Ne mažiau 200 smūgių maksimalia energija arba ne mažiau nei 8 valandų monitoravimo |  |
| 28. | Defibriliatoriaus/monitorias ekrano tipas | Spalvotas LCD arba lygiavertis |  |
| 29. | Prietaisas turi integruotą terminį spausdintuvą | Būtina |  |
| 30. | Komplektacija | - Prietaisas defibriliacijai atlikti - Daugkartinių mentelių komplektas - Vienkartiniai suaugusiųjų elektrodai ne mažiau 5vnt. - EKG laidai ne mažiau 1vnt. - SpO2 laidai ne mažiau 1vnt. - AKS laidai ir manžetė ne mažiau po 1vnt. |  |
| 31. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo |  |
| 32. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
| 33. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 34. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 35. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.

3. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |