TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 08 -

Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo PU-....), FMR prietaisai. Operacinės ir oftalmologinė įranga.“

XI Pirkimo dalis

Operacinis šviestuvas. Techninė specifikacija

Operacinis šviestuvas (2 kompl. )

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dviejų modulių lubinio tvirtinimo operacinis šviestuvas | Su diodiniais šviesos šaltiniais |  |
| 2. | Šviestuvo kupolo konstrukcija | - Daugiareflektorinė sistema su šviesos diodais, įmontuotais vientisame „kupole“ arba iš atskirų segmentų sudarytame „kupole“; - Šviesos diodai su reflektoriais kupolo centro atžvilgiu išdėstyti (sukoncentruoti) mažiausiai trimis kryptimis (netinka pagal vieną ašį ištęstų formų (ovalo, dviejų į priešingas puses nukreiptų žiedlapių ir pan.) kupolai); - Individualių lešių su reflektoriais sistema kiekvienam LED diodui. |  |
| 3. | Šviestuvo generuojamas maksimalus šviesos intensyvumas (abiejų modulių) | ≥ 160 klx |  |
| 4. | Spalvinė temperatūra (kiekvieno modulio) | Reguliuojama diapazone nuo 3800-5000 K (ne siauresniame už nurodytą) |  |
| 5. | Vienalytės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 60%) (kiekvieno modulio) | ≥ 600 mm |  |
| 6. | Raudonos spalvos skiriamosios gebos koeficientas (R9) (kiekvieno modulio) | ≥ 94 |  |
| 7. | Reguliuojamas apšvietimo intensyvumas (kiekvieno modulio) | Nuo 100% (maksimalios apšvietos vertės) iki ≤ 50% |  |
| 8. | Endo apšvietimas (kiekvieno modulio) | Būtinas |  |
| 9. | Reguliuojamas šviesos lauko diametras (kiekvieno modulio) | Būtina, ne siauresniame kaip 20-25 cm diapazone. |  |
| 10. | Lempos kupolo centre sumontuota rankena su keičiamomis, plastikinėmis apsaugomis steriliam lempos skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimui, bei sensoriniam (valdomam lietimu) intensyvumo ir šviesos lauko diametro reguliavimui | Būtina. Komplekte su operacine lempa pristatomos ≥ 5 vnt. sterilizuojamų, sensoriniam valdymui pritaikytų rankenėlių. |  |
| 11. | Šviestuvo valdymo pultas | - Pulto funkcijos: - Įjungti/išjungti; - Šviesos intensyvumo reguliavimas; - Endoskopinio apšvietimo įjungimas; - Operacinio lauko apšvietimo diametro nustatymas; - Spalvinės apšvietimo temperatūros nustatymas. 2.Pultas turi būti pritvirtintas prie šviestuvo alkūnės ar šviestuvo kupolo korpuso. |  |
| 12. | Operacinės lempos tvirtinimas: | Operacinė lempa turi būti su jos tvirtinimui prie lubų optimaliai parinktais konstrukciniais elementais pagal lubų tipą ir patalpos bendrą aukštį. (Lubų tipas – betoninės, Aukštis 375cm ± 10cm.) |  |
| 12.1. | Šviestuvo moduliai | Alkūninėmis konstrukcijomis jungiasi prie centrinės vertikalios kolonos, kuri montuojama prie lubų. |  |
| 12.2. | Lempos moduliai | Tvirtinami naudojant ne mažiau 2 dalių (alkūnių) svirtį. Alkūnės sujungtos su ne mažiau kaip 2 šarnyrinėmis jungtimis, kiekviena juda aplink vertikalią šarnyro ašį ne mažesniame kaip 360º diapazone. |  |
| 12.3. | Pirmos su centrine vertikalia kolona sujungtos alkūnės, prie kurių tvirtinasi šviestuvų moduliai aplink centrinę kolonos ašį | Turi rotuoti ne mažiau kaip 360° |  |
| 12.5. | Sumontuoto šviestuvo, centrinės tvirtinimo kolonos, žemiausias taškas | Nuo grindų nutolęs ne mažiau kaip 2200 mm |  |
| 12.6. | Į maksimalų aukštį pakeltų operacinių šviestuvų atstumas, matuojant nuo centrinės rankenėlės žemiausio taško, šviestuvo kupolams esant horizontalioje padėtyje, iki grindų, | Ne mažesnis kaip 1900 mm. (Pastaba: kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius brėžinius arba patalpos eksplikaciją su tai atspindinčiais matmenimis). |  |
| 12.7. | Centrinės kolonos tvirtinimo taškai ir maitinimo blokas vizualiai paslėpti. | Būtina |  |
| 13. | Šviesos šaltinių tarnavimo laikas | ≥ 60 000 val. |  |
| 14. | Šviestuvo kupolo apsaugos klasė | ≥ IP42 |  |
| 15. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
| 16. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 17. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.

3. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |