kompiuterinės tomografijos SISTEMOS

TECHNINĖ specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės (1-os sistemos) | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos/ gamintojo interneto tinklalapį) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kompiuterinio tomografo (KT) sistema | Nurodyti siūlomos sistemos gamintoją, modelį. |  |  |
| 1. | Paskirtis | Viso žmogaus kūno tyrimams atlikti. |  |  |
| 2. | Kompiuterinio tomografo (KT) skenavimo dalis: |  |  |  |
| 2.1. | Pagrindiniai skenavimo režimai: | - Spiralinis skenavimas; 2. Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential) skenavimas; 3. Topogramos. |  |  |
| 2.2. | Maksimalus pjūvių skaičius, gaunamas atlikus vieną pilną (360°) apsisukimą: | ≥ 128 |  |  |
| 2.3. | Efektyvus detektoriaus matricos plotis izocentre z-ašies kryptimi (išilginis) | ≥ 38 mm |  |  |
| 2.4. | Detektoriaus eilių skaičius z-ašies kryptimi (išilginis) | ≥ 64 |  |  |
| 2.5. | Skenavimo angos diametras | ≥ 70 cm |  |  |
| 2.6. | Skenavimo apžvalgos laukas (ang. SFOV) | ≥ 500 mm |  |  |
| 2.7. | Trumpiausias pilno (360 o) apsisukimo laikas | ≤ 0,35 s |  |  |
| 2.8. | KT sistemos valdymo pultai | LCD lietimui jautrios panelės arba klavišinės panelės abiejose skenavimo įrenginio (gantrio) pusėse (kairėje ir dešinėje) |  |  |
| 2.9. | Maksimali leidžiama paciento stalo apkrova | ≥220 kg |  |  |
| 2.10. | Paciento skenuojamos zonos išilgine kryptimi diapazonas | ≥ 180 cm |  |  |
| 2.11. | Minimalus stalo aukštis | ≤ 50 cm |  |  |
| 2.12. | Didžiausias paciento stalo išilginis greitis, mm/s | ≥ 200 mm/s |  |  |
| 2.13. | Rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką) | ≥ 80 kW |  |  |
| 2.14. | Rentgeno generatoriaus įtampos pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 70 iki 140 kV |  |  |
| 2.15. | Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 10 iki 650 mA |  |  |
| 2.16. | Rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką, t.y. nurodoma tikroji rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa), MHU | ≥ 7 MHU |  |  |
| 2.17. | Rentgeno vamzdžio fokuso taškų kiekis | ≥ 2 fokuso taškai, komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema – ne mažiau kaip 2 kiekvienam rentgeno vamzdžiui |  |  |
| 2.18. | Paciento apšvitą mažinančios technologijos | 1. Automatinė rentgeno vamzdžio srovės (mA) kontrolė; 2. Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema pacientų apšvitai ir vaizdo artefaktams sumažinti; 3. Specializuoti apšvitai jautrių organų apšvitos mažinimo protokolai/darbo režimai. |  |  |
| 2.19. | Algoritmai metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti | Sistema turi turėti algoritmus metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti |  |  |
| 2.20. | Paciento pozicionavimo izocentrinėje ašyje sistema | Naudojanti vaizdo kamerą, kurios veikimas pagrįstas dirbtinio intelekto algoritmais |  |  |
| 2.21. | Tyrimų apdorojimo programinė įranga | Trimačių paviršių tyrimo, tūrinių ir daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programos |  |  |
| 2.22. | Automatinis įrangos persijungimas | Neveikos režime į mažos galios režimą |  |  |
| 2.23. | Dvipusis paciento-operatoriaus ryšys | Akustinis |  |  |
| 2.24. | Technologo valdymo konsolė su programine įranga | 1. Gautų vaizdų peržiūra; 2. Vaizdo monitoriaus įstrižainė ≥ 19”; 3. Kompiuteris pagal gamintojo rekomenduojamus techninius pajėgumus; 4. Programinė įranga tyrimų išsaugojimui į išorinius kaupiklius (USB, CD/DVD); 5. Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS), užtikrinantis technologo darbo vietos veikimą ≥ 30 min; 6. DICOM funkcionalumai: a) DICOM Print; b) DICOM Store arba Send; c) DICOM Modality Worklist; d) DICOM Radiation Dose Structured Report. |  |  |
| 2.25. | Reikalavimai komplekte su aparatu patiekiamam automatiniam kontrastinio tirpalo injektoriui | 1. Injektorius – ne mažiau kaip dviejų injekcinių talpų; 2. Injekcinio preparato temperatūros palaikymas – integruota injektoriuje arba atskira; 3. Naudojamų injekcinių talpų tūrio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) nuo 100 iki 200 ml. |  |  |
| 2.26. | Komplekte su KT sistema pateikiami priedai | - Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą kompiuterinio tomografo instaliavimo metu); - Įranga pacientų apšvitos registravimui pagal ES direktyvas ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“; - Paciento pozicionavimui skirtos priemonės: galvos laikiklis, pagalvėlės, atramos, fiksavimo priemonės; - Komplekte su rentgeno aparatu pateikiami ne mažiau kaip 2 apsauginių priemonių komplektai, kurių kiekvienas susideda iš vienos arba dviejų dalių prijuostės ir apykaklės apsaugos. Priemonių švino ekvivalentas 0,5 mmPb, priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IEC 61331-1:2014 standartą. Kartu su pasiūlymu pateikiamas apsauginių priemonių katalogas, kuriame nurodyti galimi užsakyti dydžiai. Priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu. |  |  |
| 3. | Reikalavimai kompiuterinei radiologo darbo vietai (aparatūrinei ir programinei įrangai radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai) |  |  |  |
| 3.1. | Radiologo darbo vietos programinė įranga radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai | 1. Virtuali tarnybinė stotis sukomplektuota su visa būtina technine įranga |  |  |
|  |  | 2. Konkurencinių darbo vietų skaičius ≥ 2 vnt. |  |  |
|  |  | 3. Kraujagyslių tyrimų vertinimo programinė įranga su automatiniu kaulinio audinio pašalinimu |  |  |
|  |  | 4. Plaučių tyrimų vertinimo programinė įranga |  |  |
|  |  | 5. Multimodalinių vaizdų peržiūros programa |  |  |
| 3.2. | Tarnybinė stotis (centrinis serveris) | Serverio techniniai parametrai turi atitikti gamintojo rekomenduojamus programinės įrangos parametrus |  |  |
| 3.3. | Radiologo darbo vietos kompiuteris | Kompiuterio techniniai parametrai turi atitikti gamintojo rekomenduojamus programinės įrangos parametrus |  |  |
| 3.4. | Spalvotas radiologo darbo vietos medicininis monitorius | 1. Bendra monitoriaus raiška ≥ 6 MP; 2. Įstrižainė ≥ 30”; 3. Kalibruotas skaistis ≥ 500 cd/m2; 4. Kontrastiškumas (tipinis) ≥ 2000:1; 5. Kalibracinis daviklis bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti arba lygiavertis technologinis sprendimas. |  |  |
| 3.5. | Papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai | 1. Įstrižainė ≥ 24”; 2. Kontrastiškumas ≥ 1000:1; 3. Maksimalus skaistis ≥ 300 cd/m2; 4. DICOM kalibruotas maksimalus skaistis ≥ 180 cd/m2; 5. VESA tvirtinimas; 6. USB jungtys ≥ 2 vnt.; 7. Jungtys Display Port, HDMI (arba lygiavertės); 8. Reguliuojamo aukščio stovas, aukščio diapazonas ≥ 80 mm. |  |  |
| 3.6. | Dedikuota medicininė vaizdo plokštė | 1. Ne mažiau kaip 10 bitų; 2. Atminties dydis ≥ 8 GB; 3. Display Port (arba lygiavertės) jungtys ≥ 4 vnt. |  |  |
| 3.7. | Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) | Ne mažiau kaip 2200 VA |  |  |
| 4. | Komplektacija | Kompiuterinis tomografas – 1 vnt.; Tyrimų apdorojimo programinė įranga – 1 vnt.; Įranga dvipusiam paciento – operatoriaus komunikavimui; Technologo valdymo konsolė su programine įranga – 1 vnt.; Kompiuterinė radiologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga radiologiniių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai); a) Serveris – 1 vnt.; b) Kompiuteris – ≥2 vnt.; c) Spalvotas medicininis monitorius – ≥2 vnt.; d) Papildomas monitorius – ≥2 vnt.; e) Klaviatūra, pelė – ≥2 kompl.; f) Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) – ≥2 vnt.; Automatinis kontrastinio tirpalo injektorius – 1 vnt.; Įvadinė elektros spinta – 1 vnt.; Įranga pacientų apšvitos registravimui – 1 vnt; Paciento pozicionavimui skirtos priemonės – visų 2.26.3 punkte nurodytų priedų po 1 vnt.; Apsauginės priemonės – 2 komplektai. |  |  |

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos techninės specifikacijos lentelėje).

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke sistema privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į viešosios įstaigos Centro / Antakalnio poliklinikos instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, sisteminės programinės įrangos ir operacinės sistemos įdiegimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. - Pateikiama serviso dokumentacija lietuvių ir / ar anglų kalba. - Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė.

________________________