Peties, kelio sąnario artroskopinių instrumentų rinkinys

PIRKIMO OBJEKTAS

| Eil.Nr. | Prametrai/ parametro reikšmė | Mato vienetas | Kiekis | Rinkos dalyvių pastabos/ pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis | Peties sąnario instrumentų rinkinys |  |  |  |
| 1.1. objektas | Peties sąnario instrumentų rinkinys (Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | kompl. | 1 |  |
| 1.1.1. parametras | Artroskopinis griebtuvas 1 vnt., darbinė dalis be skersinės ašies (angl. „pinless"), aštraus dantyto suėmimo; tiesus |  |  |  |
| 1.1.2. parametras | Artroskopinis siūlų manipuliatorius. vertikalus, darbinė dalis be ašies (angl. „pinless") 1 vnt.; tiesus, buku galu, darbinė dalis uždarytoje būsenoje sudaro netaisyklingos ovalo formos kilpą, vienu metu gali suimti keturis siūlus, numatytas paimtų siūlų migravimas uždarytos darbinės dalies viduje. |  |  |  |
| 1.1.3. parametras | Artroskopinis mazgų manipuliatorius 1 vnt. Uždaras, rankena žiedo tipo. Instrumentas skirtas mazgo nuleidimui artroskopinių operacijų metu. |  |  |  |
| 1.1.4. parametras | Slankus siūlų kirpiklis 1 vnt., darbinė dalis cilindro formos, rankenos kaip žirklių, su fiksatoriumi. |  |  |  |
| 1.1.5. parametras | Artroskopinis kabliukas 1 vnt., vąšelio tipo, tiesus |  |  |  |
| 1.1.6. parametras | Artroskopinis raspatorius 1 vnt. Lenktas, darbinė dalis stačiakampio formos, darbinės dalies viena pusė dantyta, kita lygi priekinis kraštas aštrus, pjaunantis |  |  |  |
| 1.1.7. parametras | Siūlų pravedimo - ištraukimo instrumentas, darbinė dalis be skersinės ašies (angl. „pinless") 1 vnt.; Žemo profilio, 45°±1° į dešinę, telpa į 7,6±0,1 mm kaniulę, darbinė dalis paukščio snapo formos, smaili, rankenos kaip žirklių. |  |  |  |
| 1.1.8. parametras | Siūlų pravedimo - ištraukimo instrumentas 1 vnt., darbinė dalis be skersinės ašies (angl. „pinless"); Žemo profilio, 45°±1° į kairę, telpa į 7,6±0,1 mm kaniulę, darbinė dalis paukščio snapo formos, smaili, rankenos kaip žirklių. |  |  |  |
| 1.1.9. parametras | Artroskopinė optika, perduodanti 4K , 1 vnt.; 1. Vaizdo kryptis 30°2. Diametras 4 ±0,2 mm;3. Ilgis 160 ±10 mm;4. Autoklavuojama.5. Tinkanti siūlomai įrangai |  |  |  |
| 1.1.10. parametras | Artroskopo įmova 1 vnt.; 1. Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova komplekte su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 4 ±0,2 mm diametro siūlomai optikai2. Tinkanti siūlomai įrangai |  |  |  |
| 1.1.11. parametras | Šviesolaidis 1 vnt.; 1. Prijungimui prie šviesos šaltinio ir greito prisijungimo prie optikos jungtimi.2. Ilgis ≥ 300 cm.3. Išorinis diametras 4,0 mm3. Fibrooptinis.4. Tinkantis siūlomai artroskopinei optikai |  |  |  |
| 1.1.12. parametras | Artroskopinis kobliacijos įrenginys 1 vnt.; 1. Darbinis dažnis50/60 Hz;2. Temperatūrinis diapazonas nuo 20° C iki 60°C3. Skystųjų kristalų (LCD) ekranas, rodantis koaguliacijos ir abliacijos parametrus, intrasąnarinių skysčių temperatūrą ir klaidų pranešimus būtinas; 4. Galimi režimai: Kobliacija- BūtinaBipolinė koaguliacija-Būtina. 5. Elektrodų atpažinimas ir optimizuoto darbo režimo parinkimas -Automatinis;6. Elektrodų pasirinkimas klubo, kelio, peties ir smulkių sąnarių artroskopijoms, su temperatūros kontrolės funkcija. Galimybė pasirinkti iš 41 tipo elektrodų |  |  |  |
| 1.2. objektas | Generatorius peties operacijoms ir elektrodai | kompl. | 1 |  |
| 1.2.1. parametras | Generatorius su laidu ir pedalu, tinkamas artroskopinėms peties sąnario operacijoms. Gali būti suteikiamas panaudai 5 metams. |  |  |  |
| 1.2.2. parametras | Bipolinis kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas kelio ir peties artroskopijoms, su siurbimo funkcija, integruotu kabeliu 30 vnt. |  |  |  |
| 1.2.3. parametras | Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais. |  |  |  |
| 1.2.4. parametras | Darbinė dalis lenkta 90°, darbinės dalies diametras 3,75 mm (± 0,05 mm). |  |  |  |
| 2. dalis | Kelio sąnario instrumentų rinkinys |  |  |  |
| 2.1. objektas | Kelio sąnario instrumentų rinkinys | kompl. | 1 |  |
| 2.1.1. parametras | Artroskopinis kandiklis 2 vnt., su ergonomiška rankena mobilioji dalis su kilpa dviem pirštams, o statinės dalies kilpa prie darbinės dalies jungiasi dviem strypais, ovalo[stačiakampio] formos, lenktas į viršų. Darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo [stačiakampio] formos, lenkta 15° į viršų, 6,57mm ±0,05 mm pločio, kirpimo plotis 4,39 mm±0,05 mm, profilio aukštis 1,65 mm±0,03 mm. |  |  |  |
| 2.1.2. parametras | Artroskopinis kandiklis 2 vnt., ovalo [stačiakampio] formos, tiesus. Darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo[stačiakampio] formos, tiesus, 6,57mm ±0,05 mm pločio, kirpimo plotis 4,39 mm±0,05 mm, profilio aukštis 1,65 mm±0,03 mm. |  |  |  |
| 2.1.3. parametras | Artroskopinis kandiklis 1 vnt., stačiakampio formos, lenktas į kairę .Žemo profilio, stačiakampio formos, darbinė dalis 5,05 ±0,01mm pločio, aukštis 2,52mm ±0,01mm, kirpimo plotis 3,17 ±0,01mm, lenkta į kairę, darbinė dalis be skersinės ašies. |  |  |  |
| 2.1.4. parametras | Artroskopinis kandiklis 1 vnt., stačiakampio formos, lenktas į dešinę Žemo profilio, stačiakampio formos, darbinė dalis 5,05 ±0,01mm pločio, aukštis 2,52mm ±0,01mm, kirpimo plotis 3,17 ±0,01mm, lenkta į dešinę, darbinė dalis be skersinės ašies.. |  |  |  |
| 2.1.5. parametras | Artroskopinis čiupiklis 2 vnt., Aligator tipo arba lygiavertis . Darbinė dalis be skersinės ašies, 2,7 mm ±0,05 mm, profilio aukštis 2,66 mm ±0,05 mm, su smulkiais dantukais viršutinėje ir apatinėje pusėje, kurie pakreipti į rankenos pusę, rankena su užrakinimo mechanizmu, |  |  |  |
| 2.1.6. parametras | Artroskopinė dildė. Daugkartinio naudojimo, deimantine galvute, lenkta 90°, 2 vnt. |  |  |  |
| 2.1.7. parametras | Artroskopinis gylio matuoklis-kabliukas. Sugraduotas, distalinė dalis lenkta, 2 vnt. |  |  |  |
| 2.1.8. parametras | Artroskopinis mazgų manipuliatorius 1 vnt. Uždaras, rankena žiedo tipo, spalviškai pažymėta. Instrumentas skirtas mazgo nuleidimui artroskopinių operacijų metu. |  |  |  |
| 2.1.9. parametras | Slankus siūlų kirpiklis 1 vnt., Darbinė dalis cilindro formos, distalinė dalis su lašo formos įpjova, skirta siūlui įverti, rankenos kaip žirklių, su fiksatoriumi |  |  |  |
| 2.1.10. parametras | Artroskopinė optika, perduodanti 4K 2 vnt.: 1. Vaizdo kryptis 30°2. Diametras 4 ±0,2 mm;3. Ilgis 160 ±10 mm;4. Autoklavuojama.5. Tinkanti siūlomai įrangai arba įstaigoje turimai Smith&Nephew įrangai. |  |  |  |
| 2.1.11. parametras | Artroskopo įmova 2 vnt.: 1. Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova komplekte su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 4 ±0,2 mm diametro siūlomai optikai2. Tinkanti siūlomiems instrumentams. |  |  |  |
| 2.1.12. parametras | Šviesolaidis 2 vnt.: 1. Prijungimui prie šviesos šaltinio ir greito prisijungimo prie optikos jungtimi.2. Ilgis ≥ 300 cm.3. Išorinis diametras 4,0 mm3. Fibrooptinis.4. Tinkantis siūlomai įrangai |  |  |  |
| 2.1.13. parametras | CE ženklinimas ir atitikimas ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimams medicinos prietaisams - būtina |  |  |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

| 1 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu* , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). *Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Visoms nurodytoms (jei nurodyta) konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 nuostatas. Kartu su preke turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija originalo ir lietuvių kalba. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. Jei tiekėjas kartu su preke pateikia EB atitikties deklaraciją, kad įsigyjama prekė atitiks reikiamus standartus, kartu pateikia ir techninius dokumentus, pagrindžiančius prekės atitiktį reikiamiems standartams. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Prekės turi būti naujos, nenaudotos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Garantinis laikotarpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Ne mažiau nei 2 metai (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Tiekėjas nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Tiekėjas nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Tiekėjas nemokamai atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Tiekėjas informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Tiekėjas teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Gedimo atveju tiekėjas atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Prekių perdavimo-priėmimo aktas; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 nuostatas; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba (tikslus originalios vartotojo instrukcijos vertimas); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Vartotojo instrukcija anglų kalba (gamintojo išleistas originalas su pažymėtu CE ženklu, kuris pateikiamas su prekėmis (ang. User manual). Prekėms, pagamintoms Lietuvoje – neprivaloma; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Techninės priežiūros reglamentas – periodiškai atliekamų techninės priežiūros darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Dokumente taip pat nurodomas techninės priežiūros periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos atlikti techninę priežiūrą. Jeigu gamintojas nereglamentuoja techninės priežiūros – pateikiama pažyma arba lygiavertis dokumentas, kad gamintojas techninės priežiūros nenumato; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Valymo – dezinfekavimo instrukcija, įskaitant periodiškumą, naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašą. Visos nurodomos priemonės ir medžiagos privalo būti registruotos Lietuvoje; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į Viešąją įstaigą Ukmergės ligoninę, jos parengimas darbui (pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas)) bei personalo apmokymas (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 10 žmonių) - po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |