Techninė specifikacija

Pavadinimas: Maišelinių baterijų surinkimo sistema

Bendras aprašymas: Ši sistema yra skirta suformuoti baterijų elektrodus iš suspensijų naudojant juostinį padengimą bei suformuoti bateriją naudojant vakuuminį užlydymą.

Sistema turi susidėti iš 2 įrenginių:  Automatinio baterijų elektrodų juostinio dengimo įrenginio su džiovintuvu ir maišelinių baterijų vakuuminio užlydymo įrenginio

| Eil Nr. | Pavadinimas | Reikalaujama specifikacija: | Siūloma specifikacija (Tiekėjas privalo užpildyti nurodydamas konkrečius siūlomų prekių parametrus) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatinis baterijų elektrodų juostinio dengimo įrenginys su džiovintuvu |  | Įrašyti gamintoją ir modelį: |
|  | Dengimo greitis | Reguliuojamas, ne siauresniame intervale nei 0- 80 mm/s |  |
|  | Dengimo plotis | Ne siauresnis nei 150mm |  |
|  | Dengimo ilgis | Ne mažesnis nei 240mm |  |
|  | Pagrindas | Dengimo pagrindas turi turėti vakuuminį prisiurbimą kad prilaikyti dengiamą paviršių. Vakuuminis siurblys turi būti integruotas arba pridėtas. |  |
|  | Aplikatoriai | Turi būti pridėti 100mm (±3 mm) ir 50mm (±3 mm) aplikatoriai. Abu aplikatoriai turi būti reguliuojamo aukščio – maksimalus aukštis ne mažiau 1 mm, tikslumas neprastesnis ±10 µm. |  |
|  | Džiovintuvas | Turi būti dangtyje sumontuotas konvekcinis džiovintuvas, su reguliuojama temperatūra. Maksimali temperatūra ne mažesnė nei 120 °C, tikslumas neprastesnis nei ±1° C |  |
|  | Maišelinių baterijų vakuuminio užlydymo įrenginys |  | Įrašyti gamintoją ir modelį: |
|  | Konfigūracija | Vakuumavimo/užlydimo modulis turi būti atskiras nuo kontrolės modulio. jeigu siūloma kitokia konfigūracija, turi tilpti ir būti suderinama su darbu perkančiosios organizacijos turimoje inertinių dujų kameroje. Užlydymo modulio (arba visos sistemos) išmatavimai turi būti ne didesni nei 800x600x500mm (AxPxG) |  |
|  | Vakuumas | Turi būti galimybė programuoti vakuumo gylį ir išlaikymo laiką. Vakuumo lygmuo ne prastesnis nei 100 mbar (abs. Vakuumas) arba -90 kPa (sant. Vakuumas). Maksimalus vakuumavimo laikas – ne mažiau 120 min. |  |
|  | Užlydymo temperatūra | Lydymo galvutės temperatūra turi būti reguliuojama, ne prastesniame nei KT- 250° C temperatūros intervale, tikslumas ne prastesnis nei ±2° C |  |
|  | Užlydymo ašmenys | Užlydymo ašmenys turi būti minkštojo tipo, pritaikytos užlydyti metalinius kontaktus. Užlydimo juostos plotis ne siauresnis nei 5 mm, o ilgis ne trumpesnis nei 200mm |  |
|  | Užlydimo slėgis ir laikas | Turi būti reguliuojamas užlydymo slėgis, ne mažesniame nei 0-6 kg/cm2 intervale Turi būti reguliuojamas užlydymo laikas ne mažesniame nei 1- 90 s intervale |  |
|  | Elektros tinklo reikalavimai | Abu įrenginiai turi būti pajungiami į 220-240V, 50 Hz, vienos fazės tinklą. |  |

Garantija: 1 metai

Apmokėjimo sąlygos: 10 darbo dienų po prekių priėmimo

Pristatymo terminas: 2026 m. gruodžio 1 d.

Delspinigiai už vėlavimą: 0,02 %.

Esminė sutarties sąlyga: maksimalus vėlavimas 3 savaitės.