Spalva pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
                                                                                                                                                                         Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

2025  -    -
Pirkimo pavadinimas: Ginekologinė kėdė (Nr.10145-2)

	Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
	

	Tiekėjo kodas:
	

	Tiekėjo adresas:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
	


Pastaba: Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
	Vardas, pavardė, pareigos
	 

	Vardas, pavardė, pareigos
	 

	Vardas, pavardė, pareigos
	 


	1. Tiekėjo patvirtinimai:
	
	
	

	1.1  Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

	1.2 Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
	
	

	1.3  Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos , apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

	1.4 Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.


2. Bendrieji reikalavimai: 

2.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. 
2.2. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.
2.3. Tiekėjo siūloma Prekė turi būti pažymėta atitikties ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745   reikalavimus medicinos prietaisams. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.  
2.4. Kartu su Preke pateikiama dokumentacija: naudojimo ir valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba.

2.5. Siūloma Prekė turi būti nauja (Prekės pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) Prekės.
2.6  Prekės paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, t.y. jeigu medicinos prietaisą ar jo komplektuojamas dalis po panaudojimo reikia dezinfekuoti, jis gali būti dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus. 
2.7. Siūloma Prekė turi atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus, nustatytus 5-ame punkte. 

2.8.  Prekės garantijos terminas  ≥ 36 mėnesiai.
	3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:

	*Vieneto kaina nurodoma su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.
** Suma nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).


4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės ir kaina:
	Eil. Nr.
	Parametrai ir jų reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomos prekės parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	1.
	Dviejų dalių ginekologinė kėdė (galvos/nugaros ir sėdimoji dalis).
	

	2.
	Kėdės rėmo konstrukcija su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms padengimu.
	

	3.
	Ginekologinė kėdė mobili, su ≥ 4 ratukais, iš kurių ≥ 2 ratukai su stabdžiais, arba su pakeliamų ratukų fiksavimo sistema.
	

	4.
	Kėdės išmatavimai:

4.1. Bendras ilgis (ištiestos kėdės)  ≥ 1200 mm;
4.2. Kėdės sėdimosios dalies plotis ≥ 550 mm;
4.3. Aukščio reguliavimo ribos ≤ 600 mm iki ≥ 850 mm.
	

	5.
	Kėdės sėdimosios dalies aukščio ir galvos/nugaros dalies pasvirimo kampo elektrinis valdymas rankiniu pulteliu arba kojiniu valdymo pultu.
	

	6.
	Kojų laikikliai/pakojai,  „Goepel“ (arba lygiavertis)  tipo – 1 komplektas:
6.1. Paminkštinti;

6.2. Reguliuojamo aukščio;

6.3. Reguliuojamo pasvirimo kampo;

6.4. Pateikiamos kartu su tvirtinimo mechanizmais.
	

	7.
	Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampo reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0° iki +40°
	

	8.
	Trendelenburgo  padėtis: ne mažiau kaip -10°
	

	9.
	Slankus, nuimamas padėklas/ dubuo (kiekis - 1 vnt.):

9.1 Skirtas skysčiams surinkti;
9.2. Integruotas po kėde;
9.3. Ištraukiamas ir įdedamas po kėdės sėdimąja dalimi;
9.4. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
	

	10.
	Kartu su ginekologine kėde pateikiami priedai: 

10.1. Paminkštinta pagalvėlė galvai – 1 vnt;
10.2. Popieriaus rulono laikiklis (kiekis – 1 vnt.), integruotas už galvos/nugaros dalies;
10.3.  Šoniniai bėgeliai priedų tvirtinimui – 2 vnt; 

10.4. Šoniniai ranktūriai (kiekis - 1 komplektas):
10.4.1. Tvirtinami iš abiejų kėdės pusių;
10.4.2. Reguliuojami (pakeliami/nuleidžiami arba sukiojami į šonus) arba nuimami/uždedami;
10.4.3. Paminkštinti. 

10.4.4. Pateikiami kartu su tvirtinimo mechanizmais.
	

	11.
	Kėdės maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova ≥ 180 kg
	

	12.
	Maitinimas: 220V, 50 Hz  (±10%)
	

	13.
	Gulimos dalies paminkštinimo storis ≥ 50 mm
	

	14.
	Kėdės danga besiūlė, atspari valymui dezinfekcinėmis medžiagomis bei tinkama naudojimui gydymo įstaigose. Dangos spalva iš gamintojo siūlomos paletės.
	


	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas/modelis (jei taikoma), pagaminimo metai
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina EUR, be PVM
	Suma Eur,  be PVM

	1.
	Ginekologinė kėdė
	
	Vnt.
	1
	
	

	PVM tarifas, %:
	
	PVM suma, EUR:
	

	Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR su PVM*:
	

	Suteikiama garantija, mėn.:
	


Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. 

	5. Aplinkos apsaugos reikalavimai 

	Eil.Nr.
	Reikalavimas
	Reikšmės/kriterijai
	Atitikimas reikalavimui

	1.
	Reikalavimas yra taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus  nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. 
	Tiekėjas turi   deklaruoti atitikimą reikalavimui. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Dokumentas yra konfidencialus?
Taip / Ne
	Konfidencialios informacijos pagrindimas

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti  vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo kodas
	Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)

	1.
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


