## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

MOBILIOS ĮRANGOS BURNOS HIGIENISTUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- MOBILIOS ODONTOLOGINĖS SISTEMOS KOMPLEKTAS

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
| 1. | Mobili odontologinė įranga susidedanti iš 2 dalių: lagamino ir vežimėlio | Būtina |  |  |  |
| 2. | Transportavimo metu lagaminas uždedamas ant vežimėlio | Būtina |  |  |  |
| 3. | Esant poreikiui, lagaminas nuimamas nuo vežimėlio ir ne mažiau kaip 2 rankenų pagalba nešamas | Būtina |  |  |  |
| 4. | Lagamine integruotos visos mobiliai odontologo darbo vietai reikalingos funkcijos – instrumentai, kompresorius, siurblys su skysčių surinkimo konteineriu, kojinis valdymo pedalas, vandens butelis. | Būtina |  |  |  |
| 5. | Lagamino svoris | Ne daugiau 12 kg. |  |  |  |
| 6. | Lagamino matmenys | Ne daugiau 40 x 25 x 55 cm |  |  |  |
| 7. | Gydytojo instrumentai: - 3 funkcijų pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo); - Elektrinis mikrovariklis (su LED šviesa, apsisukimai iki ne mažiau kaip 40.000 aps./min.); - Ultragarsinis skaleris (su LED šviesa); - Atsiurbimo žarna. - Turbinos žarna su prikomplektuota sodapūte. Sodapūtės svoris ne daugiau kaip 150 g., matmenys ne daugiau kaip 18 cm ilgis x 5,5 cm plotis x 9 cm aukštis. | Būtina |  |  |  |
| 8. | Butelis švariam vandeniui, talpa ne mažiau kaip 0.75 l. | Būtina |  |  |  |
| 9. | Atsiurbėjo našumas ne mažiau kaip 300 l/min. | Būtina |  |  |  |
| 10. | Skysčių surinkimo konteineris | Talpa ne mažiau kaip 1 l. |  |  |  |
| 11. | Automatinė atsiurbimo apsauga nuo perpildymo | Būtina |  |  |  |
| 12. | Kojinis instrumentų valdymo pedalas | Disko formos |  |  |  |
| 13. | Integruoto kompresoriaus garso lygis | Ne daugiau kaip 50 db. |  |  |  |
| 14. | Vežimėlio svoris | Ne daugiau kaip 8 kg. |  |  |  |
| 15. | Vežimėlis lengvai valdomas, su ne mažiau kaip 2 ratukais | Būtina |  |  |  |
| 16. | Vežimėlio matmenys | Ne daugiau kaip 45 x 40 x 55 cm |  |  |  |
| 17. | Vežimėlio viduje turi būti ne mažiau kaip 4 lentynos priemonėms susidėti | Būtina |  |  |  |
| 18. | Komplekte pateikiamas nešiojamas LED šviestuvas | Būtina |  |  |  |
| 19. | LED šviestuvo šviesos intensyvumas | Ne mažiau 70.000 liuksų matuojant 70 cm atstumu |  |  |  |
| 20. | LED šviestuvo sensorinis valdymas | Būtina |  |  |  |
| 21. | LED šviestuvo šviesos atkūrimo indeksas | Ne mažiau kaip 95 CRI |  |  |  |
| 22. | Kampiniai antgaliai, turi būti pateikiami 3 vienetai | Kampinis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. |  |  |  |
| 24. | CE sertifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |  |  |
| 25. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |  |  |

- PLOMBŲ KIETINIMO LEMPA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
| 1. | LED tipo | Būtina |  |  |  |
| 2. | Bangos ilgis | Ne blogiau kaip 440-480 nm ribose |  |  |  |
| 3. | Ličio-jono baterija | Būtina |  |  |  |
| 4. | Svoris | Ne daugiau kaip 105 g. |  |  |  |
| 5. | Ne mažiau kaip 2 kietinimo režimai: | - Pilno galingumo - Lėto starto |  |  |  |
| 6. | Garsiniai signalai | Pradėjus ir pabaigus švitinimą |  |  |  |
| 7. | Kroviklyje integruotas radiometras | Būtina |  |  |  |
| 8. | Kroviklyje LED indikatoriai rodantys baterijos įkrovimo lygį | Būtina |  |  |  |
| 9. | Garsinė senkančios baterijos indikacija | Būtina |  |  |  |
| 10. | Su senkančia baterija galimybė dar atlikti ne mažiau kaip 5 kietinimo ciklus | Būtina |  |  |  |
| 11. | Šviesolaidžio skersmuo | Ne daugiau kaip 8 mm |  |  |  |
| 12. | Išsikrovusios baterijos pakrovimo trukmė | Ne daugiau kaip 2 valandos |  |  |  |
| 13. | CE sertifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu | Būtina |  |  |  |
| 14. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |  |  |

- MOBILI ODONTOLOGO KĖDĖ

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
| 1. | Paprastai sulankstoma | Būtina |  |  |  |
| 2. | Nešiojama ir vežiojama ant ne mažiau kaip 2 ratukų | Būtina |  |  |  |
| 3. | Svoris | Ne daugiau kaip 18 kg |  |  |  |
| 4. | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau kaip 150 kg |  |  |  |
| 5. | Sulankstytos kėdės matmenys ne daugiau kaip 65 x 45 x 65 cm | Būtina |  |  |  |
| 6. | Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas | Būtina |  |  |  |
| 7. | Reguliuojama kojų ir nugaros padėtis | Būtina |  |  |  |
| 8. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |  |  |

- GYDYTOJO KĖDUTĖ

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
| 1. | Nešiojama, krepšys komplekte | Būtina |  |  |  |
| 2. | Paprastai surenkama ir išrenkama | Būtina |  |  |  |
| 3. | Svoris | Ne daugiau kaip 6 kg |  |  |  |
| 4. | Reguliuojamas aukštis ne blogiau kaip 55-65 cm ribose | Būtina |  |  |  |
| 5. | Sėdimoji dalis apvali, diametras 34 – 40 cm ribose. | Būtina |  |  |  |
| 6. | Galimybė prikomplektuoti nugaros atlošą | Būtina |  |  |  |
| 7. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |  |  |

Pastaba*. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.