KLAUSIMYNAS

OPTINĖS KOHERENTINĖS TOMOGRAFIJOS (OCT) KONSOLĖ

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

OPTINĖS KOHERENTINĖS TOMOGRAFIJOS (OCT) KONSOLĖ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobili sistema, su kuria galima atlikti OKT (optinę koherentinę tomografiją), skirtą kokybiniam ir kiekybiniam kraujagyslių morfologijos vertinimui vainikinėse arterijose, pagalba atliekant tradicinę angiokardiografiją, siekiant įvertinti vainikinių arterijų bei gretimų struktūrų būklę, vainikinių arterijų ir (arba) struktūrų diagnostikai, esant transkateterinėms intervencinėms procedūroms ir fiziologinius matavimus |  |  |  |
| 1. | Sistemą turi sudaryti: | 1.Konsolė su integruotais 2 monitoriais. 1 monitorius operatoriui, kitas priešais, skirtas gydytojui. |  |
|  |  | 2. Sukimo prietais ir optinis valdiklis – kateterio valdymui; |  |
|  |  | 3. Belaidįs įrenginys fiziologiniams tekmės rezervo tyrimams; |  |
|  |  | 4. Stalinis valdymo pultas; |  |
|  |  | 5. Prijungimo dėžutė su sąsajomis angiografijai. |  |
|  |  | 6. Turi būti išvestis į angiografijos sistemos ekraną atitinkantis šiuos reikalavimus: skaitmeninės (DVI arba HDMI) arba analoginės (VGA, BNC-1 arba BNC-3) jungtys; vaizdo raiška minimum 1024×1024, maksimum ~1920×1200; atnaujinimo dažnis ~15-30 fps. |  |
| 2. | Gautų ir atliekamų vaizdų techniniai reikalavimai: | Aukštos raiškos tiesioginiai vaizdai. Mažiausiai 81kHZ per sekundę; |  |
|  |  | "Pullback" atliekamas 75mm ilgio, 36mm/s greičiu. |  |
| 3. | Programinės įrangos reikalavimai: | 1. 2 darbo rėžimai: valdomas rėžimas ir lankstus rėžimas; |  |
|  |  | 2. Angiografijos ko-registracija leidžia vizualiai matyti OKT kateterio poziciją vaizde ir padeda atlikti vertinimą su vėlesniais vaizdais; |  |
|  |  | 3. Preliminarūs atliktos OKT vaizdai apdorojami Dirbtinio Intelekto (DI) pagalba; |  |
|  |  | 4. Dirbtinis intelektas turi automatiškai aptikti kalcio darinius kraujagyslėje — nustato kalcio buvimą, kampą (arc), storį (thickness) konkrečiame OKT vaizde. |  |
| 4. | Programinės įrangos atliekami matavimai: | 1. Sinchronizuotas tiesioginis angiogramos vaizdas šalia OKT matymo, leidžiantis tikslesnį stento pozicionavimą; |  |
|  |  | 2. 3D bifurkacijos (šakos) vaizdavimas: leidžia analizuoti sudėtingas kraujagyslių šakas; |  |
|  |  | 3. Programinė įranga turi suteikti vizualizacijos metodą, leidžiantį tyrinėti „pullback“ (atitraukimą) trimatėje (3D) erdvėje, naudojant paprastą vieningą sąsają. Ši sąsaja leidžia tiesiogiai manipuliuoti 3D vaizdu naudojant tiek staliniu valdymo pultu, tiek pele; |  |
|  |  | 4. Galimybė „prieš ir po“ palyginti dviejų pull-back sekų atvaizdus, siekiant įvertinti, kaip pasikeitė arterijos būklė; |  |
|  |  | 5. 2D OKT matavimai, išilginio ilgio matavimai, 2D OKT vaizdų pasukimas, tiesioginis angiografijos vaizdas, 2D OKT angiografijos ir tiesioginės angiografijos priartinimas; |  |
|  |  | 5. Integruotas fiziologinių parametrų matavimas: FFR (fractional flow reserve) arba RFR (resting full-cycle ratio) režimai. Galimybė naudoti bevielės jungties vielas fiziologiniams tyrimams; |  |
| 5. | Integracija ir IT sąsajos | Suderinama su operacinėje esančia įranga ir galimybė perduoti OKT vaizdą į angiografo ekraną; |  |
|  |  | Palaikomas DICOM duomenų perdavimas, saugus archyvavimas. |  |