Priedas Nr.1

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |
| 2. | Aparatas pritaikytas naudoti | 1. Suaugusiems 2. Vaikams |  |
| 3. | Aparato maitinimo šaltinis | 1.230V 50 Hz elektros tinklas 2.Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) aparato tipinis veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 90 min. |  |
| 4. | Anestezijos aparto naudojamos dujos | O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno |  |
| 5. | Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai) | Elektroniniai sunaudojamų dujų kiekio matuokliai visoms į aparatą tiekiamoms dujoms (O2, oras) |  |
| 6. | Cirkuliuojančių dujų mišinio kiekis kvėpavimo sistemoje (be absorberio talpos tūrio, be maišo rankinei ventiliacijai tūrio) priverstiniuose ventiliacijos režimuose naudojant maksimalų aparato generuojamą vienkartinį kvėpavimo tūrį | ≤ 2,8 litro |  |
| 7. | Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime (ne siauresnis diapazonas už nurodytą) | 0,2 -12 l/min |  |
| 8. | Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | ≥ 55 l/min |  |
| 9. | Perjungimas tarp rankinės/automatinės ventiliacijos | Elektroninis |  |
| 10. | Absorbento talpos tūris | ≥ 700 ml |  |
| 11. | Integruotas darbo vietos apšvietimas | Būtina |  |
| 12. | Ventiliavimo režimai |  |  |
| 12.1 | Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma tūriu | Būtina |  |
| 12.2 | Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma slėgiu | Būtina |  |
| 12.3 | Mechaninė plaučių ventiliacija palaikoma slėgiu | Būtina |  |
| 12.4 | Sinchronizuota ventiliacija valdoma tūriu | Būtina |  |
| 12.5 | Slėgio palaikymo ventiliacija gali būti naudojama kaip atskiras režimas arba kartu su sinchronizuotais režimais | Būtina |  |
| 13. | Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas | Maksimalus ribojamas slėgis ≥ 70 cmH20 |  |
| 14. | Ventiliatoriaus tipas | Elektrinis, tūrio reflektorius arba turbina |  |
| 15. | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus |  |  |
| 15.1 | Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režime (ne siauresnis už nurodytas ribas) | 20-1500 ml |  |
| 15.2 | Įkvėpimo pauzės nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 5-30 % |  |
| 15.3 | Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 4-100 k/min |  |
| 15.4 | PEEP nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 2 cmH20 iki 30 cmH20 |  |
| 15.5 | Įkvėpimo - iškvėpimo (l:E) santykio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 4:1 - 1:10 |  |
| 15.6 | Maksimalus įpūtimo srautas | ≥ 200 l/min |  |
| 15.7 | Viršutinės įkvėpimo ir maksimalaus slėgio kvėpavimo takuose nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 7-80 cmH2O |  |
| 15.8 | Reguliuojamas tėkmės trigerio jautrumas (ne siauresnės už nurodytas) | 0,3-15 L/min., arba nuo 10 iki 100 % srauto per PEEP vožtuvą |  |
| 16. | Procedūros metu sunaudoto lakaus anestetiko apskaičiavimas: | Anestetiko kiekis |  |
| 17. | Plaučių elastingumo, tamprumo ir pasipriešinimo monitoravimas ir rezultatų atvaizdavimas | Būtina |  |
| 18. | Ventiliatoriaus valdymo ekranas | Spalvotas, ≥ 15 colių įstrižainės |  |
| 19. | Anestezijos aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas | 1.Pasukamas greito funkcijų / parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas 2.Lietimui jautrus ekranas (touch screen") 3.Integruoti mygtukai papildomų funkcijų iššaukimui |  |
| 20. | Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane | ≥3 kreivių ekrane vienu metu |  |
| 21. | Grafinis kilpiniu ventiliacijos grafikų vaizdavimas ekrane | ≥2 kilpinių grafikų ekrane vienu metu |  |
| 22. | Lakaus anestetinio agento ir šviežių dujų suvartojimo vienos procedūros metu apskaičiavimas | Būtina |  |
| 23. | Monitoruojami ventiliavimo kvėpuojamųjų dujų parametrai: | - Anestetinių dujų bei garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu 2.Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės 3.Spirometrinės slėgio-tūrio ir tūrio-srauto kilpos 4.O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime 5.Automatiškai apskaičiuojama ir parodoma monitoriaus ekrane anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus |  |
| 24. | Atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys | Būtina |  |
| 25. | Paramagnetinė (arba lygiavertė) deguonies koncentracijos matavimo technologija | Būtina |  |
| 26. | Papildomas O2 išvadas su elektroniniu arba mechaniniu srauto matuokliu | Nustatomas deguonies srautas ≥ 20 l/min. |  |
| 27. | Anestetinių dujų garintuvas | 1 vnt. (Sevoflurano dujoms) |  |
| 28. | Reikalavimai narkozės aparato komplektavimui | Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus |  |
| 29. | Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi | Būtina su 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys, techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema |  |
| 30. | Atidirbusių dujų išmetimo žarna | Būtina tinkamo ilgio pagal konkrečią darbo vietą su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinama su ligoninės naudojama sistema |  |
| 31. | Reikalavimai paciento gyvybinių funkcijų monitoriui |  |  |
| 31.1 | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius su alkūnių sistema pritvirtintas prie anestezijos aparato | Būtina |  |
| 31.2 | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1.220 V ± 10% 50 Hz elektros tinklas 2.Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 300 min. |  |
| 31.3 | Reikalavimai monitoriaus ekranui | 1.Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2.Ekrano įstrižainė ≥ 12 colių 3.Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 10 |  |
| 31.4 | Monitoriaus palaikomos-komplektuojamos specializuotos programos | 1.Vaistų dozės ir titravimo skaičiavimo programa 2.ST arba QT segmento analizė |  |
| 31.5 | Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai | 1.Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai 2.USB jungtys ≥ 2 3.Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (LAN) |  |
| 31.6 | Reikalavimai monitoriaus funkcinėms galimybėms | Monitoriaus ekrane galima stebėti kartu komplektuojamo narkozės aparato monitoriuojamus ir atvaizduojamus parametrus (skaitines vertes, kreives ir kt.) |  |
| 31.7 | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | - Atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos 2.Galimybė atvaizduoti grafiškai ir skaitmenimis 3.≥ 150 įvykių išsaugojimas atmintyje |  |
| 32. | Monitoruojami parametrai | 1.EKG (multiderivacinis kanalas) 2.Kvėpavimas 3.Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4.Temperatūra 5.Neinvazinis kraujospūdis 6.SpO2 |  |
| 33. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui | 1.EKG derivacijos: I, II, III 2.ŠSD matavimo ribos 20-300 k/min (ne siauresnės už nurodytas) 3.ST segmento matavimas 4.Aritmijų detekcija ir aliarmai |  |
| 34. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui | 1.Temperatūros matavimo ribos: 15-45°C (ne siauresnės už nurodytas) 2.Matavimo paklaida ≤ 0,1 °C (diapazone nuo 25-45 °C) |  |
| 35. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui | - Kraujospūdžio matavimo ribos ne mažiau 15 –270 mmHg - Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Osciliometrinis arba lygiavertis - Darbo režimai: rankinis, periodinis, STAT |  |
| 36. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui | - SpO2 matavimo ribos 30-100% (ne siauresnis už nurodytą) - Matavimo paklaida ≤ ± 2% (diapazone nuo 70% iki 100%) - Monitorius turi registruoti ir matuoti kraujo įsotinimą deguonimi (SpO2) |  |
| 37. | Komplektuojami monitoriaus priedai | 1.EKG elektrodų kabelis 3-ių elektrodų -1 vnt. 2.SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiems -1 vnt., 3.Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiems, komplekte trijų skirtingų dydžių - 1 kompl. 4.Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus -1 kompl. 5.Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis -1 vnt. |  |
| 38. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |