Projektas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Trombocitų inkubatoriaus-maišyklės pirkimas

Trombocitų inkubatorius-maišyklė (maišyklės), 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai / nuoroda į pateiktą dokumentaciją, nuoroda į interneto tinklapį (jei yra)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Trombocitų inkubavimui ir maišymui |  |
| 2 | Temperatūros kontrolė ir sauga |  |  |
| 2.1 | Darbinės temperatūros ribos | Turi būti galimybė nustatyti darbinę temperatūrą ne siauresniame diapazone kaip nuo +20 °C iki +24 °C |  |
| 2.2 | Temperatūros aliarmo garsinis ir vaizdinis signalas | Būtina |  |
| 2.3 | Paliktų pravirų durų aliarmas | Būtina |  |
| 2.4 | Mikroprocesorinis valdymas su lietimui jautriu ekranu | Būtina |  |
| 3. | Šaldymo sistema |  |  |
| 3.1 | Šaldymo agentas be CFC | Būtina |  |
| 3.2 | Temperatūros pasiskirstymo svyravimas inkubatoriaus viduje | Ne didesnis nei ± 1,5 0C |  |
| 4 | Trombocitų inkubatorius |  |  |
| 4.1 | Danga | Dengta antibakterine danga |  |
| 4.2 | Automatinis maišymo sustabdymas atidarius duris ir maišymo automatinis pratęsimas duris uždarius | Būtina |  |
| 5. | Maišyklė / maišyklės | Talpinama / talpinamos į inkubatorių. Visi reikalingi priedai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą |  |
| 5.1 | Judesių dažnis | Ne mažesnis nei 70 judesių per minutę, su galimybe reguliuoti ne mažesniame diapazone nuo 65 iki 75 judesių per minutę |  |
| 5.2 | Maišyklės / maišyklių talpa | Ne mažiau nei 275 trombocitų maišelių, gautų iš perdirbto bendro kraujo ir ne mažiau kaip 95 trombocitų aferezės maišų |  |
| 5.3 | Maišyklės stalčiai | Ne mažiau 20 stalčių |  |
| 6. | Elektros maitinimas | Nominalios vertės 230V 50 Hz el. tinklas |  |
| 7. | Įranga turi būti ženklinta CЄ ženklu | Būtina |  |
| 8. | Įranga turi atitikti Europos tarybos direktyvos 93/42 “Medicinos prietaisai” arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus ir turėti tą įrodančius dokumentus | Būtina |  |
| 9. | Gamintojas arba tiekėjas kvalifikuoja įrangą (IQ-installation qualification, OQ-operation qualification, PQ-performance qualification) savo lėšomis ne vėliau kaip per 2 mėn. laikotarpį po įrangos pristatymo | 1. IQ apimtis 1.1. Techninės dokumentacijos, modelio, serijos numerio, matmenų, sandarumo, vidaus ir išorės aplinkos sąlygų, elektros instaliacijos bei veikimo parametrų (temperatūros nustatymo, agitacijos greičio, agitacijos aliarmo atidėjimo laiko) nustatymas, fiksavimas ir įvertinimas, patvirtinant, kad įranga instaliuota pagal gamintojo reikalavimus. 2. OQ apimtis 2.1 Oro temperatūros pasiskirstymo žemėlapio sudarymas be saugomos produkcijos. Atliekamas 24 valandų oro temperatūros matavimas (nevarstant durų), registruojant duomenis kas 1 minutę. Matavimams naudojami 16 oro temperatūros jutiklių, išdėstytų trimis lygiais po 5 taškus kiekviename lygyje ir 1 jutiklį prie įrenginio temperatūrinio daviklio. Nustatomi šilčiausi ir labiausiai svyruojantys taškai. 2.2 Durų atidarymo ir aliarmo suveikimo testas. Atliekamas durų atidarymo bandymas, siekiant patikrinti temperatūros atsistatymo laiką po pravirų durų bei aliarmo suveikimą palikus praviras duris ilgiau nei leidžiama. Po nustatyto laiko turi suveikti paliktų pravirų durų aliarmas. Temperatūros matavimas atliekamas naudojant 16 jutiklių, išdėstytų pagal 2.1 punkte nurodytą schemą, papildomai naudojant durų atidarymo ir uždarymo registravimo įrangą. Matavimo trukmė po durų atidarymo ir uždarymo min. 2 valandos. 2.3 Elektros tiekimo sutrikimo testas. Tikrinamas aliarmo suveikimas nutrūkus elektros tiekimui. Dingus elektrai, turi suveikti įrenginio atitinkamas pavojaus signalas. Būtina pateikti tikslias visų matavimų metu temperatūros jutiklių išdėstymo schemas, nurodant jų atstumus nuo įrenginio šoninių sienelių, viršutinės ir apatinės dalies. Visų matavimų metu papildomai registruoti aplinkos oro temperatūrą ir santykinę drėgmę. Matavimams naudojama įranga turi turėti galiojančius kalibravimo sertifikatus, išduotus ne vėliau kaip prieš 90 dienų iki pirmųjų matavimų pradžios. VISI temperatūros ir drėgmės jutikliai, naudojamai kvalifikavimo metu, turi būti sukalibruotas trijuose užsakovo nustatytuose taškuose LST EN ISO/IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje. Kalibravimo liudijimų kopijos pateikiamos prieš pradedant kvalifikavimo darbus. Prieš atliekant matavimus kvalifikavimo protokolai turi būti suderinti ir patvirtinti užsakovo atsakingo asmens. Po matavimų pateikiama išsami kvalifikavimo ataskaita su išvadomis, kuri suderinama ir patvirtinama paslaugos pirkėjo atsakingo asmens. |  |
| 10. | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas nemokamai atlieka trombocitų inkubatoriaus – kratyklės techninę priežiūrą, teikia kvalifikuotų specialistų konsultacijas ir pagalbą visais klausimais susijusiais su prekės naudojimu | Būtina |  |
| 11. | Garantinio laikotarpio metu gedimo šalinimas per 48 val. nuo raštiško/žodinio pranešimo gavimo | Būtina |  |
| 12. | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. |  |