## NKS
SPS 1 priedas
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTAROS KLINIKOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA REAGENTAI PAŽANGIEMS PATOLOGIJOS TYRIMAMS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI REAGENTAMS
1. Valstybinis patologijos centras, Všį Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (toliau - VPC) įsigis žemiau išvardintus reagentus ir darbo priemones, skirtus onkogenetiniams tyrimams naujos kartos sekoskaitos metodu.
2. Kainodaros taisyklės. 2.1. Tiekėjų pasiūlytos prekių kainos atskiroms pirkimo dalims (kurios neturi sudedamųjų dalių) bus vertinamos pagal mažiausią pasiūlytą perkamo maksimalaus kiekio sumą Eur be PVM visai pirkimo objekto daliai (vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių, suma be PVM). 2.2. Pirkimo objekto dalys, susidedančios iš kelių sudedamųjų dalių, bus vertinamos pagal mažiausios įkainių sumos kriterijų Eur be PVM (vertinama mažiausios įkainių sumos, padaugintos iš maksimalių kiekių, suma be PVM).
3. Pasiūlymai bus vertinami pagal kiekvieną pirkimo objekto dalį atskirai.
4. Tiekėjas turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamos prekės/reikalaujamo funkcionalumo atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių/reikalaujamų funkcionalumų techninių charakteristikų aprašymus. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo ar pasitelktų trečiųjų šalių interneto svetainę, ar kitą informacijos šaltinį, iš kurio perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.
5. Pateiktų prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo gamintojo nustatyto galiojimo termino pabaigos. Antros pirkimo dalies prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 3 mėn. nuo gamintojo nustatyto galiojimo termino pabaigos.
6. Pirkimo objektas – reagentai ir priemonės, skirtos naudoti vykdant mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą pagal perkančiosios organizacijos vykdomą MTEP projektą „Klinikinės multi-omikos platformos, skirtos onkologinių ligų diagnostikai ir pažangios terapijos sprendimams, kūrimas” (ONCOINTEGRA). Reagentai nebus naudojami tiesiogiai pacientų diagnostikai ar gydymui. Pasiūlyme turi būti aiškiai nurodytas taikomas PVM tarifas. Perkančioji organizacija pasilieka teisę pareikalauti papildomos informacijos ar dokumentų, pagrindžiančių tiekėjo taikomo PVM tarifo teisėtumą. Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi su perkamu objektu susiję mokesčiai, įskaitant prekių pristatymo ar kitus mokesčius, išskyrus PVM. PASTABA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsniu, reagentų tiekimui, kai jie įsigyjami mokslinių tyrimų ar eksperimentinės plėtros veiklai, taikomas standartinis 21 % PVM tarifas, išskyrus atvejus, kai tiekėjas gali pagrįsti teisę taikyti kitokį tarifą, pvz. 0 % PVM tarifą.
7. Tiekėjas turi pateiki siūlomų prekių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su siūlomomis prekėmis susijusią svarbią informaciją.
8. Sutarties vykdymo metu Pardavėjas įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai (jei tokie yra būtini), Pirkėjui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras / PVM sąskaitas faktūras už prekes teikti tik elektroniniu būdu, Pirkėjo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2022-12-13 įsakymo Nr. D1-401 I-ame skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“. Siekiant mažinti poveikį aplinkai, sudaryta elektroninė sutartis, kuri abiejų Šalių pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sutartis sudaryta lietuvių kalba.
9. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Pirkimo dalyse, kuriose nurodytos konkrečios sistemos, galima siūlyti lygiavertes prekes, kurioms nustatyti būtini (minimalūs) reikalavimai pateikti atskiruose dokumentuose/lapuose. Perkančioji organizacija yra įsigijusi NextSeq500/550, NextSeq550 DX sistemas bei Qubit fluorimetrą (yra PO nuosavybė) ir gali jas naudoti tyrimams atlikti.
10. Pirkimo vykdytojas gali įsigyti tiekėjo sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių (pavyzdžiui, naujesnė to paties testo versija) neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes ir (ar) paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių ir (ar) paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.
11. Būtinieji reikalavimai: 11 stulpelyje 1 tyrimo/ mato vnt. įkainis, Eur be PVM pateikiamas ne daugiau kaip 4 skaičiai po kablelio. Būtinieji reikalavimai: 13 stulpelyje perkamų testų / priemonių suma, Eur su PVM (sutarties galiojimo laikotarpiu) pateikiama ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio.
12. Pastaba. Projekto vykdymui būtina užtikrinti galimybę įtraukti įvairaus dydžio ėminius, įskaitant ir mažus bioptatus. Kadangi iš formaldehidu fiksuotų, parafine įlietų audinių dažnai gaunamas tik ribotas tinkamos kokybės DNR kiekis, reikalaujama, kad siūlomi reagentai užtikrintų tyrimų atlikimą, kai pradinės medžiagos kiekis neviršija 30 ng DNR (1 pirkimo dalis).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Maksimalus perkamų mato vnt. skaičius sutarties galiojimo laikotarpiu | Mato vienetas | Tiekėjo siūlomas reagentų / priemonių pakuotės dydis reakcijomis / priemonių skaičius, vnt. | Tiekėjo siūlomas reagentų / priemonių pakuočių kiekis, vnt. | Vienos pakuotės kaina, Eur be PVM | PVM dydis, % | Vienos pakuotės kaina, Eur su PVM | 1 tyrimo/ mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Perkamų testų / priemonių suma, Eur be PVM | Perkamų testų / priemonių suma, Eur su PVM | BVPŽ kodas | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr., psl., kt. info
1 pirkimo dalis. DNR sekoskaitos reagentų bei DNR ir RNR sekoskaitos reagentų rinkiniai
1.1. | DNR sekoskaitos reagentų rinkinys | Reagentų rinkinys turi būti skirtas onkogenetiniams teranostiniams tyrimams atlikti, iš solidiniais piktybiniais navikais sergančių pacientų formaline fiksuotų parafine impregnuotų (FFPI) audinių. Juo turi būti galima nustatyti išsamų naviko genetinį profilį, nustatyti genetinių variantų sąrašą, aprašant jų biologinę reikšmę ir sąsajas su terapiniais preparatais. Rinkiniu turi būti galimybė atlikti ne mažiau kaip 600 genų, susijusių su vėžio diagnostika ar su vėžio gydymu, sekoskaitą DNR lygmenyje, įskaitant analizę, kuri turi apimti šiuos genetinius pokyčius: vieno nukleotido variantus (angl., Single nucleotide variant, SNV), kopijų skaičiaus variantus (angl., Copy number variation, CNV), intarpus, iškritas, heterozigotiškumo praradimą (angl., loss of heterozigosity, LOH), mikrosatelitų nestabilumą (angl., microsatellite instability, MSI), naviko mutacijų naštą (angl., tumor mutational burden, TMB), homologinės rekombinacijos deficitą (angl., homologous recombination deficiency, HRD), translokacijas (ALK, ROS1, RET, MET-EX14), apimančias intronų regionus. Rinkiniu turi būti tiriami genai: ALK (20–29 egzonai), BRAF (11, 15 egzonai), BRCA1 (1–24 egzonai), BRCA2 (1–27 egzonai), EGFR (18–21 egzonai), FGFR1 (7–10, 12, 15 egzonai), FGFR2 (7–10, 12, 15 egzonai), FGFR3 (7–10, 12, 15 egzonai), IDH1(4 egzonas), IDH2 (4 egzonas), KIT (9, 11, 13, 17 egzonai), KRAS (2–4 egzonai), NRAS (2–4 egzonai), PDGFRA (12, 14, 18 egzonai), PIK3CA (7, 9, 20 egzonai), POLE (9–14 egzonai), RET (10, 11, 13, 15, 16 egzonai), TERT (promotoriaus sritis, apimanti -124C ir - 146C pozicijas), TP53 (2–11 egzonai). Rinkinio sudėtyje privalo būti visi išvardintiems etapams reikalingi reagentai: pilnam bibliotekos paruošimui, taikinių pagausinimui, naujos kartos sekoskaitos atlikimui. Pradinės medžiagos kiekis reikalingas reakcijai atlikti ne daugiau 30 ng DNR. Rinkinio analitinis jautrumas ne mažesnis nei 98 % specifiškumas ne mažesnis nei 98 %, tikslumas ne mažesnis nei 98 % . Rinkinys privalo turėti CE IVD arba lygiavertį ženklinimą. Rinkinys turi būti pritaikytas darbui su NextSeq 500, NextSeq 550, NextSeq 550Dx, NextSeq 2000, NovaSeq 6000 sistemomis ar joms lygiaverte sistema. Kartu su reagentų rinkiniu turi būti užtikrinta galimybė atlikti duomenų analizę – turi būti sudaroma galimybė naudotis programine įranga, leidžiančia apdoroti .fastq formato duomenis, atlikti pirminę ir antrinę duomenų analizę bei palyginimą, duomenų sugretinimą su išorinėje duomenų bazėje esančia informacija bei vadovaujantis validuotais algoritmais pateikti personalizuotas gydymo rekomendacijas. | 64 | reakcija
1.2. | DNR ir RNR sekoskaitos reagentų rinkinys | Reagentų rinkinys turi būti skirtas onkogenetiniams teranostiniams tyrimams atlikti iš solidiniais piktybiniais navikais sergančių pacientų formaline fiksuotų parafine impregnuotų (FFPI) audinių bei pateikti detalias išvadas apie naviko genetinį profilį, nustatytų genetinių variantų sąrašą, aprašant jų biologinę reikšmę ir sąsajas su terapiniais preparatais. Rinkiniu turi būti galimybė atlikti ne mažiau kaip 600 genų DNR lygmenyje ir ne mažiau kaip 22 genų RNR lygmenyje, susijusių su vėžio diagnostika ar su vėžio gydymu, sekoskaitą, apimančią šiuos pokyčius: vieno nukleotido variantus (angl., Single nucleotide variant, SNV), kopijų skaičiaus variantus (angl., Copy number variation, CNV), intarpus, iškritas, heterozigotiškumo praradimą (angl., Loss of heterozigosity, LOH), mikrosatelitų nestabilumą (angl., Microsatellite instability, MSI), naviko mutacijų naštą (angl., Tumor mutational burden, TMB), homologinės rekombinacijos deficitą (angl., Homologous recombination deficiency, HRD), translokacijas (ALK, ROS1, RET, MET-EX14), apimančias intronų regionus, genų suliejimus (angl., Gene fusions), neįprastus splaisingo variantus (angl., Unusual splicing). Rinkiniu turi būti tiriami genai: ALK (20–29 egzonai), BRAF (11, 15 egzonai), BRCA1 (1–24 egzonai), BRCA2 (1–27 egzonai), EGFR (18–21 egzonai), FGFR1 (7–10, 12, 15 egzonai), FGFR2 (7–10, 12, 15 egzonai), FGFR3 (7–10, 12, 15 egzonai), IDH1(4 egzonas), IDH2 (4 egzonas), KIT (9, 11, 13, 17 egzonai), KRAS (2–4 egzonai), NRAS (2–4 egzonai), PDGFRA (12, 14, 18 egzonai), PIK3CA (7, 9, 20 egzonai), POLE (9–14 egzonai), RET (10, 11, 13, 15, 16 egzonai), TERT (promotoriaus sritis, apimanti -124C ir - 146C pozicijas), TP53 (2–11 egzonai). Rinkinio sudėtyje privalo būti visi išvardintiems etapams reikalingi reagentai: pilnam bibliotekos paruošimui, taikinių pagausinimui, naujos kartos sekoskaitos atlikimui. Rinkinys privalo turėti CE IVD arba lygiavertį ženklinimą. Pradinės medžiagos kiekis reikalingas reakcijai atlikti ne daugiau 30 ng DNR ir ne daugiau 200 ng RNR. Rinkinio analitinis jautrumas ne mažesnis nei 98 % specifiškumas ne mažesnis nei 98 %, tikslumas ne mažesnis nei 98 % . Rinkinys privalo turėti CE IVD arba lygiavertį ženklinimą. Rinkinys turi būti pritaikytas darbui su NextSeq 500, NextSeq 550, NextSeq 550Dx, NextSeq 2000, NovaSeq 6000 sistemomis ar joms lygiaverte sistema. Kartu su reagentų rinkiniu turi būti užtikrinta galimybė atlikti duomenų analizę – turi būti sudaroma galimybė naudotis programine įranga, leidžiančia apdoroti .fastq formato duomenis, atlikti pirminę ir antrinę duomenų analizę bei palyginimą, duomenų sugretinimą su išorinėje duomenų bazėje esančia informacija bei vadovaujantis validuotais algoritmais pateikti personalizuotas gydymo rekomendacijas. | 64 | reakcija
Bendra 1 p.d. pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra 1 p.d. pasiūlymo suma Eur su PVM:
2 pirkimo dalis. Didelės raiškos reagentų ir eksploatacinių medžiagų rinkinys sekoskaitai
2.1 | Didelės raiškos (150 ciklų) reagentų ir eksploatacinių medžiagų rinkinys sekoskaitai | Rinkinys skirtas atlikti ne daugiau kaip 150 sekvenavimo ciklų, su galimybe naudoti dvigubą indeksavimą ir pasiekti iki 400 mln. nuskaitymų. Rinkinį turi sudaryti: didelės raiškos reagentų kasetė (150 ciklų), didelės raiškos gardelė ir kasetė su buferiniais tirpalais. Rinkinys turi būti skirtas darbui su Illumina NextSeq500/550, NextSeq550 DX sistemomis ar joms lygiaverte sistema. | 10 | vnt.
Bendra 2 p.d. pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra 2 p.d. pasiūlymo suma Eur su PVM:
3 pirkimo dalis. Medžiagos DNR ir RNR fragmentų analizei
3.1. | Rinkinys, skirtas DNR fragmentų dydžių analizei | Rinkinys skirtas 35-1000 bp DNR analizei. Rinkinio sudėtyje privalo būti: speciali juostelė su mikroskopiniais kanalais, per kuriuos migruoja DNR fragmentai (angl., ScreenTape), buferis, DNR standartas. Rinkinys turi būti skirtas darbui su TapeStation arba jai lygiaverte sistema. | 112 | reakcija
3.2. | Buferis, skirtas DNR fragmentų dydžių analizei | Buferis pritaikytas 35-1000 bp DNR fragmentų dydžių analizei. Naudojamas su 35-1000 bp DNR analizės rinkiniu, nurodytu 3.1 pozijoje. | 112 | reakcija
3.3. | Rinkinys, skirtas DNR fragmentų dydžių analizei | Rinkinys skirtas 100-5000 bp DNR analizei. Rinkinio sudėtyje privalo būti: speciali juostelė su mikroskopiniais kanalais, per kuriuos migruoja DNR fragmentai (angl., ScreenTape), buferis, DNR standartas. Rinkinys turi būti skirtas darbui su TapeStation arba jai lygiaverte sistema. | 105 | reakcija
3.4. | Buferis, skirtas DNR fragmentų dydžių analizei | Buferis pritaikytas 100-5000 bp DNR fragmentų dydžių analizei. Naudojamas su 100-5000 bp DNR analizės rinkiniu, nurodytu 3.3 pozijoje. | 105 | reakcija
3.5. | RNR analizės rinkinys | Rinkinys skirtas analizuoti bendrą RNR dydžių spektrą. Jautrumas iki 5 ng/µl. Naudojamas su TapeStation arba jai lygiaverte sistema. | 112 | reakcija
3.6. | Buferis, skirtas RNR analizei | Buferis pritaikytas RNR analizei. Naudojamas su bendro RNR dydžių spektro analizės rinkiniu, nurodytu 3.5 pozijoje. | 112 | reakcija
3.7. | RNR standartas | RNR standartas, pritaikytas RNR analizei. Naudojamas su bendro RNR dydžių spektro analizės rinkiniu, nurodytu 3.5 pozijoje. | 112 | reakcija
3.8. | Pipetavimo antgaliai | Pipetavimo antgaliai pritaikyti darbui su TapeStation arba jai lygiaverte sistema. | 1120 | vnt.
3.9. | Optiniai mikromėgintuvėliai strypeliuose | Optiniai mikromėgintuvėliai, sujungti po 8 vnt. į strypelius ir suderinti su optiniais mėgintuvėlių dangteliais strypeliuose po 8 vnt. Darbui su TapeStation arba jai lygiaverte sistema. Pakuotėje ne mažiau nei 120 vnt. | 120 | vnt.
3.10. | Optiniai mėgintuvėlių dangteliai strypeliuose po 8 vnt. | Optiniai mėgintuvėlių dangteliai, sujungti po 8 vnt. į strypelius ir suderinti su optiniais mėgintuvėliais strypeliuose po 8 vnt. Darbui su TapeStation arba jai lygiaverte sistema. Pakuotėje ne mažiau nei 120 vnt. | 360 | vnt.
Bendra 3 p.d. pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra 3 p.d. pasiūlymo suma Eur su PVM:
4 pirkimo dalis. Rinkiniai genominės DNR ir RNR išskyrimui iš FFPE mėginių
4.1. | Rinkinys, skirtas genominės DNR išskyrimui | Rinkinys skirtas genominės DNR išskyrimui iš FFPI mėginių. Gryninimas pagrįstas naudojant kolonėles su silicio dioksido membrana. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau nei 50 centrifuginių kolonėlių, surinkimo mėgintuvėliai, buferiai, proteazė K, deparafinizacijos tirpalas, UNG (angl., uracil N-glycosylase), RNazė A, vanduo be RNazių. Pradinis mėginio dydis - ne didesnis nei 2 pjūviai po 10 µm, bendras pjūvių tūris - ne desnis nei 4 mm3. Eliucijos tūris - ne mažiau nei 20 µl. Parafinas turi būti šalinamas be ksileno ar panašių tirpiklių. Lizės procedūra turi būti 2 etapų. Mėginio lizė su proteaze K turi būti ne ilgesnė nei 1 val. ir ne aukštesnėje nei 90°C temperatūroje. DNR ekstrakcijos metu turi būti šalinami uracilo artefaktai naudojant UNG. Rinkinys ir jį sudarančios medžiagos (reagentai, kolonėlės) turi būti tinkami ir rankiniam, ir automatizuotam DNR išskyrimui. | 100 | reakcija
4.2. | Rinkinys, skirtas RNR išskyrimui | Rinkinys skirtas RNR išskyrimui iš FFPI mėginių. Gryninimas pagrįstas naudojant kolonėles su silicio dioksido membrana. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau nei 50 centrifuginių kolonėlių, surinkimo mėgintuvėliai, buferiai, proteazė K, DNazės, vanduo be RNazių, DNazės stiprinimo buferis, RPE buferis. Buferių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 9 mėn. Pradinis mėginio dydis - ne didesnis nei 4 pjūviai po 10 µm. Eliucijos tūris - ne mažiau nei 14 µl. Gryninimo proceso laikas ne ilgesnis nei 70 min. Mėginio inkubacija po lizės turi būti ne ilgesnė nei 15 min ir ne aukštesnėje nei 80°C temperatūroje. Rinkinys ir jį sudarančios medžiagos (reagentai, kolonėlės) turi būti tinkami ir rankiniam, ir automatizuotam DNR/RNR išskyrimui. | 100 | reakcija
Bendra 4 p.d. pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra 4 p.d. pasiūlymo suma Eur su PVM:
5 pirkimo dalis. Reagentai ir mėgintuvėliai DNR/RNR koncentracijos matavimui
5.1. | DNR koncentracijos nustatymo rinkinys | Reagentų rinkinys skirtas nustatyti dvigrandės DNR koncentraciją intervale ne mažesniame nei nuo 0,1 ng iki 120 ng. Rinkinys turi būti skirtas darbui su Qubit fluorimetru ar jam lygiaverte sistema. Pakuotėje turi būti reagentai ne mažiau nei 100 reakcijų atlikimui. | 400 | reakcija
5.2. | RNR koncentracijos nustatymo rinkinys | Reagentų rinkinys skirtas nustatyti RNR koncentraciją intervale ne mažesniame nei nuo 10 ng iki 1200 ng RNR. Rinkinys turi būti skirtas darbui su Qubit fluorimetru ar jam lygiaverte sistema. Pakuotėje turi būti reagentai ne mažiau nei 100 reakcijų atlikimui. | 400 | reakcija
5.3. | Mėgintuvėliai nukleorūgščių kiekio nustatymui Qubit fluorimetru | Mėgintuvėliai fluorimetrui Qubit. Mėgintuvėliai turi būti skirti matuoti RNR arba DNR koncentraciją Qubit fluorimetru ar jam lygiaverte sistema. Mėgintuvėlių tūris 500 mkl. Pakuotėje ne mažiau 500 vnt. | 500 | vnt.
Bendra 5 p.d. pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra 5 p.d. pasiūlymo suma Eur su PVM:
6 pirkimo dalis. kDNR sintezės rinkiniai RNA sekoskaitai
6.1. | Atvirkštinės transkripcijos rinkinys, skirtas pirmosios grandinės kDNR sintezei iš RNR | Reagentų rinkinys turi būti skirtas atlikti kryptine (angl.,strand-spcific) pirmosios grandinės kDNR sintezę iš FFPI mėginių išskirtos RNR, siekiant paruošti mėginius naujos kartos sekvenavimui (RNR-seq bibliotekas). Į rinkinį turi įeiti kDNR sintezės reakcijos buferis, atsitiktiniai pradmenys, kDNR sintezės fermentų mišinys (optimizuotas kryptinei kDNR sintezei), sekai specifinis reagentas. | 48 | reakcija
6.2. | Rinkinys, skirtas antros kDNR grandinės sintezei | Rinkinys turi būti skirtas atlikti antros kDNR grandinės sintezę. Naudojamas po atvirkštinės transkripcijos žingsnio, siekiant užbaigti dvigrandinės kDNR sintezę ruošiant mėginius naujos kartos sekvenavimui (RNR-seq bibliotekas). Į rinkinį turi įeiti fermentų mišinys antros kDNR grandinės sintezei, reakcijos mišinys su dUTP. | 48 | reakcija
Bendra 6 p.d. pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra 6 p.d. pasiūlymo suma Eur su PVM:
7 pirkimo dalis. Magnetinės dalelės PGR produktų ir sekoskaitos bibliotekų valymui
7.1. | Magnetinės dalelės PGR produktų ir sekoskaitos bibliotekų valymui | Rinkinys turi būti skirtas PGR produktų, sekoskaitos bibliotekų, DNR fragmentų, RNR, kDNR gryninimui. Leidžia atskirti DNR ar RNR nuo nepageidaujamų komponentų (laisvų dNTP, fermentų, druskų, pradmenų, pradmenų dimerų). Pasiekiamas ne mažesnis nei 80 % DNR/fragmentų grynumas. Gryninimo procesas - ne ilgesnis nei 30 min. | 60 | ml
Bendra 7 p.d. pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra 7 p.d. pasiūlymo suma Eur su PVM:
8 pirkimo dalis. Paruoštas naudojimui PGR reakcijos mišinys su KAPA HiFi HotStart DNR polimeraze
8.1. | Paruoštas naudojimui PGR reakcijos mišinys su KAPA HiFi HotStart DNR polimeraze | Reakcijos mišinys (2X) skirtas PGR atlikti. Į reakcijos mišinio sudėtį turi įeiti: KAPA HiFi HotStart DNR polimerazė (0.5U/25µL), reakcijos buferis, 0.3 mM kiekvieno dNTP, 2.5 mM MgCl2. Pageidaujama pakuotė 6,25 ml. | 6.25 | ml
Bendra 8 p.d. pasiūlymo suma Eur be PVM:
.... % PVM suma, Eur:
Bendra 8 p.d. pasiūlymo suma Eur su PVM:
Note on F50: Gedmantė Radžiuvienė: Kokybė įvertinama remiantis "TapeStation" sistemos ir "Qubit" fluorimetro rodmenimis.

## TapeStation
TAPESTATION SISTEMOS AR LYGIAVERTĖS SISTEMOS BŪTINIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras | Reikalavimai parametrams | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą prietaiso dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | 2 | 3
1. | Sistemos komplektacija ir techniniai reikalavimai | Sistema skirta automatizuotai DNR ir RNR mėginių elektroforezei (kiekio ir kokybės kontrolei) atlikti.
1.1. | Įrangos našumas | Sistema privalo turėti ne mažiau kaip 15 vietų analizės bloką, antgalių užpildymo bloką, mikro-mėgintuvėlių užpildymo bloką. Galimybė vienu metu leisti ne mažiau 15 kokybės kontrolės tyrimų. Vieno mėginio analizė turėtų trukti ne ilgiau kaip 2 minutes.
1.2. | Sistemą turi sudaryti | Ne mažiau nei vienas analizatorius, kompiuteris su programine įranga ir sistemai pritaikyta purtyklė mikro-mėgintuvėliams.
1.3 | Prietaisas nustato šiuos kokybės rodiklius | Ne mažiau kaip šiuos rodiklius: DNR vientisumo rodiklius (DIN),RNR vientisumo rodiklius (RINe), laisvai cirkuliuojanti DNR (% cfDNA).
1.4. | Būtina pateikti ne mažiau kaip po vieną papildomą antgalių ir mikro-mėgintuvėlių užpildymo bloką (darbo optimizavimui) | Būtina
1.5. | Visi veiksmai (analizė, rezultatų pateikimas), turi būti atliekami automatiškai | Būtina
1.6. | Reikalingas mėginio kiekis atlikti tyrimus | Ne daugiau kaip 2 μL
1.7. | Mėginių tipai | Sistema turi būti tinkama įvairių tipų mėginių kokybės nustatymui: naujos kartos DNR sekoskaitos mėginiams, genominės DNR mėginiams, naujos kartos sekoskaitos RNR mėginiams.
1.8. | Analizės efektyvumas | A) Tiriamų DNR fragmentų ilgio diapazonas ne siauresnis kaip 35 bp - 60 kbp. Kiekybinis diapazonas ne siauresnis kaip 10 pg/μl - 100 ng/μl.
Techninis pakartotinio matavimo pokytis ne didesnis kaip 15 % (CV), jautrumas ne mažesnis nei 5 pg/µL.
B) Tiriamų RNR fragmentų ilgio diapazonas ne siauresnis kaip 100 nt - 6 000 nt, kiekybinis diapazonas ne siauresnis kaip 500 pg/μl - 500 ng/μl.
Techninis pakartotinio matavimo pokytis ne didesnis kaip 15 % (CV ), jautrumas ne mažesnis nei 100 pg/µL.
1.9. | Sistema turi turėti galimybę atlikti tyrimus tiek iš pilnų, tiek ir iš dalinai panaudotų rinkinių. Panaudoti rinkinių kapiliarai automatiškai identifikuojami sistemos kaip nenaudotini. Kiekvienas mėginys turi būti tiriamas, atskiruose takeliuose, kad būtų išvengta kryžminio užteršimo rizika | Būtina
1.10. | Reagentų sunaudojimas turi būti proporcingas kokybės kontrolės mėginių skaičiui | Būtina
1.11. | Prietaiso svoris ir išmatavimai | Prietaiso svoris ne didesnis nei 19 kg., išmatavimai ne didesni nei: 270x520x430 mm (Plotis, gylis, aukštis)
1.12. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
1.13. | Prekės žymėjimas CE ženklu | Būtina (kartu su pristatoma preke privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančių CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų kopijas).
1.14. | Kartu su sistema turi būti pateiktos naudojimo instrukcijos anglų arba lietuvių kalbomis | Būtina

## Qubit
FLUORIMETRO BŪTINIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Reikalavimai parametrams |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą prietaiso dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Fluorimetras, skirtas DNR, RNR kiekio ir kokybės įvertinimui | 1.1. Pavyzdžio koncentracijos matavimui naudojami fluorescuojantys dažai, kurie prietaiso yra detektuojami, sąveikoje su matuojamu pavyzdžiu.
1.2. Paskirtis: tikslus dvigrandės DNR, viengrandės DNR, RNR, miRNR ir baltymų koncentracijos matavimas bei RNR kokybės įvertinimas.
1.3. Komplektacija: fluorimetras, USB laikmena, ne mažiau kaip 4 GB, rinkinių komplektas.
1.4. Matuojamų mėginių koncentracijos intervalai turi būti ne mažesni kaip: dgDNR 10 pg/μl – 1000 ng/μl; vgDNR 50 pg/μl - 200 ng/μl; RNR 250 pg/μl – 1 μg/μl; baltymai 15 μg/ml–5 mg/ml; miRNR 50 ng/ ml – 100 ug / ml.
1.5. Fluorimetras turi turėti galimybę įvertinti RNR kokybę naudojant du dažus. Vienas iš jų turi specifiškai dažyti tik dideles, nedegradavusias RNR molekules, kitas turi specifiškai dažyti tik mažas degradavusias RNR molekules.
1.6. Minimalus mėginio tūris turi būti ne didesnis kaip 1 μl.
1.7. Mėginio matavimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 5 sekundės.
1.8. Koncentracijos matavimas turi būti atliekamas ne didesniuose kaip 0,5 ml polipropileno mėgintuvėliuose, kurie turi būti suderinami su fluorimetru.
1.9. Valdymas:
1.9.1. Prietaisas turi būti valdomas liečiamu ekranu, ne mažesniu kaip 5,5 coliai.
1.9.2. Valdymui neturi reikėti papildomos įrangos.
1.9.3. Turi būti galimybė duomenis paimti su USB raktu arba perduoti WI-FI ryšiu.
1.9.4. Turi būti galimybė prietaise saugoti ne mažiau kaip 1000 matavimo rezultatų.
1.9.5. Matuojant pavyzdį rezultatas turi būti pateikiamas skaitine ir grafine išraiška (pvz. ng/µl). Turi būti galimybė paslėpti grafinį rezultatą. Turi būti galimybė tuo pačiu fluorimetru paskaičiuoti originalią pavyzdžio koncentraciją.
1.10. Prietaiso programinę įrangą turi sudaryti šie funkcionalumai:
1.10.1. Bendrų prietaiso parametrų valdymas: laiko, datos nustatymas, kalbos pasirinkimas, programinės įrangos atnaujinimas, ekrano apšviestumo valdymas, naujos metodikos įkėlimas, metodikų eiliškumo keitimas, metodikų pridėjimas ir pašalinimas, prietaiso savaiminio išsijungimo nustatymas.
1.10.2. Reagentų skaičiuoklis reikiamų standartų ir dažų kiekio apskaičiavimui. Turi būti galimybė įvesti matuojamų pavyzdžių ir standartų kiekį.
1.10.3. Turi būti galimybė nustatyti matuojamo pavyzdžio tūrį aparate intervale nuo 1 iki 20 µl.
1.10.4. Turi būti galimybė pasirinkti skirtingas koncentracijos vienetų išraiškas mg/ml, ng/μl, μg/μl, ng/ml.
1.10.5. Turi būti grafine ir skaitine reikšme pateikiamas RNR integralumo skaičius bei procentinė mažų ir didelių RNR molekulių išraiška.
1.10.6. Turi būti galimybė ne mažiau kaip 20 mėginių matavimus pateikti grafiškai ant kalibracinės kreivės.
1.10.7. Kiekvienas pamatuotas pavyzdys ir išsaugotas rezultatas turi turėti šią informaciją: pavyzdžio koncentraciją, matavimo laiką ir datą, nurodytą matavimo metodiką, standartų vertes, pagal kurias buvo lyginta, originalų pavyzdžio tūrį, skiedimo koeficientą. Turi būti galimybė keisti pavyzdžio pavadinimą.
1.11. Turi būti ne mažiau kaip du LED arba lygiaverčiai šviesos šaltiniai: bangos ilgis 470 nm+/- 5 nm; bangos ilgis 630 nm +/- 5 nm.
1.12. Detektorius turi būti fotodiodinis. Matavimo talpa turi būti intervale 300-1000 nm.
1.13. Turi būti ne mažiau kaip du sužadinimo filtrai, kurių intervalas ne siauresnis kaip 430–490 nm ir 600–640 nm.
1.14. Turi būti ne mažiau kaip du emisijos filtrai, kurių bangos intervalas ne siauresnis kaip: 510–580 nm ir 670–720 nm.
1.15. Turi būti galimybė atlikti prietaiso kalibravimą vartotojui ir turi būti galimybė prieš matavimą pasirinkti ar naudoti esamą kalibravimą ar atlikti naują.
1.16. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn.Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.

## Sekoskaitos sistema
SEKOSKAITOS SISTEMOS BŪTINIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Reikalavimai parametrams |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą prietaiso dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Sekoskaitos sistema | 1. Stalinė sistema, veikianti "Sequencing by Synthesis" technologijos pagrindu ir galinti atliekti DNR fragmentų klasterių generavimą, jų sekoskaitą ir pradinį duomenų analizės etapą – nukleotidų sekos nustatymą, fragmentų sugretinimą su referentine seka, sekos variantų identifikavimą. Duomenys eksportuojami į serverį, debesų platformą arba kitą bioinformatinę infrastruktūrą.
2. Sekoskaita iš abiejų nukleorūgšties fragmento galų: Galimybė atlikti nuo 1 x 75 bp iki 2 × 150 bp ilgio fragmentų sekoskaitą; procedūra nereikalaujanti operatoriaus papildomo įsikišimo, pilnai automatizuota.
3. Sekoskaitos kokybiniai parametrai ne prastesni kaip: • Q>30 įvertis ne mažiau 80% bazių, esant 1 × 75 bp sekoskaitos protokolui. • Q>30 įvertis ne mažiau 80% bazių, esant 2 x 75 bp sekoskaitos protokolui. • Q>30 įvertis ne mažiau 75% bazių, esant 2 × 150 bp sekoskaitos protokolui.
4. Sekoskaitos duomenų generavimas:
4.1 Maksimalus generuojamas genomo fragmentų, atitinkančių kokybinius reikalavimus, skaičius vieno tyrimo metu intervalas ne mažesnis nei 800 mln. (Pair-End).
4.2 Maksimalus sistemos pajėgumas ne mažesnis nei 120 Gb.
4.3 Galimybė nustatyti fragmento nuskaitymą iš vieno ar abiejų fragmento galų.
4.4 Galimybė pasirinkti skirtingo pajėgumo, ne mažiau dviejų, sekoskaitos protokolų .
4.5 Galimybė nustatyti nuskaitomo fragmento ilgį intervale ne mažesniame nei 75 - 300 bazių.
5. Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesių.
6. CE ženklinimas: būtina.